## 封面
|  | 文件号： | MS-003
MS-003
可追溯性跟踪表
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：

## 文档修订页
文档更改履历
日期 | 版本号 | 修订章节 | 描述 | 作者 | 评审者 | 评审日期
| V1.0 | 全文 | 二阶（输入阶段）可追溯分析 |  |  |  | 填写用户需求、技术需求，及风险
|  |  | 三阶（输出阶段）可追溯分析 |  |  |  | 填写概设、详设；填写单元模块、单元测试用例；填写集成测试用例
|  |  | 四阶（验证确认阶段）可追溯分析 |  |  |  | 填写验证方案、报告

## Readme
备忘：
1 | 已在表单页眉中设置了表单编号、版本号及页码情况。
2 | 医疗器械的网络安全可追溯性分析以下方式二选一： （1）提供独立的有关网络安全的可追溯分析； （2）提供整体的可追溯性报告，但需注明网络安全情况。
Readme
简介
本文档用于记录需求的相关信息和属性，管理需求与上下游工作产品的追踪关系。
操作说明
需求跟踪矩阵RTM（Requirement traceability matrix）中所有列分成6个组，分别以不同的颜色标记，每组都可以折叠或展开（通过点击+\-). 各组详细说明如下：
字段 |  | 说明
1.用户需求跟踪 |  | 每一个用户需求可引伸出多个产品技术需求，并且多个用户需求可能需要相同的产品技术需求。在这里记录用户需求与产品技术需求之间的对应关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。
2.产品技术需求 | 状态 | 产品技术需求。 记录产品技术需求相关的信息，包括、、需求简要描述、需求状态。 需求状态包括： 1.已批准：该需求已经经过分析和评估，并确定了实现的版本，分配到相应的需求基线中； 2.已设计：该需求已经完成了设计； 3.已开发：该需求已经完成编码和单元测试；需求开发状态还可以进一步细分，如：提前完成/按时完成/延迟完成； 4.已测试：该需求已经完成了测试；需求测试状态还可以进一步细分，如：已系统测试，已用户测试； 5.已上线：该需求已经部署到生产系统。 6.已删除：由于需求变更原因，该需求已经被删除。
技术需求编号
简述
（软件需求跟踪） |  | 记录软件需求与产品技术需求、设计、代码、测试用例的关联关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。
3.设计文档追踪 |  | 记录产品技术需求与设计文档的关联关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。 设计可以跟踪到设计文档的章节。 设计文档可以是概要设计，也可以是详细设计，或者两者皆有。
4.下游工作产品跟踪 |  | 记录产品技术需求与设计、代码、测试用例的关联关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。 代码可以跟踪到代码文件。 测试可以跟踪到测试用例。
5.风险分析
6.需求变更信息 |  | 用于记录需求变更的过程。需求变更可以来源于用户、也可以来源于项目组内部。 需求变更类型包括新增、修改、删除。 1.新增：需要在矩阵中新增加一行，记录增加的需求点； 2.修改：直接修改原需求记录； 3.删除：原需求记录需要保留，只是将需求状态标记为“已删除”。
裁剪说明
允许裁剪的内容为： 1.用户需求跟踪。（对于由我方主导的纯研发项目，用户需求在适当情况下可裁剪） 软件需求。 3.设计文档，概要或详细至少追踪一种。
注意事项
无
依据：（五）软件可追溯性分析 软件可追溯性分析作为软件验证、软件确认的重要活动之一，是指追踪软件需求、软件设计、源代码、软件测试、软件风险管理之间的关系，分析已识别关系的正确性、一致性、完整性、准确性。 软件生存周期过程均需开展可追溯性分析活动，详见图 2。 软件需求分析阶段追溯分析软件需求与产品需求、软件需求与风险分析的关系。 软件设计阶段追溯分析软件设计与软件需求、软件设计与风险控制的关系。 软件编码阶段追溯分析源代码与软件设计、源代码与测试用例的关系。 内部测试阶段追溯分析单元测试、集成测试、系统测试各级测试用例与软件设计，系统测试与软件需求，系统测试与风险管理的关系。 用户测试阶段追溯分析用户测试与产品需求、用户测试与风险管理的关系。 软件更新亦需开展与之相适宜的软件可追溯性分析活动。 （来源《医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）（2022年第9号）》）

## 可追溯性跟踪表 (hidden)
可追溯性跟踪表
产品名称： |  |  |  |  | 产品型号： |  |  |  | 编制人/日期：
文件号： |  |  |  |  | 文件版本号： |  |  |  | 复核人/日期：
序号 | 用户需求 ID | 风险分析 | 技术需求 ID | 概要设计 文件及其章节号 | 详细设计 文件及其章节号 | 单元模块名称 |  | 验证与确认
[6 empty] | 硬件 | 软件 | 单元测试 用例ID | 集成测试 用例ID | 系统测试 用例ID | 产品验证报告 | 用户测试 文件及其章节号
填写说明：1.风险分析中填写危险（源）标识；2.软件源代码追溯至软件单元（列明名称），填入单元模块-软件栏中。

## RTM (hidden)
| 1.产品技术需求 |  |  | 产品技术需求分解 |  |  | 2.用户需求追踪 |  | 软件需求追踪 |  | 3.设计 | 4.实现 |  | 5.验证、确认 |  |  |  | 6.风险分析 |  | 7.需求变更信息
| 技术需求编号 | 技术需求简述 | 状态 | 软件 | 机械 | 电子 | 用户需求编号 | 用户需求名称 | 软件需求编号 | 软件需求名称 | 设计文档及章节名称 | 编码、图纸 | 单元测试 | 测试用例文档名称/测试方案 | 测试用例编号ID | 产品验证/测试报告 | 产品确认/用户测试 | 风险编号 | 风险描述 | 需求变更单ID | 需求变更日期 | 需求变更类型 | 备注
| 2.3章节 | 产品定位 |  | √ | √ | √ | UR0100 | 整机 | [12 empty] | 第二次变更 | 修改
| PR0101 | 产品性能-整机性能-系统临床精度≤1.5mm | 已开发 | √ | √ | √ | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H1
| PR0102 | 产品性能-整机性能-UPS供电持续工作≥5分钟 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H3
| PR0201 | 产品性能-定位系统-机械臂自由度≥6自由度 | 已开发
| PR0202 | 产品性能-定位系统-机械臂各关节活动范围≥350度 | 已开发
| PR0203 | 产品性能-定位系统-机械臂有效功能半径≥850mm | 已开发
| PR0301 | 产品性能-光学跟踪系统-精度≤0.25mm | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0302 | 产品性能-光学跟踪系统-定位激光功率≥1mW | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0303 | 产品性能-光学跟踪系统-最大刷新频率≥60Hz | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0304 | 产品性能-光学跟踪系统-光学跟踪相机重量≤1.7Kg | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0305 | 产品性能-光学跟踪系统-视场范围纵向范围950mm至3000mm，横向范围480mm*448mm 至1856mm*1470mm | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0401 | 产品性能-主控系统-内存容量≥16GB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0402 | 产品性能-主控系统-硬盘容量≥1TB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0403 | 产品性能-主控系统-CPU主频≥3.6GHz | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0404 | 产品性能-主控系统-GPU内存≥4GB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0405 | 产品性能-主控系统-显存频率≥14Gbps | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR010101 | 控制软件-01登录-系统启动后自动打开软件。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010102 | 控制软件-01登录-软件打开后首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010103 | 控制软件-01登录- ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·软件第一次安装运行时，需要有弹框显示当前机器码，要求输入对应的验证码。输入正确的验证码后进入登陆界面。 ·验证码和机器码均为32位英文小写字母和阿拉伯数字的混合码。 ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·不输入验证码或验证码有错的情况下，点击“关机”按钮关闭软件和工作站。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010104 | 控制软件-01登录- ·主菜单栏位于界面最上方。显示公司logo、产品名称、版本号、“关于”和“关机”按钮。 ·界面中间需要用户通过账号、密码进行登录，有“登录”按钮。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010105 | 控制软件-01登录- ·账号分为【操作员账号】、【工程师账号】和【管理员账号】。 ·密码为英文和数字组合字符串，长度不小于6个字符且不大于10个字符。 ·密码错误提示“密码错误”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010106 | 控制软件-01登录-“关于”图标和“关机”图标： ·点击“关于”图标弹出显示框显示法规要求的“关于信息”，“使用帮助”，“维护帮助”。弹框右上角有“关闭”按钮。 ·点击“关机”图标，出现三个下拉选项“锁屏”、“关机”、“重启”。点击“锁屏”后屏幕锁住，输入登陆密码后进入系统；点击“关机”后关闭系统，点击“重启”后系统软件重启。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010107 | 控制软件-01登录- ·管理员账号和工程师账号进入系统后，在设置界面可添加用户和密码。 ·添加一个新的账户，登陆界面的账号下拉菜单中增加一个用户名，例如“何医生”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010108 | 控制软件-01登录-登录界面应该有合理的布局设计、风格。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020101 | 控制软件-02患者管理- ·主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、“机械臂”、“相机”、“设置”、“关于”和“关机”按钮。 ·患者管理界面有“新增病例”、“导入病例”、“导出病例”按钮，有搜索栏，患者列表，图像预览窗口，“下一步”按钮。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020102 | 控制软件-02患者管理-点击“新增病例”弹出界面。 ·界面中必须输入的，包含患者姓名、患者性别和手术模式的选择。 ·包含自动生成的医院名称、主刀医生、患者编号和创建时间。 ·可以不输入的包含，病历号、备注和年龄。 ·所有日期的显示格式为2022-06-01，时间显示格式为13:30。 ·右上角有“关闭”按钮，右下角有“下一步”按钮。 ·二维三维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入CT导入界面。 ·二维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入X光处理界面。 点击“关闭”按钮，返回患者管理界面，患者列表中不增加患者信息。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020103 | 控制软件-02患者管理-患者列表显示姓名、创建时间、病历号、手术模式。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020104 | 控制软件-02患者管理-查找功能 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020105 | 控制软件-02患者管理-图像预览窗 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020106 | 控制软件-02患者管理-导入病例和导出病例 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020107 | 控制软件-02患者管理-导出报告 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [12 empty] | 第一次变更 | 新增
| TR030101 | 控制软件-03二维三维手术模式- ·主菜单栏显示导航栏、公司logo、产品名称、版本号、“C臂机”、“双目相机”、“机械臂”、“设备自检”、“截图”、“关于”、“设置”、“关机”。 ·CT导入界面包含“导入CT”、“返回”、“下一步”按钮，有图像序列选择窗口和图像预览窗口。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030102 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT导入功能 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030103 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT预览 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030201 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-二维三视图显示 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030202 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-三维视图渲染 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030203 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-多平面重建（MPR）功能 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 |  | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030204 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-辅助测量 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030301 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-界面 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030302 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT切割功能： | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030303 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT分割功能： | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030304 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-骨块复位： | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030305 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-“上一步”“下一步” | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030401 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-界面 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030402 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-正位视图和侧位视图为平行投影视图，默认切分一节椎体，通过“添加”按钮增加分椎线，通过“删除”按钮删除多余分椎线，只有一节锥体时不可继续删除。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030403 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-鼠标左键可以调整正侧位视图中分椎线的位置和方向，以便对脊柱CT数据进行切分。鼠标右键可以调整投影视图的窗宽窗位。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030404 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分区功能栏有“添加”、“删除”、“上下翻转”和“左右翻转”按钮，点击“上下翻转”和“左右翻转”按钮，可对CT的方向进行调整。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030405 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分椎列表中需要对单节椎体标注名称，通过下拉列表（C1-C7、T1-T12、L1-L5、S1-S2）。 对其中一节椎体标注名称后，其余椎体根据前后关系自动标注。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030406 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-点击“上一步”“下一步” | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030501 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-界面 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030502 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-规划界面的渲染： 同TR030201和TR030202渲染。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030503 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-螺钉列表： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030504 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-规划功能栏： | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030505 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-“上一步”“下一步” | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030601 | 控制软件-03二维三维手术模式-06术前准备 | 已开发 | √
| TR030701 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030702 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光接收： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030703 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光注册： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030704 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光图像显示： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030705 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-机械臂控制： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030706 | 控制软件-03二维三维手术模式-X光分椎 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030707 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-注册图像分组： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030708 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-工具选择： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030709 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-“返回”“下一步” | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030801 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030802 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-图像显示区： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030803 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-椎体列表 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 这儿要填 | 这儿要填 | 这儿要填 | 集成测试要填、系统不用填 | / | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030804 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-脊柱配准 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [5 empty] | / | / | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030805 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-非脊柱配准 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 修改
| TR030806 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-“返回”“下一步” | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030901 | 控制软件-03二维三维手术模式-09方案确认-界面。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030902 | 控制软件-03二维三维手术模式-09方案确认-图像显示区可切换成2*2或3+1的CT四视图，叠加显示螺钉。 ·图像显示同TR030201和TR030202。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030903 | 控制软件-03二维三维手术模式-09方案确认-螺钉列表同TR030503，有序号，无螺钉名称。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030904 | 控制软件-03二维三维手术模式-09方案确认-点击“X”返回X片注册界面。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR031001 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位导航-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031002 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位导航-X光图像显示：同TR030704。 | 已开发 | √
| TR031003 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位导航-螺钉列表： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031004 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位导航-机械臂仿真： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031005 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位导航-机械臂定位： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031006 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位导航-工具导航： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031007 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位导航-页面跳转： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031101 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-界面 | 已开发 | √
| TR031102 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-规划图像显示窗口： | 已开发 | √
| TR031103 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-对比图像显示窗口： | 已开发 | √
| TR031104 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-螺钉显示状态： | 已开发 | √
| TR031105 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-页面跳转： | 已开发 | √
| TR040101 | 控制软件-04二维手术模式-01术前准备-界面 | 已开发 | √
| TR040201 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-界面（同TR030701。） | 已开发 | √
| TR040202 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像接收（同TR030702。） | 已开发 | √
| TR040203 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光注册（同TR030703。） | 已开发 | √
| TR040204 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像显示（其他同TR030704。） | 已开发 | √
| TR040205 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-机械臂控制（同TR030705。） | 已开发 | √
| TR040206 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-注册图像分组（同TR030707。） | 已开发 | √
| TR040207 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-工具选择（同TR030708。） | 已开发 | √
| TR040208 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-页面跳转： | 已开发 | √
| TR040301 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-界面 | 已开发 | √
| TR040302 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划- ·X光图像显示注册界面在显示窗口中的图像，窗口右边的图像处理功能同TR030704。 ·螺钉列表有螺钉名称、长度、直径、颜色、显示状态、锁定状态、样式、删除按钮。同TR030503。 | 已开发 | √
| TR040303 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-规划功能栏： | 已开发 | √
| TR040304 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-页面跳转： | 已开发 | √
| TR040401 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-同TR031001。 | 已开发 | √
| TR040402 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-X光图像显示（同TR030704。） | 已开发 | √
| TR040403 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-螺钉列表（同TR031003。） | 已开发 | √
| TR040404 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂仿真（同TR031004。） | 已开发 | √
| TR040405 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂定位（同TR031005。） | 已开发 | √
| TR040406 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-工具导航（同TR031006。） | 已开发 | √
| TR040407 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-页面跳转（同TR031007。） | 已开发 | √
| TR040501 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-同TR031101。 | 已开发 | √
| TR040502 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-规划图像显示窗口（同TR031102。） | 已开发 | √
| TR040503 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-对比图像显示窗口（同TR031103。） | 已开发 | √
| TR040504 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-螺钉显示状态（同TR031104。） | 已开发 | √
| TR040505 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-页面跳转（同TR031105。） | 已开发 | √
| TR050101 | 控制软件-05机械臂控制-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050102 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态渲染界面：用于显示机械臂当前姿态。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050103 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂速度为规定值，可在配置参数中设置。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050104 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态控制： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050105 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂运动控制： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050106 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂状态控制： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050107 | 控制软件-05机械臂控制-姿态保存： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR060101 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与C臂机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060102 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与机械臂主控机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060103 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与双目相机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060201 | 控制软件-06状态显示-02识别状态-在状态显示栏中显示是否识别到示踪器，有患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器。 ·识别显示绿色，未识别置灰。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060301 | 控制软件-06状态显示-03工作流显示-显示串行工作流和当前所在环节。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H9、H39、H44、H45、H56、H58
| TR060401 | 控制软件-06状态显示-04系统名称显示-软件界面左上角显示系统名称和标志。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR060501 | 控制软件-06状态显示-05机械臂灯光状态 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070101 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070102 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-·管理员账号只能添加账户，其他设置项不可见。 ·工程师账号可修改和替换配置文件、可添加账户。 ·操作员账号无法打开设置界面。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070103 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-工具参数配置文件： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070104 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-C臂机参数配置文件： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070105 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-X光注册参数配置文件： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070106 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-配准参数配置文件： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070107 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-定位参数配置文件： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070108 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-系统参数文件： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070109 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-软件需要对读取的参数格式进行自检，如果格式有错误，弹框提示“xxx配置文件出错，请联系工程师进行维护。” | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070201 | 控制软件-07配置和设置-02设置-工程师账号和管理员账号在软件中单击“设置”按钮进入该界面。有网络设置、系统设置、日志导出和添加账户。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070202 | 控制软件-07配置和设置-02设置-定位参数设置： 设置默认的定位高度。 设置默认的定位角度。 | 已删除 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 第一次变更 | 删除
| TR070203 | 控制软件-07配置和设置-02设置-网络设置： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070204 | 控制软件-07配置和设置-02设置-系统设置： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070205 | 控制软件-07配置和设置-02设置-日志导出： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070206 | 控制软件-07配置和设置-02设置-添加账户： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080001 | 控制软件-08设备自检-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080101 | 控制软件-08设备自检-01探针检测 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080201 | 控制软件-08设备自检-02双目相机检测 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080301 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-C臂机配准板的检测： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080302 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-机械臂配准板的检测： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080401 | 控制软件-08设备自检-04骨钻标定 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080501 | 控制软件-08设备自检-05套筒标定 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72
| TR090101 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-软件在运行后的每一环节和关键操作都需要在日志中记录。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090102 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-系统运行中产生的数据都需要记录。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090103 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-日志以日期为单位生成，每一天对应一个日志文件，并以年月日自动命名。 同一天多次运行系统产生的日志，写入同一份日志中。 日志导出时将日志打包成压缩包并加密。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090201 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储-日志和数据分别存储。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090202 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储- 数据与患者关联，存储固定位置。 日志与日期关联，存储固定位置。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090301 | 控制软件-09日志和数据管理-03导出 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090401 | 控制软件-09日志和数据管理-04导入 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090501 | 控制软件-09日志和数据管理-05截图 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR100101 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-对每个页面间的跳转进行管理。跳转时数据的保存和恢复。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100102 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-用户无法进入后台操作系统。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100103 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面间只允许线性跳转。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100104 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面应有显示提示信息的地方。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100105 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-所有弹框右上角均有“关闭”按钮。出现弹框页面时，其他部分均无法操作，只能关闭弹窗后操作其他功能。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100106 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-软件屏保功能，用户长时间不操作电脑，自动锁屏，需要输入密码后才能进入系统。屏保时间可设置。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100201 | 控制软件-10系统管理-02退出管理-点“关闭”图标后再点击“关机”按钮，软件退出过程中，设备关机。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100301 | 控制软件-10系统管理-03账号管理 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100401 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-机械臂相关故障管理： | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100402 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-双目相机故障管理 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100403 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-软件故障管理 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR110101 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-在软件菜单栏中点击“双目相机”图标进入该界面。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR110102 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR120101 | 12纯规划软件-01软件功能-具备TR01 TR02 TR0301至TR0305所有功能。 | 已删除 |  |  |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / | H1、H2、H11、H39、H40、H41、H42、H44、H45、H46、H55~H68 |  |  | 第一次变更 | 删除
| TR120101 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-X光注册失败时，语音提示“X光注册失败”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120102 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-执行台车升降立柱升和降时，语音提示“立柱升降中，请注意安全”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120103 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-定位导航界面，切换螺钉时，语音播报螺钉名称。 | 已开发 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120104 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-机械臂断开超过3分钟，语音提示“机械臂无法连接，请检查”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120105 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-机械臂关节角超限，语音提示“机械臂关节超限，请调整姿态”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR130001 | 导航台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130002 | 导航台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130003 | 导航台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  | √ | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130004 | 导航台车功能需求-移动方式-脚轮移动，有把手。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130101 | 导航台车功能需求-接口-USB3.0接口4个。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [12 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR130102 | 导航台车功能需求-接口-百兆网口3个 。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130103 | 导航台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130104 | 导航台车功能需求-接口-视频接口1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR130201 | 导航台车功能需求-按钮-电源总开关按钮1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130202 | 导航台车功能需求-按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130301 | 导航台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130302 | 导航台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130303 | 导航台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130401 | 导航台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130501 | 导航台车功能需求-显示方式-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130601 | 导航台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130701 | 导航台车功能需求-台车组成-双目相机带把手 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130702 | 导航台车功能需求-台车组成-工作站 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130703 | 导航台车功能需求-台车组成-UPS | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130704 | 导航台车功能需求-台车组成-交换机 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130706 | 导航台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130707 | 导航台车功能需求-台车组成-显示器 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130708 | 导航台车功能需求-台车组成-静音轮（带刹车、扫线器） | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130709 | 导航台车功能需求-台车组成-电源线3米 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130710 | 导航台车功能需求-台车组成-网线5米，两根。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130801 | 导航台车功能需求-结构设计-线缆收纳：设计线缆收纳位，或悬挂收纳。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130802 | 导航台车功能需求-结构设计-设备检修口：台车背后设计检修口，方便快速检修内部设备，方便更换UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130803 | 导航台车功能需求-结构设计-悬臂设计：双目相机安装在悬臂上，显示器安装在悬臂上，悬臂安装于支撑杆上。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130804 | 导航台车功能需求-结构设计-双目最佳工作高度：双目相机距离地面1.8m-2.0m。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130805 | 导航台车功能需求-结构设计-显示器高度：显示器中心距离地面1.5m。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130806 | 导航台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散孔，热源主要为工作站、UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130807 | 导航台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130808 | 导航台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件运输时的可靠性和现场组装的便利性。例如：双目相机和显示器要单独包装，支撑杆要分节拼接设计。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130809 | 导航台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130901 | 导航台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130902 | 导航台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130903 | 导航台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131001 | 导航台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131101 | 导航台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131201 | 导航台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、铭牌（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H14
| TR131301 | 导航台车功能需求-其他-设备非正常断电启动UPS供电。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3
| TR140001 | 执行台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140002 | 执行台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140003 | 执行台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140004 | 执行台车功能需求-移动方式-脚轮移动、带把手。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140101 | 执行台车功能需求-接口-USB接口1个，用于连接机械臂控制箱。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140102 | 执行台车功能需求-接口-网口2个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140103 | 执行台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140104 | 执行台车功能需求-接口-脚踏接口1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR140201 | 执行台车功能需求-开关按钮-急停开关1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140202 | 执行台车功能需求-开关按钮-台车升、降按钮各1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140203 | 执行台车功能需求-开关按钮-通道“上升”、“下降”、“左旋”、“右旋”按钮各一个，位于机械臂法兰端。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140204 | 执行台车功能需求-开关按钮-电源开关按钮1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140205 | 执行台车功能需求-开关按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140301 | 执行台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140302 | 执行台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140303 | 执行台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140304 | 执行台车功能需求-灯光-机械臂运行指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140401 | 执行台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140501 | 执行台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140601 | 执行台车功能需求-台车组成-UR5e机械臂及控制箱 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140602 | 执行台车功能需求-台车组成-UPS（UPS供电时，需要提示声音） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140603 | 执行台车功能需求-台车组成-交换机 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140604 | 执行台车功能需求-台车组成-升降机构 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140605 | 执行台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140606 | 执行台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140607 | 执行台车功能需求-台车组成-双脚踏 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140608 | 执行台车功能需求-台车组成-末端控制器： | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140609 | 执行台车功能需求-台车组成-音箱2个 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140610 | 执行台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140701 | 执行台车功能需求-结构设计-脚踏收纳：脚踏开关在正常使用时放置在地面上，当结束使用后应设计一个收纳位。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140702 | 执行台车功能需求-结构设计-设备检修口：机械臂控制箱位置设计设备检修口，方便快速检修，方便更换UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140703 | 执行台车功能需求-结构设计-机械臂工作高度：当设备工作时，要求机械臂的基座距离地面不小于1m。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140704 | 执行台车功能需求-结构设计-设备重量：台车设计完成后总体重量不低于150公斤。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140705 | 执行台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散孔，热源主要为机械臂控制箱、UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140706 | 执行台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140707 | 执行台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140708 | 执行台车功能需求-结构设计-设备断电后可以单独启动UPS，控制台车升降。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140709 | 执行台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140801 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性时要考虑机械臂有个固定的收纳姿态。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140802 | 执行台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140803 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140804 | 执行台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140901 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂的关节运动至接近极限位置时，采取运动停止措施，并在软件上进行弹框提示和语音提示，状态灯有变化。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR140902 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂出错时会进行弹框报警，并能清除错误。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR141001 | 执行台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141101 | 执行台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141201 | 执行台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、铭牌（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H14
| TR141301 | 执行台车功能需求-台车升降 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H47、H69
| TR150001 | 操作台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150002 | 操作台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150003 | 操作台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150004 | 操作台车功能需求-移动方式-脚轮移动，带把手。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150101 | 操作台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150201 | 操作台车功能需求-开关按钮-电源开关1个 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150301 | 操作台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150401 | 操作台车功能需求-提示音-—— | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150501 | 操作台车功能需求-显示方式-显示器 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H39
| TR150601 | 操作台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150701 | 操作台车功能需求-台车组成-视频信号接收器 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150702 | 操作台车功能需求-台车组成-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150703 | 操作台车功能需求-台车组成-电源(滤波开关) | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150704 | 操作台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150705 | 操作台车功能需求-台车组成-无线的键盘鼠标 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150706 | 操作台车功能需求-台车组成-电源线3米 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150801 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器：显示器设计有上下角度调节功能。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150802 | 操作台车功能需求-结构设计-键鼠放置：台车上可以放置无线键盘和鼠标并设计收纳位。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150803 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器安装：当设备工作时，显示器可以绕安装柱转动。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150804 | 操作台车功能需求-结构设计-物品收纳空间：设计收纳箱，可存放C臂机配准板。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150805 | 操作台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件（显示器）运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150806 | 操作台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150901 | 操作台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150902 | 操作台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑显示器的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150903 | 操作台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151001 | 操作台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151101 | 操作台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151201 | 操作台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、铭牌（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H14、H24
| TR160101 | 工具包功能需求-工具包-辅助系统的正常运行、设备自检、器械的保存和消毒、手术操作等。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160102 | 工具包功能需求-工具包-包括定位器、C臂机配准板、机械臂配准板、探针、患者示踪器、套筒、骨钻、标定器、执行台车无菌罩、C臂机无菌罩。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160201 | 工具包功能需求-定位器-一端有安装接口，可与转接法兰快速拆装，保证每次安装的一致性，有防误触设计。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160202 | 工具包功能需求-定位器-另一端有定位通道，结构简洁、小巧。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160203 | 工具包功能需求-定位器-定位通道中可放置一级套筒间隙控制在0.1mm以内。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160204 | 工具包功能需求-定位器-定位器上无示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160205 | 工具包功能需求-定位器-强度高，不变形，可经受高温灭菌。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160301 | 工具包功能需求-C臂机配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160302 | 工具包功能需求-C臂机配准板-可与影增C臂机和平板C臂机快速安装或拆卸，要求简单轻便。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160303 | 工具包功能需求-C臂机配准板-有配准板示踪器，示踪器上安装4个玻璃球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160304 | 工具包功能需求-C臂机配准板-C臂机配准板上在相对的两个侧面各设置一个安装接口，用于安装配准板示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160401 | 工具包功能需求-机械臂配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160402 | 工具包功能需求-机械臂配准板-安装于通道连杆的定位通道处，可快速拆装，工具包功能需求-机械臂配准板-保证每次的安装一致性。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160403 | 工具包功能需求-机械臂配准板-批量生产时，保证相同位置的钢珠球位置偏差在0.2mm以内。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160404 | 工具包功能需求-机械臂配准板-需要低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160501 | 工具包功能需求-探针-针状结构，尾部有四个安装柱，可安装玻璃球。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160502 | 工具包功能需求-探针-可低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160503 | 工具包功能需求-探针-用于标定通道。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160601 | 工具包功能需求-患者示踪器-示踪架，安装有4个玻璃球。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160602 | 工具包功能需求-患者示踪器-有转接杆，示踪架安装于转接杆上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160603 | 工具包功能需求-患者示踪器-有棘突夹，可安装于患者的棘突上，转接杆安装于棘突夹上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160604 | 工具包功能需求-患者示踪器-有固定杆，可安装于患者的骨骼上，转接杆安装于固定杆上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160605 | 工具包功能需求-患者示踪器-可低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160606 | 工具包功能需求-患者示踪器-安装于患者骨骼上，追踪患者的位姿。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
套筒 | TR160701 | 工具包功能需求-套筒-用于引导导针打入人体骨骼，安装于定位器的通道中，可快速拆装。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160702 | 工具包功能需求-套筒-分为一级套筒和二级套筒，一级套筒有示踪器内径10mm，二级套筒外径10mm内径有多种规格。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160703 | 工具包功能需求-套筒-一级套筒需要根据创伤和脊柱的机械臂摆位进行设计。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160704 | 工具包功能需求-套筒-二级套筒规格。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160705 | 工具包功能需求-套筒-可高温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160801 | 工具包功能需求-骨钻-用于钻孔，并在钻孔过程中可在图像上进行可视化。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160802 | 工具包功能需求-骨钻-可直接放入二级套筒中。由三部分组成：骨钻、示踪器、钻头。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160803 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器安装在骨钻上。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160804 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器上安装四个玻璃球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160805 | 工具包功能需求-骨钻-骨钻和钻头可高温灭菌，不变形。示踪器低温消毒，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160901 | 工具包功能需求-标定器-用于标定探针、骨钻和相机自检。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160902 | 工具包功能需求-标定器-安装有四个玻璃球。有两个探针尖端可插入的小孔。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160903 | 工具包功能需求-标定器-有凹槽，可将探针横向放入，用于标定轴线的方向。配合短套筒，用于骨钻的标定。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160904 | 工具包功能需求-标定器-可低温灭菌。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR161001 | 工具包功能需求-执行台车无菌罩 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7、H8
| TR161101 | 工具包功能需求-C臂无菌罩 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161201 | 工具包功能需求-尖刀柄 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161301 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒用于放置需要消毒灭菌的手术器械，倒置消毒盒，器械不会掉出。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161302 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒内有器械的图案，方便工作人员将器械放置在对应位置。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161303 | 工具包功能需求-消毒盒-分高温消毒盒和低温消毒盒。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161401 | 工具包功能需求-示踪器-示踪器包含：套筒示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、标定器示踪器、骨钻示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70 玻璃球H7、H27
| TR161402 | 工具包功能需求-示踪器-每个示踪器的结构都不相同，能被双目相机识别。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70
| TR170101 | 其他功能需求-用户界面-操作设备为鼠标、键盘。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170102 | 其他功能需求-用户界面-符合常用办公软件等的操作习惯，包括鼠标滚轮、中键、左右键的操作。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170103 | 其他功能需求-用户界面-所有界面中文字尽量统一，均使用中文和数字，可少部分使用英文单词和字母。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170201 | 其他功能需求-故障处理-可预见错误：处理方法由用户在流程中定义错误的出路来处理。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170202 | 其他功能需求-故障处理-不可预见错误：处理方法为通过日志记录、异常跟踪来处理。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170301 | 其他功能需求-版权保护 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170401 | 其他功能需求-安全性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170501 | 其他功能需求-效率-重建150MB尺寸单个DICOM序列，所用时间应当小于等于20秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170502 | 其他功能需求-效率-正侧位手眼标定所用时间应当小于等于10秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170503 | 其他功能需求-效率-仿真计算时间应当小于等于3秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170601 | 其他功能需求-维护性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H20、H21、H26
| TR170701 | 其他功能需求-网络安全 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170801 | 其他功能需求-鲁棒性-软件不易崩溃，出现错误都有相应提示，并能回到正常运行状态。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170802 | 其他功能需求-鲁棒性-硬件设备性能优良，不易损坏，不易出现故障。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170901 | 其他功能需求-装机交付 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H32
| TR180101 | 非功能需求-标识和文件-标记的耐久性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180102 | 非功能需求-标识和文件-设备或设备部件的外部标记 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180103 | 非功能需求-标识和文件-内部标记 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180104 | 非功能需求-标识和文件-导线的颜色 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180105 | 非功能需求-标识和文件-机械臂指示灯 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180106 | 非功能需求-标识和文件-供电状态指示灯 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180107 | 非功能需求-标识和文件-随附文件 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180201 | 非功能需求-电气危险的防护-接地电阻 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180202 | 非功能需求-电气危险的防护-漏电流 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180203 | 非功能需求-电气危险的防护-绝缘 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180204 | 非功能需求-电气危险的防护-爬电距离和电气间隙 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180301 | 非功能需求-机械危险防护- | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180401 | 非功能需求-超温 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H10、H13、H16、H18
| TR180501 | 非功能需求-可用性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H30、H34、H39、H41、H42
| TR180601 | 非功能需求-机械强度-刚度 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180602 | 非功能需求-机械强度-强度 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180603 | 非功能需求-机械强度-搬运移动 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180604 | 非功能需求-机械强度-运动部件 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180605 | 非功能需求-机械强度-面、角和边 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180606 | 非功能需求-机械强度-稳定性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180607 | 非功能需求-机械强度-悬挂物安全性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180701 | 非功能需求-电磁兼容要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H12、H15、H17
| TR180801 | 非功能需求-软件要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180901 | 非功能需求-网络安全要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR181001 | 非功能需求-环境要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H16
| TR181101 | 非功能需求-包装要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR181201 | 非功能需求-产品验证 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14
Note on L1: 用章节名作跟踪
Note on M2: 图纸：图号 代码：.cpp/.h
Note on C323: 名称：骨钻 or开路器?

## RTM需求跟踪矩阵
1.产品技术需求 |  |  | 产品技术需求分解 |  |  | 2.用户需求追踪 |  | 软件需求追踪 |  | 3.设计 | 4.实现 |  | 5.验证、确认 |  |  | 6.风险分析
技术需求编号 | 技术需求简述 | 状态 | 软件 | 机械 | 电子 | 用户需求编号 | 用户需求名称 | 软件需求编号 | 软件需求名称 | 设计文档及章节名称 | 编码、图纸 | 单元测试 | 测试用例文档名称/测试方案 | 产品验证/测试报告 | 产品确认/用户测试 | 风险编号 | 备注
|  |  | √ | √ | √
|  | 已开发 | √ | √ | √
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
已开发
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
|  |  |  | √ | √
√
√
√
Note on L1: 用章节名作跟踪
Note on M2: 图纸：图号 代码：颗粒度到函数级别

## RTM (V1.0) (hidden)
| 1.产品技术需求 |  |  | 产品技术需求分解 |  |  | 2.用户需求追踪 |  | 软件需求追踪 |  | 3.设计 | 4.实现 |  | 5.验证、确认 |  |  |  | 6.风险分析 |  | 7.需求变更信息
| 技术需求编号 | 技术需求简述 | 状态 | 软件 | 机械 | 电子 | 用户需求编号 | 用户需求名称 | 软件需求编号 | 软件需求名称 | 设计文档及章节名称 | 编码、图纸 | 单元测试 | 测试用例文档名称/测试方案 | 测试用例编号ID | 产品验证/测试报告 | 产品确认/用户测试 | 风险编号 | 风险描述 | 需求变更单ID | 需求变更日期 | 需求变更类型 | 备注
| 2.3章节 | 产品定位 |  | √ | √ | √ | UR0100 | 整机
| PR0101 | 产品性能-整机性能-系统临床精度≤1.5mm | 已批准 | √ | √ | √ | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H1
| PR0102 | 产品性能-整机性能-UPS供电持续工作≥5分钟 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H3
| PR0201 | 产品性能-定位系统-机械臂自由度≥6自由度 | 已批准
| PR0202 | 产品性能-定位系统-机械臂各关节活动范围≥350度 | 已批准
| PR0203 | 产品性能-定位系统-机械臂有效功能半径≥850mm | 已批准
| PR0301 | 产品性能-光学跟踪系统-精度≤0.25mm | 已批准 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0302 | 产品性能-光学跟踪系统-定位激光功率≥1mW | 已批准 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0303 | 产品性能-光学跟踪系统-最大刷新频率≥60Hz | 已批准 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0304 | 产品性能-光学跟踪系统-光学跟踪相机重量≤1.7Kg | 已批准 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0305 | 产品性能-光学跟踪系统-视场范围纵向范围950mm至3000mm，横向范围480mm*448mm 至1856mm*1470mm | 已批准 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0401 | 产品性能-主控系统-内存容量≥16GB | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0402 | 产品性能-主控系统-硬盘容量≥1TB | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0403 | 产品性能-主控系统-CPU主频≥3.6GHz | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0404 | 产品性能-主控系统-GPU内存≥4GB | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0405 | 产品性能-主控系统-显存频率≥14Gbps | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR010101 | 控制软件-01登录-系统启动后自动打开软件。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010102 | 控制软件-01登录-软件打开后首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010103 | 控制软件-01登录- ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·软件第一次安装运行时，需要有弹框显示当前机器码，要求输入对应的验证码。输入正确的验证码后进入登陆界面。 ·验证码和机器码均为32位英文小写字母和阿拉伯数字的混合码。 ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·不输入验证码或验证码有错的情况下，点击“关机”按钮关闭软件和工作站。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010104 | 控制软件-01登录- ·主菜单栏位于界面最上方。显示公司logo、产品名称、版本号、“关于”和“关机”按钮。 ·界面中间需要用户通过账号、密码进行登录，有“登录”按钮。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010105 | 控制软件-01登录- ·账号分为【操作员账号】、【工程师账号】和【管理员账号】。 ·密码为英文和数字组合字符串，长度不小于6个字符且不大于10个字符。 ·密码错误提示“密码错误”。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010106 | 控制软件-01登录-“关于”图标和“关机”图标： ·点击“关于”图标弹出显示框显示法规要求的“关于信息”，“使用帮助”，“维护帮助”。弹框右上角有“关闭”按钮。 ·点击“关机”图标，出现三个下拉选项“锁屏”、“关机”、“重启”。点击“锁屏”后屏幕锁住，输入登陆密码后进入系统；点击“关机”后关闭系统，点击“重启”后系统软件重启。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010107 | 控制软件-01登录- ·管理员账号和工程师账号进入系统后，在设置界面可添加用户和密码。 ·添加一个新的账户，登陆界面的账号下拉菜单中增加一个用户名，例如“何医生”。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010108 | 控制软件-01登录-登录界面应该有合理的布局设计、风格。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020101 | 控制软件-02患者管理- ·主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、“机械臂”、“相机”、“设置”、“关于”和“关机”按钮。 ·患者管理界面有“新增病例”、“导入病例”、“导出病例”按钮，有搜索栏，患者列表，图像预览窗口，“下一步”按钮。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020102 | 控制软件-02患者管理-点击“新增病例”弹出界面。 ·界面中必须输入的，包含患者姓名、患者性别和手术模式的选择。 ·包含自动生成的医院名称、主刀医生、患者编号和创建时间。 ·可以不输入的包含，病历号、备注和年龄。 ·所有日期的显示格式为2022-06-01，时间显示格式为13:30。 ·右上角有“关闭”按钮，右下角有“下一步”按钮。 ·二维三维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入CT导入界面。 ·二维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入X光处理界面。 点击“关闭”按钮，返回患者管理界面，患者列表中不增加患者信息。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020103 | 控制软件-02患者管理-患者列表显示姓名、创建时间、病历号、手术模式。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020104 | 控制软件-02患者管理-查找功能 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020105 | 控制软件-02患者管理-图像预览窗 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020106 | 控制软件-02患者管理-导入病例和导出病例 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR030101 | 控制软件-03二维三维手术模式- ·主菜单栏显示导航栏、公司logo、产品名称、版本号、“C臂机”、“双目相机”、“机械臂”、“设备自检”、“截图”、“关于”、“设置”、“关机”。 ·CT导入界面包含“导入CT”、“返回”、“下一步”按钮，有图像序列选择窗口和图像预览窗口。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030102 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT导入功能 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030103 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT预览 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030201 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-二维三视图显示 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030202 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-三维视图渲染 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030203 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-多平面重建（MPR）功能 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 |  |  | / | / | H48、H55、H56
| TR030204 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-辅助测量 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030301 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-界面 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030302 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT切割功能： | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030303 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT分割功能： | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030304 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-骨块复位： | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030305 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-“上一步”“下一步” | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030401 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-界面 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030402 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-正位视图和侧位视图为平行投影视图，默认切分一节椎体，通过“添加”按钮增加分椎线，通过“删除”按钮删除多余分椎线，只有一节锥体时不可继续删除。 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030403 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-鼠标左键可以调整正侧位视图中分椎线的位置和方向，以便对脊柱CT数据进行切分。鼠标右键可以调整投影视图的窗宽窗位。 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030404 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分区功能栏有“添加”、“删除”、“上下翻转”和“左右翻转”按钮，点击“上下翻转”和“左右翻转”按钮，可对CT的方向进行调整。 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030405 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分椎列表中需要对单节椎体标注名称，通过下拉列表（C1-C7、T1-T12、L1-L5、S1-S2）。 对其中一节椎体标注名称后，其余椎体根据前后关系自动标注。 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030406 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-点击“上一步”“下一步” | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030501 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030502 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-规划界面的渲染： 同TR030201和TR030202渲染。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030503 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-螺钉列表 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030504 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-螺钉三维规划 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030505 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-测量功能 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030506 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-点击“返回”按钮，返回患者管理界面；点击“下一步”按钮，进入术前准备 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030601 | 控制软件-03二维三维手术模式-06术前准备 | 已批准 | √
| TR030701 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030702 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光接收 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030703 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光注册 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030704 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光图像显示 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030705 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-机械臂控制 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030706 | 控制软件-03二维三维手术模式-X光分椎 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030707 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-注册图像分组 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030708 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-工具选择 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030709 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-“返回”“下一步” | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030801 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030802 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-图像显示区 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030803 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-椎体列表 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 这儿要填 | 这儿要填 | 这儿要填 | 集成测试要填、系统不用填 | / | / | / | H48、H55、H56
| TR030804 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-脊柱配准 | 已批准 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [5 empty] | / | / | / | / | H48、H55、H56
| TR030805 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-非脊柱配准 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030806 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-“返回”“下一步” | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030901 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-界面。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030902 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-点击“四视图”打开弹窗。 同TR030502-同TR030505。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030903 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-螺钉列表 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030904 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-螺钉二维规划 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030905 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-“返回”“下一步” | 已批准
| TR031001 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031002 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-X光图像显示：同TR030704。 | 已批准 | √
| TR031003 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-螺钉列表 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031004 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-机械臂仿真 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031005 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-机械臂定位 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031006 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-工具导航 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031007 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-页面跳转 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031101 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-界面 | 已批准 | √
| TR031102 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-规划图像显示窗口 | 已批准 | √
| TR031103 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-对比图像显示窗口 | 已批准 | √
| TR031104 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-螺钉显示状态 | 已批准 | √
| TR031105 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-页面跳转 | 已批准 | √
| TR040101 | 控制软件-04二维手术模式-01术前准备-界面（同TR030601） | 已批准 | √
| TR040201 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-界面（同TR030701。） | 已批准 | √
| TR040202 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像接收（同TR030702。） | 已批准 | √
| TR040203 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光注册（同TR030703。） | 已批准 | √
| TR040204 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像显示（其他同TR030704。） | 已批准 | √
| TR040205 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-机械臂控制（同TR030705。） | 已批准 | √
| TR040206 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-注册图像分组（同TR030707。） | 已批准 | √
| TR040207 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-工具选择（同TR030708。） | 已批准 | √
| TR040208 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-页面跳转 | 已批准 | √
| TR040301 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-界面 | 已批准 | √
| TR040302 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划- X光图像显示注册界面在显示窗口中的图像，窗口右边的图像处理功能同TR030704。 螺钉列表同TR030903。 | 已批准 | √
| TR040303 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-螺钉规划：同TR030904。 | 已批准 | √
| TR040304 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-页面跳转 | 已批准 | √
| TR040401 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-同TR031001。 | 已批准 | √
| TR040402 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-X光图像显示（同TR030704。） | 已批准 | √
| TR040403 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-螺钉列表（同TR031003。） | 已批准 | √
| TR040404 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂仿真（同TR031004。） | 已批准 | √
| TR040405 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂定位（同TR031005。） | 已批准 | √
| TR040406 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-工具导航（同TR031006。） | 已批准 | √
| TR040407 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-页面跳转（同TR031007。） | 已批准 | √
| TR040501 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-同TR031101。 | 已批准 | √
| TR040502 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-规划图像显示窗口（同TR031102。） | 已批准 | √
| TR040503 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-对比图像显示窗口（同TR031103。） | 已批准 | √
| TR040504 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-螺钉显示状态（同TR031104。） | 已批准 | √
| TR040505 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-页面跳转（同TR031105。） | 已批准 | √
| TR050101 | 控制软件-05机械臂控制-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050102 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态渲染界面：用于显示机械臂当前姿态。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050103 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂速度为规定值，可在配置参数中设置。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050104 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态控制 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050105 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂运动控制 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050106 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂状态控制 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050107 | 控制软件-05机械臂控制-姿态保存 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR060101 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与C臂机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060102 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与机械臂主控机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060103 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与双目相机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060201 | 控制软件-06状态显示-02识别状态-在状态显示栏中显示是否识别到示踪器，有患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器。 ·识别显示绿色，未识别置灰。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060301 | 控制软件-06状态显示-03工作流显示-显示串行工作流和当前所在环节。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H9、H39、H44、H45、H56、H58
| TR060401 | 控制软件-06状态显示-04系统名称显示-软件界面左上角显示系统名称和标志。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR060501 | 控制软件-06状态显示-05机械臂灯光状态 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070101 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070102 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-·管理员账号只能添加账户，其他设置项不可见。 ·工程师账号可修改和替换配置文件、可添加账户。 ·操作员账号无法打开设置界面。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070103 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-工具参数配置文件 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070104 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-C臂机参数配置文件 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070105 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-X光注册参数配置文件 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070106 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-配准参数配置文件 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070107 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-定位参数配置文件 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070108 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-系统参数文件 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070109 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-软件需要对读取的参数格式进行自检，如果格式有错误，弹框提示“xxx配置文件出错，请联系工程师进行维护。” | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070201 | 控制软件-07配置和设置-02设置-工程师账号和管理员账号在软件中单击“设置”按钮进入该界面。有网络设置、系统设置、日志导出和添加账户。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070202 | 控制软件-07配置和设置-02设置-定位参数设置： 设置默认的定位高度。 设置默认的定位角度。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| TR070203 | 控制软件-07配置和设置-02设置-网络设置 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070204 | 控制软件-07配置和设置-02设置-系统设置 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070205 | 控制软件-07配置和设置-02设置-日志导出 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070206 | 控制软件-07配置和设置-02设置-添加账户 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080001 | 控制软件-08设备自检-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080101 | 控制软件-08设备自检-01探针检测 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080201 | 控制软件-08设备自检-02双目相机检测 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080301 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-C臂机配准板的检测 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080302 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-机械臂配准板的检测 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080401 | 控制软件-08设备自检-04骨钻标定 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080501 | 控制软件-08设备自检-05套筒检测 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72
| TR090101 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-软件在运行后的每一环节和关键操作都需要在日志中记录。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090102 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-系统运行中产生的数据都需要记录。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090103 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-日志以日期为单位生成，每一天对应一个日志文件，并以年月日自动命名。 同一天多次运行系统产生的日志，写入同一份日志中。 日志导出时将日志打包成压缩包并加密。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090201 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储-日志和数据分别存储。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090202 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储-数据与患者关联，存储固定位置；日志与日期关联，存储固定位置。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090301 | 控制软件-09日志和数据管理-03导出 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090401 | 控制软件-09日志和数据管理-04导入 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090501 | 控制软件-09日志和数据管理-05截图 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR100101 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-对每个页面间的跳转进行管理。跳转时数据的保存和恢复。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100102 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-用户无法进入后台操作系统。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100103 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面间只允许线性跳转。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100104 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面应有显示提示信息的地方。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100105 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-所有弹框右上角均有“关闭”按钮。出现弹框页面时，其他部分均无法操作，只能关闭弹窗后操作其他功能。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100106 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-软件屏保功能 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100201 | 控制软件-10系统管理-02退出管理-点“关闭”图标后再点击“关机”按钮，软件退出过程中，设备关机。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100301 | 控制软件-10系统管理-03账号管理 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100401 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-机械臂相关故障管理 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100402 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-双目相机故障管理 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100403 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-软件故障管理 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR110101 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-在软件菜单栏中点击“双目相机”图标进入该界面。 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR110102 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-界面 | 已批准 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR120101 | 12纯规划软件-01软件功能-具备TR01 TR02 TR0301至TR0305所有功能。 | 已批准 |  |  |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / | H1、H2、H11、H39、H40、H41、H42、H44、H45、H46、H55~H68
| TR130001 | 导航台车功能需求-使用环境-手术室 | 已批准 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130002 | 导航台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已批准 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130003 | 导航台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已批准 |  |  | √ | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130004 | 导航台车功能需求-移动方式-脚轮移动，有把手。 | 已批准 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130101 | 导航台车功能需求-接口-USB3.0接口2个。 | 已批准 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [12 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR130102 | 导航台车功能需求-接口-百兆网口3个 。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130103 | 导航台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130201 | 导航台车功能需求-按钮-电源总开关按钮1个。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130202 | 导航台车功能需求-按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130301 | 导航台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130302 | 导航台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130303 | 导航台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130401 | 导航台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130501 | 导航台车功能需求-显示方式-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130601 | 导航台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130701 | 导航台车功能需求-台车组成-双目相机带把手 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130702 | 导航台车功能需求-台车组成-工作站 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130703 | 导航台车功能需求-台车组成-UPS | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130704 | 导航台车功能需求-台车组成-交换机 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130706 | 导航台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130707 | 导航台车功能需求-台车组成-显示器 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130708 | 导航台车功能需求-台车组成-静音轮（带刹车、扫线器） | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130709 | 导航台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130710 | 导航台车功能需求-台车组成-网线15米，两根。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130801 | 导航台车功能需求-结构设计-线缆收纳 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130802 | 导航台车功能需求-结构设计-设备检修口 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130803 | 导航台车功能需求-结构设计-悬臂设计 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130804 | 导航台车功能需求-结构设计-双目最佳工作高度：双目相机距离地面1.8m-2.0m。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130805 | 导航台车功能需求-结构设计-显示器高度：显示器中心距离地面1.5m。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130806 | 导航台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散孔，热源主要为工作站、UPS。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130807 | 导航台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130808 | 导航台车功能需求-结构设计-包装和运输要求 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130809 | 导航台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130901 | 导航台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130902 | 导航台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130903 | 导航台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131001 | 导航台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131101 | 导航台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131201 | 导航台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、标签（粘贴）。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H14
| TR131301 | 导航台车功能需求-其他-设备非正常断电启动UPS供电。 | 已批准 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3
| TR140001 | 执行台车功能需求-使用环境-手术室 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140002 | 执行台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140003 | 执行台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140004 | 执行台车功能需求-移动方式-脚轮移动、带把手。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140101 | 执行台车功能需求-接口-USB接口1个，用于连接机械臂控制箱。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140102 | 执行台车功能需求-接口-网口2个。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140103 | 执行台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140201 | 执行台车功能需求-开关按钮-急停开关1个。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140202 | 执行台车功能需求-开关按钮-台车升、降按钮各1个（包含指示灯）。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140203 | 执行台车功能需求-开关按钮-通道“上升”、“下降”、“左旋”、“右旋”按钮各一个，位于机械臂法兰端。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140204 | 执行台车功能需求-开关按钮-电源开关按钮1个。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140205 | 执行台车功能需求-开关按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140301 | 执行台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140302 | 执行台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140303 | 执行台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140304 | 执行台车功能需求-灯光-机械臂运行指示灯1个。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140401 | 执行台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140501 | 执行台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140601 | 执行台车功能需求-台车组成-UR5e机械臂及控制箱 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140602 | 执行台车功能需求-台车组成-UPS（UPS供电时，需要提示声音） | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140603 | 执行台车功能需求-台车组成-交换机 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140604 | 执行台车功能需求-台车组成-升降机构 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140605 | 执行台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140606 | 执行台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140607 | 执行台车功能需求-台车组成-兼容有线双脚踏和无线双脚踏 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140608 | 执行台车功能需求-台车组成-末端控制器： | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140609 | 执行台车功能需求-台车组成-音箱2个 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140610 | 执行台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140701 | 执行台车功能需求-结构设计-脚踏收纳 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140702 | 执行台车功能需求-结构设计-设备检修口 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140703 | 执行台车功能需求-结构设计-机械臂工作高度：当设备工作时，要求机械臂的基座距离地面不小于1m。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140704 | 执行台车功能需求-结构设计-设备重量：台车设计完成后总体重量不低于120公斤。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140705 | 执行台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散热孔，热源主要为机械臂控制箱、UPS。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140706 | 执行台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140707 | 执行台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140708 | 执行台车功能需求-结构设计-设备断电后可以单独启动UPS，控制台车升降。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140709 | 执行台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140801 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性时要考虑机械臂有个固定的收纳姿态。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140802 | 执行台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140803 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140804 | 执行台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140901 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂的关节运动至接近极限位置时，采取运动停止措施，并在软件上进行弹框提示和语音提示，状态灯有变化。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR140902 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂出错时会进行弹框报警，并能清除错误。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR141001 | 执行台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141101 | 执行台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141201 | 执行台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、标签（粘贴）。 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H14
| TR141301 | 执行台车功能需求-台车升降 | 已批准 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H47、H69
| TR150001 | 操作台车功能需求-使用环境-手术室 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150002 | 操作台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150003 | 操作台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150004 | 操作台车功能需求-移动方式-脚轮移动，带把手。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150101 | 操作台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150201 | 操作台车功能需求-开关按钮-电源开关1个 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150301 | 操作台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150401 | 操作台车功能需求-提示音-—— | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150501 | 操作台车功能需求-显示方式-显示器 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H39
| TR150601 | 操作台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150701 | 操作台车功能需求-台车组成-视频信号接收插口 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150702 | 操作台车功能需求-台车组成-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150703 | 操作台车功能需求-台车组成-电源(滤波开关) | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150704 | 操作台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150705 | 操作台车功能需求-台车组成-无线的键盘鼠标 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150706 | 操作台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150801 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器：显示器设计有上下角度调节功能。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150802 | 操作台车功能需求-结构设计-键鼠放置：台车上可以放置无线键盘和鼠标并设计收纳位。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150803 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器安装：当设备工作时，显示器可以绕安装柱转动。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150804 | 操作台车功能需求-结构设计-物品收纳空间：设计收纳箱，可存放C臂机配准板。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150805 | 操作台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件（显示器）运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150806 | 操作台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150901 | 操作台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150902 | 操作台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑显示器的配色。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150903 | 操作台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151001 | 操作台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151101 | 操作台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151201 | 操作台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、铭牌（粘贴）。 | 已批准 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H14、H24
| TR160101 | 工具包功能需求-工具包-辅助系统的正常运行、设备自检、器械的保存和消毒、手术操作等。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160102 | 工具包功能需求-工具包-包括定位器、C臂机配准板、机械臂配准板、探针、患者示踪器、套筒、骨钻、标定器、执行台车无菌罩、C臂机无菌罩。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160201 | 工具包功能需求-定位器-一端有安装接口，可与转接法兰快速拆装，保证每次安装的一致性，有防误触设计。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160202 | 工具包功能需求-定位器-另一端有定位通道，结构简洁、小巧。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160203 | 工具包功能需求-定位器-定位通道中可放置一级套筒间隙控制在0.1mm以内。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160204 | 工具包功能需求-定位器-定位器上无示踪器。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160205 | 工具包功能需求-定位器-强度高，不变形，可经受高温灭菌。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160301 | 工具包功能需求-C臂机配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160302 | 工具包功能需求-C臂机配准板-可与影增C臂机和平板C臂机快速安装或拆卸，要求简单轻便。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160303 | 工具包功能需求-C臂机配准板-有配准板示踪器，示踪器上安装4个反光球。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160304 | 工具包功能需求-C臂机配准板-C臂机配准板上在相对的两个侧面各设置一个安装接口，用于安装配准板示踪器。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160401 | 工具包功能需求-机械臂配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160402 | 工具包功能需求-机械臂配准板-安装于通道连杆的定位通道处，可快速拆装，工具包功能需求-机械臂配准板-保证每次的安装一致性。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160403 | 工具包功能需求-机械臂配准板-批量生产时，保证相同位置的钢珠球位置偏差在0.2mm以内。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160404 | 工具包功能需求-机械臂配准板-需要低温灭菌，不变形。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160501 | 工具包功能需求-探针-针状结构，尾部有四个安装柱，可安装玻璃球。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160502 | 工具包功能需求-探针-可低温灭菌，不变形。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160503 | 工具包功能需求-探针-用于标定通道。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160601 | 工具包功能需求-患者示踪器-示踪架，安装有4个反光球。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160602 | 工具包功能需求-患者示踪器-有转接杆，示踪架安装于转接杆上。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160603 | 工具包功能需求-患者示踪器-有棘突夹，可安装于患者的棘突上，转接杆安装于棘突夹上。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160604 | 工具包功能需求-患者示踪器-有固定杆，可安装于患者的骨骼上，转接杆安装于固定杆上。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160605 | 工具包功能需求-患者示踪器-可低温灭菌，不变形。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160606 | 工具包功能需求-患者示踪器-安装于患者骨骼上，追踪患者的位姿。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
套筒 | TR160701 | 工具包功能需求-套筒-用于引导导针打入人体骨骼，安装于定位器的通道中，可快速拆装。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160702 | 工具包功能需求-套筒-分为一级套筒和二级套筒，一级套筒有示踪器内径10mm，二级套筒外径10mm内径有多种规格。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160703 | 工具包功能需求-套筒-一级套筒需要根据创伤和脊柱的机械臂摆位进行设计。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160704 | 工具包功能需求-套筒-二级套筒规格。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160705 | 工具包功能需求-套筒-可高温灭菌，不变形。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160801 | 工具包功能需求-骨钻-用于钻孔，并在钻孔过程中可在图像上进行可视化。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160802 | 工具包功能需求-骨钻-可直接放入二级套筒中。由三部分组成：骨钻、示踪器、钻头。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160803 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器安装在骨钻上。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160804 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器上安装四个反光球。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160805 | 工具包功能需求-骨钻-骨钻和钻头可高温灭菌，不变形。示踪器低温消毒，不变形。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160901 | 工具包功能需求-标定器-用于标定探针、骨钻和相机自检。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160902 | 工具包功能需求-标定器-安装有四个反光球。有两个探针尖端可插入的小孔。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160903 | 工具包功能需求-标定器-有凹槽，可将探针横向放入，用于标定轴线的方向。配合短套筒，用于骨钻的标定。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160904 | 工具包功能需求-标定器-可低温灭菌。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR161001 | 工具包功能需求-执行台车无菌罩 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7、H8
| TR161101 | 工具包功能需求-C臂无菌罩 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161201 | 工具包功能需求-尖刀柄 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161301 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒用于放置需要消毒灭菌的手术器械，倒置消毒盒，器械不会掉出。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161302 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒内有器械的图案，方便工作人员将器械放置在对应位置。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161303 | 工具包功能需求-消毒盒-分高温消毒盒和低温消毒盒。 | 已批准 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161401 | 工具包功能需求-示踪器-示踪器包含：套筒示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、标定器示踪器、骨钻示踪器。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70 玻璃球H7、H27
| TR161402 | 工具包功能需求-示踪器-每个示踪器的结构都不相同，能被双目相机识别。 | 已批准 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70
| TR170101 | 其他功能需求-用户界面-操作设备为鼠标、键盘。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170102 | 其他功能需求-用户界面-符合常用办公软件等的操作习惯，包括鼠标滚轮、中键、左右键的操作。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170103 | 其他功能需求-用户界面-所有界面中文字尽量统一，均使用中文和数字，可少部分使用英文单词和字母。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170201 | 其他功能需求-故障处理-可预见错误：处理方法由用户在流程中定义错误的出路来处理。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170202 | 其他功能需求-故障处理-不可预见错误：处理方法为通过日志记录、异常跟踪来处理。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170301 | 其他功能需求-版权保护 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170401 | 其他功能需求-安全性 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170501 | 其他功能需求-效率-重建150MB尺寸单个DICOM序列，所用时间应当小于等于20秒。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170502 | 其他功能需求-效率-正侧位手眼标定所用时间应当小于等于10秒。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170503 | 其他功能需求-效率-仿真计算时间应当小于等于3秒。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170601 | 其他功能需求-维护性 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H20、H21、H26
| TR170701 | 其他功能需求-网络安全 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170801 | 其他功能需求-鲁棒性-软件不易崩溃，出现错误都有相应提示，并能回到正常运行状态。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170802 | 其他功能需求-鲁棒性-硬件设备性能优良，不易损坏，不易出现故障。 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170901 | 其他功能需求-装机交付 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H32
| TR180101 | 非功能需求-标识和文件-标记的耐久性 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180102 | 非功能需求-标识和文件-设备或设备部件的外部标记 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180103 | 非功能需求-标识和文件-内部标记 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180104 | 非功能需求-标识和文件-导线的颜色 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180105 | 非功能需求-标识和文件-机械臂指示灯 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180106 | 非功能需求-标识和文件-供电状态指示灯 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180107 | 非功能需求-标识和文件-随附文件 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180201 | 非功能需求-电气危险的防护-接地电阻 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180202 | 非功能需求-电气危险的防护-漏电流 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180203 | 非功能需求-电气危险的防护-绝缘 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180204 | 非功能需求-电气危险的防护-爬电距离和电气间隙 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180301 | 非功能需求-机械危险防护 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180401 | 非功能需求-超温 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H10、H13、H16、H18
| TR180501 | 非功能需求-可用性 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H30、H34、H39、H41、H42
| TR180601 | 非功能需求-机械强度-刚度 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180602 | 非功能需求-机械强度-强度 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180603 | 非功能需求-机械强度-搬运移动 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180604 | 非功能需求-机械强度-运动部件 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180605 | 非功能需求-机械强度-面、角和边 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180606 | 非功能需求-机械强度-稳定性 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180607 | 非功能需求-机械强度-悬挂物安全性 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180701 | 非功能需求-电磁兼容要求 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H12、H15、H17
| TR180801 | 非功能需求-软件要求 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180901 | 非功能需求-网络安全要求 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR181001 | 非功能需求-环境要求 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H16
| TR181101 | 非功能需求-包装要求 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR181201 | 非功能需求-产品验证 | 已批准 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14
Note on L1: 用章节名作跟踪
Note on M2: 图纸：图号 代码：.cpp/.h

## RTM (V1.1第一次变更后)2022.11.17 (hidden)
| 1.产品技术需求 |  |  | 产品技术需求分解 |  |  | 2.用户需求追踪 |  | 软件需求追踪 |  | 3.设计 | 4.实现 |  | 5.验证、确认 |  |  |  | 6.风险分析 |  | 7.需求变更信息
| 技术需求编号 | 技术需求简述 | 状态 | 软件 | 机械 | 电子 | 用户需求编号 | 用户需求名称 | 软件需求编号 | 软件需求名称 | 设计文档及章节名称 | 编码、图纸 | 单元测试 | 测试用例文档名称/测试方案 | 测试用例编号ID | 产品验证/测试报告 | 产品确认/用户测试 | 风险编号 | 风险描述 | 需求变更单ID | 需求变更日期 | 需求变更类型 | 备注
| 2.3章节 | 产品定位 |  | √ | √ | √ | UR0100 | 整机
| PR0101 | 产品性能-整机性能-系统临床精度≤1.5mm | 已开发 | √ | √ | √ | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H1
| PR0102 | 产品性能-整机性能-UPS供电持续工作≥5分钟 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  |  |  | 《MS-002UPS验证报告》 |  |  |  |  | H3
| PR0201 | 产品性能-定位系统-机械臂自由度≥6自由度 | 已开发
| PR0202 | 产品性能-定位系统-机械臂各关节活动范围≥350度 | 已开发
| PR0203 | 产品性能-定位系统-机械臂有效功能半径≥850mm | 已开发
| PR0301 | 产品性能-光学跟踪系统-精度≤0.25mm | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0302 | 产品性能-光学跟踪系统-定位激光功率≥1mW | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0303 | 产品性能-光学跟踪系统-最大刷新频率≥60Hz | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0304 | 产品性能-光学跟踪系统-光学跟踪相机重量≤1.7Kg | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0305 | 产品性能-光学跟踪系统-视场范围纵向范围950mm至3000mm，横向范围480mm*448mm 至1856mm*1470mm | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0401 | 产品性能-主控系统-内存容量≥16GB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0402 | 产品性能-主控系统-硬盘容量≥1TB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0403 | 产品性能-主控系统-CPU主频≥3.6GHz | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0404 | 产品性能-主控系统-GPU内存≥4GB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0405 | 产品性能-主控系统-显存频率≥14Gbps | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR010101 | 控制软件-01登录-系统启动后自动打开软件。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010102 | 控制软件-01登录-软件打开后首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010103 | 控制软件-01登录- ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·软件第一次安装运行时，需要有弹框显示当前机器码，要求输入对应的验证码。输入正确的验证码后进入登陆界面。 ·验证码和机器码均为32位英文小写字母和阿拉伯数字的混合码。 ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·不输入验证码或验证码有错的情况下，点击“关机”按钮关闭软件和工作站。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010104 | 控制软件-01登录- ·主菜单栏位于界面最上方。显示公司logo、产品名称、版本号、“关于”和“关机”按钮。 ·界面中间需要用户通过账号、密码进行登录，有“登录”按钮。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010105 | 控制软件-01登录- ·账号分为【操作员账号】、【工程师账号】和【管理员账号】。 ·密码为英文和数字组合字符串，长度不小于6个字符且不大于10个字符。 ·密码错误提示“密码错误”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010106 | 控制软件-01登录-“关于”图标和“关机”图标： ·点击“关于”图标弹出显示框显示法规要求的“关于信息”，“使用帮助”，“维护帮助”。弹框右上角有“关闭”按钮。 ·点击“关机”图标，出现三个下拉选项“锁屏”、“关机”、“重启”。点击“锁屏”后屏幕锁住，输入登陆密码后进入系统；点击“关机”后关闭系统，点击“重启”后系统软件重启。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010107 | 控制软件-01登录- ·管理员账号和工程师账号进入系统后，在设置界面可添加用户和密码。 ·添加一个新的账户，登陆界面的账号下拉菜单中增加一个用户名，例如“何医生”。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010108 | 控制软件-01登录-登录界面应该有合理的布局设计、风格。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020101 | 控制软件-02患者管理- ·主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、“机械臂”、“相机”、“设置”、“关于”和“关机”按钮。 ·患者管理界面有“新增病例”、“导入病例”、“导出病例”按钮，有搜索栏，患者列表，图像预览窗口，“下一步”按钮。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020102 | 控制软件-02患者管理-点击“新增病例”弹出界面。 ·界面中必须输入的，包含患者姓名、患者性别和手术模式的选择。 ·包含自动生成的医院名称、主刀医生、患者编号和创建时间。 ·可以不输入的包含，病历号、备注和年龄。 ·所有日期的显示格式为2022-06-01，时间显示格式为13:30。 ·右上角有“关闭”按钮，右下角有“下一步”按钮。 ·二维三维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入CT导入界面。 ·二维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入X光处理界面。 点击“关闭”按钮，返回患者管理界面，患者列表中不增加患者信息。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020103 | 控制软件-02患者管理-患者列表显示姓名、创建时间、病历号、手术模式。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020104 | 控制软件-02患者管理-查找功能 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020105 | 控制软件-02患者管理-图像预览窗 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020106 | 控制软件-02患者管理-导入病例和导出病例 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020107 | 控制软件-02患者管理-导出报告 | 已设计 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [12 empty] | 第一次变更 | 新增
| TR030101 | 控制软件-03二维三维手术模式- ·主菜单栏显示导航栏、公司logo、产品名称、版本号、“C臂机”、“双目相机”、“机械臂”、“设备自检”、“截图”、“关于”、“设置”、“关机”。 ·CT导入界面包含“导入CT”、“返回”、“下一步”按钮，有图像序列选择窗口和图像预览窗口。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030102 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT导入功能 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030103 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT预览 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030201 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-二维三视图显示 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030202 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-三维视图渲染 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030203 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-多平面重建（MPR）功能 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 |  | / | / | H48、H55、H56
| TR030204 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-辅助测量 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030301 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-界面 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030302 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT切割功能： | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030303 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT分割功能： | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030304 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-骨块复位： | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030305 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-“上一步”“下一步” | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030401 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-界面 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030402 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-正位视图和侧位视图为平行投影视图，默认切分一节椎体，通过“添加”按钮增加分椎线，通过“删除”按钮删除多余分椎线，只有一节锥体时不可继续删除。 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030403 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-鼠标左键可以调整正侧位视图中分椎线的位置和方向，以便对脊柱CT数据进行切分。鼠标右键可以调整投影视图的窗宽窗位。 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030404 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分区功能栏有“添加”、“删除”、“上下翻转”和“左右翻转”按钮，点击“上下翻转”和“左右翻转”按钮，可对CT的方向进行调整。 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030405 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分椎列表中需要对单节椎体标注名称，通过下拉列表（C1-C7、T1-T12、L1-L5、S1-S2）。 对其中一节椎体标注名称后，其余椎体根据前后关系自动标注。 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030406 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-点击“上一步”“下一步” | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030501 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030502 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-规划界面的渲染： 同TR030201和TR030202渲染。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030503 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-螺钉列表 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030504 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-螺钉三维规划 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030505 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-测量功能 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030506 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-点击“返回”按钮，返回患者管理界面；点击“下一步”按钮，进入术前准备 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030601 | 控制软件-03二维三维手术模式-06术前准备 | 已开发 | √
| TR030701 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030702 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光接收 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030703 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光注册 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030704 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光图像显示 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030705 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-机械臂控制 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030706 | 控制软件-03二维三维手术模式-X光分椎 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56
| TR030707 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-注册图像分组 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030708 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-工具选择 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030709 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-“返回”“下一步” | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030801 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030802 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-图像显示区 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030803 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-椎体列表 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 这儿要填 | 这儿要填 | 这儿要填 | 集成测试要填、系统不用填 | / | / | / | H48、H55、H56
| TR030804 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-脊柱配准 | 已开发 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [5 empty] | / | / | / | / | H48、H55、H56
| TR030805 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-非脊柱配准 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030806 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-“返回”“下一步” | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030901 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-界面。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030902 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-点击“四视图”打开弹窗。 同TR030502-同TR030505。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030903 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-螺钉列表 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030904 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-螺钉二维规划 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030905 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-“返回”“下一步” | 已开发
| TR031001 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031002 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-X光图像显示：同TR030704。 | 已开发 | √
| TR031003 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-螺钉列表 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031004 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-机械臂仿真 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031005 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-机械臂定位 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031006 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-工具导航 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031007 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-页面跳转 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031101 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-界面 | 已开发 | √
| TR031102 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-规划图像显示窗口 | 已开发 | √
| TR031103 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-对比图像显示窗口 | 已开发 | √
| TR031104 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-螺钉显示状态 | 已开发 | √
| TR031105 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-页面跳转 | 已开发 | √
| TR040101 | 控制软件-04二维手术模式-01术前准备-界面（同TR030601） | 已开发 | √
| TR040201 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-界面（同TR030701。） | 已开发 | √
| TR040202 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像接收（同TR030702。） | 已开发 | √
| TR040203 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光注册（同TR030703。） | 已开发 | √
| TR040204 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像显示（其他同TR030704。） | 已开发 | √
| TR040205 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-机械臂控制（同TR030705。） | 已开发 | √
| TR040206 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-注册图像分组（同TR030707。） | 已开发 | √
| TR040207 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-工具选择（同TR030708。） | 已开发 | √
| TR040208 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-页面跳转 | 已开发 | √
| TR040301 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-界面 | 已开发 | √
| TR040302 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划- X光图像显示注册界面在显示窗口中的图像，窗口右边的图像处理功能同TR030704。 螺钉列表同TR030903。 | 已开发 | √
| TR040303 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-螺钉规划：同TR030904。 | 已开发 | √
| TR040304 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-页面跳转 | 已开发 | √
| TR040401 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-同TR031001。 | 已开发 | √
| TR040402 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-X光图像显示（同TR030704。） | 已开发 | √
| TR040403 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-螺钉列表（同TR031003。） | 已开发 | √
| TR040404 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂仿真（同TR031004。） | 已开发 | √
| TR040405 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂定位（同TR031005。） | 已开发 | √
| TR040406 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-工具导航（同TR031006。） | 已开发 | √
| TR040407 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-页面跳转（同TR031007。） | 已开发 | √
| TR040501 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-同TR031101。 | 已开发 | √
| TR040502 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-规划图像显示窗口（同TR031102。） | 已开发 | √
| TR040503 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-对比图像显示窗口（同TR031103。） | 已开发 | √
| TR040504 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-螺钉显示状态（同TR031104。） | 已开发 | √
| TR040505 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-页面跳转（同TR031105。） | 已开发 | √
| TR050101 | 控制软件-05机械臂控制-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050102 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态渲染界面：用于显示机械臂当前姿态。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050103 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂速度为规定值，可在配置参数中设置。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050104 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态控制 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050105 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂运动控制 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050106 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂状态控制 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050107 | 控制软件-05机械臂控制-姿态保存 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR060101 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与C臂机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060102 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与机械臂主控机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060103 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与双目相机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060201 | 控制软件-06状态显示-02识别状态-在状态显示栏中显示是否识别到示踪器，有患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器。 ·识别显示绿色，未识别置灰。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060301 | 控制软件-06状态显示-03工作流显示-显示串行工作流和当前所在环节。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H9、H39、H44、H45、H56、H58
| TR060401 | 控制软件-06状态显示-04系统名称显示-软件界面左上角显示系统名称和标志。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR060501 | 控制软件-06状态显示-05机械臂灯光状态 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070101 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070102 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-·管理员账号只能添加账户，其他设置项不可见。 ·工程师账号可修改和替换配置文件、可添加账户。 ·操作员账号无法打开设置界面。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070103 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-工具参数配置文件 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070104 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-C臂机参数配置文件 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070105 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-X光注册参数配置文件 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070106 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-配准参数配置文件 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070107 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-定位参数配置文件 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070108 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-系统参数文件 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070109 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-软件需要对读取的参数格式进行自检，如果格式有错误，弹框提示“xxx配置文件出错，请联系工程师进行维护。” | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070201 | 控制软件-07配置和设置-02设置-工程师账号和管理员账号在软件中单击“设置”按钮进入该界面。有网络设置、系统设置、日志导出和添加账户。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070202 | 控制软件-07配置和设置-02设置-定位参数设置： 设置默认的定位高度。 设置默认的定位角度。 | 已删除 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 第一次变更 | 删除
| TR070203 | 控制软件-07配置和设置-02设置-网络设置 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070204 | 控制软件-07配置和设置-02设置-系统设置 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070205 | 控制软件-07配置和设置-02设置-日志导出 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070206 | 控制软件-07配置和设置-02设置-添加账户 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080001 | 控制软件-08设备自检-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080101 | 控制软件-08设备自检-01探针检测 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080201 | 控制软件-08设备自检-02双目相机检测 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080301 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-C臂机配准板的检测 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080302 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-机械臂配准板的检测 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080401 | 控制软件-08设备自检-04骨钻标定 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080501 | 控制软件-08设备自检-05套筒检测 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72
| TR090101 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-软件在运行后的每一环节和关键操作都需要在日志中记录。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090102 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-系统运行中产生的数据都需要记录。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090103 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-日志以日期为单位生成，每一天对应一个日志文件，并以年月日自动命名。 同一天多次运行系统产生的日志，写入同一份日志中。 日志导出时将日志打包成压缩包并加密。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090201 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储-日志和数据分别存储。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090202 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储-数据与患者关联，存储固定位置；日志与日期关联，存储固定位置。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090301 | 控制软件-09日志和数据管理-03导出 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090401 | 控制软件-09日志和数据管理-04导入 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090501 | 控制软件-09日志和数据管理-05截图 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR100101 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-对每个页面间的跳转进行管理。跳转时数据的保存和恢复。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100102 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-用户无法进入后台操作系统。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100103 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面间只允许线性跳转。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100104 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面应有显示提示信息的地方。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100105 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-所有弹框右上角均有“关闭”按钮。出现弹框页面时，其他部分均无法操作，只能关闭弹窗后操作其他功能。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100106 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-软件屏保功能 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100201 | 控制软件-10系统管理-02退出管理-点“关闭”图标后再点击“关机”按钮，软件退出过程中，设备关机。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100301 | 控制软件-10系统管理-03账号管理 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100401 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-机械臂相关故障管理 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100402 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-双目相机故障管理 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100403 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-软件故障管理 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR110101 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-在软件菜单栏中点击“双目相机”图标进入该界面。 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR110102 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-界面 | 已开发 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR120101 | 12纯规划软件-01软件功能-具备TR01 TR02 TR0301至TR0305所有功能。 | 已删除 |  |  |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / | H1、H2、H11、H39、H40、H41、H42、H44、H45、H46、H55~H68 |  |  | 第一次变更 | 删除
| TR130001 | 导航台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130002 | 导航台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130003 | 导航台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  | √ | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130004 | 导航台车功能需求-移动方式-脚轮移动，有把手。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130101 | 导航台车功能需求-接口-USB3.0接口2个。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130102 | 导航台车功能需求-接口-百兆网口3个 。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130103 | 导航台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130201 | 导航台车功能需求-按钮-电源总开关按钮1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130202 | 导航台车功能需求-按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130301 | 导航台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130302 | 导航台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130303 | 导航台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130401 | 导航台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130501 | 导航台车功能需求-显示方式-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130601 | 导航台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130701 | 导航台车功能需求-台车组成-双目相机带把手 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130702 | 导航台车功能需求-台车组成-工作站 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130703 | 导航台车功能需求-台车组成-UPS | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130704 | 导航台车功能需求-台车组成-交换机 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130706 | 导航台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130707 | 导航台车功能需求-台车组成-显示器 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130708 | 导航台车功能需求-台车组成-静音轮（带刹车、扫线器） | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130709 | 导航台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130710 | 导航台车功能需求-台车组成-网线15米，两根。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130801 | 导航台车功能需求-结构设计-线缆收纳 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130802 | 导航台车功能需求-结构设计-设备检修口 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130803 | 导航台车功能需求-结构设计-悬臂设计 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130804 | 导航台车功能需求-结构设计-双目最佳工作高度：双目相机距离地面1.8m-2.0m。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130805 | 导航台车功能需求-结构设计-显示器高度：显示器中心距离地面1.5m。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130806 | 导航台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散孔，热源主要为工作站、UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130807 | 导航台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130808 | 导航台车功能需求-结构设计-包装和运输要求 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130809 | 导航台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130901 | 导航台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130902 | 导航台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130903 | 导航台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131001 | 导航台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131101 | 导航台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131201 | 导航台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、标签（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H14
| TR131301 | 导航台车功能需求-其他-设备非正常断电启动UPS供电。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3
| TR140001 | 执行台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140002 | 执行台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140003 | 执行台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140004 | 执行台车功能需求-移动方式-脚轮移动、带把手。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140101 | 执行台车功能需求-接口-USB接口1个，用于连接机械臂控制箱。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140102 | 执行台车功能需求-接口-网口2个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140103 | 执行台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140201 | 执行台车功能需求-开关按钮-急停开关1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140202 | 执行台车功能需求-开关按钮-台车升、降按钮各1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140203 | 执行台车功能需求-开关按钮-通道“上升”、“下降”、“左旋”、“右旋”按钮各一个，位于机械臂法兰端。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140204 | 执行台车功能需求-开关按钮-电源开关按钮1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140205 | 执行台车功能需求-开关按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140301 | 执行台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140302 | 执行台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140303 | 执行台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140304 | 执行台车功能需求-灯光-机械臂运行指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140401 | 执行台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140501 | 执行台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140601 | 执行台车功能需求-台车组成-UR5e机械臂及控制箱 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140602 | 执行台车功能需求-台车组成-UPS（UPS供电时，需要提示声音） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140603 | 执行台车功能需求-台车组成-交换机 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140604 | 执行台车功能需求-台车组成-升降机构 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140605 | 执行台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140606 | 执行台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140607 | 执行台车功能需求-台车组成-兼容有线双脚踏和无线双脚踏 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140608 | 执行台车功能需求-台车组成-末端控制器： | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140609 | 执行台车功能需求-台车组成-音箱2个 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140610 | 执行台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140701 | 执行台车功能需求-结构设计-脚踏收纳 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140702 | 执行台车功能需求-结构设计-设备检修口 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140703 | 执行台车功能需求-结构设计-机械臂工作高度：当设备工作时，要求机械臂的基座距离地面不小于1m。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140704 | 执行台车功能需求-结构设计-设备重量：台车设计完成后总体重量不低于120公斤。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140705 | 执行台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散热孔，热源主要为机械臂控制箱、UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140706 | 执行台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140707 | 执行台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140708 | 执行台车功能需求-结构设计-设备断电后可以单独启动UPS，控制台车升降。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140709 | 执行台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140801 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性时要考虑机械臂有个固定的收纳姿态。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140802 | 执行台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140803 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140804 | 执行台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140901 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂的关节运动至接近极限位置时，采取运动停止措施，并在软件上进行弹框提示和语音提示，状态灯有变化。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR140902 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂出错时会进行弹框报警，并能清除错误。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR141001 | 执行台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141101 | 执行台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141201 | 执行台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、标签（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H14
| TR141301 | 执行台车功能需求-台车升降 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H47、H69
| TR150001 | 操作台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150002 | 操作台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150003 | 操作台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150004 | 操作台车功能需求-移动方式-脚轮移动，带把手。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150101 | 操作台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150201 | 操作台车功能需求-开关按钮-电源开关1个 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150301 | 操作台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150401 | 操作台车功能需求-提示音-—— | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150501 | 操作台车功能需求-显示方式-显示器 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H39
| TR150601 | 操作台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150701 | 操作台车功能需求-台车组成-视频信号接收插口 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150702 | 操作台车功能需求-台车组成-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150703 | 操作台车功能需求-台车组成-电源(滤波开关) | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150704 | 操作台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150705 | 操作台车功能需求-台车组成-无线的键盘鼠标 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150706 | 操作台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150801 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器：显示器设计有上下角度调节功能。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150802 | 操作台车功能需求-结构设计-键鼠放置：台车上可以放置无线键盘和鼠标并设计收纳位。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150803 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器安装：当设备工作时，显示器可以绕安装柱转动。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150804 | 操作台车功能需求-结构设计-物品收纳空间：设计收纳箱，可存放C臂机配准板。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150805 | 操作台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件（显示器）运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150806 | 操作台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150901 | 操作台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150902 | 操作台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑显示器的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150903 | 操作台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151001 | 操作台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151101 | 操作台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151201 | 操作台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、铭牌（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H14、H24
| TR160101 | 工具包功能需求-工具包-辅助系统的正常运行、设备自检、器械的保存和消毒、手术操作等。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160102 | 工具包功能需求-工具包-包括定位器、C臂机配准板、机械臂配准板、探针、患者示踪器、套筒、骨钻、标定器、执行台车无菌罩、C臂机无菌罩。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160201 | 工具包功能需求-定位器-一端有安装接口，可与转接法兰快速拆装，保证每次安装的一致性，有防误触设计。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160202 | 工具包功能需求-定位器-另一端有定位通道，结构简洁、小巧。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160203 | 工具包功能需求-定位器-定位通道中可放置一级套筒间隙控制在0.1mm以内。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160204 | 工具包功能需求-定位器-定位器上无示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160205 | 工具包功能需求-定位器-强度高，不变形，可经受高温灭菌。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160301 | 工具包功能需求-C臂机配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160302 | 工具包功能需求-C臂机配准板-可与影增C臂机和平板C臂机快速安装或拆卸，要求简单轻便。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160303 | 工具包功能需求-C臂机配准板-有配准板示踪器，示踪器上安装4个反光球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160304 | 工具包功能需求-C臂机配准板-C臂机配准板上在相对的两个侧面各设置一个安装接口，用于安装配准板示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160401 | 工具包功能需求-机械臂配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160402 | 工具包功能需求-机械臂配准板-安装于通道连杆的定位通道处，可快速拆装，工具包功能需求-机械臂配准板-保证每次的安装一致性。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160403 | 工具包功能需求-机械臂配准板-批量生产时，保证相同位置的钢珠球位置偏差在0.2mm以内。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160404 | 工具包功能需求-机械臂配准板-需要低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160501 | 工具包功能需求-探针-针状结构，尾部有四个安装柱，可安装玻璃球。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160502 | 工具包功能需求-探针-可低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160503 | 工具包功能需求-探针-用于标定通道。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160601 | 工具包功能需求-患者示踪器-示踪架，安装有4个反光球。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160602 | 工具包功能需求-患者示踪器-有转接杆，示踪架安装于转接杆上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160603 | 工具包功能需求-患者示踪器-有棘突夹，可安装于患者的棘突上，转接杆安装于棘突夹上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160604 | 工具包功能需求-患者示踪器-有固定杆，可安装于患者的骨骼上，转接杆安装于固定杆上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160605 | 工具包功能需求-患者示踪器-可低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160606 | 工具包功能需求-患者示踪器-安装于患者骨骼上，追踪患者的位姿。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
套筒 | TR160701 | 工具包功能需求-套筒-用于引导导针打入人体骨骼，安装于定位器的通道中，可快速拆装。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160702 | 工具包功能需求-套筒-分为一级套筒和二级套筒，一级套筒有示踪器内径10mm，二级套筒外径10mm内径有多种规格。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160703 | 工具包功能需求-套筒-一级套筒需要根据创伤和脊柱的机械臂摆位进行设计。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160704 | 工具包功能需求-套筒-二级套筒规格。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160705 | 工具包功能需求-套筒-可高温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160801 | 工具包功能需求-骨钻-用于钻孔，并在钻孔过程中可在图像上进行可视化。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160802 | 工具包功能需求-骨钻-可直接放入二级套筒中。由三部分组成：骨钻、示踪器、钻头。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160803 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器安装在骨钻上。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160804 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器上安装四个反光球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160805 | 工具包功能需求-骨钻-骨钻和钻头可高温灭菌，不变形。示踪器低温消毒，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160901 | 工具包功能需求-标定器-用于标定探针、骨钻和相机自检。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160902 | 工具包功能需求-标定器-安装有四个反光球。有两个探针尖端可插入的小孔。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160903 | 工具包功能需求-标定器-有凹槽，可将探针横向放入，用于标定轴线的方向。配合短套筒，用于骨钻的标定。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160904 | 工具包功能需求-标定器-可低温灭菌。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR161001 | 工具包功能需求-执行台车无菌罩 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7、H8
| TR161101 | 工具包功能需求-C臂无菌罩 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161201 | 工具包功能需求-尖刀柄 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161301 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒用于放置需要消毒灭菌的手术器械，倒置消毒盒，器械不会掉出。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161302 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒内有器械的图案，方便工作人员将器械放置在对应位置。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161303 | 工具包功能需求-消毒盒-分高温消毒盒和低温消毒盒。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161401 | 工具包功能需求-示踪器-示踪器包含：套筒示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、标定器示踪器、骨钻示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70 玻璃球H7、H27
| TR161402 | 工具包功能需求-示踪器-每个示踪器的结构都不相同，能被双目相机识别。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70
| TR170101 | 其他功能需求-用户界面-操作设备为鼠标、键盘。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170102 | 其他功能需求-用户界面-符合常用办公软件等的操作习惯，包括鼠标滚轮、中键、左右键的操作。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170103 | 其他功能需求-用户界面-所有界面中文字尽量统一，均使用中文和数字，可少部分使用英文单词和字母。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170201 | 其他功能需求-故障处理-可预见错误：处理方法由用户在流程中定义错误的出路来处理。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170202 | 其他功能需求-故障处理-不可预见错误：处理方法为通过日志记录、异常跟踪来处理。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170301 | 其他功能需求-版权保护 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170401 | 其他功能需求-安全性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170501 | 其他功能需求-效率-重建150MB尺寸单个DICOM序列，所用时间应当小于等于20秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170502 | 其他功能需求-效率-正侧位手眼标定所用时间应当小于等于10秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170503 | 其他功能需求-效率-仿真计算时间应当小于等于3秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170601 | 其他功能需求-维护性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H20、H21、H26
| TR170701 | 其他功能需求-网络安全 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170801 | 其他功能需求-鲁棒性-软件不易崩溃，出现错误都有相应提示，并能回到正常运行状态。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170802 | 其他功能需求-鲁棒性-硬件设备性能优良，不易损坏，不易出现故障。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170901 | 其他功能需求-装机交付 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H32
| TR180101 | 非功能需求-标识和文件-标记的耐久性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180102 | 非功能需求-标识和文件-设备或设备部件的外部标记 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180103 | 非功能需求-标识和文件-内部标记 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180104 | 非功能需求-标识和文件-导线的颜色 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180105 | 非功能需求-标识和文件-机械臂指示灯 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180106 | 非功能需求-标识和文件-供电状态指示灯 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180107 | 非功能需求-标识和文件-随附文件 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180201 | 非功能需求-电气危险的防护-接地电阻 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180202 | 非功能需求-电气危险的防护-漏电流 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180203 | 非功能需求-电气危险的防护-绝缘 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180204 | 非功能需求-电气危险的防护-爬电距离和电气间隙 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180301 | 非功能需求-机械危险防护 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180401 | 非功能需求-超温 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H10、H13、H16、H18
| TR180501 | 非功能需求-可用性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H30、H34、H39、H41、H42
| TR180601 | 非功能需求-机械强度-刚度 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180602 | 非功能需求-机械强度-强度 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180603 | 非功能需求-机械强度-搬运移动 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180604 | 非功能需求-机械强度-运动部件 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180605 | 非功能需求-机械强度-面、角和边 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180606 | 非功能需求-机械强度-稳定性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180607 | 非功能需求-机械强度-悬挂物安全性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180701 | 非功能需求-电磁兼容要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H12、H15、H17
| TR180801 | 非功能需求-软件要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180901 | 非功能需求-网络安全要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR181001 | 非功能需求-环境要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H16
| TR181101 | 非功能需求-包装要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR181201 | 非功能需求-产品验证 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14
Note on L1: 用章节名作跟踪
Note on M2: 图纸：图号 代码：.cpp/.h

## RTM (V1.2第二次变更后)2023.03.24 (hidden)
| 1.产品技术需求 |  |  | 产品技术需求分解 |  |  | 2.用户需求追踪 |  | 软件需求追踪 |  | 3.设计 | 4.实现 |  | 5.验证、确认 |  |  |  | 6.风险分析 |  | 7.需求变更信息
| 技术需求编号 | 技术需求简述 | 状态 | 软件 | 机械 | 电子 | 用户需求编号 | 用户需求名称 | 软件需求编号 | 软件需求名称 | 设计文档及章节名称 | 编码、图纸 | 单元测试 | 测试用例文档名称/测试方案 | 测试用例编号ID | 产品验证/测试报告 | 产品确认/用户测试 | 风险编号 | 风险描述 | 需求变更单ID | 需求变更日期 | 需求变更类型 | 备注
| 2.3章节 | 产品定位 | 已系统测试 | √ | √ | √ | UR0100 | 整机 | [12 empty] | 第二次变更 | 修改
| PR0101 | 产品性能-整机性能-系统临床精度≤1.5mm | 已系统测试 | √ | √ | √ | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H1
| PR0102 | 产品性能-整机性能-UPS供电持续工作≥5分钟 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  | 《MS-002嵌入式硬件概要设计说明书》2.2.功能需求与实现 | / | 《MS-002UPS验证报告》 |  |  |  |  | H3
| PR0201 | 产品性能-定位系统-机械臂自由度≥6自由度 | 已开发
| PR0202 | 产品性能-定位系统-机械臂各关节活动范围≥350度 | 已开发
| PR0203 | 产品性能-定位系统-机械臂有效功能半径≥850mm | 已开发
| PR0301 | 产品性能-光学跟踪系统-精度≤0.25mm | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0302 | 产品性能-光学跟踪系统-定位激光功率≥1mW | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机 | [9 empty] | H2、H9、H50、H65、H67
| PR0303 | 产品性能-光学跟踪系统-最大刷新频率≥60Hz | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0304 | 产品性能-光学跟踪系统-光学跟踪相机重量≤1.7Kg | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0305 | 产品性能-光学跟踪系统-视场范围纵向范围950mm至3000mm，横向范围480mm*448mm 至1856mm*1470mm | 已开发 |  |  |  | UR0200 | 导航相机
| PR0401 | 产品性能-主控系统-内存容量≥16GB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0402 | 产品性能-主控系统-硬盘容量≥1TB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0403 | 产品性能-主控系统-CPU主频≥3.6GHz | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0404 | 产品性能-主控系统-GPU内存≥4GB | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| PR0405 | 产品性能-主控系统-显存频率≥14Gbps | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR010101 | 控制软件-01登录-系统启动后自动打开软件。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010102 | 控制软件-01登录-软件打开后首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010103 | 控制软件-01登录- ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·软件第一次安装运行时，需要有弹框显示当前机器码，要求输入对应的验证码。输入正确的验证码后进入登陆界面。 ·验证码和机器码均为32位英文小写字母和阿拉伯数字的混合码。 ·软件启动后检测注册验证码，通过后进入登录界面。 ·不输入验证码或验证码有错的情况下，点击“关机”按钮关闭软件和工作站。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010104 | 控制软件-01登录- ·主菜单栏位于界面最上方。显示公司logo、产品名称、版本号、“关于”和“关机”按钮。 ·界面中间需要用户通过账号、密码进行登录，有“登录”按钮。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010105 | 控制软件-01登录- ·账号分为【操作员账号】、【工程师账号】和【管理员账号】。 ·密码为英文和数字组合字符串，长度不小于6个字符且不大于10个字符。 ·密码错误提示“密码错误”。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010106 | 控制软件-01登录-“关于”图标和“关机”图标： ·点击“关于”图标弹出显示框显示法规要求的“关于信息”，“使用帮助”，“维护帮助”。弹框右上角有“关闭”按钮。 ·点击“关机”图标，出现三个下拉选项“锁屏”、“关机”、“重启”。点击“锁屏”后屏幕锁住，输入登陆密码后进入系统；点击“关机”后关闭系统，点击“重启”后系统软件重启。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010107 | 控制软件-01登录- ·管理员账号和工程师账号进入系统后，在设置界面可添加用户和密码。 ·添加一个新的账户，登陆界面的账号下拉菜单中增加一个用户名，例如“何医生”。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR010108 | 控制软件-01登录-登录界面应该有合理的布局设计、风格。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020101 | 控制软件-02患者管理- ·主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、“机械臂”、“相机”、“设置”、“关于”和“关机”按钮。 ·患者管理界面有“新增病例”、“导入病例”、“导出病例”按钮，有搜索栏，患者列表，图像预览窗口，“下一步”按钮。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020102 | 控制软件-02患者管理-点击“新增病例”弹出界面。 ·界面中必须输入的，包含患者姓名、患者性别和手术模式的选择。 ·包含自动生成的医院名称、主刀医生、患者编号和创建时间。 ·可以不输入的包含，病历号、备注和年龄。 ·所有日期的显示格式为2022-06-01，时间显示格式为13:30。 ·右上角有“关闭”按钮，右下角有“下一步”按钮。 ·二维三维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入CT导入界面。 ·二维配准模式点击“下一步”患者列表中增加一条患者信息，并进入X光处理界面。 点击“关闭”按钮，返回患者管理界面，患者列表中不增加患者信息。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020103 | 控制软件-02患者管理-患者列表显示姓名、创建时间、病历号、手术模式。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020104 | 控制软件-02患者管理-查找功能 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020105 | 控制软件-02患者管理-图像预览窗 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020106 | 控制软件-02患者管理-导入病例和导出病例 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72、H74
| TR020107 | 控制软件-02患者管理-导出报告 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [12 empty] | 第一次变更 | 新增
| TR030101 | 控制软件-03二维三维手术模式- ·主菜单栏显示导航栏、公司logo、产品名称、版本号、“C臂机”、“双目相机”、“机械臂”、“设备自检”、“截图”、“关于”、“设置”、“关机”。 ·CT导入界面包含“导入CT”、“返回”、“下一步”按钮，有图像序列选择窗口和图像预览窗口。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030102 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT导入功能 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030103 | 控制软件-03二维三维手术模式-01CT导入-CT预览 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030201 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-二维三视图显示 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030202 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-三维视图渲染 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030203 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-多平面重建（MPR）功能 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 | 由于是在系统测试阶段才删除的需求。这本来是应该填满的 |  | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030204 | 控制软件-03二维三维手术模式-02CT渲染-辅助测量 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030301 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-界面 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030302 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT切割功能： | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030303 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-CT分割功能： | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030304 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-骨块复位： | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030305 | 控制软件-03二维三维手术模式-03CT处理-“上一步”“下一步” | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030401 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-界面 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030402 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-正位视图和侧位视图为平行投影视图，默认切分一节椎体，通过“添加”按钮增加分椎线，通过“删除”按钮删除多余分椎线，只有一节锥体时不可继续删除。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030403 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-鼠标左键可以调整正侧位视图中分椎线的位置和方向，以便对脊柱CT数据进行切分。鼠标右键可以调整投影视图的窗宽窗位。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030404 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分区功能栏有“添加”、“删除”、“上下翻转”和“左右翻转”按钮，点击“上下翻转”和“左右翻转”按钮，可对CT的方向进行调整。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030405 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-分椎列表中需要对单节椎体标注名称，通过下拉列表（C1-C7、T1-T12、L1-L5、S1-S2）。 对其中一节椎体标注名称后，其余椎体根据前后关系自动标注。 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030406 | 控制软件-03二维三维手术模式-04椎体分区-点击“上一步”“下一步” | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030501 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030502 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-规划界面的渲染： 同TR030201和TR030202渲染。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030503 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-螺钉列表 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030504 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-螺钉三维规划 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030505 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-测量功能 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030506 | 控制软件-03二维三维手术模式-05术前规划-点击“返回”按钮，返回患者管理界面；点击“下一步”按钮，进入术前准备 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030601 | 控制软件-03二维三维手术模式-06术前准备 | 已系统测试 | √
| TR030701 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030702 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光接收 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030703 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光注册 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030704 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-X光图像显示 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030705 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-机械臂控制 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030706 | 控制软件-03二维三维手术模式-X光分椎 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [7 empty] | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030707 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-注册图像分组 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030708 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-工具选择 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030709 | 控制软件-03二维三维手术模式-07X片注册-“返回”“下一步” | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030801 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030802 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-图像显示区 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030803 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-椎体列表 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | 这儿要填 | 这儿要填 | 这儿要填 | 集成测试要填、系统不用填 | / | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030804 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-脊柱配准 | 已删除 |  |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [5 empty] | / | / | / | / | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 删除
| TR030805 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-配准功能 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56 |  |  | 第二次变更 | 修改
| TR030806 | 控制软件-03二维三维手术模式-08图像配准-“返回”“下一步” | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR030901 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-界面。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030902 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-点击“四视图”打开弹窗。 同TR030502-同TR030505。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030903 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-螺钉列表 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030904 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-螺钉二维规划 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR030905 | 控制软件-03二维三维手术模式-09X片规划-“返回”“下一步” | 已系统测试
| TR031001 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031002 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-X光图像显示：同TR030704。 | 已系统测试 | √
| TR031003 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-螺钉列表 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031004 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-机械臂仿真 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031005 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-机械臂定位 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031006 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-工具导航 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031007 | 控制软件-03二维三维手术模式-10定位-页面跳转 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H48、H55、H56
| TR031101 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-界面 | 已系统测试 | √ | [16 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR031102 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-规划图像显示窗口 | 已系统测试 | √ | [16 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR031103 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-对比图像显示窗口 | 已系统测试 | √ | [16 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR031104 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-螺钉显示状态 | 已系统测试 | √ | [16 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR031105 | 控制软件-03二维三维手术模式-11评估-页面跳转 | 已系统测试 | √ | [16 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR040101 | 控制软件-04二维手术模式-01术前准备-界面（同TR030601） | 已系统测试 | √
| TR040201 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-界面（同TR030701。） | 已系统测试 | √
| TR040202 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像接收（同TR030702。） | 已系统测试 | √
| TR040203 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光注册（同TR030703。） | 已系统测试 | √
| TR040204 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-X光图像显示（其他同TR030704。） | 已系统测试 | √
| TR040205 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-机械臂控制（同TR030705。） | 已系统测试 | √
| TR040206 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-注册图像分组（同TR030707。） | 已系统测试 | √
| TR040207 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-工具选择（同TR030708。） | 已系统测试 | √
| TR040208 | 控制软件-04二维手术模式-02X片注册-页面跳转 | 已系统测试 | √
| TR040301 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-界面 | 已系统测试 | √
| TR040302 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划- X光图像显示注册界面在显示窗口中的图像，窗口右边的图像处理功能同TR030704。 螺钉列表同TR030903。 | 已系统测试 | √
| TR040303 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-螺钉规划：同TR030904。 | 已系统测试 | √
| TR040304 | 控制软件-04二维手术模式-03X片规划-页面跳转 | 已系统测试 | √
| TR040401 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-同TR031001。 | 已系统测试 | √
| TR040402 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-X光图像显示（同TR030704。） | 已系统测试 | √
| TR040403 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-螺钉列表（同TR031003。） | 已系统测试 | √
| TR040404 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂仿真（同TR031004。） | 已系统测试 | √
| TR040405 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-机械臂定位（同TR031005。） | 已系统测试 | √
| TR040406 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-工具导航（同TR031006。） | 已系统测试 | √
| TR040407 | 控制软件-04二维手术模式-04定位导航-页面跳转（同TR031007。） | 已系统测试 | √
| TR040501 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-同TR031101。 | 已系统测试 | √
| TR040502 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-规划图像显示窗口（同TR031102。） | 已系统测试 | √
| TR040503 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-对比图像显示窗口（同TR031103。） | 已系统测试 | √
| TR040504 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-螺钉显示状态（同TR031104。） | 已系统测试 | √
| TR040505 | 控制软件-04二维手术模式-05评估-页面跳转（同TR031105。） | 已系统测试 | √
| TR050101 | 控制软件-05机械臂控制-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050102 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态渲染界面：用于显示机械臂当前姿态。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050103 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂速度为规定值，可在配置参数中设置。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050104 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂姿态控制 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050105 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂运动控制 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050106 | 控制软件-05机械臂控制-机械臂状态控制 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR050107 | 控制软件-05机械臂控制-姿态保存 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H34、H36、H37、H45
| TR060101 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与C臂机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060102 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与机械臂主控机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060103 | 控制软件-06状态显示-01设备连接状态-显示与双目相机的连接状态，连通显示绿色，未连通显示灰色。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060201 | 控制软件-06状态显示-02识别状态-在状态显示栏中显示是否识别到示踪器，有患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器。 ·识别显示绿色，未识别置灰。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H66、H67、H68
| TR060301 | 控制软件-06状态显示-03工作流显示-显示串行工作流和当前所在环节。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H9、H39、H44、H45、H56、H58
| TR060401 | 控制软件-06状态显示-04系统名称显示-软件界面左上角显示系统名称和标志。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR060501 | 控制软件-06状态显示-05机械臂灯光状态 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070101 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070102 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-·管理员账号只能添加账户，其他设置项不可见。 ·工程师账号可修改和替换配置文件、可添加账户。 ·操作员账号无法打开设置界面。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070103 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-工具参数配置文件 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070104 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-C臂机参数配置文件 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070105 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-X光注册参数配置文件 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070106 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-配准参数配置文件 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070107 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-定位参数配置文件 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070108 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-系统参数文件 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H36
| TR070109 | 控制软件-07配置和设置-01配置文件-软件需要对读取的参数格式进行自检，如果格式有错误，弹框提示“xxx配置文件出错，请联系工程师进行维护。” | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070201 | 控制软件-07配置和设置-02设置-工程师账号和管理员账号在软件中单击“设置”按钮进入该界面。有网络设置、系统设置、日志导出和添加账户。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070202 | 控制软件-07配置和设置-02设置-定位参数设置： 设置默认的定位高度。 设置默认的定位角度。 | 已删除 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 第一次变更 | 删除
| TR070203 | 控制软件-07配置和设置-02设置-网络设置 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070204 | 控制软件-07配置和设置-02设置-系统设置 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070205 | 控制软件-07配置和设置-02设置-日志导出 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR070206 | 控制软件-07配置和设置-02设置-添加账户 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080001 | 控制软件-08设备自检-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080101 | 控制软件-08设备自检-01探针检测 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080201 | 控制软件-08设备自检-02双目相机检测 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H11、H72、H73
| TR080301 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-C臂机配准板的检测 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080302 | 控制软件-08设备自检-03配准板检测-机械臂配准板的检测 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H58、H65、H73
| TR080401 | 控制软件-08设备自检-04骨钻标定 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR080501 | 控制软件-08设备自检-05套筒检测 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H72
| TR090101 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-软件在运行后的每一环节和关键操作都需要在日志中记录。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090102 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-系统运行中产生的数据都需要记录。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090103 | 控制软件-09日志和数据管理-01生成-日志以日期为单位生成，每一天对应一个日志文件，并以年月日自动命名。 同一天多次运行系统产生的日志，写入同一份日志中。 日志导出时将日志打包成压缩包并加密。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090201 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储-日志和数据分别存储。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090202 | 控制软件-09日志和数据管理-02存储-数据与患者关联，存储固定位置；日志与日期关联，存储固定位置。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090301 | 控制软件-09日志和数据管理-03导出 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090401 | 控制软件-09日志和数据管理-04导入 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR090501 | 控制软件-09日志和数据管理-05截图 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法
| TR100101 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-对每个页面间的跳转进行管理。跳转时数据的保存和恢复。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100102 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-用户无法进入后台操作系统。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100103 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面间只允许线性跳转。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100104 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-每个页面应有显示提示信息的地方。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100105 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-所有弹框右上角均有“关闭”按钮。出现弹框页面时，其他部分均无法操作，只能关闭弹窗后操作其他功能。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100106 | 控制软件-10系统管理-01页面管理-软件屏保功能 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100201 | 控制软件-10系统管理-02退出管理-点“关闭”图标后再点击“关机”按钮，软件退出过程中，设备关机。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100301 | 控制软件-10系统管理-03账号管理 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100401 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-机械臂相关故障管理 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100402 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-双目相机故障管理 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR100403 | 控制软件-10系统管理-04故障管理-软件故障管理 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H35、H39
| TR110101 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-在软件菜单栏中点击“双目相机”图标进入该界面。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR110102 | 控制软件-11导航系统管理-01 双目相机状态管理-界面 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0500 UR0600 UR0900 | 空间位置计算； 应用软件； 算法 | [9 empty] | H68、H72
| TR120101 | 12纯规划软件-01软件功能-具备TR01 TR02 TR0301至TR0305所有功能。 | 已删除 |  |  |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / | H1、H2、H11、H39、H40、H41、H42、H44、H45、H46、H55~H68 |  |  | 第一次变更 | 删除
| TR120101 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-X光注册失败时，语音提示“X光注册失败”。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120102 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-执行台车升降立柱升和降时，语音提示“立柱升降中，请注意安全”。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120103 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-定位导航界面，切换螺钉时，语音播报螺钉名称。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120104 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-机械臂断开超过3分钟，语音提示“机械臂无法连接，请检查”。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120105 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-机械臂关节角超限，语音提示“机械臂关节超限，请调整姿态”。 | 已系统测试 | √ |  |  | UR0600 | 应用软件 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR120106 | 控制软件-12语音播报-01语音提示-音量控制。 | 已系统测试
| TR130001 | 导航台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130002 | 导航台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130003 | 导航台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  | √ | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130004 | 导航台车功能需求-移动方式-脚轮移动，有把手。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR130101 | 导航台车功能需求-接口-USB3.0接口4个。 | 已开发 |  | √ |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [12 empty] | 第二次变更 | 修改
| TR130102 | 导航台车功能需求-接口-百兆网口3个 。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130103 | 导航台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130104 | 导航台车功能需求-接口-视频接口1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR130201 | 导航台车功能需求-按钮-电源总开关按钮1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130202 | 导航台车功能需求-按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR130301 | 导航台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR130302 | 导航台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H40、H67、H68
| TR130303 | 导航台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H40、H67、H68
| TR130401 | 导航台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130501 | 导航台车功能需求-显示方式-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130601 | 导航台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130701 | 导航台车功能需求-台车组成-双目相机带把手 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130702 | 导航台车功能需求-台车组成-工作站 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130703 | 导航台车功能需求-台车组成-UPS | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130704 | 导航台车功能需求-台车组成-交换机 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130706 | 导航台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130707 | 导航台车功能需求-台车组成-显示器 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130708 | 导航台车功能需求-台车组成-静音轮（带刹车、扫线器） | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130709 | 导航台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130710 | 导航台车功能需求-台车组成-网线15米，两根。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130801 | 导航台车功能需求-结构设计-线缆收纳 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130802 | 导航台车功能需求-结构设计-设备检修口 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130803 | 导航台车功能需求-结构设计-悬臂设计 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130804 | 导航台车功能需求-结构设计-双目最佳工作高度：双目相机距离地面1.8m-2.0m。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130805 | 导航台车功能需求-结构设计-显示器高度：显示器中心距离地面1.5m。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130806 | 导航台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散孔，热源主要为工作站、UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130807 | 导航台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130808 | 导航台车功能需求-结构设计-包装和运输要求 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130809 | 导航台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR130901 | 导航台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130902 | 导航台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR130903 | 导航台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131001 | 导航台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131101 | 导航台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车
| TR131201 | 导航台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、标签（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H14
| TR131301 | 导航台车功能需求-其他-设备非正常断电启动UPS供电。 | 已开发 |  |  |  | UR0200 UR0700 | 导航相机； 台车 | [9 empty] | H3
| TR140001 | 执行台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140002 | 执行台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140003 | 执行台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140004 | 执行台车功能需求-移动方式-脚轮移动、带把手。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53
| TR140101 | 执行台车功能需求-接口-USB接口1个，用于连接机械臂控制箱。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140102 | 执行台车功能需求-接口-网口2个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140103 | 执行台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140104 | 执行台车功能需求-接口-脚踏接口1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [12 empty] | 第二次变更 | 新增
| TR140201 | 执行台车功能需求-开关按钮-急停开关1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140202 | 执行台车功能需求-开关按钮-台车升、降按钮各1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.2升降控制板 | [6 empty] | H38、H46
| TR140203 | 执行台车功能需求-开关按钮-通道“上升”、“下降”、“左旋”、“右旋”按钮各一个，位于机械臂法兰端。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.3末端控制板 | [6 empty] | H38、H46
| TR140204 | 执行台车功能需求-开关按钮-电源开关按钮1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H38、H46
| TR140205 | 执行台车功能需求-开关按钮-系统开机按钮1个（包含指示灯）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H38、H46
| TR140301 | 执行台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H40、H67、H68
| TR140302 | 执行台车功能需求-灯光-UPS充电状态指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H40、H67、H68
| TR140303 | 执行台车功能需求-灯光-系统供电状态指示灯1个，未上电灯灭，电源供电蓝色，UPS供电黄色。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H40、H67、H68
| TR140304 | 执行台车功能需求-灯光-机械臂运行指示灯1个。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.3末端控制板 | [6 empty] | H40、H67、H68
| TR140401 | 执行台车功能需求-提示音-UPS独立供电时设备发出提示音。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140501 | 执行台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140601 | 执行台车功能需求-台车组成-UR5e机械臂及控制箱 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140602 | 执行台车功能需求-台车组成-UPS（UPS供电时，需要提示声音） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140603 | 执行台车功能需求-台车组成-交换机 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140604 | 执行台车功能需求-台车组成-升降机构 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.2升降控制板 | [6 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140605 | 执行台车功能需求-台车组成-电源（开关电源、滤波开关） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140606 | 执行台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140607 | 执行台车功能需求-台车组成-兼容有线双脚踏和无线双脚踏 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140608 | 执行台车功能需求-台车组成-末端控制器： | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.3末端控制板 | [6 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140609 | 执行台车功能需求-台车组成-音箱2个 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140610 | 执行台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR140701 | 执行台车功能需求-结构设计-脚踏收纳 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140702 | 执行台车功能需求-结构设计-设备检修口 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140703 | 执行台车功能需求-结构设计-机械臂工作高度：当设备工作时，要求机械臂的基座距离地面不小于1m。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140704 | 执行台车功能需求-结构设计-设备重量：台车设计完成后总体重量不低于120公斤。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140705 | 执行台车功能需求-结构设计-散热：外壳有散热孔，热源主要为机械臂控制箱、UPS。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140706 | 执行台车功能需求-结构设计-防尘：进风口、散热口有防尘措施。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140707 | 执行台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140708 | 执行台车功能需求-结构设计-设备断电后可以单独启动UPS，控制台车升降。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140709 | 执行台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140801 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性时要考虑机械臂有个固定的收纳姿态。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140802 | 执行台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140803 | 执行台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑机械臂的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140804 | 执行台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR140901 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂的关节运动至接近极限位置时，采取运动停止措施，并在软件上进行弹框提示和语音提示，状态灯有变化。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR140902 | 执行台车功能需求-机械臂安全保护-机械臂出错时会进行弹框报警，并能清除错误。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H34、H36、H40、H45
| TR141001 | 执行台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141101 | 执行台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车
| TR141201 | 执行台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、标签（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 | [9 empty] | H14
| TR141301 | 执行台车功能需求-台车升降 | 已开发 |  |  |  | UR0400 UR0700 | 机械臂系统； 台车 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.2升降控制板 | [6 empty] | H47、H69
| TR150001 | 操作台车功能需求-使用环境-手术室 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150002 | 操作台车功能需求-安装方式-房间立式放置，保证设备稳定性。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150003 | 操作台车功能需求-供电方式-AC 220V 50/60Hz 10A | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150004 | 操作台车功能需求-移动方式-脚轮移动，带把手。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H3、H49、H53、H38、H46
| TR150101 | 操作台车功能需求-接口-电源接口1个（防脱落设计）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150102 | 操作台车功能需求-接口-视频接口1个。
| TR150201 | 操作台车功能需求-开关按钮-电源开关1个 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150301 | 操作台车功能需求-灯光-电源指示灯1个，设备上电后立即亮起。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150401 | 操作台车功能需求-提示音-—— | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150501 | 操作台车功能需求-显示方式-显示器 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H39
| TR150601 | 操作台车功能需求-造型风格-科技、简约、专业。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150701 | 操作台车功能需求-台车组成-视频信号接收插口 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150702 | 操作台车功能需求-台车组成-27寸显示器，分辨率1920*1080。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150703 | 操作台车功能需求-台车组成-电源(滤波开关) | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150704 | 操作台车功能需求-台车组成-静音轮（带扫线器、刹车） | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150705 | 操作台车功能需求-台车组成-无线的键盘鼠标 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150706 | 操作台车功能需求-台车组成-电源线5米 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150801 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器：显示器设计有上下角度调节功能。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150802 | 操作台车功能需求-结构设计-键鼠放置：台车上可以放置无线键盘和鼠标并设计收纳位。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150803 | 操作台车功能需求-结构设计-显示器安装：当设备工作时，显示器可以绕安装柱转动。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150804 | 操作台车功能需求-结构设计-物品收纳空间：设计收纳箱，可存放C臂机配准板。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150805 | 操作台车功能需求-结构设计-包装和运输要求：设计应考虑台车组件（显示器）运输时的可靠性和现场组装的便利性。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150806 | 操作台车功能需求-结构设计-占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。在10度坡面上不会倾倒。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150901 | 操作台车功能需求-外观设计-良好的耐磨性以及抗划伤性、外观污渍好清理、外观强度可靠（满足一定的防碰撞强度）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150902 | 操作台车功能需求-外观设计-设计外观整体性要考虑显示器的配色。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR150903 | 操作台车功能需求-外观设计-油漆喷涂选择哑光。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151001 | 操作台车功能需求-材料要求-外壳材料为ABS。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151101 | 操作台车功能需求-工艺-油漆选择武藏漆。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车
| TR151201 | 操作台车功能需求-文字-商标（丝印）、 logo（丝印）、铭牌（粘贴）。 | 已开发 |  |  |  | UR0700 | 台车 | [9 empty] | H14、H24
| TR160101 | 工具包功能需求-工具包-辅助系统的正常运行、设备自检、器械的保存和消毒、手术操作等。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160102 | 工具包功能需求-工具包-包括定位器、C臂机配准板、机械臂配准板、探针、患者示踪器、套筒、骨钻、标定器、执行台车无菌罩、C臂机无菌罩。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H6、H7、H58、H73
| TR160201 | 工具包功能需求-定位器-一端有安装接口，可与转接法兰快速拆装，保证每次安装的一致性，有防误触设计。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160202 | 工具包功能需求-定位器-另一端有定位通道，结构简洁、小巧。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160203 | 工具包功能需求-定位器-定位通道中可放置一级套筒间隙控制在0.1mm以内。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160204 | 工具包功能需求-定位器-定位器上无示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160205 | 工具包功能需求-定位器-强度高，不变形，可经受高温灭菌。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H3、H37、H58
| TR160301 | 工具包功能需求-C臂机配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160302 | 工具包功能需求-C臂机配准板-可与影增C臂机和平板C臂机快速安装或拆卸，要求简单轻便。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160303 | 工具包功能需求-C臂机配准板-有配准板示踪器，示踪器上安装4个反光球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160304 | 工具包功能需求-C臂机配准板-C臂机配准板上在相对的两个侧面各设置一个安装接口，用于安装配准板示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H58、H73
| TR160401 | 工具包功能需求-机械臂配准板-双层设计，每层安装一定数量的钢珠球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160402 | 工具包功能需求-机械臂配准板-安装于通道连杆的定位通道处，可快速拆装，工具包功能需求-机械臂配准板-保证每次的安装一致性。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160403 | 工具包功能需求-机械臂配准板-批量生产时，保证相同位置的钢珠球位置偏差在0.2mm以内。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160404 | 工具包功能需求-机械臂配准板-需要低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR160501 | 工具包功能需求-探针-针状结构，尾部有四个安装柱，可安装玻璃球。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160502 | 工具包功能需求-探针-可低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160503 | 工具包功能需求-探针-用于标定通道。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H72
| TR160601 | 工具包功能需求-患者示踪器-示踪架，安装有4个反光球。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160602 | 工具包功能需求-患者示踪器-有转接杆，示踪架安装于转接杆上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160603 | 工具包功能需求-患者示踪器-有棘突夹，可安装于患者的棘突上，转接杆安装于棘突夹上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160604 | 工具包功能需求-患者示踪器-有固定杆，可安装于患者的骨骼上，转接杆安装于固定杆上。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160605 | 工具包功能需求-患者示踪器-可低温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
| TR160606 | 工具包功能需求-患者示踪器-安装于患者骨骼上，追踪患者的位姿。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H54、H68、H70
套筒 | TR160701 | 工具包功能需求-套筒-用于引导导针打入人体骨骼，安装于定位器的通道中，可快速拆装。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160702 | 工具包功能需求-套筒-分为一级套筒和二级套筒，一级套筒有示踪器内径10mm，二级套筒外径10mm内径有多种规格。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160703 | 工具包功能需求-套筒-一级套筒需要根据创伤和脊柱的机械臂摆位进行设计。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160704 | 工具包功能需求-套筒-二级套筒规格。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160705 | 工具包功能需求-套筒-可高温灭菌，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H5、H6、H71
| TR160801 | 工具包功能需求-骨钻-用于钻孔，并在钻孔过程中可在图像上进行可视化。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160802 | 工具包功能需求-骨钻-可直接放入二级套筒中。由三部分组成：骨钻、示踪器、钻头。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160803 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器安装在骨钻上。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160804 | 工具包功能需求-骨钻-示踪器上安装四个反光球。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160805 | 工具包功能需求-骨钻-骨钻和钻头可高温灭菌，不变形。示踪器低温消毒，不变形。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H70、H71
| TR160901 | 工具包功能需求-标定器-用于标定探针、骨钻和相机自检。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160902 | 工具包功能需求-标定器-安装有四个反光球。有两个探针尖端可插入的小孔。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160903 | 工具包功能需求-标定器-有凹槽，可将探针横向放入，用于标定轴线的方向。配合短套筒，用于骨钻的标定。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR160904 | 工具包功能需求-标定器-可低温灭菌。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物
| TR161001 | 工具包功能需求-执行台车无菌罩 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7、H8
| TR161101 | 工具包功能需求-C臂无菌罩 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161201 | 工具包功能需求-尖刀柄 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械
| TR161301 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒用于放置需要消毒灭菌的手术器械，倒置消毒盒，器械不会掉出。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161302 | 工具包功能需求-消毒盒-消毒盒内有器械的图案，方便工作人员将器械放置在对应位置。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161303 | 工具包功能需求-消毒盒-分高温消毒盒和低温消毒盒。 | 已开发 |  |  |  | UR0800 | 术中器械 | [9 empty] | H7
| TR161401 | 工具包功能需求-示踪器-示踪器包含：套筒示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板示踪器、标定器示踪器、骨钻示踪器。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70 玻璃球H7、H27
| TR161402 | 工具包功能需求-示踪器-每个示踪器的结构都不相同，能被双目相机识别。 | 已开发 |  |  |  | UR0300 | 标记物 | [9 empty] | H68、H70
| TR170101 | 其他功能需求-用户界面-操作设备为鼠标、键盘。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170102 | 其他功能需求-用户界面-符合常用办公软件等的操作习惯，包括鼠标滚轮、中键、左右键的操作。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170103 | 其他功能需求-用户界面-所有界面中文字尽量统一，均使用中文和数字，可少部分使用英文单词和字母。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H34、H35、H39、H40、H44、H45、H53、H55、H56、H64、H65、H68、H72、H74
| TR170201 | 其他功能需求-故障处理-可预见错误：处理方法由用户在流程中定义错误的出路来处理。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170202 | 其他功能需求-故障处理-不可预见错误：处理方法为通过日志记录、异常跟踪来处理。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170301 | 其他功能需求-版权保护 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170401 | 其他功能需求-安全性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170501 | 其他功能需求-效率-重建150MB尺寸单个DICOM序列，所用时间应当小于等于20秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170502 | 其他功能需求-效率-正侧位手眼标定所用时间应当小于等于10秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170503 | 其他功能需求-效率-仿真计算时间应当小于等于3秒。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170601 | 其他功能需求-维护性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H20、H21、H26
| TR170701 | 其他功能需求-网络安全 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | MS-002网络安全测试用例 | /
| TR170801 | 其他功能需求-鲁棒性-软件不易崩溃，出现错误都有相应提示，并能回到正常运行状态。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | MS-002软件系统测试用例
| TR170802 | 其他功能需求-鲁棒性-硬件设备性能优良，不易损坏，不易出现故障。 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR170901 | 其他功能需求-装机交付 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H32
| TR180101 | 非功能需求-标识和文件-标记的耐久性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | MS-002台车标签易认性报告.docx MS-002台车标签耐久性报告.docx |  |  |  | H14、H24
| TR180102 | 非功能需求-标识和文件-设备或设备部件的外部标记 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180103 | 非功能需求-标识和文件-内部标记 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180104 | 非功能需求-标识和文件-导线的颜色 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180105 | 非功能需求-标识和文件-机械臂指示灯 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.3末端控制板 | [6 empty] | H14、H24
| TR180106 | 非功能需求-标识和文件-供电状态指示灯 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  | 《MS-002嵌入式软件概要设计说明书》3.1.1台车控制板 | [6 empty] | H14、H24
| TR180107 | 非功能需求-标识和文件-随附文件 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H14、H24
| TR180201 | 非功能需求-电气危险的防护-接地电阻 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  | 《MS-002结构详细设计说明书》3.7.接地及防静电设计说明
| TR180202 | 非功能需求-电气危险的防护-漏电流 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180203 | 非功能需求-电气危险的防护-绝缘 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180204 | 非功能需求-电气危险的防护-爬电距离和电气间隙 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机
| TR180301 | 非功能需求-机械危险防护 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180401 | 非功能需求-超温 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | MS-002导航台车热仿真分析报告.docx MS-002执行台车热仿真分析报告.docx MS-002操作台车热仿真分析报告.docx |  |  |  | H10、H13、H16、H18
| TR180501 | 非功能需求-可用性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H30、H34、H39、H41、H42
| TR180601 | 非功能需求-机械强度-刚度 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180602 | 非功能需求-机械强度-强度 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | MS-002导航台车强度分析报告.docx MS-002执行台车强度分析报告.docx MS-002操作台车强度分析报告.docx |  |  |  | H49、H51、H52、H53
| TR180603 | 非功能需求-机械强度-搬运移动 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | MS-002台车运输试验报告.docx |  |  | MS-002台车运输试验报告.docx | H49、H51、H52、H53
| TR180604 | 非功能需求-机械强度-运动部件 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180605 | 非功能需求-机械强度-面、角和边 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180606 | 非功能需求-机械强度-稳定性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | MS-002台车侧向运动不稳定性试验报告.docx MS-002台车不稳定性试验报告.docx |  |  | 运输试验 | H49、H51、H52、H53
| TR180607 | 非功能需求-机械强度-悬挂物安全性 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [9 empty] | H49、H51、H52、H53
| TR180701 | 非功能需求-电磁兼容要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  | 《MS-002结构详细设计说明书》3.6.电磁兼容设计说明 |  |  | EMC测试 |  |  |  | H12、H15、H17
| TR180801 | 非功能需求-软件要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  | 《软件概要设计说明书》 《软件详细设计说明书》
| TR180901 | 非功能需求-网络安全要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | 《软件网络安全测试用例》 | /
| TR181001 | 非功能需求-环境要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | 《骨科手术导航定位系统 环境要求及试验方法.docx》 |  |  |  | H16
| TR181101 | 非功能需求-包装要求 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 |  |  | MS-002包装设计说明书.docx |  |  | 包装跌落试验
| TR181201 | 非功能需求-产品验证 | 已开发 |  |  |  | UR0100 | 整机 | [5 empty] | 《MS-002系统整机验证方案》 |  |  |  | H14
Note on L1: 用章节名作跟踪
Note on M2: 图纸：图号 代码：.cpp/.h