## 封面
文件号：MS-003
MS-003
网络安全可追溯性分析报告
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：

## 文档修订页
文档更改履历
日期 | 版本号 | 修订章节 | 描述 | 作者
2022-12-xx | V1.0 | 全文 | 新编文档，网络安全可追溯性分析 |  | （三阶，设计后）
2023-3-xx | V1.1 |  |  |  | （四阶，系统测试后）

## 网络安全可追溯性(22条)
序号 | 安全能力 |  | 是否适用 | 不适用/替代说明 | 网络安全需求规范 | 设计规范 | 网络安全测试 |  | 风险管理
| 安全能力 | 要求 |  |  | 需求描述 |  | 用例编号 | 测试结果 | 风险编号 | 风险描述 | 风险控制水平
1 | 1.自动注销（ALOF） | 产品在无人值守期间阻止非授权用户访问和使用的能力。 | 适用 | [7 empty] | 可接受
2 | 2.审核（AUDT） | 产品提供用户活动可被审核的能力。 | 适用
3 | 3.授权（AUTH） | 产品确定用户已获授权的能力。 | 适用
4 | 4.节点鉴别（NAUT） | 产品鉴别网络节点的能力。 | 适用
5 | 5.人员鉴别（PAUT） | 产品鉴别授权用户的能力。
6 | 6.连通性（CONN） | 产品保证连通网络安全可控的能力。
7 | 7.物理防护（PLOK） | 产品提供防止非授权用户访问和使用的物理防护措施的能力。
8 | 8.系统加固（SAHD） | 产品通过固化措施对网络攻击和恶意软件的抵御能力。
9 | 9.数据去标识化与匿名化（DIDT） | 产品直接去除、匿名化数据所含个人信息的能力。
10 | 10.数据完整性与真实性（IGAU） | 产品确保数据未以非授权方式更改且来自创建者或提供者的能力。
11 | 11.数据备份与灾难恢复（DTBK） | 产品的数据、硬件或软件受到损坏或破坏后恢复的能力。
12 | 12.数据存储保密性与完整性（STCF） | 产品确保未授权访问不会损坏存储媒介所存数据保密性和完整性的能力。
13 | 13.数据传输保密性（TXCF） | 产品确保数据传输保密性的能力。
14 | 14.数据传输完整性（TXIG） | 产品确保数据传输完整性的能力。
15 | 15.网络安全补丁升级（CSUP） | 授权用户安装/升级产品网络安全补丁的能力。
16 | 16.现成软件清单（SBOM） | 产品为用户提供全部现成软件清单的能力。
17 | 17.现成软件维护（RDMP） | 产品在全生命周期中对现成软件提供网络安全维护的能力。
18 | 18.网络安全使用指导（SGUD） | 产品为用户提供网络安全使用指导的能力。
19 | 19.网络安全特征配置（CNFS） | 产品根据用户需求配置网络安全特征的能力。
20 | 20.紧急访问（EMRG） | 产品在预期紧急情况下允许用户访问和使用的能力。
21 | 21.远程访问与控制（RMOT） | 产品确保用户远程访问与控制（含远程维护与升级）的网络安全的能力。
22 | 22.恶意软件探测与防护（MLDP） | 产品有效探测、阻止恶意软件的能力。

## readme
2017老版法规（19条）《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则（2017年第13号）》
同时还应提供网络安全可追溯性分析报告，即追溯网络安全需求规范、设计规范、测试、风险管理的关系表
2022新版法规(22条)《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）（2022年第7号）》 | 2022-03-09
（六）网络安全可追溯性分析 网络安全可追溯性分析作为网络安全验证与确认的重要活动之一，是指追踪网络安全需求、网络安全设计、源代码、网络安全测试、网络安全风险管理之间的关系，分析已识别关系的正确性、一致性、完整性、准确性。 医疗器械网络安全生存周期过程均应开展网络安全可追溯性分析活动，具体要求可参照软件可追溯性分析活动要求，详见医疗器械软件指导原则第二章。