## 封面
MS-003
集成测试用例
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
杭州三坛医疗科技有限公司

## 更新履历
文档更改履历
版本号 | 发布日期 | 更改内容概述 | 更改者
1 |  | 文件新编

## 01登录
MS-003集成测试用例—登录模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_LOG_001 | 登录 | 01登录 | TR010101（程序启动） | 安装 | 电脑未安装本软件 | 1、将安装包打开，安装位置选择默认进行安装 2、安装成功，打开软件 | 1、安装成功 2、软件打开，正常运行 |  | 1
MS-003_LOG_002 |  | 01登录 | TR010101（程序启动） | 取消安装 | 电脑未安装本软件 | 1、安装中取消 | 1、安装取消 |  | 2
MS-003_LOG_003 |  | 01登录 | TR010101（程序启动） | 重复安装 | 电脑已安装本软件 | 1、打开安装包，安装软件 | 1、无法直接安装，需要卸载已安装的软件才能再次安装 |  | 4
MS-003_LOG_004 |  | 01登录 | TR010101（程序启动） | 安装位置 | 电脑内存充足 | 1、软件安装在本地C：盘中 2、软件安装在本地D：盘中 | 1、安装成功 2、安装成功 |  | 3
MS-003_LOG_005 |  | 01登录 | TR010101（程序启动） | 安装时内存不足 | 电脑内存小于安装所需内存 | 1、打开安装包，安装软件 | 1、软件无法进行安装 |  | 3
MS-003_LOG_006 |  | 01登录 | TR010101（程序启动） | 卸载软件 | 软件已安装 | 1、运行卸载程序 2、进入Windows程序管理，卸载软件 | 1、卸载成功 2、卸载成功 |  | 2
MS-003_LOG_007 |  | 01登录 | TR010101（程序启动） | 启动 | 设备各部件已联通 | 1、上电，开启系统 | 1、系统启动后自动打开软件 |  | 2
MS-003_LOG_008 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 未注册开启系统 | 软件未注册 | 1、未注册软件 2、开启系统 | 2、进入注册界面，弹框显示当前机器码，有对应的验证码输入框,下方有关机和确认激活两个按钮 |  | 2
MS-003_LOG_009 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 注册界面关机 | 软件未注册，进入注册界面 | 1、进入注册界面 2、点击“关机”按钮 | 2、软件关闭，同时电脑关机 |  | 2
MS-003_LOG_010 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 查看设备码和注册码 | 软件未注册 | 1、未注册软件，开启系统 2、查看设备码 3、使用注册软件生成对应的注册码 | 3、验证码和机器码均为32位英文小写字母和阿拉伯数字的混合码 |  | 3
MS-003_LOG_011 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 正确的注册码注册 | 软件未注册 | 1、系统第一次开启，使用注册软件，根据设备码生成对应的注册码 2、输入正确的注册码，点击“确认激活” | 2、软件进入登录界面 |  | 1
MS-003_LOG_012 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 错误注册码注册 | 软件未注册 | 1、软件未注册 2、输入一个错误的注册码，点击“确认激活” | 2、注册失败，软件提示“注册校验失败，请重新输入” |  | 2
MS-003_LOG_013 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 空注册码注册 | 软件未注册 | 1、软件未注册 2、不输入注册码，或输入错误格式的注册码，点击“确认激活” | 2、无法注册成功，提示“无效的注册码” |  | 4
MS-003_LOG_014 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 注册后重启软件 | 软件已完成注册 | 1、软件重新启动 | 1、软件直接进入登录界面 |  | 2
MS-003_LOG_015 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 使用本电脑生成注册码注册 | 软件、注册工具安装在同一台电脑上 | 1、使用注册工具生成注册码 2、输入本地生成的注册码注册 | 2、可以注册成功 |  | 2
MS-003_LOG_016 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 使用其他电脑生成注册码注册 | 软件、注册工具安装在不同电脑上 | 1、使用一台电脑安装软件，另一台电脑生成该设备码对应的注册码 2、输入注册码注册 | 2、可以注册成功 |  | 2
MS-003_LOG_017 |  | 01登录 | TR010102（注册软件） | 登录软件 | 已新建用户账号 | 1、选择账号，输入正确的密码 2、点击“登录”按钮 | 2、登录成功，进入病例管理界面
MS-003_LOG_018 |  | 01登录 | TR010103（登录界面） | 登录界面显示 | 进入登录界面 | 1、查看登录界面显示 | 1、登录界面左上角显示公司logo和软件名称“髋关节置换手术规划与控制软件1”。 软件名称下方为标语“让天下没有难做的骨科手术” |  | 2
MS-003_LOG_019 |  | 01登录 | TR010104（系统关闭、启动） | 登录界面按钮显示 | 启动软件 | 1、查看登录界面按钮显示 | 1、登录界面右上角显示“关于”和“关机”按钮 界面中间需要用户通过账号、密码进行登录，有“登录”按钮 |  | 2
MS-003_LOG_020 |  | 01登录 | TR010105（“关于”图标和“关机”图标） | 关于界面显示 | 登录软件 | 1、点击“关于”图标 | 1、弹出显示框显示法规要求的“关于信息”，“使用帮助”，“维护帮助”。弹框右上角有“X”按钮。“关于信息”中显示【软件名称】【软件版本】【公司名称】【联系方式】【生产地址】【注册地址】【售后服务单位地址】【产品技术要求编号】【注册证编号】【许可证编号】 |  | 2
MS-003_LOG_021 |  | 01登录 | TR010105（“关于”图标和“关机”图标） | 关于-使用帮助 | 登录软件 | 1、点击关于 2、打开使用帮助 | 2、显示使用说明书文档 |  | 2
MS-003_LOG_022 |  | 01登录 | TR010105（“关于”图标和“关机”图标） | 关于-维护帮助 | 登录软件 | 1、点击关于 2、打开维护帮助 | 2、显示维护手册文档 |  | 2
MS-003_LOG_023 |  | 01登录 | TR010105（“关于”图标和“关机”图标） | 关机 | 进入软件界面 | 1、点击“关机”图标 | 1、出现四个下拉选项“锁屏”、“关机”、“重启”、“注销” |  | 2
MS-003_LOG_024 |  | 01登录 | TR010105（“关于”图标和“关机”图标） | 关机—关机、重启、注销功能 | 进入软件界面 | 1、软件正常启动，登录 2、点击关机—“锁屏” 3、点击关机图标—关机按钮 4、点击关机图标—重启按钮 5、点击关机图标—注销按钮 | 2、屏幕显示锁屏图片 3、系统关闭 4、系统软件重启 5、软件退出当前账号，返回登录界面 |  | 2
MS-003_LOG_025 |  | 01登录 | TR010105（“关于”图标和“关机”图标） | 锁屏后点击屏幕 | 已锁屏 | 1、锁屏后点击屏幕 | 1、弹出密码输入框，输入登录用户密码进入软件界面 |  | 2
MS-003_LOG_026 |  | 02账号 | TR010201（账号类型和密码规则） | 账号分类 | 启动软件 | 1、启动软件，进入登录界面，查看账号分类 2、点击用户名下拉列表，查看账号显示 | 1、账号分为高级管理员、售后和用户账号三种 2、登录下拉列表只能看见用户账号 |  | 3
MS-003_LOG_027 |  | 02账号 | TR010202（管理员账号权限） | 管理员权限 | 管理员账户登录 | 1、【管理员账号】登录，查看界面显示 | 1、进入用户管理界面，只显示用户列表。可进行用户管理操作，无法进行手术相关操作 |  | 2
MS-003_LOG_028 |  | 02账号 | TR010202（管理员账号权限） | 管理员权限 | 进入软件界面 | 1、管理员登录，查看用户列表中用户信息 | 1、可以查看所有用户信息，无法查看管理员和售后账号信息 |  | 2
MS-003_LOG_029 |  | 02账号 | TR010203（售后账号权限） | 售后账号权限 | 售后账号登录 | 1、使用售后账号登录软件 2、点击病例管理 | 1、可以进入病历管理，进行手术相关操作 |  | 2
MS-003_LOG_030 |  | 02账号 | TR010203（售后账号权限） | 售后账号权限 | 售后账号-设置 | 1、使用售后账号登录软件 2、点击“设置”按钮 | 2、显示“假体参数”和“工具参数”菜单 |  | 2
MS-003_LOG_031 |  | 02账号 | TR010203（售后账号权限） | 售后账号权限 | 售后账号-设置 | 1、使用售后账号登录软件 2、对设置项中的“假体参数”和“工具参数”进行增删 | 1、可通过“假体参数”和“工具参数”菜单分别进行系统后台数据的增删操作 |  | 2
MS-003_LOG_032 |  | 02账号 | TR010203（售后账号权限） | 售后账号手术流程操作 | 售后账号-手术 | 1、设置好相关参数后，点击“X”按钮关闭设置界面 2、进入手术流程操作 | 1、可继续进行手术相关操作 |  | 2
MS-003_LOG_033 |  | 02账号 | TR010204(普通账号权限) | 普通账号权限 | 已创建普通账户 | 1、使用普通账号登录 2、进行手术流程操作 | 1、进入病历管理界面 2、可进行手术相关操作 |  | 2
MS-003_LOG_034 |  | 02账号 | TR010204(普通账号权限) | 普通账号权限 | 已创建普通账户 | 1、使用普通账号登录 2、点击“设置”按钮 | 1、“设置”按钮下不显示假体参数”和“工具参数”菜单 |  | 2
MS-003_LOG_035 |  | 02账号 | TR010205（添加账户数上限） | 添加用户上限 | 管理员用户登录 | 1、使用管理员账户进行新用户添加 2、添加用户数量50个 | 2、可以添加第50个用户 |  | 2
MS-003_LOG_036 |  | 02账号 | TR010205（添加账户数上限） | 添加用户上限 | 管理员用户登录 | 1、当前已新增用户50个 2、使用管理员账户再进行新用户添加 | 2、无法添加新用户 |  | 3
MS-003_LOG_037 |  | 02账号 | TR010205（添加账户数上限） | 新增用户查看 | 新增用户成功 | 1、添加完新用户 2、管理员用户登录查看用户列表 3、重启系统进入登录界面，点击账号 | 2、账号列表中有新增的用户信息 3、用户下拉列表中显示所有用户，新增的用户在其中 |  | 2
MS-003_LOG_038 |  | 03用户管理 | TR010301（用户管理界面） | 用户管理界面显示 | 进入用户管理界面 | 1、查看界面显示 | 1、用户管理界面下，主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”按钮。 界面右上角有“新建用户”按钮。 界面正中为用户管理表单。表单列表包括“用户名”，“真实姓名”，“用户类型”，“手术例数”，“创建时间”，及“操作” |  | 2
MS-003_LOG_039 |  | 03用户管理 | TR010301（用户管理界面） | 用户列表显示 | 管理员登录 | 1、管理员登录 2、未新增用户，查看用户列表 | 2、用户列表显示管理员和售后 |  | 2
MS-003_LOG_040 |  | 03用户管理 | TR010301（用户管理界面） | 用户列表显示 | 用户数只有单页 | 1、用户数不超过列表单页显示数目 2、查看用户列表显示 | 1、显示完整 |  | 2
MS-003_LOG_041 |  | 03用户管理 | TR010301（用户管理界面） |  | 用户数有多页 | 1、用户数超过列表单页显示数目 | 1、右侧出现滑条，可拉动滑条浏览用户列表 |  | 2
MS-003_LOG_042 |  | 03用户管理 | TR010301（用户管理界面） | 管理员登录-用户列表显示 | 一级管理员登录软件 | 1、一级管理员登录 2、查看用户列表显示 | 1、用户管理列表显示所有【二级管理员】和【普通账户】的信息 |  | 2
MS-003_LOG_043 |  | 03用户管理 | TR010301（用户管理界面） | 管理员登录-用户列表显示 | 二级管理员登录软件 | 1、二级管理员登录 2、查看用户列表显示 | 1、只显示当前【二级管理员】所创建的【普通账户】的信息 |  | 2
MS-003_LOG_044 |  | 03用户管理 | TR010301（用户管理界面） | 用户信息 | 管理员登录软件 | 1、查看用户信息 | 1、“用户名”、“真实姓名”、“用户类型”、“创建时间”和“手术例数”显示正确 |  | 2
MS-003_LOG_045 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 普通用户信息编辑 | 管理员登录软件 | 1、进入用户列表，选择普通用户 2、双击普通用户名 | 1、弹出用户编辑界面 |  | 1
MS-003_LOG_046 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 编辑界面 | 进入用户编辑界面 | 1、查看用户编辑界面显示 | 1、依次显示“用户名”、“真实姓名”、“用户类别”及“密码”，下方为“取消”、“保存”按钮 |  | 2
MS-003_LOG_047 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 退出编辑 | 进入用户编辑界面 | 1、未进行操作，编辑界面点击“×” | 1、编辑界面关闭 |  | 2
MS-003_LOG_048 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、用户名输入20字节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 2、用户名保存成功 |  | 1
MS-003_LOG_049 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、用户名输入1节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 2、用户名保存成功 |  | 1
MS-003_LOG_050 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、用户名输入超过20字节数的汉字、数字、英文 | 1、无法输入第21个字节 |  | 3
MS-003_LOG_051 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、修改用户名为空 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 4
MS-003_LOG_052 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、用户名输入20位或20位以下的特殊符号 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_053 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 真实姓名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、真实姓名输入20字节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 2、保存成功 |  | 1
MS-003_LOG_054 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 真实姓名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、真实姓名输入1节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 2、保存成功 |  | 1
MS-003_LOG_055 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 真实姓名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、真实姓名输入超过20字节数的汉字、数字、英文 | 1、无法输入第21个 字节 |  | 3
MS-003_LOG_056 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 真实姓名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、修改真实姓名为空 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 4
MS-003_LOG_057 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 真实姓名修改 | 进入用户编辑界面 | 1、真实姓名输入20位或20位以下的特殊符号 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_058 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户类别修改 | 一级管理员账号登录 | 1、用户列表选择用户点击“编辑” 2、点击用户类别 | 2、下拉选项有普通用户和管理员用户 |  | 1
MS-003_LOG_059 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户类别修改 | 一级管理员账号登录 | 1、选择二级管理员，进入用户编辑界面 2、用户类别选择普通用户 3、用户类别选择管理员用户 | 2、选择普通成功 3、选择管理员用户成功 |  | 2
MS-003_LOG_060 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户类别修改 | 一级管理员账号登录 | 1、选择普通用户，进入用户编辑界面 2、用户类别选择普通用户 3、用户类别选择管理员用户 | 2、选择普通成功 3、选择管理员用户成功 |  | 2
MS-003_LOG_061 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 用户类别修改 | 二级管理员账号登录 | 1、进入用户编辑界面 2、点击用户类别 | 2、下拉选项只有普通用户 |  | 1
MS-003_LOG_062 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改 | 管理员账户登录 | 1、进入用户编辑界面 2、查看默认密码 | 1、默认显示初始密码 |  | 2
MS-003_LOG_063 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改为6位 | 进入用户编辑界面 | 1、密码输入6位数字英文组合 2、点击保存 | 1、保存成功 |  | 2
MS-003_LOG_064 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改为10位 | 进入用户编辑界面 | 1、密码输入10位数字英文组合 2、点击保存 | 1、保存成功 |  | 2
MS-003_LOG_065 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改为5位 | 进入用户编辑界面 | 1、密码输入5位数字英文组合 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_066 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改为11位 | 进入用户编辑界面 | 1、密码输入11位数字英文组合 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_067 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改为纯数字 | 进入用户编辑界面 | 1、密码输入6-10位的纯数字 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_068 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改纯英文 | 进入用户编辑界面 | 1、密码输入6-10位的纯英文 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_069 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 密码修改为特殊字符 | 进入用户编辑界面 | 1、密码输入6-10位的非数字英文字符 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_070 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 修改密码后登录 | 已修改用户密码 | 1、修改密码成功 2、使用旧密码登录相应用户 | 2、密码错误，登陆失败 |  | 4
MS-003_LOG_071 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 修改密码后登录 | 已修改用户密码 | 1、修改密码成功 2、使用新密码登录相应用户 | 2、登录成功 |  | 1
MS-003_LOG_072 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 未修改用户信息退出编辑界面 | 进入用户编辑界面 | 1、未修改用户信息 2、点击“取消”或者“确认” | 2、编辑窗口关闭 |  | 2
MS-003_LOG_073 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 取消用户编辑信息 | 进入用户编辑界面 | 1、已进行编辑操作 2、点击“取消” | 2、编辑窗口关闭 |  | 3
MS-003_LOG_074 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 保存用户编辑信息 | 进入用户编辑界面 | 1、已进行编辑操作 2、点击“确认” | 2、编辑窗口关闭 |  | 2
MS-003_LOG_075 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 取消用户编辑信息后检查是否保存 | 进入用户编辑界面 | 1、编辑界面，点击取消 2、再次点击编辑进入 | 2、编辑内容未保存，恢复初始数据 |  | 2
MS-003_LOG_076 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 删除无病历账号 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、点击“删除”按钮 2、选中的目标账号没有手术病例数据信息 | 2、弹出信息确认对话框，显示“是否确定删除该账户信息？” |  | 2
MS-003_LOG_077 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 取消删除无病历账号 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、目标账号没有手术病例，点击“删除”按钮，弹出对话框 2、点击“取消”按钮 | 2、取消当前的删除操作，并关闭对话框，账户未删除 |  | 2
MS-003_LOG_078 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 删除无病历账号 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、目标账号没有手术病例，点击“删除”按钮，弹出对话框 2、点击“确认”按钮 | 2、删除该账户信息，并关闭对话框 |  | 1
MS-003_LOG_079 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 删除有病历账号 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、点击“删除”按钮 2、目标账号已经存在手术病例数据信息 | 2、弹出信息确认对话框，显示“是否确定删除该账户信息？” |  | 2
MS-003_LOG_080 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 取消删除有病历账号 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、目标账号已存在手术病例，点击“删除”按钮，弹出对话框 2、点击“取消”按钮 | 2、取消当前的删除操作，并关闭对话框，账户未删除 |  | 2
MS-003_LOG_081 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 删除有病历账号 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、目标账号已存在手术病例，点击“删除”按钮，弹出对话框 2、点击“确认”按钮 | 2、账号已从列表中删除，并关闭对话框 |  | 1
MS-003_LOG_082 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 删除账号登录界面不显示 | 有账号已被删除 | 1、进入登录界面 2、点击账户下拉列表，查看已被删除的用户 | 2、账号下拉列表中无被删账号 |  | 2
MS-003_LOG_083 |  | 03用户管理 | TR010302（编辑与删除） | 保存用户编辑信息后检查是否生效 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、编辑界面，点击“保存” 2、再次点击编辑进入 | 2、修改后的内容被保存 |  | 2
MS-003_LOG_084 |  | 03用户管理 | TR010303（编辑对话框） | 编辑界面显示 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、用户列表点击“编辑” 2、查看编辑界面显示 | 2、对话框右上角有“x”按钮，点击“x”按钮关闭对话框 对话框中间依次显示“*用户名”、“真实姓名”、“*密码”、“*再次输入密码”及“用户类别” 对话框下方有“确定”按钮 |  | 2
MS-003_LOG_085 |  | 03用户管理 | TR010303（编辑对话框） | 关闭编辑界面 | 管理员账户登录进入用户列表 | 1、进入用户列表编辑界面 2、未进行操作，点击“×” | 2、编辑界面关闭 |  | 2
MS-003_LOG_086 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 进入新建用户界面 | 管理员账户登录 | 1、点击“新建用户”按钮 | 1、弹出“新建用户”对话框 |  | 2
MS-003_LOG_087 |  | 03用户管理 | TR010305（新建用户对话框） | 新建用户界面 | 进入新建用户界面 | 1、查看新建用户界面显示 | 1、对话框右上角有“x”按钮，点击“x”按钮关闭对话框 对话框中间依次显示“*用户名”、“真实姓名”、“*密码”、“*再次输入密码”及“用户类别”，默认均为空 对话框下方为“确定”按钮 |  | 2
MS-003_LOG_088 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 新建用户界面显示 | 管理员账户登录 | 1、查看新建用户项 | 1、显示“用户名”、“真实姓名”、“用户类别”下拉列表及“密码”输入框，下方有“取消”、“确认”按钮 |  | 2
MS-003_LOG_089 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 关闭新建用户界面 | 进入新建用户界面 | 1、未进行操作，新建用户界面点击“×” 2、未进行操作，新建用户界面点击“确认” | 1、新建用户界面关闭 2、给出提示 |  | 2
MS-003_LOG_090 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户名输入20字节数 | 进入新建用户界面 | 1、用户名输入20字节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 2、用户名保存成功 |  | 1
MS-003_LOG_091 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户名输入1字节数 | 进入新建用户界面 | 1、用户名输入1节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 3、用户名保存成功 |  | 1
MS-003_LOG_092 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户名输入超20字节数 | 进入新建用户界面 | 1、用户名输入超过20字节数的汉字、数字、英文 | 1、无法输入第21个字节内容 |  | 3
MS-003_LOG_093 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户名输入为空 | 进入新建用户界面 | 1、设置用户名为空 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 4
MS-003_LOG_094 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户名输入特殊符号 | 进入新建用户界面 | 1、用户名输入20位或20位以下的特殊符号 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 4
MS-003_LOG_095 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 真实姓名输入20字节数 | 进入新建用户界面 | 1、真实姓名输入20字节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 2、保存成功 |  | 2
MS-003_LOG_096 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 真实姓名输入1字节数 | 进入新建用户界面 | 1、真实姓名输入1节数的汉字、数字、英文 2、点击“保存”按钮 | 2、保存成功 |  | 2
MS-003_LOG_097 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 真实姓名输入超过20字节数 | 进入新建用户界面 | 1、真实姓名输入超过20字节数的汉字、数字、英文 | 1、无法输入第21个字节内容 |  | 3
MS-003_LOG_098 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 真实姓名输入为空 | 进入新建用户界面 | 1、修改真实姓名为空 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 4
MS-003_LOG_099 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 真实姓名输入特殊符号 | 进入新建用户界面 | 1、真实姓名输入20位或20位以下的特殊符号 2、点击“保存”按钮 | 2、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_100 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户类别选择 | 进入新建用户界面 | 1、进入新建用户界面 2、点击用户类别 | 2、下拉选项有普通用户和管理员用户 |  | 2
MS-003_LOG_101 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户类别选择普通用户 | 进入新建用户界面 | 1、进入新建用户界面 2、选择普通用户 | 1、选择成功 |  | 2
MS-003_LOG_102 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户类别选择管理员用户 | 进入新建用户界面 | 1、进入新建用户界面 2、选择管理员用户 | 1、选择成功 |  | 2
MS-003_LOG_103 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户类别选择 | 进入新建用户界面 | 1、进入新建用户界面 2、点击用户类别 | 1、下拉选项只有普通用户 |  | 2
MS-003_LOG_104 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入 | 进入新建用户界面 | 1、进入新建用户界面 2、查看默认密码 | 1、默认显示空密码 |  | 2
MS-003_LOG_105 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入6字节 | 进入新建用户界面 | 1、密码输入6位数字英文组合 2、点击保存 | 1、保存成功 |  | 2
MS-003_LOG_106 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入10字节 | 进入新建用户界面 | 1、密码输入10位数字英文组合 2、点击保存 | 1、保存成功 |  | 2
MS-003_LOG_107 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入7字节 | 进入新建用户界面 | 1、密码输入7位数字英文组合 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_108 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入11字节 | 进入新建用户界面 | 1、密码输入11位数字英文组合 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_109 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入纯数字 | 进入新建用户界面 | 1、密码输入6-10位的纯数字 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_110 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入纯英文 | 进入新建用户界面 | 1、密码输入6-10位的纯英文 2、点击保存 | 1、无法保存 |  | 3
MS-003_LOG_111 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 密码输入非数字和英文 | 进入新建用户界面 | 1、密码输入6-10位的非数字英文字符 | 1、无法保存 |  | 4
MS-003_LOG_112 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 添加用户成功 | 进入新建用户界面 | 1、输入正确的用户信息 2、点击添加 | 2、添加用户成功 |  | 1
MS-003_LOG_113 |  | 03用户管理 | TR010304（新建用户） | 用户新建成功，登录 | 进入软件登录界面 | 1、选择新建的用户名 2、输入对应正确的密码，点击登录 | 1、登录成功，进入病例管理界面 |  | 1
MS-003_LOG_114 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | “*”项信息缺失，新建失败 | 进入新建用户界面 | 1、“*”项没有被全部填写 2、“确定”按钮 | 2、“确定”按钮置灰 |  | 2
MS-003_LOG_115 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | “*”项信息完整，新建成功 | 进入新建用户界面 | 1、带“*”项已全部填写后 2、点击“确定”按钮 | 2、创建当前新账户，并关闭对话框 |  | 1
MS-003_LOG_116 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 新建成功，用户列表新增 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户完成后，查看用户管理界面的列表 | 1、列表中显示新创建的账号信息 |  | 2
MS-003_LOG_117 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 隐藏用户—新增 | 1、进入新建用户界面 2、用户名/真实姓名已经存在，但处于隐藏状态时（用户被删除） | 1、输入被隐藏的用户信息 2、点击确认 | 1、恢复隐藏的账号信息。同时在用户管理界面的列表中显示被恢复的账号信息 |  | 1
MS-003_LOG_118 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 无法添加重复用户 | 进入新建用户界面 | 1、用户名/真实姓名已经存在，处于显示状态时 2、再次添加该用户 | 1、弹框提示“该账户已存在，请选择其他用户名/真实姓名”，点击“确认”或“X”关闭弹窗 |  | 3
MS-003_LOG_119 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 只输入单项信息，新增用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户只输入用户名 2、点击“确定” | 2、无法添加成功 |  | 3
MS-003_LOG_120 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 只输入单项信息，新增用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户只输入真实姓名 2、点击“确定” | 2、无法添加成功 |  | 3
MS-003_LOG_121 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 只输入单项信息，新增用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户只输入用户类别 2、点击“确定” | 2、无法添加成功 |  | 3
MS-003_LOG_122 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 只输入单项信息，新增用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户只输入密码 2、点击“确定” | 2、无法添加成功 |  | 3
MS-003_LOG_123 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 缺少关键信息，新建用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户不输入用户名，其他信息输入正确 2、点击“确定” | 2、用户新建失败 |  | 3
MS-003_LOG_124 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 缺少关键信息，新建用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户不输入真实姓名，点击“确定”，其他信息输入正确，其他信息输入正确 2、点击“确定” | 2、用户新建失败 |  | 3
MS-003_LOG_125 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 缺少关键信息，新建用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户不输入用户类别，点击“确定”，其他信息输入正确 2、点击“确定” | 2、用户新建失败 |  | 3
MS-003_LOG_126 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 缺少关键信息，新建用户 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户不输入密码，点击“确定”，其他信息输入正确 2、点击“确定” | 2、用户新建失败 |  | 3
MS-003_LOG_127 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 未新建用户-确定 | 进入新建用户界面 | 1、未新建用户 2、点击“确定” | 2、新建用户窗口关闭 |  | 2
MS-003_LOG_128 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 新建用户-确定 | 进入新建用户界面 | 1、已进行新建用户 2、点击“确定” | 2、新建用户窗口关闭 |  | 2
MS-003_LOG_129 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 取消新建用户-内容清空 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户取消后再次点击新建用户进入 | 1、新建用户内容清空 |  | 3
MS-003_LOG_130 |  | 03用户管理 | TR010306（新建用户确定） | 新建用户界面重置 | 进入新建用户界面 | 1、新建用户点击“确定”后再次点击新建用户进入 | 1、新建用户内容为空 |  | 2

## 02病历管理
MS-003集成测试用例—病例管理模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_MRM_001 | 02病历管理 | 01病例管理 | TR020101（病例管理界面） | 病例管理界面显示 | 普通用户或售后用户登录 | 1、进入病例管理界面 2、查看界面显示 | 1、病例管理界面下，主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、“机械臂”、“双目”、“病例管理返回”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”按钮。 其中“机械臂”和“双目”的按钮图标分别表示机械臂与双目的各自的连接状态，绿色表示连接正常，红色表示连接异常。 点击“机械臂”按钮进入机械臂控制界面，需求详见07机械臂控制。 点击“双目”按钮进入导航系统管理界面，需求详见08导航系统管理。 点击“病例管理返回”按钮，可以在任何界面下，一键返回病例管理界面。 病例管理界面下有病例管理子界面和手术记录子界面。 默认显示病例管理子界面 |  | 2
MS-003_MRM_002 |  | 01病例管理 | TR020102（页面切换） | 病例管理标签页面切换 | 1、进入病历管理界面 2、当前处于手术记录页面 | 1、鼠标点击“病例管理”标签 | 1、切换至病例管理子页面 |  | 2
MS-003_MRM_004 |  | 01病例管理 | TR020103（截图功能） | 截图 | 登录软件 | 1、点击“截图”按钮 | 1、全屏截图，软件界面底部有“截图成功”提示 |  | 2
MS-003_MRM_005 |  | 01病例管理 | TR020103（截图功能） | 截图提示信息显示 | 登录软件 | 1、点击“截图”按钮 2、出现提示后观察 | 2、提示信息默认3秒后自动消失 |  | 2
MS-003_MRM_006 |  | 01病例管理 | TR020103（截图功能） | 提示信息消除 | 登录软件 | 1、点击“截图”按钮 2、出现提示后，3S内鼠标点击软件任意位置 | 2、提示信息立即消失 |  | 2
MS-003_MRM_007 |  | 01病例管理 | TR020103（截图功能） | 空间不足截图失败 | 主机存储空间不足10G | 1、磁盘空间不足10GB 2、点击“截图”按钮 | 2、无法进行全屏截图操作，软件界面弹出“磁盘空间不足，截图失败”的提示框。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_MRM_008 |  | 01病例管理 | TR020104（设置功能） | 设置界面 | 登录软件 | 1、点击“设置”按钮 | 1、弹出设置弹框 |  | 2
MS-003_MRM_009 |  | 01病例管理 | TR020105（病例管理子界面） | 病例管理界面 | 进入病例管理界面 | 1、查看界面显示 | 1、病例管理子界面下有“新建”、“导入”、“导出”按钮，有搜索栏，患者列表，图像预览窗口，“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_MRM_010 |  | 01病例管理 | TR020106（患者列表） | 患者列表显示 | 普通用户或售后用户登录 | 1、查看列表显示信息 | 1、患者列表显示当前用户账号下的所有患者病例数据。 患者列表根据创建时间倒序排列。 患者列表默认选中第一条记录。 患者列表显示姓名、ID、状态、患者术式、 姓名显示患者姓名。 |  | 2
MS-003_MRM_011 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 进入患者信息界面 | 患者列表界面 | 1、选中一条患者信息，双击患者姓名 | 1、进入患者信息界面 |  | 1
MS-003_MRM_012 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 修改用户信息 | 患者列表界面 | 1、进入用户信息界面，修改用户信息 | 1、可对当前的患者姓名、患者性别、病历号，患者年龄、手术时间、患者术式、软件流程、备注进行修改， 手术侧：不可修改 |  | 2
MS-003_MRM_013 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 修改姓名字符类型 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏 2、患者姓名修改为汉字，点击“确定” 3、患者姓名修改为数字，点击“确定” 4、患者姓名修改为英文字母（含大小写），点击“确定” | 2、修改成功 3、修改成功 4、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_014 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 修改姓名为特殊符号 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名修改为特殊符号 2、点击“确定” | 1、无法输入 |  | 3
MS-003_MRM_015 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 修改姓名超12字节 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名修改为超12字节字符 2、点击“确定” | 1、无法输入第13个字节 |  | 3
MS-003_MRM_016 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 修改姓名12字节 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名修改为12字节字符 2、点击“确定” | 1、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_017 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 修改姓名1字节 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名修改为1字节字符 2、点击“确定” | 1、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_018 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 患者姓名修改为空 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名修改为空 2、点击“确定” | 1、无法保存 |  | 4
|  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 创建时间 | 进入病例管理界面 | 1、系统自动生成当前时间 | 1、显示系统当前时间
MS-003_MRM_019 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 病历号修改为21字节 | 进入患者信息界面 | 1、病例号修改为21个字节字符； 2、点击“确定” | 1、无法输入第21个字节 2、无法输入特殊符号 |  | 3
MS-003_MRM_020 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 病历号修改为20字节 |  | 1、病例号修改为20个字节字符 2、点击“确定” | 1、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_021 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 病历号修改为组合 | 进入患者信息界面 | 1、病历号修改为数字、英文组合 2、点击“确定” | 1、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_022 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 病历号修改为纯字符 |  | 1、病历号修改为纯数字/英文 2、点击“确定” | 1、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_023 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 病历号修改为特殊符号 |  | 1、病历号修改为特殊符号 | 1、无法修改成功 |  | 4
MS-003_MRM_024 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 病历号修该为空 |  | 1、病历号修改为空 2、点击“确定” | 2、修改成功 |  | 3
MS-003_MRM_025 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 备注修改为401字节 | 进入患者信息界面 | 1、备注修改为超过400个字节字符 2、点击“确定” | 1、无法输入第401个字节 |  | 3
MS-003_MRM_026 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 备注修改为400字节 |  | 1、备注修改为400字节字符 2、点击“确定” | 1、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_027 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 备注修改为空 |  | 1、必填项正常输入，备注修改为空 2、点击“确定” | 2、患者信息可以修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_028 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 年龄修改 | 进入患者信息界面 | 1、修改年龄 2、修改为0，点击“确定” 3、修改为200，点击“确定” 3、修改为201，点击“确定” | 2、修改成功 3、修改成功 4、无法修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_029 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 年龄修改为非数字字符 | 进入病例管理界面 | 1、点击年龄栏修改 2、修改为非数字的字符 | 1、无法修改成功 |  | 4
MS-003_MRM_030 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 手术侧修改 | 1、进入病例管理界面 2、当前手术侧为左侧/右侧 | 1、修改手术侧为右侧/左侧 2、点击“确定” | 1、无法修改 |  | 2
MS-003_MRM_031 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 手术时间修改 | 1、进入病例管理界面 | 1、修改手术时间为新的时间 2、点击“确定” | 1、修改成功 |  | 2
MS-003_MRM_032 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 患者术式修改 | 1、进入病例管理界面 2、当前患者体位为侧卧位/仰卧位 | 1、修改患者体位为仰卧位/侧卧位 2、点击“确定” | 1、修改城改 |  | 2
|  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 患者术式-流程是髋臼时 | 1、进入病例管理界面 2、当前患者体位为侧卧位/仰卧位 | 1、修改患者体位为仰卧位/侧卧位 2、点击“确定” | 1、修改成功
|  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 患者术式-流程是股骨时 | 1、进入病例管理界面 2、当前患者体位为侧卧位/仰卧位 | 1、修改患者体位为仰卧位/侧卧位 2、点击“确定” | 1、弹窗提示：请重新进行股骨配准点
|  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 弹窗确认时 | 1、进入病例管理界面 2、当前患者体位为侧卧位/仰卧位 | 1、当前股骨及髋臼切换患者术式：仰卧位/侧卧位 2、弹窗：请重新进行股骨配准 2、点击：“确定” | 1、自动跳转至CT标记页面，同时股骨配准点三个点自动清空
|  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 弹窗取消时 | 1、进入病例管理界面 2、当前患者体位为侧卧位/仰卧位 | 1、当前股骨及髋臼切换患者术式：仰卧位/侧卧位 2、弹窗：请重新进行股骨配准 2、点击：“取消/X” | 1、关闭弹窗，页面未进行修改
MS-003_MRM_033 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 软件流程修改 | 1、进入病例管理界面 2、当前软件流程为髋臼/股骨及髋臼 | 1、修改软件流程为股骨及髋臼/髋臼 2、点击“确定” | 1、修改成功，导航栏实时变化 |  | 2
MS-003_MRM_034 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 带“*”已修改 | 进入患者信息界面 | 1、修改患者信息，带“*”项目均不为空 2、点击“确定” | 2、退出该界面并保存、更新修改的数据，回到病例管理界面 |  | 1
MS-003_MRM_035 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 带“*”有空项 | 进入患者信息界面 | 1、修改患者信息，带“*”项目有一项为空 2、点击“确定” | 2、“确定”按钮被置灰，无法点击 |  | 3
MS-003_MRM_036 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 带“*”全部是空项 | 进入患者信息界面 | 1、修改患者信息，带“*”项目全为空 2、点击“确定” | 2、“确定”按钮被置灰，无法点击 |  | 3
MS-003_MRM_037 |  | 01病例管理 | TR020107（患者信息） | 退出患者信息界面 | 进入患者信息界面 | 1、已修改患者信息 2、点击右上角“X”按钮或者“取消”按钮 | 2、退出该界面，不保存、更新任何数据，返回到病例管理界面 |  | 3
MS-003_MRM_038 |  | 01病例管理 | TR020108（图像预览窗口） | 图像预览界面 | 进入患者信息界面 | 1、选中已有规划病例 2、查看预览窗口 | 2、预览窗口中显示相应数据 |  | 2
MS-003_MRM_039 |  | 01病例管理 | TR020108（图像预览窗口） | 图像预览界面 | 进入患者信息界面 | 1、查看预览窗口显示 | 1、预览窗口顶部左侧显示患者名称、ID和手术入路。 预览窗口正中显示CT序列中层数最多的序列的断层扫描示意图 |  | 2
MS-003_MRM_040 |  | 01病例管理 | TR020108（图像预览窗口） | 打开待规划患者 | 患者管理界面有待规划病例信息 | 1、选中已有待规划病例 2、查看预览窗口 | 2、预览窗口中提示“该患者还未完成规划” |  | 2
MS-003_MRM_041 |  | 01病例管理 | TR020109（界面跳转） | 无数据信息进行下一步 | 进入病例管理界面 | 1、选中病例为未规划，且无CT数据 2、点击“下一步”按钮 | 2、进入手术方案中的导入CT界面 |  | 2
MS-003_MRM_042 |  | 01病例管理 | TR020109（界面跳转） | 未预处理的数据进行下一步 | 进入病例管理界面 | 1、病例为待规划，有CT数据未进行预处理 2、点击“下一步”按钮 | 2、进入手术方案中的CT预处理界面 |  | 2
MS-003_MRM_043 |  | 01病例管理 | TR020109（界面跳转） | 带规划规划数据进行下一步 | 进入病例管理界面 | 1、选中病例为待规划，且已有经过预处理的CT数据，但无STL模型数据 2、点击“下一步”按钮 | 2、进入手术方案中的模型导入界面 |  | 2
MS-003_MRM_044 |  | 01病例管理 | TR020109（界面跳转） | 未CT标记的数据进行下一步 | 进入病例管理界面 | 1、选中病例为待规划，且已有经过预处理的CT数据和STL模型数据，但未进行CT标记 2、点击“下一步”按钮 | 2、进入手术方案中的CT标记界面 |  | 2
MS-003_MRM_045 |  | 01病例管理 | TR020109（界面跳转） | 已完成处理的数据进行下一步 | 进入病例管理界面 | 1、选中病例为待规划，且已有经过预处理的CT数据和STL模型数据，并完成CT标记 2、点击“下一步”按钮 | 2、进入手术方案中的CT标记界面，但该界面下显示标记的结果 |  | 2
MS-003_MRM_046 |  | 01病例管理 | TR020109（界面跳转） | 一进行CT标记，进行下一步 | 进入病例管理界面 | 1、选中病例为已规划病例，则直接进入手术方案中的CT标记界面 2、点击“下一步”按钮 | 2、该界面下显示标记的结果 |  | 2
|  | 01病例管理 | TR020109（界面跳转） | 已手术的数据点击下一步 | 进入病例管理界面 | 1、选中病例为已手术病例，则直接进入手术记录的页面 2、点击“下一步”按钮 | 1、跳转至手术记录页面
MS-003_MRM_047 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 进入新建规划界面 | 进入病例管理界面 | 1、点击“新建规划”按钮 | 1、弹出“新建规划”对话框 |  | 2
MS-003_MRM_048 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 患者信息可输入项 | 进入病例管理界面 | 1、进入“新建规划”界面，输入用户信息 | 1、可对当前的患者姓名、患者性别、患者年龄、手术时间、病历号、患者术式、软件流程、创建时间，备注进行修改， 手术侧不可修改 |  | 1
MS-003_MRM_049 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 输入姓名字符类型 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏 2、患者姓名输入汉字，点击“确定” 3、患者姓名输入数字，点击“确定” 4、患者姓名输入英文字母（含大小写），点击“确定” | 2、输入成功 3、输入成功 4、输入成功 |  | 2
MS-003_MRM_050 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 输入姓名为特殊符号 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名输入特殊符号 | 1、无法输入 |  | 4
MS-003_MRM_051 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 输入姓名超12字节 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名输入超12字节字符 | 1、无法输入第13个字节 |  | 3
MS-003_MRM_052 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 输入姓名12字节 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名输入12字节字符 | 1、可以输入 |  | 2
MS-003_MRM_053 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 输入姓名1字节 | 进入病例管理界面 | 1、点击“患者姓名”栏，患者姓名输入1字节字符 | 1、可以输入 |  | 2
|  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 创建时间 | 进入病例管理界面 | 1、病例管理点击新建病例 | 1、显示创建病例时系统当前时间
MS-003_MRM_054 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 病历号输入21字节 | 进入患者信息界面 | 1、病例号修改为21个字节字符； 2、点击“确定” | 1、无法输入第21个字节 2、无法输入特殊符号 |  | 3
MS-003_MRM_055 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 病历号输入20字节 |  | 1、病例号输入20个字节字符 2、点击“确定” | 2、新建病例成功 |  | 2
MS-003_MRM_056 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 病历号输入组合 | 进入患者信息界面 | 1、病历号输入数字、英文组合 2、点击“确定” | 2、新建病例成功 |  | 2
MS-003_MRM_057 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 病历号输入纯字符 |  | 1、病历号输入纯数字/英文 2、点击“确定” | 2、新建病例成功 |  | 2
MS-003_MRM_058 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 病历号输入特殊符号 |  | 1、病历号输入特殊符号 | 1、无法输入成功 |  | 4
MS-003_MRM_059 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 病历号输入空 |  | 1、病历号输入空 2、点击“确定” | 2、新建病例成功 |  | 4
MS-003_MRM_060 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 备注输入 | 进入病例管理界面 | 1、备注输入超过400字符 | 1、无法输入超过400个字节 |  | 3
MS-003_MRM_061 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 备注输入 | 进入病例管理界面 | 1、备注输入400字符 | 1、可以输入 |  | 2
MS-003_MRM_062 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 年龄输入 | 进入病例管理界面 | 1、点击输入年龄栏 2、输入0 3、输入200 4、输入201 | 2、可以输入 3、可以输入 4、无法输入 |  | 2
MS-003_MRM_063 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 年龄输入非数字字符 | 进入病例管理界面 | 1、点击输入年龄栏 2、输入非数字的字符 | 2、无法输入 |  | 4
MS-003_MRM_064 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 手术侧选择 | 1、进入病例管理界面 2、选择手术侧 | 1、选择术侧为右侧/左侧 2、点击“确定” | 2、选择成功 |  | 2
MS-003_MRM_065 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 时间选择 | 进入病例管理界面 | 1、点击手术时间框 | 1、弹出时间选择插件 |  | 2
MS-003_MRM_066 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 时间显示 | 进入病例管理界面 | 1、选择手术时间后 2、选择后查看显示 | 2、手术时间的显示格式为xxxx-xx-xx，与选择一致 |  | 2
MS-003_MRM_067 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 手术时间年、月切换 | 1、进入病例管理界面 | 1、点击手术时间插件 2、点击“《”和“》”按钮 3、点击“<”和“>”按钮 | 2、点击“《”和“》”时，年份向前和向后变化 3、点击“<”和“>”时，月份向前和向后变化 |  | 2
MS-003_MRM_068 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 手术时间选择 | 1、进入病例管理界面 | 1、点击手术时间插件，选择年-月-日 2、点击“确定” | 2、选择成功 |  | 2
MS-003_MRM_069 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 患者体位选择 | 1、进入病例管理界面 | 1、选择患者体位为仰卧位/侧卧位 2、点击“确定” | 2、选择成功并且显示TKA/THA（如果是全款置换，THA旁边加上体位信息） |  | 2
MS-003_MRM_070 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 软件流程选择 | 1、进入病例管理界面 | 1、选择软件流程为股骨及髋臼/髋臼 2、点击“确定” | 2、选择成功 |  | 2
MS-003_MRM_071 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 只输入带“*”项 | 进入病例管理界面 | 1、只输入带“*”的项目 2、点击“确定”按钮 | 2、新建病例成功 |  | 2
MS-003_MRM_072 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 带“*”有空项 | 进入病例管理界面 | 1、带“*”的项目有一项为空 2、点击“确定”按钮 | 1、“确定”按钮置灰，无法新建病例成功 |  | 3
MS-003_MRM_073 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 带“*”全为空项 | 进入病例管理界面 | 1、带“*”的项目全部为空 2、点击“确定”按钮 | 1、“确定”按钮置灰，无法新建病例成功 |  | 3
MS-003_MRM_074 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 只输入不带“*”的项 | 进入病例管理界面 | 1、带“*”的项目全部为空，不带“*”的输入正确的数据 2、点击“确定”按钮 | 1、“确定”按钮置灰，无法新建病例成功 |  | 4
MS-003_MRM_075 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 新建病例，列表新增 | 已新建病例 | 1、新建病例完成，查看病例管理 | 1、患者列表中增加一条待规划的患者信息且软件自动选中该病例 |  | 3
MS-003_MRM_076 |  | 01病例管理 | TR020110（新建规划） | 取消新建病例，列表无新增 | 已新建病例 | 1、新建病例，输入正确的信息 2、点击“取消”按钮或“X”按钮 | 1、返回病例管理界面，患者列表中不增加患者信息 |  | 3
MS-003_MRM_077 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导入规划 | 进入病例管理界面 | 1、点击“导入规划”按钮 | 1、弹出文件选择界面 |  | 2
MS-003_MRM_078 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导入规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导入规划界面，插入U盘 2、点击导入规划，选择文件后点击“加载”按钮 | 1、将规划导入系统 |  | 2
MS-003_MRM_079 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导入规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导入规划界面，未插入U盘 2、点击导入规划 | 1、无法显示导入路径 |  | 3
MS-003_MRM_080 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导入规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导入规划过程中，查看界面显示 2、导入成功，查看病历管理列表 | 1、导入过程中有进度条，导入后列表中新增一条已规划的患者信息 |  | 2
MS-003_MRM_081 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导出规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、插入U盘 2、选中一个规划，点击“导出规划” | 1、弹出文件选择界面 |  | 2
MS-003_MRM_082 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导出规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、未插入U盘 2、选中一个规划，点击“导出规划” | 1、无法显示导出路径 |  | 3
MS-003_MRM_083 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导出规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导出规划中 2、鼠标点击软件界面其他功能按钮 | 1、无法点击其他按钮生效 |  | 3
MS-003_MRM_084 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导出规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导出规划界面 2、选中目标路径位置后，点击“确定”按钮 | 1、规划数据包导出到U盘，并有弹框显示进度条 |  | 2
MS-003_MRM_085 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 取消导出规划 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导出规划界面 2、选中目标路径位置后，点击“取消”按钮 | 1、直接返回病例管理界面 |  | 2
MS-003_MRM_086 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导出完成提示 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导出数据完成 | 1、弹框提示“规划数据导出完毕”，点击“确定”按钮，关闭弹框 |  | 2
MS-003_MRM_087 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 导出数据包查验 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、导出规划完成 2、进入U盘查看导出的数据包 | 2、导出的数据包已被加密 |  | 2
MS-003_MRM_088 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 空间不足无法新增病例 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、磁盘空间不足10GB时 2、点击“新建规划”或“导入规划” | 2、弹框提示“请联系售后工程师清理磁盘空间”，列表中不增加患者信息 |  | 3
MS-003_MRM_089 |  | 01病例管理 | TR020111（导入规划和导出规划） | 空间不足无法新增病例 | 进入病例管理界面，插入可用的U盘 | 1、磁盘空间不足10GB时导出或新增规划 2、弹出提示框后，点击“确认”按钮 | 2、返回病例管理界面 |  | 3
MS-003_MRM_090 |  | 01病例管理 | TR020112（查找功能） | 病例搜索 | 病例列表中有多个病例 | 1、搜索框中输入患者姓名、手术入路信息 2、点击“搜索”按钮 | 2、患者列表中只显示匹配的病例信息 |  | 2
MS-003_MRM_091 |  | 01病例管理 | TR020112（查找功能） | 病例搜索 | 病例列表中有多个病例 | 1、搜索框中输入列表中不存在的患者姓名、手术入路 2、点击“搜索”按钮 | 2、患者列表中显示为空 |  | 2
MS-003_MRM_092 |  | 01病例管理 | TR020112（查找功能） | 病例搜索 | 病例列表中有多个病例 | 1、搜索框中输入患者姓名、手术入路的部分信息 2、点击“搜索”按钮 | 2、患者列表中只显示匹配的病例信息 |  | 2
MS-003_MRM_093 |  | 01病例管理 | TR020112（查找功能） | 病例搜索 | 病例列表中有多个病例 |  | 2、患者列表中显示为空 |  | 2
MS-003_MRM_094 |  | 01病例管理 | TR020112（查找功能） | 病例搜索 | 病例列表中有多个病例 | 1、已进行搜索 2、点击搜索栏中“×”按钮 | 2、患者列表中显示该账户下的所有病例信息 |  | 2
MS-003_MRM_095 |  | 02手术记录 | TR020201（进入子页面） | 手术记录界面显示 | 进入病例管理页面\手术记录页面 | 1、点击“手术记录”按钮 | 1、切换到手术记录子页面 |  | 2
MS-003_MRM_096 |  | 02手术记录 | TR020202（手术记录子页面） | 手术记录界面显示 | 进入手术记录界面 | 1、查看手术记录界面显示 | 1、手术记录子页面的左边栏为搜索栏与患者列表。右边为选中病例的数据显示区。进入手术记录子页面时，默认选中最新病例 |  | 2
MS-003_MRM_097 |  | 02手术记录 | TR020202（手术记录子页面） | 手术记录搜索 | 手术记录中有多个记录 | 1、搜索框中输入患者姓名、手术入路的完整字段 2、点击“搜索”按钮 | 2、患者列表中只显示匹配的病例信息 |  | 1
MS-003_MRM_098 |  | 02手术记录 | TR020202（手术记录子页面） | 手术记录搜索 | 手术记录中有多个记录 | 1、搜索框中输入列表中不存在的患者姓名、手术入路 2、点击“搜索”按钮 | 2、患者列表中显示为空 |  | 3
MS-003_MRM_099 |  | 02手术记录 | TR020202（手术记录子页面） | 手术记录搜索 | 手术记录中有多个记录 | 1、搜索框中输入患者姓名、手术入路的部分字段 2、点击“搜索”按钮 | 2、患者列表中只显示匹配的病例信息 |  | 2
MS-003_MRM_100 |  | 02手术记录 | TR020202（手术记录子页面） | 手术记录搜索 | 手术记录中有多个记录 | 1、搜索框中输入患者姓名、手术入路的信息后，再添加无相关的字符 2、点击“搜索”按钮 | 2、患者列表中显示为空 |  | 3
MS-003_MRM_101 |  | 02手术记录 | TR020202（手术记录子页面） | 手术记录搜索 | 已进行关键字搜索 | 1、已进行搜索 2、点击搜索栏中“×”按钮 | 2、患者列表中显示该账户下的所有病例信息 |  | 1
MS-003_MRM_102 |  | 02手术记录 | TR020203（手术记录中的患者列表） | 手术记录列表显示 | 进入手术记录子页面 | 1、查看手术记录列表显示 | 1、患者列表显示当前用户账号下的所有患者病例数据。 患者列表根据创建时间倒序排列。 患者列表默认选中第一条记录。 患者列表显示姓名、病历号、患者体位、状态。 姓名显示患者姓名。 病历号根据患者创建时间确定，如ABCD，其中A、B、C、D均限定为两位十进制数字，A表示年份，B表示月份，C表示日期，D表示流水号，如22111701。 患者体位显示当前患者病例的手术体位，如侧卧位、仰卧位。 状态显示当前患者病例的手术流程状态，如未规划、已规划、股骨配准、股骨截骨、髋臼配准、髋臼磨锉、臼杯安放。 当患者病例数据数量超过单页显示数时，列表右侧出现滚动条。用户可通过滚动条来浏览患者列表 |  | 2
MS-003_MRM_103 |  | 02手术记录 | TR020204（选中患者） | 选中记录 | 进入手术记录子页面 | 1、点击患者列表中的病例 | 1、右侧区域显示该病例的手术相应数据 |  | 2
MS-003_MRM_104 |  | 02手术记录 | TR020204（选中患者） | 手术记录界面显示 | 进入手术记录子页面 | 1、查看患者病例信息 | 1、窗口顶部左侧显示患者名称、病历号、患者体位、软件流程。 窗口右上角有“手术报告”、“手术截图”、“CT浏览”三个按钮。默认处于“手术报告”状态 |  | 2
MS-003_MRM_105 |  | 02手术记录 | TR020205（手术报告） | 默认窗口显示 | 进入手术记录子页面 | 1、点击“手术报告”按钮/点击患者列表的病例 | 1、默认显示手术报告窗口，窗口显示本病例的手术报告信息 |  | 2
MS-003_MRM_106 |  | 02手术记录 | TR020205（手术报告） | 手术报告显示 | 进入手术记录子页面 | 1、查看手术报告显示 | 1、显示患者姓名、性别、年龄、病历号、手术时间、软件流程、手术入路、手术侧、手术结果信息和关键步骤的手术截图 |  | 2
MS-003_MRM_107 |  | 02手术记录 | TR020205（手术报告） | 手术结果显示 | 进入手术记录子页面 | 1、手术结果信息显示内容 | 1、手术结果信息第一部分显示假体品牌，臼杯型号与规格，衬垫型号与规格，股骨头型号、规格与长度，股骨柄型号、规格与颈干角。 手术结果信息第二部分显示臼杯前倾角、臼杯外展角、股骨柄倾角和联合前倾角，其数值单位均为度（°）。 手术结果信息第三部分显示双侧髋长差值、双侧联合偏距差值、术侧髋长改变值和术侧联合偏距改变值，其数值单位均为mm |  | 2
MS-003_MRM_108 |  | 02手术记录 | TR020205（手术报告） | 关键步骤显示 | 进入手术记录子页面 | 1、关键步骤截图显示 | 1、关键步骤的手术截图为系统的自动截图，有对应的小标题，分别是“术前规划”、“图像配准”、“髋臼磨锉”及“臼杯安放” |  | 2
MS-003_MRM_109 |  | 02手术记录 | TR020205（手术报告） | 结果信息与实际操作一致 | 进入手术记录子页面 | 1、结果信息中的数据与实际操作中比较 | 1、实际操作与结果记录一致，无错误 |  | 2
MS-003_MRM_110 |  | 02手术记录 | TR020205（手术报告） | 导出报告按钮 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、导出报告按钮 | 1、右下角显示导出报告按钮 |  | 1
MS-003_MRM_111 |  | 02手术记录 | TR020206（导出报告） | 导出报告路径 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、已完成的病例，选中目标病例 2、点击“导出报告” | 1、弹出路径选择界面 |  | 2
MS-003_MRM_112 |  | 02手术记录 | TR020206（导出报告） | 导出报告 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、插入U盘，点击导出报告，弹出文件选择界面 2、选中目标路径位置后，点击“确定”按钮 | 1、报告数据导出到U盘，并有弹框显示进度条 |  | 2
MS-003_MRM_113 |  | 02手术记录 | TR020206（导出报告） | 导出报告 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、导出报告完成，查看界面显示 | 1、导出完成后弹框提示“报告导出完毕”，点击“确认”按钮，关闭弹框 |  | 2
MS-003_MRM_114 |  | 02手术记录 | TR020206（导出报告） | 导出报告 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、导出过程中点击界面其他功能按钮 | 1、无法点击生效 |  | 3
MS-003_MRM_115 |  | 02手术记录 | TR020206（导出报告） | 导出报告 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、插入U盘，点击导出报告，弹出文件选择界面 2、选中目标路径位置后，点击“取消”按钮 | 2、返回病例管理界面 |  | 3
MS-003_MRM_116 |  | 02手术记录 | TR020206（导出报告） | 导出报告 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、选择手术未结束的病例 2、导出报告 | 2、“导出报告”按钮置灰 |  | 3
MS-003_MRM_117 |  | 02手术记录 | TR020206（导出报告） | 导出报告 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、导出报告完成，查看报告 | 1、导出报告的文件格式为PDF格式 |  | 1
MS-003_MRM_118 |  | 02手术记录 | TR020207（手术截图） | 截图预览 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、点击“手术截图”按钮 | 1、窗口显示本病例的术中的所有截图预览图 |  | 2
MS-003_MRM_119 |  | 02手术记录 | TR020207（手术截图） | 截图超过单页 | 进入手术记录子页面 | 1、截图数量超过单页显示数，查看列表显示 | 1、列表右侧出现滚动条。用户可通过滚动条来浏览手术截图 |  | 3
MS-003_MRM_120 |  | 02手术记录 | TR020207（手术截图） | 单排显示4张截图 | 进入手术记录子页面 | 1、查看窗口显示 | 1、窗口单排显示4张截图 |  | 3
MS-003_MRM_121 |  | 02手术记录 | TR020207（手术截图） | 导出截图按钮 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、导出截图按钮 | 1、右下角有“导出截图”按钮 |  | 3
MS-003_MRM_122 |  | 02手术记录 | TR020208（导出截图） | 导出截图 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、已经结束的病例，选中目标病例 2、点击“导出截图”按钮 | 2、弹出路径选择界面 |  | 2
MS-003_MRM_123 |  | 02手术记录 | TR020208（导出截图） | 导出截图 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、插入U盘，点击导出截图，弹出文件选择界面 2、选中目标路径位置后，点击“确定”按钮 | 2、报告数据导出到U盘，并有弹框显示进度条 |  | 2
MS-003_MRM_124 |  | 02手术记录 | TR020208（导出截图） | 导出截图 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、导出截图中，界面显示 | 1、报告数据导出到U盘，并有弹框显示进度条 |  | 2
MS-003_MRM_125 |  | 02手术记录 | TR020208（导出截图） | 导出截图完成 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、截图导出完成 | 1、弹框提示“截图导出完毕”，点击“确认”按钮，关闭弹框 |  | 3
MS-003_MRM_126 |  | 02手术记录 | TR020208（导出截图） | 导出截图 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、导出截图中，点击界面其他功能按钮 | 1、无法点击生效 |  | 3
MS-003_MRM_127 |  | 02手术记录 | TR020208（导出截图） | 取消导出截图 | 进入手术记录子页面，插入可用U盘 | 1、插入U盘，点击导出截图，弹出文件选择界面 2、选中目标路径位置后，点击“取消”按钮 | 2、文件选择框自动关闭，显示手术记录子页面 |  | 2
MS-003_MRM_128 |  | 02手术记录 | TR020209（CT浏览） | CT预览界面 | 进入手术记录子页面 | 1、点击“CT浏览”按钮 | 1、进入“CT浏览”窗口 |  | 2
MS-003_MRM_129 |  | 02手术记录 | TR020209（CT浏览） | CT预览显示视图 | 进入手术记录子页面 | 1、查看CT预览窗口显示 | 1、窗口正中默认显示规划后假体组合状态的横断面、矢状面、冠状面及3D视图 |  | 2
MS-003_MRM_130 |  | 02手术记录 | TR020209（CT浏览） | 鼠标操作CT-2D视图 | 进入手术记录子页面 | 1、鼠标滚轮在3个二维视图上向上/向下滚动 2、鼠标中键在3个二维视图上长按拖动 3、鼠标左键在3个二维视图上长按拖动 4、鼠标右键在3个二维视图上长按拖动 | 1、视图向上或向下切层 2、视图平移 3、视图不动 4、视图放大缩小 |  | 2
MS-003_MRM_131 |  | 02手术记录 | TR020209（CT浏览） | 鼠标操作CT-3D视图 | 进入手术记录子页面 | 1、鼠标左键长按CT并拖动 2、鼠标中键长按CT拖动 3、鼠标右键长按CT拖动 4、鼠标滚轮在CT上滚动 | 1、CT旋转 2、CT平移 3、CT放大缩小 4、CT放大缩小 |  | 2

## 03设置
MS-003集成测试用例—设置模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_SET_001 | 03设置 | 01设置界面 | TR030101（设置弹框页面） | 手术设置弹框 | 登录软件 | 1、点击软件标题栏的“设置”按钮，查看界面默认显示 | 1、界面弹出设置对话框。默认显示“手术偏好”选项下的“手术设置”子项 | P | 2
MS-003_SET_002 |  | 01设置界面 | TR030101（设置弹框页面） | 设置功能 | 输入管理员/售后密码登录软件 | 1、点击设置按钮，进入设置弹框 2、查看设置选项栏 | 2、显示“手术偏好”、“假体参数”、“工具参数”、“网络设置”、“系统设置”和“日志导出”主设置项 | P | 1
MS-003_SET_004 |  | 01设置界面 | TR030101（设置弹框页面） | 用户账号设置项显示 | 普通账户登录 | 1、输入正确的用户账号登录软件，进入设置弹框 2、查看设置选项栏 | 2、显示“手术偏好”、“系统设置”和“日志导出”主设置项 | P | 1
MS-003_SET_005 |  | 01设置界面 | TR030101（设置弹框页面） | 保存设置内容 | 登录软件 | 1、进入设置弹框页面，修改设置项 2、点击右上角“X”按钮 3、再次打开设置弹框 | 2、关闭设置对话框 3、已修改的数据被保存 | F | 2
MS-003_SET_006 |  | 02手术偏好 | TR030201（手术偏好界面） | 默认手术偏好 | 进入设置功能 | 1、点击设置按钮，打开设置弹框 2、查看设置子项默认显示 | 1、设置弹框主窗口显示手术偏好设置子项 | P | 3
MS-003_SET_007 |  | 02手术偏好 | TR030201（手术偏好界面） | 默认手术偏好 | 进入设置功能 | 1、查看手术偏好设置子项显示 | 1、显示“手术设置”、“假体设置”、“规划设置”选项栏 | P | 2
MS-003_SET_008 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 手术偏好项默认手术设置 | 进入设置功能 | 1、点击手术偏好设置项 | 1、手术偏好子项默认显示手术设置选项 | P | 2
MS-003_SET_009 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 手术偏好—手术设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、进入手术偏好设置项 2、点击“手术设置” | 2、手术偏好子项显示手术设置选项 | P | 2
MS-003_SET_010 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 手术偏好—手术设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击手术设置选项，查看设置项内容 | 1、有“软件流程”、“患者体位”的设置选项 | P | 2
MS-003_SET_011 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 手术偏好—软件流程 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击手术设置——软件流程设置 | 1、包含“髋臼”、“股骨及髋臼”两个选项 | P | 2
MS-003_SET_012 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 进入手术偏好—流程选中 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击手术设置——软件流程设置 2、点击“髋臼”前的标记“○ 3、点击“股骨及髋臼”前的标记“○” | 2、髋臼被选中，前面的标记点被标记 3、股骨及髋臼被选中，前面的标记点被标记 | P | 1
MS-003_SET_013 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 进入手术偏好—流程切换 | 进入设置—手术偏好 | 1、软件流程已选中其中一种 2、点击选择另一个流程 | 2、被点击的流程处于选中状态，另一个流程选中状态置为未选中 | P | 2
MS-003_SET_014 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 进入手术偏好—体位显示 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击手术设置，查看患者体位设置 | 1、包含“侧卧位”和“仰卧位”两个选项 | P | 2
MS-003_SET_015 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 进入手术偏好—体位选择 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击手术设置—患者体位设置 2、点击“侧卧位” 3、点击“仰卧位” | 2、侧卧位被选中，前面的标记点被标记 3、仰卧位被选中，前面的标记点被标记 | P | 1
MS-003_SET_016 |  | 02手术偏好 | TR030202（手术设置） | 进入手术偏好—体位切换 | 进入设置—手术偏好 | 1、患者体位选项中 2、已选中一种体位，点击选择另一个体位 | 2、被点击的体位处于选中状态，另一个体位选中状态置为未选中 | P | 2
MS-003_SET_017 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—假体设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击“假体设置” | 1、手术偏好的子项切换为假体设置 | P | 3
MS-003_SET_018 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—假体分类 | 进入设置—手术偏好 | 1、进入假体设置项，查看假体设置选项 | 1、有“假体品牌”、“臼杯型号”、“内衬型号”、“球头型号”和“股骨柄型号”的下拉菜单栏 | P | 2
MS-003_SET_019 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—假体设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、查看初始假体数据 | 1、软件系统有初始默认选中的内容 | F | 2
MS-003_SET_020 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—假体品牌 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击假体品牌选择框 2、选择一个品牌点击 | 1、出现下拉菜单显示各种假体品牌名称 2、点击后的品牌被选中 | P | 1
MS-003_SET_021 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—臼杯型号 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击臼杯型号选择框 2、选择一个臼杯点击 | 1、出现下拉菜单显示各种臼杯型号 2、点击后的臼杯被选中 | P | 1
MS-003_SET_022 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—内衬型号 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击内衬型号选择框 2、选择一个内衬点击 | 1、出现下拉菜单显示各种内衬型号 2、点击后的内衬被选中 | P | 1
MS-003_SET_023 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—球头型号 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击球头型号选择框 2、选择一个球头点击 | 1、出现下拉菜单显示各种球头型号 2、点击后的球头被选中 | P | 1
MS-003_SET_024 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—股骨柄型号 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击股骨柄型号选择框 2、选择一个股骨柄点击 | 1、出现下拉菜单显示各种股骨柄型号 2、点击后的股骨柄被选中 | P | 1
MS-003_SET_025 |  | 02手术偏好 | TR030203（假体设置） | 进入手术偏好—假体设置保存 | 进入设置—手术偏好 | 1、修改选中内容后，关闭设置界面 2、再次打开假体设置 | 2、软件自动更新并保存默认显示参数 | F | 2
MS-003_SET_026 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—假体设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、点击“规划设置”选项 | 1、手术偏好的子项切换为规划设置 | P | 2
MS-003_SET_027 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、规划设置选项 | 1、有“臼杯规划”和“股骨柄规划”的设置项 | P | 2
MS-003_SET_028 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、规划设置—臼杯规划设置 | 1、有“前倾角”和“外展角”的角度设置项 | P | 2
MS-003_SET_029 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、查看臼杯规划的“前倾角”和“外展角”的设置 2、查看股骨柄规划的“前倾角”的设置 | 1、默认臼杯前倾角15°，外展角45° 2、默认股骨柄前倾角12° | P | 2
MS-003_SET_030 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、进入规划设置—臼杯规划 2、点击前倾角的“∧”和“∨” 3、点击前倾角值，修改数值 | 2、点击“∧”和“∨”按钮来增加或减少角度值 3、前倾角的值可以通过输入直接修改 | P | 1
MS-003_SET_031 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、进入规划设置—臼杯规划 2、点击外展角的“∧”和“∨” 3、点击外展角值，修改数值 | 2、点击“∧”和“∨”按钮来增加或减少角度值 3、外展角的值可以通过输入直接修改 | P | 1
MS-003_SET_032 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、“前倾角”和“外展角”的值修改 2、关闭设置界面再次打开 | 2、设置的值被保存到默认显示的参数 | P | 1
MS-003_SET_033 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置 | 进入设置—手术偏好 | 1、进入规划设置—股骨柄规划 2、点击前倾角的“∧”和“∨” 3、点击前倾角值，修改数值 | 2、点击“∧”和“∨”按钮来增加或减少角度值 3、前倾角的值可以通过输入直接修改 | P | 1
MS-003_SET_034 |  | 02手术偏好 | TR030204（规划设置） | 进入手术偏好—规划设置保存 | 进入设置—手术偏好 | 1、修改规划设置后，退出界面再次进入 | 1、修改后的规划设置值被保存 | F | 2
MS-003_SET_035 |  | 03假体参数 | TR030301（假体参数界面） | 假体参数界面 | 管理员或售后账号登录 | 1、点击“假体参数”选项 | 1、进设置弹框主窗口显示假体参数设置子项 | P | 2
MS-003_SET_036 |  | 03假体参数 | TR030301（假体参数界面） | 假体包设置 | 1、有完整的假体包数据 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、查看假体参数项显示 | 1、假体参数子项的右上方是“导入数据”按钮。 假体参数设置界面的右侧显示假体包列表。按导入的时间顺序显示假体包，最新导入的显示在第一行，依次类推。表单共三列，分别显示名称、编号及操作 | P | 2
MS-003_SET_037 |  | 03假体参数 | TR030302（假体包文件要求） | 假体包设置 | 1、有完整的假体包数据 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、点击“假体参数”项 2、分别导入标准假体包编号相同的两个文件 | 2、只能导入其中一个 | F | 2
MS-003_SET_038 |  | 03假体参数 | TR030302（假体包文件要求） | 假体包设置 | 1、有完整的假体包数据 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择标准假体包导入（假体包名称+假体包编号.zip） | 1、可以导入成功 | P | 1
MS-003_SET_039 |  | 03假体参数 | TR030302（假体包文件要求） | 假体包设置 | 1、有完整的假体包数据 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择非假体包文件导入 | 1、无法导入成功 | F | 4
MS-003_SET_040 |  | 03假体参数 | TR030302（假体包文件要求） | 假体包设置 | 1、有完整的假体包数据 | 1、解压打开一个假体包 2、查看标准假体包文件内容 | 1、包含了该假体包内的所有假体的参数文件，即每个假体均有一份对应的参数文件，并将该假体包内的所有假体的参数文件压缩成一份假体包文件。假体文件加密 |  | 3
MS-003_SET_041 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包导入 | 1、将假体包放入U盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、点击“导入数据”按钮 | 1、弹出文件选择框 | P | 2
MS-003_SET_042 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包导入 | 1、将假体包放入U盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、导入数据，弹出文件选择框 2、选择假体数据包后，点击“导入”按钮 | 2、关闭文件选择对话框，并进行假体数据包的导入操作 | P | 2
MS-003_SET_043 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包导入 | 1、将假体包放入U盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、假体数据包导入中，查看导入时窗口显示 | 1、导入过程中有导入进度条提示。导入完成后，自动关闭提示框 | F | 2
MS-003_SET_044 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包列表显示 | 1、将假体包放入U盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、导入假体后，查看假体包列表 | 1、假体包列表中新增一条假体数据包信息 | P | 1
MS-003_SET_045 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 取消假体包导入 | 1、将假体包放入U盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、导入数据，弹出文件选择框 2、选择假体数据包后，点击“取消”按钮 | 2、不进行导入操作，关闭文件选择对话框 | P | 3
MS-003_SET_046 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 导入同名称假体包 | 1、将假体包放入U盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择名称已存在的假体包 2、点击导入 | 2、导入失败，提示“假体包已存在，不可重复导入”。点击“确认”按钮，关闭提示框 | F | 3
MS-003_SET_047 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 导入同编号假体包 | 1、将假体包放入U盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择编号已经存在的假体包 2、点击导入 | 2、导入失败，提示“假体包已存在，不可重复导入”。点击“确认”按钮，关闭提示框 | F | 3
MS-003_SET_048 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 导入已隐藏的假体包 | 1、管理员或售后账号登录进入设置界面 2、有被删除的同名假体包 | 1、假体包文件是曾经导入但被删除隐藏 2、再次导入该假体包 | 2、恢复显示，且假体包列表中新增对应的假体数据包信息 |  | 1
MS-003_SET_049 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 最大导入12个假体包 | 1、管理员或售后账号登录进入设置界面 2、有12个以上不同的假体包 | 1、分别导入12个不同的假体包 | 1、均可以导入 | P | 2
MS-003_SET_050 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 最大导入13个假体包 | 1、管理员或售后账号登录进入设置界面 2、假体包已导入12个 | 1、已有12个假体包，再导入假体包 | 1、导入失败，提示“已达假体包上限，请删除已有工具包后，再次导入” | F | 3
MS-003_SET_051 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 磁盘空间不足，导入假体包 | 1、将假体包放入U盘或本地磁盘盘 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、磁盘空间不足10GB 2、点击“导入数据”按钮 | 2、弹出“请联系售后工程师清理磁盘空间”，列表中不增加假体数据包信息。点击“确认”按钮，关闭提示框，不进行其它任何操作 |  | 4
MS-003_SET_052 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包名称限制 | 1、假体包名称1字节 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择名称为1字节数的假体包导入 | 1、导入成功 | P | 2
MS-003_SET_053 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包名称限制 | 1、假体包名称20字节 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择名称为20字节数的假体包导入 | 1、导入成功 | P | 2
MS-003_SET_054 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包名称限制 | 1、假体包名称21字节 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择名称为21字节数的假体包导入 | 1、导入失败 | F | 3
MS-003_SET_055 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包名称限制 | 1、假体包名称为单一字符类型 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择名称为纯中文的假体包导入； 2、选择名称为纯数字的假体包导入； 3、选择名称为大写字母的假体包导入； 4、选择名称为小写字母的假体包导入； | 1-4、均可以导入成功 | P | 2
MS-003_SET_056 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包名称限制 | 1、假体包名称为组合字符类型 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、选择名称为汉字、大小写字母数字组合的假体包导入 | 1、导入成功 | P | 2
MS-003_SET_057 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包名称限制 | 1、假体包名称为符号 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、导入名称含符号的假体包 | 1、无法导入 | F | 3
MS-003_SET_058 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包文件缺失 | 1、假体包文件缺失 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、导入的假体包文件缺失 | 1、无法导入成功 | F | 4
MS-003_SET_059 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包非.zip | 1、假体包非.zip文件 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、导入的假体包文件非.zip文件 | 1、无法被识别 | P | 4
MS-003_SET_060 |  | 03假体参数 | TR030303（导入假体包） | 假体包格式错误 | 1、假体包文件格式错误 2、管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、导入的假体包内文件格式错误 | 1、无法导入成功 | P | 3
MS-003_SET_061 |  | 03假体参数 | TR030304（删除假体数据） | 删除假体包 | 假体参数已有假体包 | 1、点击“假体参数”项 2、选中一个假体包，点击“删除”按钮 | 1、弹出“是否确定删除当前假体包数据？”的提示框 | F | 3
MS-003_SET_062 |  | 03假体参数 | TR030304（删除假体数据） | 删除假体包 | 1、假体参数已有假体包 2、选中假体包删除 | 1、点击“删除”按钮后弹出提示框 2、点击“确认”按钮 | 2、隐藏对应的假体包数据，并关闭提示框。同时，假体包列表中清除对应的假体包 | P | 2
MS-003_SET_063 |  | 03假体参数 | TR030304（删除假体数据） | 取消删除假体包 | 1、假体参数已有假体包 2、选中假体包删除 | 1、点击“删除”按钮后弹出提示框 2、点击“取消”按钮 | 2、取消删除操作，并关闭提示框 | F | 3
MS-003_SET_064 |  | 04工具参数 | TR030401（工具参数界面） | 工具参数界面 | 管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、点击“工具参数”选项 | 1、设置弹框主窗口显示工具参数设置子项 | P | 2
MS-003_SET_065 |  | 04工具参数 | TR030401（工具参数界面） | 导入工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置界面 | 1、查看“导入工具包”按钮 | 1、设置界面的右上方有“导入工具包”按钮 | P | 3
MS-003_SET_066 |  | 04工具参数 | TR030401（工具参数界面） | 工具包列表排序 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 2、已导入多个工具包 | 1、查看工具包列表排序 | 1、按导入的时间顺序显示工具包，最新导入的显示在第一行，依次类推。表单共三列，分别显示名称、编号及操作 | F | 3
MS-003_SET_067 |  | 04工具参数 | TR030401（工具参数界面） | 工具包名称 | 有标准的工具包文件 | 1、工具包名称查看 | 1、“名称”为导入工具包的名称，可包含汉字、数字和英文字母（含大小写），不大于20个字节。工具包名称前面有选中/未选中标记。其中列表标题中的名称前的选中/未选中标记表示全选/全不选 | P | 3
MS-003_SET_068 |  | 04工具参数 | TR030401（工具参数界面） | 工具包编号 | 有标准的工具包文件 | 1、标准工具包编号查看 | 1、具有唯一性。编号的命名规则为工具包的产品型号+“-”+3位十进制数字 | B | 4
MS-003_SET_069 |  | 04工具参数 | TR030401（工具参数界面） | 查看工具包删除 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 2、已导入工具包 | 1、查看工具列表删除按钮 | 1、每个工具包都对应有一个删除按钮 | P | 3
MS-003_SET_070 |  | 04工具参数 | TR030402（工具包文件要求） | 工具包文件内容 | 有标准的工具包文件 | 1、查看工具包文件包含的内容 | 1、每个工具均有一份对应的参数文件，并将该工具包内的所有工具的参数文件压缩成一份工具包文件，文件被加密处理 | F | 4
MS-003_SET_071 |  | 04工具参数 | TR030402（工具包文件要求） | 工具包命名 | 有标准的工具包文件 | 1、工具包命名 | 1、命名规则为 工具包名称+工具包编号.zip | F | 3
MS-003_SET_072 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 导入工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、点击“导入工具包”按钮 | 1、弹出文件选择对话框 | P | 2
MS-003_SET_073 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 导入工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、导入数据，弹出文件选择对话框 2、选择工具数据包后，点击“导入”按钮 | 2、关闭文件选择对话框，并进行工具数据包的导入操作 | P | 2
MS-003_SET_074 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 导入工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、工具数据包导入中，查看导入框显示 | 1、导入过程中有导入进度条提示。导入完成后，自动关闭提示框 | P | 2
MS-003_SET_075 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 导入工具包查看列表 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、导入工具数据后，查看工具包列表 | 1、工具包列表中新增一条假体数据包信息 | P | 1
MS-003_SET_076 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 取消导入工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、导入数据，弹出文件选择对话框 2、选择工具数据包后，点击“取消”按钮 | 2、不进行导入操作，关闭文件选择对话框 | P | 3
MS-003_SET_077 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 导入名称重复工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、导入名称已存在的工具包 | 1、导入失败，提示“工具包已存在，不可重复导入”。点击“确认”按钮，关闭提示框 | F | 3
MS-003_SET_078 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 导入编号存在的工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、导入的工具包编号已经存在 | 1、导入失败，提示“工具包已存在，不可重复导入”。点击“确认”按钮，关闭提示框 | F | 3
MS-003_SET_079 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 导入隐藏工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、工具包文件是曾经导入但被删除隐藏 2、再次导入该工具包 | 2、恢复显示，且工具包列表中新增对应的工具数据包信息 | B | 1
MS-003_SET_080 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 最大导入12个工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、导入12个不同的工具包 | 1、可以全部导入 | P | 2
MS-003_SET_081 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 最大导入12个工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、已有12个工具包，再导入工具包 | 1、导入失败，提示“已达工具包上限，请删除已有工具包后，再次导入” | F | 3
MS-003_SET_082 |  | 04工具参数 | TR030403（导入工具数据） | 磁盘空间不足，导入工具包 | 管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 | 1、磁盘空间不足10GB 2、点击“导入数据”按钮 | 2、弹出“请联系售后工程师清理磁盘空间”，列表中不增加工具数据包信息。点击“确认”按钮，关闭提示框，不进行其它任何操作 |  | 4
MS-003_SET_083 |  | 04工具参数 | TR030404（删除工具包数据） | 删除工具包 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 2、已导入工具包 | 1、点击工具包“删除”按钮 | 1、弹出“是否确定删除当前工具包数据？”的提示框 | F | 2
MS-003_SET_084 |  | 04工具参数 | TR030404（删除工具包数据） | 删除工具包 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 2、已导入工具包 | 1、点击“删除”按钮后弹出提示框 2、点击“确认”按钮 | 2、隐藏对应的工具包数据，并关闭提示框。同时，工具包列表中清除对应的工具包 | F | 2
MS-003_SET_085 |  | 04工具参数 | TR030404（删除工具包数据） | 删除工具包 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—工具参数界面 2、已导入工具包 | 1、点击“删除”按钮后弹出提示框 2、点击“取消”按钮 | 2、取消删除操作，并关闭提示框 | F | 2
MS-003_SET_086 |  | 05网络设置 | TR030501（网络设置界面） | 网络设置界面 | 管理员或售后账号登录进入设置—网络设置界面 | 1、点击“网络设置”选项 | 1、设置弹框主窗口显示网络设置子项 | P | 2
MS-003_SET_087 |  | 05网络设置 | TR030501（网络设置界面） | 网络设置项 | 管理员或售后账号登录进入设置—网络设置界面 | 1、网络设置子项显示 | 1、有“本机IP”、“AEtitle”和“端口号”三个设置项 | P | 2
MS-003_SET_088 |  | 05网络设置 | TR030501（网络设置界面） | 修改网络设置项 | 管理员或售后账号登录进入设置—网络设置修改 | 1、进入网络设置 2、点击“本机IP”、“AEtitle”和“端口号”并编辑修改 | 2、无法修改 | P | 3
MS-003_SET_089 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 系统设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、点击“系统设置”选项 | 1、设置弹框主窗口显示系统设置子项 | P | 2
MS-003_SET_090 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 系统设置项 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置 2、系统设置子项设置项查看 | 2、右侧有“医院名称”、“音量调节”、“屏保时间”、“选择皮肤”和“自启动设置”五个设置选项 | P | 2
MS-003_SET_091 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 医院名称设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置界面 2、设置医院名称，输入汉字、数字和英文 | 2、可以输入 | P | 2
MS-003_SET_092 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 医院名称设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、设置医院名称，输入各种特殊符号 | 2、无法输入 | F | 4
MS-003_SET_093 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 医院名称设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、设置医院名称，输入为空 | 2、可以输入 | P | 3
MS-003_SET_094 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 医院名称设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、设置医院名称，输入1个字符 | 2、可以输入 | P | 2
MS-003_SET_095 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 医院名称设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、设置医院名称，输入60个字符 | 2、可以输入 | P | 2
MS-003_SET_096 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 医院名称设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、设置医院名称，输入61个字符 | 2、无法输入第61个字符 | F | 3
MS-003_SET_097 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 音量设置 | 1、进入设置—系统设置界面 2、连接扬声器 | 1、进入系统设置项 2、查看音量 | 2、系统出厂默认音量值为50%，扬声器能够发出声音 | B | 2
MS-003_SET_098 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 音量设置 | 1、进入设置—系统设置界面 2、连接扬声器 | 1、进入系统设置项 2、拖动滑动条值 | 2、可以拖动滑动条设置语音音量，扬声器随滑动条拖动音量发生变化 | B | 2
MS-003_SET_099 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 音量设置 | 1、进入设置—系统设置界面 2、连接扬声器 | 1、进入系统设置项 2、拖动滑动条值0 | 2、音量设置为0，扬声器静音 | B | 3
MS-003_SET_100 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 屏保时间设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、查看“屏保时间”设置 | 2、屏保时间默认为10分钟 | P | 3
MS-003_SET_101 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 屏保时间设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、点击设置“屏保时间” | 2、通过下拉菜单进行选择，有1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、30分钟、1小时、2小时 | P | 2
MS-003_SET_102 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 屏保时间 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、设置“屏保时间”为1分钟，静置系统1分钟 3、设置“屏保时间”为2小时，静置系统2小时 | 2、软件界面显示屏保画面 3、软件界面显示屏保画面 | P | 3
MS-003_SET_103 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 皮肤设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、查看“选择皮肤” | 2、有深色皮肤和浅色皮肤两种选项，默认选择深色皮肤 | P | 2
MS-003_SET_104 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 皮肤设置—切换皮肤 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、“选择皮肤”已选择深色，点击浅色皮肤 3、“选择皮肤”已选择浅色，点击深色皮肤 | 2、皮肤设置切换为浅色，所有界面显示浅色皮肤样式 3、皮肤设置切换为深色，所有界面显示深色皮肤样式 | P | 2
MS-003_SET_105 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 皮肤设置—设置后实时切换 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项，多次切换皮肤 2、观察界面显示 | 2、界面实时变为切换后的皮肤颜色 | P | 3
MS-003_SET_106 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 设置皮肤—重启软件 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置项 2、设置深色皮肤，重启软件 3、设置浅色皮肤，重启软件 | 2、界面显示深色皮肤 3、界面显示浅色皮肤 | P | 2
MS-003_SET_107 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 设置皮肤—软件功能 | 进入设置—系统设置界面 | 1、设置深色皮肤，执行软件流程，观察各界面显示，点击按钮，测试功能 2、设置浅色皮肤，执行软件流程，观察各界面显示，点击按钮，测试功能 | 1、软件各界面均显示深色皮肤，功能运行正常 2、软件各界面均显示浅色皮肤，功能运行正常 | P | 1
MS-003_SET_108 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 开机自启动设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置界面 2、查看“自启动设置” | 2、默认设置未勾选开机自启动 |  | 2
MS-003_SET_109 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 开机自启动设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、进入系统设置界面 2、勾选“自启动设置” 3、勾选“自启动设置”再次点击勾选框 | 2、“自启动设置”浅的框中显示“√” 3、“自启动设置”浅的框中的“√”被取消勾选
MS-003_SET_110 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 开机自启动设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、已设置开机自动启动 2、重启设备 | 2、设备启动后软件自动开启 |  | 2
MS-003_SET_111 |  | 06系统设置 | TR030601（系统设置界面） | 开机自启动设置 | 进入设置—系统设置界面 | 1、已设置开机自动启动 2、关闭开机自启动 3、重启设备 | 3、设备开启，软件未启动 |  | 3
MS-003_SET_112 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 | 1、点击“日志导出”选项 | 1、设置弹框主窗口显示日志导出子项 | P | 2
MS-003_SET_113 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 | 1、未插入U盘 2、点击日志导出 | 2、提示“请插入U盘” | P | 3
MS-003_SET_114 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 2、插入多个U盘 | 1、已插入多个U盘 2、点击日志导出 | 2、通过下拉菜单选择导出的U盘 | P | 3
MS-003_SET_115 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 2、插入多个U盘 | 1、已插入多个U盘 2、选择日志的起始日期和截止日期，点击日志导出 | 2、导出过程有进度条提示。导出完成时关闭进度条，并提示“导出完成”，点击“确定”按钮，关闭提示框 | P | 3
MS-003_SET_116 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 2、插入U盘 | 1、查看日志导出截止日期 | 1、默认显示当前系统日期，可以选择其他日期 | P | 2
MS-003_SET_117 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 2、插入U盘 | 1、未选择日志的起始日期就点击“导出”按钮 | 1、提示“请选择日志的起始日期”。点击“确定”按钮，关闭提示框 | P | 2
MS-003_SET_118 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 2、插入U盘 | 1、选择起始日期大于结束日期 2、点击“导出”按钮 | 2、导出失败，提示“起始时间不得大于结束时间”。点击“确定”按钮，关闭提示框 | P | 3
MS-003_SET_119 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 2、插入U盘 | 1、日志导出中，拔掉U盘 | 1、导出失败，提示“导出失败”，点击“确定”按钮，关闭提示框 | P | 3
MS-003_SET_120 |  | 07日志导出 | TR030701（日志导出界面） | 日志导出 | 1、管理员或售后账号登录进入设置—日志导出界面 2、插入U盘 | 1、选择日志的起始日期 2、点击“导出”按钮 | 2、日志导出成功，日志内容应包含起始日期和截止日期内的所有日志信息 | P | 2

## 04手术方案
MS-003集成测试用例—手术方案模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_SP_001 | 04手术方案 | 01CT导入 | TR040101（界面布局） | CT导入界面显示 | 1.创建新的病例或选择为规划且没有导入CT数据的病例 2、进入CT导入界面 | 1、查看CT导入界面显示 | 1、主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、“截图”、“设置”、“关于”、“关机”图标；上方显示导航栏；界面左侧为图像序列选择窗口，中间为图像预览窗口，右侧有“导入CT”、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2 | 待UI确认：界面增加小标题-导入CT
MS-003_SP_002 |  | 01CT导入 | TR040101（界面布局） | 髋臼手术流程—导航栏 | 病例选择髋臼流程 | 1、新建规划选择髋臼 2、点击下一步，查看导航栏 | 1、显示“手术方案”、“术前准备”、“髋臼制备”、“手术结果”模块选项 |  | 1
MS-003_SP_003 |  | 01CT导入 | TR040101（界面布局） | 股骨及髋臼手术流程—导航栏 | 病例选择股骨及髋臼流程 | 1、新建规划选择股骨及髋臼，查看导航栏 | 1、显示“手术方案”、“术前准备”、“股骨制备”、“髋臼制备”、“手术结果”模块选项 |  | 1
MS-003_SP_004 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | 点击导入CT按钮 | 进入CT导入界面 确保U盘插入且被识别 | 1、手术方案详情页点击“导入CT”按钮 | 1、弹出：文件夹选择框 |  | 2
MS-003_SP_005 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | 弹框选择文件所在路径 | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、选择CT所在的文件夹，点击“加载” | 1、进度条显示导入进度 |  | 2
MS-003_SP_006 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | CT导入成功 | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、选择CT所在的文件夹并打开，点击“加载” | 1、导入完成后进度条自动消失，导入数据倒序排列至数据列表 |  | 2 | 1.导入数据后再次导入同一套数据数列是否需要去重
MS-003_SP_007 |  |  |  | 文件夹下有多层文件夹且有多套CT数据 | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、选择CT所在的文件夹并打开，点击“加载” | 1、优先按层级导入数据 |  | 3
MS-003_SP_008 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | 文件夹层级为3层以上 | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、选择CT文件夹的多层文件夹，点击“加载” | 1、弹窗提示：该文件夹没有CT数据 |  | 4
MS-003_SP_009 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | 导入非CT数据 | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、选择非CT文件夹，点击“加载” | 1、弹窗提示：该文件夹没有CT数据 |  | 3
MS-003_SP_010 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | 弹窗点击取消按钮或X | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、选择非CT文件夹，点击取消 | 1、关闭弹窗，未导入成功 |  | 3
MS-003_SP_011 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | 导入多个CT序列 | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、加载多个序列CT，查看CT序列列表 | 1、显示多个序列 |  | 2
MS-003_SP_012 |  | 01CT导入 | TR040102（CT导入功能） | 加载CT | 进入CT导入界面，点击“导入CT”按钮 | 1、选择断层CT，点击“加载” | 1、CT加载失败 |  | 3
MS-003_SP_013 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | CT预览窗口 | CT导入界面，已加载CT | 1、查看图像序列选择窗口显示 | 1、包含姓名、部位、本序列CT层厚及层数，默认所有序列均为未选中状态 |  | 2
MS-003_SP_014 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | CT序列切换 | CT导入界面，已加载CT | 1、点击某序列 | 1、该序列被标记“√”，表示选中状态。此时图像预览窗口显示CT的第一层断层片 |  | 2
MS-003_SP_015 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | CT序列数据过多时 | CT导入界面，已加载CT | 1、导入过多CT序列数据 | 1、最新导入的数据倒叙排列显示，数据过多时序列右侧出现下拉框 |  | 2
MS-003_SP_016 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 取消选择序列 | CT导入界面，已加载CT | 1、已选中一个序列，再次点击选中序列所在行的“√” | 1、取消选中 |  | 3
MS-003_SP_017 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 选择序列 | CT导入界面，已加载CT | 1、已选中一个序列，再点击其它序列 | 1、被点击的序列被选中，之前选中的序列取消选中 |  | 2
MS-003_SP_018 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 绑定髋关节关系时 | CT导入界面，已加载CT | 1、选中一个序列，选择右侧髋关节，点击确定 | 1、髋关节选中后显示选中状态“⊙”，点击确定绑定后选项状态标记为“√” |  | 2
MS-003_SP_019 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 绑定股骨远端时 | CT导入界面，已加载CT | 1、选中一个序列，选择右侧股骨远端，点击确定 | 1、股骨远端选中后显示选中状态“⊙”，点击确定绑定后选项状态标记为“√” |  | 2
MS-003_SP_020 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 未选中序列进行绑定 | CT导入界面，已加载CT | 1、未选择序列，选择右侧髋关节/股骨远端，点击确定 | 1、无法绑定成功 |  | 2 | 目前是确定按钮高亮点击无响应 未选中序列时，确定按钮是否置灰或者给个什么提示
MS-003_SP_021 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 序列同时绑定髋关节和股骨远端 | CT导入界面，已加载CT | 1、选择一个序列，选择髋关节点击确定，再点击股骨远端，点击确定 | 1、髋关节和股骨远端同时绑定 |  | 1
MS-003_SP_022 |  | 01CT导入 |  | 重置按钮 | CT导入界面，已加载CT | 1、选择一个序列，选择髋关节点击确定，再点击股骨远端，点击确定 | 根据选中状态重置 |  |  | 髋关节/股骨远端会同时被重置
MS-003_SP_023 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 下一步按钮 | CT导入界面，已加载CT | 1、髋关节/股骨远端已绑定序列，选择新的序列点击确定 | 1、跳转至CT预处理详情页 |  | 1
MS-003_SP_024 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 上一步按钮 | CT导入界面，已加载CT | 1、完成关系绑定后点击上一步按钮 | 1、回到病例管理默认界面且序列数据未选中
MS-003_SP_025 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 导入CT关系绑定后，再次打开 | CT导入界面，已加载CT | 1、病例管理详情页选中序列数据，点击下一步 | 1、跳转至模型导入界面 |  | 2
MS-003_SP_026 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 导入CT数据并绑定后注销工作站 | CT导入界面，已加载CT | 1、病例管理详情页选中序列数据点击下一步 | 1、导入的CT数据还原后可重新进行绑定 |  | 1
MS-003_SP_027 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 界面跳转 | CT导入界面，已加载CT | 1、CT与骨头未绑定，点击下一步 | 1、下一步置灰，无法进入 |  | 2
MS-003_SP_028 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 界面跳转 | CT导入界面，未导入CT\未绑定 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、按钮置灰 1.4、按钮置灰 1.5、按钮置灰 2.1、按钮置灰 2.2、跳转至机械臂检查界面 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理
MS-003_SP_029 |  | 01CT导入 | TR040103（CT预览） | 界面跳转 | CT导入界面，已完成CT绑定 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、界面未变化，数据保存 1.2、跳转至CT预处理界面，数据保存 1.3、按钮置灰 1.4、按钮置灰 1.5、按钮置灰 2.1、按钮置灰 2.2、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理存 | Fail | 导入关系并绑定后 点击CT预处理系统崩溃
MS-003_SP_030 |  | 02CT预处理 | TR040201（界面布局） | CT预处理界面 | 进入CT预处理界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面右侧显示患者姓名、出生年月、CT扫描时间及“髋关节”、“股骨远端”、“重置”按钮 |  | 3
MS-003_SP_031 |  | 02CT预处理 | TR040201（界面布局） | 髋关节选择 | 进入CT预处理界面 | 1、点击髋关节按钮 | 1、按钮高亮显示，四视图显示髋关节CT |  | 1
MS-003_SP_032 |  | 02CT预处理 | TR040201（界面布局） | 股骨远端选择 | 进入CT预处理界面 | 1、点击股骨远端按钮 | 1、按钮高亮显示。四视图显示股骨远端的CT数据 |  | 1
MS-003_SP_033 |  | 02CT预处理 | TR040201（界面布局） | 关节切换 | 进入CT预处理界面 | 1、点击髋关节之后再点击股骨远端按钮 | 1、髋关节高亮取消，股骨远端高亮显示 |  | 2
MS-003_SP_034 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 四视图显示 | 进入CT预处理界面 | 1、查看四视图显示 | 1、显示目标对象的CT数据的横断位、矢状位、冠状位及3D视图 |  | 2
MS-003_SP_035 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 默认四视图显示 | 进入CT预处理界面 | 1、查看默认显示模式 | 1、四视图的默认布局为3+1模式，3D视图为放大的视图 |  | 2
MS-003_SP_036 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 四视图鼠标交互 | 进入CT预处理界面 | 1、鼠标选中某个视图，鼠标进行操作 | 1、鼠标左键为：旋转 鼠标右键：缩放 鼠标滚轮为：平移 |  | 1
MS-003_SP_037 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 3D视图按钮 | 进入CT预处理界面 | 1、选中3D视图操作按钮 | 1、视图上方右侧有：重置/3DCT/横，冠，矢、体绘制（默认体绘制高亮）视图大小按钮 |  | 1 | 横/冠/矢体位图标已下拉枚举值
MS-003_SP_038 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下3D视图下点击视图缩小 | 进入CT预处理界面 | 1、3+1模式下，3D视图内选中小视图点击“视图放大” | 变为2+2模式，“视图缩小”图标变为“视图放大” |  | 1
MS-003_SP_039 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 2+2模式下任意视图点击视图放大 | 进入CT预处理界面 | 1、2+2模式下，选中任意视图点击“视图放大” | 1、变成3+1模式，选中视图为大图模式，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_040 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下点击二维视图放大按钮 | 进入CT预处理界面 | 1、3+1模式下，选中二维小视图点击“视图放大按钮” | 1、该视图与大视图对调，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_041 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 二维视图内点击窗宽窗位按钮 | 进入CT预处理界面 | 1、点击窗宽窗位按钮 | 1、视图内按钮高亮且联动，弹出窗宽窗位调节滑动条四视图底部居中显示 |  | 1
MS-003_SP_042 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 滑条调整窗宽窗位 | 进入CT预处理界面 | 1、鼠标滑动窗宽窗位滑条 | 1、二维视图联动窗宽窗位发生的变化 |  | 2
MS-003_SP_043 |  | 02CT预处理 | TR040202（四视图显示） | 关闭窗宽窗位 | 进入CT预处理界面 | 1、窗宽窗位滑动条已弹出，再次点击窗宽窗位按钮 | 1、窗宽窗位滑动条关闭 |  | 2
MS-003_SP_044 |  | 02CT预处理 | TR040203（CT数据切割预处理） | 点击髋关节/股骨远端 | 进入CT切割界面 | 1、四试图出现长方体的六面中点 1、 | 1、可以调整该面位置，确定长方体的大小，CT保留调整后的长方形区域的数据，2D视图联动变化； |  | 1
MS-003_SP_045 |  | 02CT预处理 | TR040203（CT数据切割预处理） | 3D视图下选中圆点 | 进入CT切割界面 | 1、3D视图下，鼠标操作视图 | 1、调整长方体边框的尺寸，四视图联动跳着过后的效果 |  | 1
MS-003_SP_046 |  | 02CT预处理 | TR040203（CT数据切割预处理） | 2D视图下分割 | 进入CT切割界面 | 1、2D视图，拉伸长方形边框，四箭头拖动 | 1、可调整对应长方体边框的尺寸 |  | 2
MS-003_SP_047 |  | 02CT预处理 |  | 重置按钮 | 进入CT切割界面 | 髋关节或股骨远端已分割完成，点击重置按钮 | 四试图默认为初始状态
MS-003_SP_048 |  | 02CT预处理 | TR040203（CT数据切割预处理） | 3D视图内重置按钮 | 进入CT切割界面 | 1、视图内 | 1、均有相应的长方形边框，显示各体位在3D视图下框的投影 |  | 2
MS-003_SP_049 |  | 02CT预处理 | TR040204（重置功能） | CT重置 | 进入CT切割界面 | 1、点击“重置”按钮 | 1、取消视图内髋关节/股骨远端的CT数据预处理操作，恢复至原始数据 |  | 2 | BUG
MS-003_SP_050 |  | 02CT预处理 | TR040205（界面跳转） | 上一步按钮 | 进入CT预处理界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、不进行预处理，直接返回至导入CT界面 |  | 1
MS-003_SP_051 |  | 02CT预处理 | TR040205（界面跳转） | 下一步按钮 | 进入CT预处理界面 | 1、已完成CT预处理，点击下一步按钮 | 1、跳转至模型导入界面，CT显示处理后的数据 |  | 1
MS-003_SP_052 |  | 02CT预处理 | TR040205（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | CT预处理（切割） | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、跳转至CT导入界面 1.2、跳转至CT预处理界面 1.3、界面无变化 1.4、按钮置灰 1.5、按钮置灰 2.1、按钮置灰 2.2、跳转至机械臂检查界面 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理存
MS-003_SP_053 |  | 03模型导入 | TR040301（界面布局） | 模型导入界面显示 | 进入模型导入界面 | 1、查看界面显示 | 1、左侧为四视图显示框；右上方有“骨盆模型”选项，“术侧股骨模型（右侧）”选项，“对侧股骨模型（左侧）”选项和“导入”按钮；模型导入界面右下方有信息提示栏、“下一步”按钮 |  | 2 | 增加小标题：模型导入待UI设计
MS-003_SP_054 |  | 03模型导入 | TR040302（骨盆模型导入与绑定） | 骨盆模型选中 | 进入模型导入界面 | 1、点击选中“骨盆模型” | 1、“骨盆模型”选项按钮高亮显示 |  | 2
MS-003_SP_055 |  | 03模型导入 | TR040302（骨盆模型导入与绑定） | 文件导入 | 进入模型导入界面 | 1、点击选中“骨盆模型” 2、选择“骨盆模型”选项，点击“导入”按钮 | 2、弹出文件选择弹框 |  | 2
MS-003_SP_056 |  | 03模型导入 | TR040302（骨盆模型导入与绑定） | 不选文件加载 | 进入模型导入界面—模型文件选择弹框 | 1、弹出选择文件弹框后，不选文件点击加载按钮 | 1、无法加载成功 |  | 3
MS-003_SP_057 |  | 03模型导入 | TR040302（骨盆模型导入与绑定） | 选择stl文件加载 | 进入模型导入界面—模型文件选择弹框 | 1、弹出选择文件弹框后，选择文件夹 | 1、导入成功，并自动绑定骨盆，绑定标记点亮 |  | 3
MS-003_SP_058 |  | 03模型导入 | TR040302（骨盆模型导入与绑定） | 文件选择框取消 | 进入模型导入界面—模型文件选择弹框 | 1、弹出选择文件弹框后，点击“取消” | 1、弹框关闭 |  | 2
MS-003_SP_059 |  | 03模型导入 | TR040302（骨盆模型导入与绑定） | 重新导入其他模型 | 进入模型导入界面—模型文件选择弹框 | 1、已导入一个模型，重新导入另 一个模型 | 1、骨盆模型显示新导入的模型数据 |  | 2
MS-003_SP_060 |  | 03模型导入 | TR040302（骨盆模型导入与绑定） | 非.stl文件导入 | 进入模型导入界面—模型文件选择弹框 | 1、导入一个非.stl文件 | 1、无法导入 |  | 4
MS-003_SP_061 |  | 03模型导入 | TR040303（股骨模型（左侧）的导入与绑定） | 术侧模型导入 | 进入模型导入界面 | 1、点击选中“术侧股骨模型” | 1、“术侧股骨模型（右侧）”选项按钮高亮显示 |  | 2
MS-003_SP_062 |  | 03模型导入 | TR040303（股骨模型（左侧）的导入与绑定） | 术侧模型导入 | 进入模型导入界面 | 1、选中“术侧股骨模型”选项，点击“导入”按钮 | 1、弹出文件选择弹框 |  | 2
MS-003_SP_063 |  | 03模型导入 | TR040303（股骨模型（左侧）的导入与绑定） | 不选文件加载 | 进入模型导入界面 | 1、弹出选择文件弹框后，不选文件点击加载按钮 | 1、无法加载成功 |  | 4
MS-003_SP_064 |  | 03模型导入 | TR040303（股骨模型（左侧）的导入与绑定） | 文件选择框取消 | 进入模型导入界面 | 1、弹出选择文件弹框后，点击“取消” | 1、弹框关闭 |  | 3
MS-003_SP_065 |  | 03模型导入 | TR040303（股骨模型（左侧）的导入与绑定） | 模型绑定成功状态改变 | 进入模型导入界面 | 1、导入一个.stl文件 2、点击“确定” | 1、导入成功，并自动绑定股骨右侧，绑定标记点亮 |  | 2
MS-003_SP_066 |  | 03模型导入 | TR040303（股骨模型（左侧）的导入与绑定） | 重新导入（右侧）模型 | 进入模型导入界面 | 1、已导入一个股骨模型（右侧） 2、重新导入另一个模型 | 2、可重复导入同一个STL文件 |  | 2
MS-003_SP_067 |  | 03模型导入 | TR040303（股骨模型（左侧）的导入与绑定） | 非.stl文件导入 | 进入模型导入界面 | 1、导入一个非.stl文件 2、点击“确定” | 1、无法导入 |  | 4
MS-003_SP_068 |  | 03模型导入 | TR040304(股骨模型（右侧）的导入与绑定) | 对侧模型导入 | 进入模型导入界面 | 1、点击选中“对侧股骨模型” | 1、“股骨模型（左侧）”选项按钮高亮显示 |  | 2
MS-003_SP_069 |  | 03模型导入 | TR040304(股骨模型（右侧）的导入与绑定) | 对侧模型导入 | 进入模型导入界面 | 1、选中“对侧股骨模型”选项，点击“导入”按钮 | 1、弹出文件选择弹框 |  | 2
MS-003_SP_070 |  | 03模型导入 | TR040304(股骨模型（右侧）的导入与绑定) | 不选文件加载 | 进入模型导入界面 | 1、弹出选择文件弹框后，不选文件点击加载按钮 | 1、无法加载成功 |  | 4
MS-003_SP_071 |  | 03模型导入 | TR040304(股骨模型（右侧）的导入与绑定) | 文件选择框取消 | 进入模型导入界面 | 1、弹出选择文件弹框后，点击“取消” | 1、弹框关闭 |  | 3
MS-003_SP_072 |  | 03模型导入 | TR040304(股骨模型（右侧）的导入与绑定) | 模型绑定成功状态改变 | 进入模型导入界面 | 1、导入一个.stl文件 2、点击“确定” | 1、导入成功，并自动绑定股骨右侧，绑定标记点亮 |  | 2
MS-003_SP_073 |  | 03模型导入 | TR040304(股骨模型（右侧）的导入与绑定) | 重新导入（右侧）模型 | 进入模型导入界面 | 1、已导入一个股骨模型（右侧） 2、重新导入另 一个模型 | 2、给出提示“如确认则清除后续所有数据” |  | 2
MS-003_SP_074 |  | 03模型导入 | TR040304(股骨模型（右侧）的导入与绑定) | 非.stl文件导入 | 进入模型导入界面 | 1、导入一个非.stl文件 2、点击“确定” | 1、无法导入 |  | 4
MS-003_SP_075 |  | 03模型导入 | TR040305（信息提示） | 操作信息提示 | 进入模型导入界面 | 1、操作过程中查看信息提示栏中的提示信息 | 1、在操作过程中有相应的信息提示 |  | 3
MS-003_SP_078 |  | 03模型导入 | TR040306（界面跳转） | 下一步跳转 | 进入模型导入界面 | 1、已完成绑定，点击“下一步” | 1、进入CT标定界面 |  | 1
MS-003_SP_079 |  | 03模型导入 | TR040306（界面跳转） | 未完成模型绑定无法下一步 | 进入模型导入界面 | 1、未完成绑定，点击“下一步” | 1、下一步按钮置灰，无法点击 |  | 1
MS-003_SP_080 |  | 03模型导入 | TR040306（界面跳转） | 已完成规划，重新导入模型 | 1、已进行CT标记、手术规划 2、进入模型导入界面 | 1、已进行CT标记、手术规划 2、点击导航栏手术方案—模型导入，进入模型导入界面，重新导入不同的模型，弹出提示框点击“确认” 3、下一步进入CT标记、手术规划界面 | 3、CT标记和手术规划的数据均被清除 |  | 2
MS-003_SP_081 |  | 03模型导入 | TR040306（界面跳转） | 已完成配准，重新导入模型 | 1、已进行配准 2、进入模型导入界面 | 1、已进行配准 2、点击导航栏手术方案—模型导入，进入模型导入界面，重新导入不同的模型 | 2、无法导入，给出提示“不可再更换骨面模型” |  | 2
MS-003_SP_082 |  | 03模型导入 | TR040306（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 模型导入界面界面，未完成导入模型 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入 1.4、按钮置灰 1.5、按钮置灰 2.1、按钮置灰 2.2、跳转至机械臂检查界面 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_SP_083 |  | 03模型导入 | TR040306（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 模型导入界面界面，已完成导入模型 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、跳转至导入CT界面 1.2、跳转至CT预处理界面 1.3、跳转至导入模型界面 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、按钮置灰 2.1、按钮置灰 2.2、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_SP_084 |  | 04CT标记 | TR040401（CT标记界面布局） | CT标记界面 | 进入CT标记界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧四视图布局。模式为3+1模式；右侧有四个选项栏，分别为骨盆、股骨（左/右）和股骨远端选项栏；确认/重置按钮 右下角有信息提示框及“上一步”和“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_SP_085 |  | 04CT标记 | TR040401（CT标记界面布局） | CT功能 | 进入CT标记界面 | 1、3D视图功能按钮 | 1、“重置”、“3DCT”、体位下拉图标（包含：横、冠、矢）、“体绘制（默认高亮）”、图标放大/缩小工具按钮 |  | 2
MS-003_SP_086 |  | 04CT标记 | TR040402（3D视图重置功能） | CT重置 | 进入CT标记界面 | 1、3D视图已做过调整，点击“重置”工具按钮 | 1、3D视图被重置到初始默认视图 |  | 2
MS-003_SP_087 |  | 04CT标记 | TR040403（3DCT功能） | 3DCT界面显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中“3DCT”工具按钮 | 1、3D视图同时显示矢状面、冠状面、横断面的截面视图 |  | 2
MS-003_SP_088 |  | 04CT标记 | TR040404（冠状面显示） | 冠状视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位图标按钮 | 1、当前3D视图下显示冠状面视图 |  | 2
MS-003_SP_089 |  | 04CT标记 | TR040405(横断面显示) | 横断视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位工具按钮 | 1、当前3D视图下显示横断面视图 |  | 2
MS-003_SP_090 |  | 04CT标记 | TR040406(矢状面显示) | 矢状视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位工具按钮 | 1、当前3D视图下显示矢状面视图 |  | 2
MS-003_SP_091 |  | 04CT标记 | TR040407(体绘制功能) | 体绘制模式 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中“体绘制”工具按钮 | 1、当前3D视图下显示体绘制模式 |  | 2
MS-003_SP_092 |  | 04CT标记 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下3D视图下点击视图缩小 | 进入CT标记界面 | 1、3+1模式下，3D视图内选中小视图点击“视图放大” | 变为2+2模式，“视图缩小”图标变为“视图放大” |  | 1
MS-003_SP_093 |  | 04CT标记 | TR040202（四视图显示） | 2+2模式下任意视图点击视图放大 | 进入CT标记界面 | 1、2+2模式下，选中任意视图点击“视图放大” | 1、变成3+1模式，选中视图为大图模式，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_094 |  | 04CT标记 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下点击二维视图放大按钮 | 进入CT标记界面 | 1、3+1模式下，选中二维小视图点击“视图放大按钮” | 1、该视图与大视图对调，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_095 |  | 04CT标记 | TR040202（四视图显示） | 二维视图内点击窗宽窗位按钮 | 进入CT标记界面 | 1、点击窗宽窗位按钮 | 1、视图内按钮高亮且联动，弹出窗宽窗位调节滑动条至3D视图底部 |  | 1
MS-003_SP_096 |  | 04CT标记 | TR040202（四视图显示） | 滑条调整窗宽窗位 | 进入CT标记界面 | 1、鼠标滑动窗宽窗位滑条 | 1、滑条居中显示底部、二维视图联动窗宽窗位发生的变化 |  | 2
MS-003_SP_097 |  | 04CT标记 | TR040202（四视图显示） | 关闭窗宽窗位 | 进入CT标记界面 | 1、窗宽窗位滑动条已弹出，再次点击窗宽窗位按钮 | 1、窗宽窗位滑动条关闭 |  | 2
MS-003_SP_098 |  | 04CT标记 |  | CT视图内方位字母提示 | 进入CT标记界面 | 1.标记界面3D视图内默认展示当前视图方位 | 3D视图内字母提示：（R/L/T/B） |  | 2
MS-003_SP_099 |  | 04CT标记 | TR040409（骨盆标记选取） | 二维视图确定标记点位 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、骨盆标记点位被点亮后，在二维视图上拖动MPR线，将交叉点拖至标记目标点 2、点击确认按钮 | 2、交叉点位置生成标记点，3D视图对应位置显示圆点 |  | 1
MS-003_SP_100 |  | 04CT标记 | TR040409（骨盆标记选取） | 标记点个数 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、骨盆旋转中心取点个数 2、除旋转中心外的位置取点个数 | 1、旋转中心需要选取10点 2、其他各位置需选取1点 |  | 2
MS-003_SP_101 |  | 04CT标记 | TR040409（骨盆标记选取） | 旋转中心点个数 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、旋转中心取9点，点击“确认” | 1、无法生成中心点，并提示“采样点数不足，请继续采样标记点” |  | 2 | 不足10个点时，确认按钮高亮且没有弹窗提示
MS-003_SP_102 |  | 04CT标记 |  | 旋转中心点重置按钮 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、旋转中心取10个点之前任意一个点，点击“重置按钮” | 1、重置当前标记点
MS-003_SP_103 |  | 04CT标记 |  | 选中标记点视图内点击 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、选中标记点后3D视图内对位的位置点击 | 1、点击确定之前出现标记点（颜色待确认） |  |  | 使用鼠标右键选中点，屏幕即可出现出现点（点确认键之前）
MS-003_SP_104 |  | 04CT标记 |  | 耻骨联合中心点标记 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、右侧选中持股联合标记点点击确认后 | 1、3D视图生成中轴面，且根据髂前上棘点对该面进行虚拟矫正
MS-003_SP_105 |  | 04CT标记 |  | CT断层滑条 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、CT标记详情页四视图内右侧竖着摆放滑条 2、调节滑条 | 根据调节滑条显示对应的CT断层
MS-003_SP_106 |  | 04CT标记 | TR040409（骨盆标记选取） | 重置点位 | CT标记界面—骨盆各点位均已完成标记 | 1、选择一个点位（“髋臼配准点1”、“髋臼配准点2”和“髋臼配准点3”“术侧髂前上棘（右侧）”、“对侧髂前上棘（左侧）”、“耻骨联合中心”、旋转中心、） 2、重新选择点位位置，点击确定 | 2、该处点位位置被重置为新的点位位置 |  | 2
MS-003_SP_107 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 股骨标记选项 | 进入CT标记界面 | 1、点击股骨术侧（右侧）选项图标 | 1、进入股骨标记选取，显示股骨标记点位名称 |  | 2
|  | 04CT标记 |  | 股骨头中心标记时 | 进入CT标记界面 | 1、选中股骨头标记时提供一个圆形工具 | 1、选中股骨头中心时随着十字线出现，不可拖动
MS-003_SP_108 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 股骨术侧标记点 | CT标记界面—点击股骨术侧标记图标 | 1、点击股骨术侧（右侧）选项图标 | 1、有术侧的标记点选择，如“股骨配准点1”、“股骨配准点2”、“股骨配准点3”、“股骨头中心”、“股骨颈中心”、“小转子”、“股骨干近端中心”、“股骨干远端中心”标记选中点 |  | 1
MS-003_SP_109 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 各位置标记 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、点击选择股骨标记点位 | 1、该点位名称被点亮 |  | 1
|  | 04CT标记 |  | 右击鼠标 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、选中对应的点后，鼠标在视图内对应的位置右键 | 1、确定的位置出现临时确认点
MS-003_SP_110 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 鼠标右键确定标记点位 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、有术侧的标记点选择，如“股骨配准点1”、“股骨配准点2”、“股骨配准点3”、“股骨头中心”、“股骨颈中心”、“小转子”、“股骨干近端中心”、“股骨干远端中心”标记选中点 2、选择点位，点击“确认” | 2、各位置点位均能被标记成功，3D视图对应位置显示圆点 |  | 1
MS-003_SP_111 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 重置点位 | CT标记界面—股骨术侧各点位均已完成标记 | 1、选择一个点位（术侧““股骨配准点1”、“股骨配准点2”、“股骨配准点3”、“股骨头中心”、“股骨颈中心”、“小转子”、“股骨干近端中心”、“股骨干远端中心” 2、重新选择点位位置，点击确定 | 2、选中处点位置被重置为上一步处点位置 |  | 2
MS-003_SP_112 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 股骨对侧标记点 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、点击股骨对侧（左侧）选择图标 | 1、有对侧的标记点选择如“股骨头中心”、“小转子”和“股骨干近端中心”、“股骨干远端中心”标记点选择框 |  | 2
MS-003_SP_113 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 各位置标记 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、点击选择股骨标记点位 | 1、该点位名称被点亮 |  | 1
MS-003_SP_114 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 鼠标右键确定标记点位 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、对侧的标记点选择，如“股骨头中心”、“小转子”和“股骨干近端中心”、“股骨干远端中心” 2、选择点位，点击“确认” | 2、各位置点位均能被标记成功，3D视图对应位置显示圆点 |  | 1
MS-003_SP_115 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 二维视图确定标记点位 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、股骨标记点位被点亮后，鼠标右键点击3D视图相应位置，再点击“确认”按钮 | 1、3D视图上显示该标记点 |  | 1
MS-003_SP_116 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 标记点个数 | CT标记界面—点击股骨标记图标 | 1、股骨标记点位被点亮后，在二维视图上拖动MPR线，将交叉点拖至标记目标点，点击确认按钮 | 1、交叉点位置生成标记点，3D视图对应位置显示圆点 |  | 1
MS-003_SP_117 |  | 04CT标记 | TR040410（股骨标记选取) | 重置点位 | CT标记界面—股骨各点位均已完成标记 | 1、选择一个点位（对侧的“股骨头中心”、“小转子”和“股骨干近端中心”、“股骨干远端中心”） 2、重新选择点位位置，点击确定 | 2、各处点位置被重置为新的点位位置 |  | 2
MS-003_SP_118 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 股骨远端标记选项 | 进入CT标记界面 | 1、点击股骨远端选项图标 | 1、进入股骨远端标记选取，显示股骨远端标记点位名称 |  | 2
MS-003_SP_119 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 股骨远端标记点 | CT标记界面—点击股骨远端标记图标 | 1、术侧和对侧显示 | 1、左、右侧与术侧、对侧的对应关系与病例信息中相对应 |  | 2
MS-003_SP_120 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 标记点完成被点亮 | CT标记界面—点击股骨远端标记图标 | 1、股骨远端标记点位 | 1、有左侧标记点选择，如“膝关节内上踝”、“膝关节外上踝”标记点选择框。有右侧标记点选择，如“膝关节内上踝”、“膝关节外上踝”标记点选择框 |  | 2
MS-003_SP_121 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 各位置标记 | CT标记界面—点击股骨远端标记图标 | 1、选择股骨远端标记点位 | 1、该点位名称被点亮 |  | 2
MS-003_SP_122 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 鼠标右键确定标记点位 | CT标记界面—点击股骨远端标记图标 | 1、分别选择左、右侧“膝关节内上踝”、“膝关节外上踝” 2、选择点位，点击“确认” | 2、各位置点位均能被标记成功，3D视图对应位置显示圆点 |  | 1
MS-003_SP_123 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 二维视图确定标记点位 | CT标记界面—点击股骨远端标记图标 | 1、股骨远端标记点位被点亮后，鼠标右键点击3D视图相应位置，再点击“确认”按钮 | 1、3D视图上显示该标记点 |  | 1
MS-003_SP_124 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 标记点个数 | CT标记界面—点击股骨远端标记图标 | 1、股骨远端标记点位被点亮后，在二维视图上拖动MPR线，将交叉点拖至标记目标点，点击确认按钮 | 1、交叉点位置生成标记点，3D视图对应位置显示圆点 |  | 1
MS-003_SP_125 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 旋转中心点个数 | CT标记界面—点击股骨远端标记图标 | 1、股骨远端各位置标记点选取个数 | 1、所有位置需选取1点 |  | 2
MS-003_SP_126 |  | 04CT标记 | TR040411（股骨远端标记选取） | 重置点位 | CT标记界面—股骨远端各点位均已完成标记 | 1、选择一个点位（左、右侧“膝关节内上踝”、“膝关节外上踝”） 2、重新选择点位位置，点击确定 | 2、各处点位置被重置为新的点位位置 |  | 2
MS-003_SP_127 |  | 04CT标记 | TR040412（界面跳转） | 上一步跳转 | CT标记界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回模型导入界面 |  | 1
MS-003_SP_128 |  | 04CT标记 | TR040412（界面跳转） | 上一步不保存数据 | CT标记界面 | 1、已完成CT标记，返回上一步再回到CT标记界面 | 1、CT标记数据清除 |  | 2
MS-003_SP_129 |  | 04CT标记 | TR040412（界面跳转） | 下一步跳转 | CT标记界面 | 1、已完成CT标记，点击“下一步” | 1、进入手术规划界面 |  | 1
MS-003_SP_130 |  | 04CT标记 | TR040412（界面跳转） | 未完成CT标记定无法下一步 | CT标记界面 | 1、未完成CT标记，点击“下一步” | 1、下一步按钮置灰，无法点击 |  | 2
MS-003_SP_131 |  | 04CT标记 | TR040412（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | CT标记界面，未完成CT标记 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、界面无变化 1.5、按钮置灰 2.1、按钮置灰 2.2、跳转至机械臂检查界面 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_SP_132 |  | 04CT标记 | TR040412（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | CT标记界面，已完成CT标记 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、界面无变化 2.1、按钮置灰 2.2、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_SP_133 |  | 05手术规划-默认界面 | TR040501（手术规划界面布局) | 规划界面显示 | 进入手术规划界面 | 1、界面显示 | 1、包含左侧视图区、中部的规划类型选项栏和右侧的功能区，默认显示术前相关参数信息 |  | 2
MS-003_SP_134 |  | 05手术规划-默认界面 | TR040510（术前参数界面） | 术前参数界面 | 进入手术规划界面 | 1、进入手术规划界面 | 1、界面默认显示参数界面，右侧功能区界面显示虚拟矫正后的髋关节DRR图像，图像右上角显示股骨倾角，图像中间显示髂前上棘连线，骨盆中轴线及两侧小转子到中轴线的连线，图像界面左下角显示对比对侧与对比术前的髋长和联合偏距值。其中对比术前的值显示为N/A |  | 2
MS-003_SP_135 |  | 05手术规划-默认界面 | TR040501（手术规划界面布局) | 规划流程 | 进入手术规划界面 | 1、规划类型选项 | 1、有术前、臼杯（磨锉/X片）、股骨柄和复位（运动评估/X片）四种类型，选择其中一个点击后可以被选中 |  | 2
MS-003_SP_136 |  | 05手术规划-默认界面 | TR040501（手术规划界面布局) | 功能区 | 进入手术规划界面 | 1、功能区下拉枚举值选择对应的功能 | 1、显示假体的品牌、臼杯型号、规格，衬垫型号，股骨头的型号、规格、长度，股骨柄的型号、规格、颈干角 |  | 2
MS-003_SP_137 |  | 05手术规划-默认界面 | TR040501（手术规划界面布局) | 功能区分类 | 进入手术规划界面 | 1、点击功能区各假体选项 | 1、通过下拉菜单来选择相应的参数 |  | 2
MS-003_SP_138 |  | 05手术规划-默认界面 | TR040503（术前参数界面跳转） | 术前参数按钮显示 | 进入手术规划界面 | 1、选中术前选项栏，查看界面显示 | 1、进入手术规划界面视图区默认显示术前相关参数，术前按钮高亮 |  | 2
MS-003_SP_139 |  | 05手术规划-默认界面 |  | 进入规划界面未选择臼杯模型时 | 进入臼杯规划界面 | 1、界面显示 | 1、CT断层自动切换至解剖髋臼中心
MS-003_SP_140 |  | 05手术规划-默认界面 |  | 进入规划界面已选择臼杯模型时 | 进入臼杯规划界面 | 1、界面显示 | 1、出现3D模型后，CT断层上自动切换到臼杯中心点所在的层
MS-003_SP_141 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040504（臼杯规划界面跳转） | 臼杯流程 | 进入手术规划界面 | 1、选中臼杯规划选项栏，查看界面显示 | 1、臼杯下显示出磨锉和X片，视图区显示臼杯相关规划界面 |  | 2
MS-003_SP_142 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 臼杯规划视图界面 | 进入臼杯规划界面 | 1、查看界面视图显示 | 1、视图模式默认：为3+1模式 |  | 2
MS-003_SP_143 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 臼杯规划默认界面 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击选中臼杯选项栏 | 1、默认为臼杯+磨锉模式，“臼杯”图标高亮显示，视图区显示臼杯规划界面 |  | 2
MS-003_SP_144 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 鼠标操作二维视图 | 进入臼杯规划界面 | 1、鼠标操作2D视图 | 1、滚轮切换图层；点击滚轮移动可对图像进行平移；右键滑动可对图像进行放大缩小 |  | 2
MS-003_SP_145 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 四视图放大/缩小按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、视图操作按钮 | 1、视图右侧有“视图放大”/“视图缩小”图标和“窗宽窗位”图标 |  | 2
MS-003_SP_146 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | 重置按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击重置按钮 | 1、回到默认规划初始状态
MS-003_SP_147 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下3D视图下点击视图缩小 | 进入臼杯规划界面 | 1、3+1模式下，3D视图内选中小视图点击“视图放大” | 变为2+2模式，“视图缩小”图标变为“视图放大” |  | 1
MS-003_SP_148 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040202（四视图显示） | 2+2模式下任意视图点击视图放大 | 进入臼杯规划界面 | 1、2+2模式下，选中任意视图点击“视图放大” | 1、变成3+1模式，选中视图为大图模式，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_149 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下点击二维视图放大按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、3+1模式下，选中二维小视图点击“视图放大按钮” | 1、该视图与大视图对调，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_150 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040202（四视图显示） | 二维视图内点击窗宽窗位按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击窗宽窗位按钮 | 1、视图内按钮高亮且联动，弹出窗宽窗位调节滑动条至3D视图底部 |  | 1
MS-003_SP_151 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040202（四视图显示） | 滑条调整窗宽窗位 | 进入臼杯规划界面 | 1、鼠标滑动窗宽窗位滑条 | 1、二维视图联动窗宽窗位发生的变化 |  | 2
MS-003_SP_152 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040202（四视图显示） | 关闭窗宽窗位 | 进入臼杯规划界面 | 1、窗宽窗位滑动条已弹出，再次点击窗宽窗位按钮 | 1、窗宽窗位滑动条关闭 |  | 2
MS-003_SP_153 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | CT视图内方位字母提示 | 进入臼杯规划界面 | 1.标记界面3D视图内默认展示当前视图方位 | 3D视图内字母提示：（R/L/T/B） |  | 2
MS-003_SP_154 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 臼杯3D界面调整 | 进入臼杯规划界面 | 1、使用鼠标操作臼杯模型 | 1、臼杯模型可被自由拖动，拖动范围为以默认初始位为球心，直径为30mm的球体 |  | 2
MS-003_SP_155 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 视图功能 | 进入臼杯规划界面 | 1、查看3D视图功能按钮 | 1、有“重置”、“3DCT”、体位下拉（包含横/冠/矢）“体绘制”及“测量”工具按钮 |  | 2
MS-003_SP_156 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 二维视图内功能按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、3D视图假体操作按钮 | 1、点击“平移”工具按钮，显示“上移”、“下移”、“左移”、“右移”、“左旋”、“右旋”共六个工具按钮 |  | 1
MS-003_SP_157 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | CT断层滑条 | 进入臼杯规划界面 | 1、CT标记详情页四视图内右侧竖着摆放滑条 2、调节滑条 | 根据调节滑条显示对应的CT断层
MS-003_SP_158 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 功能按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击假体操作按钮 | 1、点击每个按钮假体做相应的移动 |  | 2
MS-003_SP_159 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | STL模型与CT断层联动 | 进入臼杯规划界面 | 1、鼠标右键在3D模型上选中某点 | 1、CT断层也十字线也切换到对应位置
MS-003_SP_160 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 操作步长 | 进入臼杯规划界面 | 1、假体操作步进 | 1、平移工具按钮的调节步长为0.25mm，调节幅度10mm（相对髋臼中心）。旋转工具按钮的调节步长为0.5°，调节幅度10°（相对髋臼中心轴） |  | 3
MS-003_SP_161 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 重置3D | 点击工具按钮激活 | 1、点击“重置”工具按钮 | 1、3D视图被重置到初始默认视图，同时将髋臼杯的位姿恢复至默认初始位 |  | 3
MS-003_SP_162 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 3D视图 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“3DCT”工具按钮 | 1、3D视图同时显示矢状面、冠状面、横断面的截面视图 |  | 2
MS-003_SP_163 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040404（冠状面显示） | 体位下拉冠状视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位图标按钮 | 1、当前3D视图下显示冠状面视图 |  | 2
MS-003_SP_164 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040405(横断面显示) | 体位下拉横断视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位图标按钮 | 1、当前3D视图下显示横断面视图 |  | 2
MS-003_SP_165 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040406(矢状面显示) | 体位下拉矢状视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位图标按钮 | 1、当前3D视图下显示矢状面视图 |  | 2
MS-003_SP_166 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040407(体绘制功能) | 体绘制模式 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中“体绘制”工具按钮 | 1、当前3D视图下显示体绘制模式 |  | 2
MS-003_SP_167 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 测量工具栏 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“测量”工具按钮 | 1、3D视图下方弹出测量工具栏 |  | 2
MS-003_SP_168 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 测量功能显示 | 点击工具按钮激活 | 1、查看测量工具栏内的测量项目 | 1、包含有“距离测量”按钮、“角度测量”按钮、“颈干角测量”按钮、“髓腔闪烁值测量”按钮、“清除”按钮、“撤销”按钮、“恢复”按钮和“X”按钮 |  | 2
MS-003_SP_169 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 距离测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“距离测量”按钮 | 1、距离测量按钮点亮，可以在二维视图上画线 |  | 2
MS-003_SP_170 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 生成测量线 | 点击工具按钮激活 | 1、激活长度测量，鼠标在同一视图上点击两次不同的位置 | 1、生成测量线段，线段上显示长度值 |  | 1
MS-003_SP_171 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | 测量功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置距离图标时 | 功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有距离测量的提示
MS-003_SP_172 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 角度测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“角度测量”按钮 | 1、角度测量按钮点亮，可以在二维视图上画角度线 |  | 2
MS-003_SP_173 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 角度生成 | 点击工具按钮激活 | 1、激活角度测量，鼠标在同一视图上点击三次次不同的位置 | 1、以第二点为顶点生成角度，角度线上显示角度值 |  | 1
MS-003_SP_174 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | 角度功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置角度图标功能时 | 功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有角度测量的提示
MS-003_SP_175 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 跨视图测量 | 点击工具按钮激活 | 1、角度测量/距离测量时，将测量线的起点和终点画在不同的二维视图上 | 1、无法跨越视图画测量线 |  | 2
MS-003_SP_176 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 颈干角测量 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击“颈干角测量”按钮 | 1、软件自动计算出颈干角值，并显示在当前视图中 |  | 1
MS-003_SP_177 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | 颈干角功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置颈干角图标功能时 | 1、功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有颈干角测量的提示
MS-003_SP_178 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 髓腔闪烁测量 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击“髓腔闪烁值测量”按钮 | 1、软件自动识别出目标髓腔并在当前视图上绘制出四边形边框和髓腔闪烁值 |  | 1
MS-003_SP_179 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 髓腔闪烁测量值更新 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击“髓腔闪烁值测量”按钮，鼠标拖动四边形的边框线段，拖动后释放 | 1、软件自动更新髓腔闪烁值， |  | 2
MS-003_SP_180 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | 髓腔闪烁指数功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置髓腔闪烁指数图标功能时 | 1、功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有颈干角测量的提示
MS-003_SP_181 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 测量工具取消激活 | 点击工具按钮激活 | 1、点击任意测量工具按钮激活后，再次点击该按钮 | 1、按钮被取消激活 |  | 2
MS-003_SP_182 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 清除测量线 | 点击工具按钮激活 | 1、视图上已画测量线，点击“清除”按钮 | 1、软件会一键清除所有测量数据 |  | 2
MS-003_SP_183 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 撤销测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“撤销”按钮 | 1、软件撤销上一步的测量操作 |  | 2
MS-003_SP_184 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 连续撤销测量 | 点击工具按钮激活 | 1、连续点击“撤销”按钮 | 1、可以连续撤销10步之内的操作 |  | 3
MS-003_SP_185 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 撤销后恢复测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“恢复”按钮 | 1、软件恢复上一步的测量操作 |  | 2
MS-003_SP_186 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 撤销多次恢复 | 点击工具按钮激活 | 1、进行多册的测量操作 2、撤销多次操作后，连续点击“恢复”按钮 | 2、可以连续恢复上一步的操作 |  | 3
MS-003_SP_187 |  | 05手术规划-臼杯流程 | TR040512（工具按钮功能） | 关闭测量工具 | 已打开测量工具 | 1、点击“X”按钮 | 1、关闭测量工具栏 |  | 2
MS-003_SP_188 |  | 05手术规划-臼杯流程 |  | 二维视图有颈干角/髓腔闪烁指数值时关闭弹窗 | 已打开测量工具 | 1、点击关闭弹窗 | 弹窗提示：
|  | 05手术规划-臼杯流程 |  | 臼杯提示语 | 进入手术规划界面 | 1、查看切换页面后提示语 | 提示：请规划臼杯。绿色圆点代表臼杯中心，紫红色圆点代表髋臼中心
MS-003_SP_189 |  | 05手术规划-臼杯磨锉 | TR040513（臼杯差值显示） | 臼杯差显示 | 进入臼杯规划界面 | 1、查看3D视图上的显示 | 1、3D视图左下方显示臼杯中心与解剖中心的差值，分别为外/内侧、前/后侧、近端/远端的差值，单位为mm；3D视图右下方显示股骨柄倾角、臼杯的前倾角与外展角的值，并有“∨”、“∧”调整按钮 |  | 2
|  | 05手术规划-臼杯磨锉 |  | 磨锉提示语 | 进入臼杯规划界面 | 1，查看切换页面后提示语 | 1、绿色代表待磨锉区域，可结合工具栏中的CT断层视图进一步观察待磨锉区域
MS-003_SP_190 |  | 05手术规划-臼杯磨锉 | TR040513（臼杯差值显示） | 调整臼杯，角度值实时变化 | 进入臼杯规划界面 | 1、调整臼杯的位置，查看界面上显示的数值 | 1、界面差值、倾角数值随臼杯位置角度调整变化 |  | 1
MS-003_SP_191 |  | 05手术规划-臼杯磨锉 | TR040513（臼杯差值显示） | 3D视图前倾角修改 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击臼杯前倾角数值，输入数值 2、点击臼杯前倾角数值，点击“∧”和“∨” | 1、臼杯位置随之变化 |  | 2
MS-003_SP_192 |  | 05手术规划-臼杯磨锉 | TR040513（臼杯差值显示） | 2D视图前倾角修改 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击臼杯前倾角右侧的“∧” 2、点击臼杯前倾角右侧的“∨” | 1、点击“∧”时数值每次加1 2、点击“∨”时数值每次减1 |  | 2
MS-003_SP_193 |  | 05手术规划-臼杯磨锉 | TR040513（臼杯差值显示） | 外展角修改 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击臼杯外展角角右侧的“∧” 2、点击臼杯外展角右侧的“∨” | 1、点击“∧”时数值每次加1 2、点击“∨”时数值每次减1 |  | 2
MS-003_SP_194 |  | 05手术规划-臼杯磨锉 | TR040513（臼杯差值显示） | 联合前倾角与臼杯覆盖率显示 | 进入臼杯规划界面 | 1、修改联合前倾角与臼杯覆盖率的值 | 1、只能显示，无法进行修改 |  | 3
MS-003_SP_195 |  | 05手术规划-臼杯X片 | TR040514（臼杯+X光片模式） | X片模式 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击“臼杯”下的“X片”选项 | 1、“臼杯”与“X片”图标同时高亮显示，视图区显示X光底图（髋臼部位的DRR图） |  | 2
MS-003_SP_196 |  | 05手术规划-臼杯X片 | TR040514（臼杯+X光片模式） | X 片中臼杯显示 | 进入臼杯规划界面 | 1、假体显示 | 1、臼杯假体高亮显示在X光底图上 |  | 3
MS-003_SP_197 |  | 05手术规划-臼杯X片 |  | X片视图界面显示 | 进入臼杯规划界面 | 1、X片界面检查 | 1、显示规划的臼杯前倾角/外展角
MS-003_SP_198 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040505（股骨柄规划界面跳转） | 股骨柄规划 | 进入手术规划界面 | 1、选中股骨柄规划选项栏，查看界面显示 | 1、视图区显示股骨柄相关规划界面 |  | 2
MS-003_SP_199 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040515(股骨柄规划界面） | 股骨柄规划界面 | 进入臼杯规划界面 | 1、选中股骨选项栏，查看界面显示 | 1、“股骨柄”图标高亮显示，视图区显示股骨柄规划界面 |  | 2
MS-003_SP_200 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040515(股骨柄规划界面） | 股骨柄规划视图显示 | 进入臼杯规划界面 | 1、界面视图显示 | 1、视图模式为3+1模式，不可修改 |  | 2
MS-003_SP_201 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | 重置按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击重置按钮 | 1、回到默认规划初始状态
MS-003_SP_202 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下3D视图下点击视图缩小 | 进入CT标记界面 | 1、3+1模式下，3D视图内选中小视图点击“视图放大” | 变为2+2模式，“视图缩小”图标变为“视图放大” |  | 1
MS-003_SP_203 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040202（四视图显示） | 2+2模式下任意视图点击视图放大 | 进入CT标记界面 | 1、2+2模式下，选中任意视图点击“视图放大” | 1、变成3+1模式，选中视图为大图模式，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_204 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040202（四视图显示） | 3+1模式下点击二维视图放大按钮 | 进入CT标记界面 | 1、3+1模式下，选中二维小视图点击“视图放大按钮” | 1、该视图与大视图对调，“视图放大”图标变为“视图缩小” |  | 1
MS-003_SP_205 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040202（四视图显示） | 二维视图内点击窗宽窗位按钮 | 进入CT标记界面 | 1、点击窗宽窗位按钮 | 1、视图内按钮高亮且联动，弹出窗宽窗位调节滑动条至3D视图底部 |  | 1
MS-003_SP_206 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040202（四视图显示） | 滑条调整窗宽窗位 | 进入CT标记界面 | 1、鼠标滑动窗宽窗位滑条 | 1、二维视图联动窗宽窗位发生的变化 |  | 2
MS-003_SP_207 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040202（四视图显示） | 关闭窗宽窗位 | 进入CT标记界面 | 1、窗宽窗位滑动条已弹出，再次点击窗宽窗位按钮 | 1、窗宽窗位滑动条关闭 |  | 2
MS-003_SP_208 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | CT视图内方位字母提示 | 进入CT标记界面 | 1.标记界面3D视图内默认展示当前视图方位 | 3D视图内字母提示：（R/L/T/B） |  | 2
MS-003_SP_209 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040515(股骨柄规划界面） | 鼠标操作二维视图 | 进入臼杯规划界面 | 1、鼠标操作2D视图 | 1、滚轮切换图层；点击滚轮移动可对图像进行平移；右键滑动可对图像进行放大缩小 |  | 1
MS-003_SP_210 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 视图功能 | 进入臼杯规划界面 | 1、查看3D视图功能按钮 | 1、有“重置”、“3DCT”、体位下拉（包含横/冠/矢）“体绘制”及“测量”工具按钮 |  | 2
MS-003_SP_211 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 二维视图内功能按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、3D视图假体操作按钮 | 1、点击“平移”工具按钮，显示“上移”、“下移”、“左移”、“右移”、“左旋”、“右旋”共六个工具按钮 |  | 1
MS-003_SP_212 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | CT断层滑条 | CT标记界面—点击骨盆标记图标 | 1、CT标记详情页四视图内右侧竖着摆放滑条 2、调节滑条 | 根据调节滑条显示对应的CT断层
MS-003_SP_213 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 功能按钮 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击假体操作按钮 | 1、点击每个按钮假体做相应的移动 |  | 2
MS-003_SP_214 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | STL模型与CT断层联动 | 进入臼杯规划界面 | 1、鼠标右键在3D模型上选中某点 | 1、CT断层页十字线也切换到对应位置
MS-003_SP_215 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040511（臼杯规划界面（臼杯+磨锉模式）） | 操作步长 | 进入臼杯规划界面 | 1、假体操作步进 | 1、平移工具按钮的调节步长为0.25mm，调节幅度10mm（相对髋臼中心）。旋转工具按钮的调节步长为0.5°，调节幅度10°（相对髋臼中心轴） |  | 3
MS-003_SP_216 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 重置3D | 点击工具按钮激活 | 1、点击“重置”工具按钮 | 1、3D视图被重置到初始默认视图，同时将髋臼杯的位姿恢复至默认初始位 |  | 3
MS-003_SP_217 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 3D视图 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“3DCT”工具按钮 | 1、3D视图同时显示矢状面、冠状面、横断面的截面视图 |  | 2
MS-003_SP_218 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040404（冠状面显示） | 体位下拉冠状视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位图标按钮 | 1、当前3D视图下显示冠状面视图 |  | 2
MS-003_SP_219 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040405(横断面显示) | 体位下拉横断视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位图标按钮 | 1、当前3D视图下显示横断面视图 |  | 2
MS-003_SP_220 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040406(矢状面显示) | 体位下拉矢状视图显示 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中体位图标按钮 | 1、当前3D视图下显示矢状面视图 |  | 2
MS-003_SP_221 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040407(体绘制功能) | 体绘制模式 | 进入CT标记界面 | 1、点击3D视图中“体绘制”工具按钮 | 1、当前3D视图下显示体绘制模式 |  | 2
MS-003_SP_222 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 测量工具栏 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“测量”工具按钮 | 1、3D视图下方弹出测量工具栏 |  | 2
MS-003_SP_223 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 测量功能显示 | 点击工具按钮激活 | 1、查看测量工具栏内的测量项目 | 1、包含有“距离测量”按钮、“角度测量”按钮、“颈干角测量”按钮、“髓腔闪烁值测量”按钮、“清除”按钮、“撤销”按钮、“恢复”按钮和“X”按钮 |  | 2
MS-003_SP_224 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 距离测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“距离测量”按钮 | 1、距离测量按钮点亮，可以在二维视图上画线 |  | 2
MS-003_SP_225 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 生成测量线 | 点击工具按钮激活 | 1、激活长度测量，鼠标在同一视图上点击两次不同的位置 | 1、生成测量线段，线段上显示长度值 |  | 1
MS-003_SP_226 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | 测量功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置距离图标时 | 功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有距离测量的提示
MS-003_SP_227 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 角度测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“角度测量”按钮 | 1、角度测量按钮点亮，可以在二维视图上画角度线 |  | 2
MS-003_SP_228 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 角度生成 | 点击工具按钮激活 | 1、激活角度测量，鼠标在同一视图上点击三次次不同的位置 | 1、以第二点为顶点生成角度，角度线上显示角度值 |  | 1
MS-003_SP_229 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | 角度功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置角度图标功能时 | 功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有角度测量的提示
MS-003_SP_230 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 跨视图测量 | 点击工具按钮激活 | 1、角度测量/距离测量时，将测量线的起点和终点画在不同的二维视图上 | 1、无法跨越视图画测量线 |  | 2
MS-003_SP_231 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 颈干角测量 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击“颈干角测量”按钮 | 1、软件自动计算出颈干角值，并显示在当前视图中 |  | 1
MS-003_SP_232 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | 颈干角功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置颈干角图标功能时 | 1、功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有颈干角测量的提示
MS-003_SP_233 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 髓腔闪烁测量 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击“髓腔闪烁值测量”按钮 | 1、软件自动识别出目标髓腔并在当前视图上绘制出四边形边框和髓腔闪烁值 |  | 1
MS-003_SP_234 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 髓腔闪烁测量值更新 | 进入臼杯规划界面 | 1、点击“髓腔闪烁值测量”按钮，鼠标拖动四边形的边框线段，拖动后释放 | 1、软件自动更新髓腔闪烁值， |  | 2
MS-003_SP_235 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | 髓腔闪烁指数功能Tooltip提示 | 点击工具按钮激活 | 1、鼠标放置髓腔闪烁指数图标功能时 | 1、功能按钮应高亮显示且功能图标右下方有颈干角测量的提示
MS-003_SP_236 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 测量工具取消激活 | 点击工具按钮激活 | 1、点击任意测量工具按钮激活后，再次点击该按钮 | 1、按钮被取消激活 |  | 2
MS-003_SP_237 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 清除测量线 | 点击工具按钮激活 | 1、视图上已画测量线，点击“清除”按钮 | 1、软件会一键清除所有测量数据 |  | 2
MS-003_SP_238 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 撤销测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“撤销”按钮 | 1、软件撤销上一步的测量操作 |  | 2
MS-003_SP_239 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 连续撤销测量 | 点击工具按钮激活 | 1、连续点击“撤销”按钮 | 1、可以连续撤销10步之内的操作 |  | 3
MS-003_SP_240 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 撤销后恢复测量 | 点击工具按钮激活 | 1、点击“恢复”按钮 | 1、软件恢复上一步的测量操作 |  | 2
MS-003_SP_241 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 撤销多次恢复 | 点击工具按钮激活 | 1、进行多册的测量操作 2、撤销多次操作后，连续点击“恢复”按钮 | 2、可以连续恢复上一步的操作 |  | 3
MS-003_SP_242 |  | 05手术规划-股骨柄 | TR040512（工具按钮功能） | 关闭测量工具 | 已打开测量工具 | 1、点击“X”按钮 | 1、关闭测量工具栏 |  | 2
MS-003_SP_243 |  | 05手术规划-股骨柄 |  | 二维视图有颈干角/髓腔闪烁指数值时关闭弹窗 | 已打开测量工具 | 1、点击关闭弹窗 | 弹窗提示：
MS-003_SP_244 |  | 05手术规划-复位 | TR040516（复位评估界面） | 进入复位 | 进入手术复位 | 1、点击选中复位选项栏 | 1、“复位”图标高亮显示，视图区显示复位评估界面 |  | 2
MS-003_SP_245 |  | 05手术规划-复位 | TR040516（复位评估界面） | 复位界面显示 | 进入手术复位 | 1、查看界面显示 | 1、界面默认显示3D视图； 左下角显示对比对侧与对比术前的髋长和联合偏距值； 右上角提供视图“矢状位”、“正位”的调整快捷键按钮； 右上角分别显示臼股骨倾角、股骨柄的规划值 小人放一排剧中显示 |  | 2
MS-003_SP_246 |  | 05手术规划-复位 |  | 首次打开运动评估界面 | 进入手术规划界面 | 1、点击复位-运动评估 | 1、弹窗：知情同意的弹窗, 免责声明（内容产品提供） |  | 2
MS-003_SP_247 |  | 05手术规划-复位 |  | 确认知情同意书 | 进入手术规划界面 | 1、点击复位-运动评估、弹窗确认：我已阅读并同意点击确定 | 1、跳转至运动评估详情页 |  | 2
MS-003_SP_248 |  | 05手术规划-复位 |  | 取消/X知情同意书 | 进入手术规划界面 | 1、点击复位-运动评估、弹窗点击取消或X | 1、关闭弹窗，界面无变化 |  | 2
MS-003_SP_249 |  | 05手术规划-复位-运动评估 |  | 运动评估界面 | 进入复位—运动评估 | 1、查看界面显示 | 1、复位/运动评估按钮同时高亮，个性化臼杯角度推荐视图/3D模型视图/碰撞加测仿真的功能区域、 右上角股骨倾角/股骨柄倾角数值 新增规划后臼杯前倾角/外展角的值 左下角左下角显示对比对侧与对比术前的髋长和联合偏距值， |  | 2 | 运动小人暂未给出具体的页面放置位置 （可通过<>调节隐藏小人）
MS-003_SP_250 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040516（复位评估界面） | 视图鼠标交互 | 进入复位—运动评估 | 1、鼠标基本操作 | 1、鼠标左键滑动为旋转操作，滚轮调整大小，点住滚轮移动鼠标对图像进行平移 |  | 2
MS-003_SP_251 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040516（复位评估界面） | 鼠标交互 | 进入复位—运动评估 | 1、调整股骨柄的位置，查看界面上显示的数值 | 1、界面差值、倾角数值随臼杯位置角度调整变化 |  | 2
MS-003_SP_252 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040516（复位评估界面） | 前倾角输入修改 | 进入复位—运动评估 | 1、点击臼杯前倾角数值，输入数值 2、点击臼杯前倾角数值，点击“+”和“-” | 1、角度值可以输入 2、点击“+”和“-”后数值每次会加1或减1 |  | 1
MS-003_SP_253 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040516（复位评估界面） | 前倾角调节修改 | 进入复位—运动评估 | 1、点击臼杯前倾角右侧的“∧” 2、点击臼杯前倾角右侧的“∨” | 1、点击“∧”时数值每次加1 2、点击“∨”时数值每次减1 |  | 2
MS-003_SP_254 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040516（复位评估界面） | 外展角修改 | 进入复位—运动评估 | 1、点击臼杯外展角角右侧的“∧” 2、点击臼杯外展角右侧的“∨” | 1、点击“∧”时数值每次加1 2、点击“∨”时数值每次减1 |  | 2
MS-003_SP_255 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040518（运动评估功能） | 股骨倾角值修改 | 进入复位—运动评估 | 1、点击视图上方的“当前股骨倾角为默认值， | 1、不可修改 |  | 2
MS-003_SP_256 |  | 05手术规划-复位-运动评估 |  | 股骨柄倾角修改值 | 进入复位—运动评估 | 1、点击上下箭头调节数值，步长为：1 | 1、臼杯角度推荐根据数值进行变化
MS-003_SP_257 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040518（运动评估功能） | 坐位值修改 | 进入复位—运动评估 | 1、用户通过对话框修改盆骨倾角值，修改坐位值 2、修改坐位值 | 1、坐位值可被修改为0-180内的值 |  | 2
MS-003_SP_258 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040518（运动评估功能） | 站位值修改 | 进入复位—运动评估 | 1、用户通过对话框修改盆骨倾角值，修改站位值 | 1、站位值可被修改为0-180内的值 |  | 2
MS-003_SP_259 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040518（运动评估功能） | 仿真功能区 | 进入复位—运动评估 | 1、查看界面右下角运动评估功能区 | 1、由个性化臼杯角度推荐视图和碰撞检测仿真的功能区所组成 |  | 3
MS-003_SP_260 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040519（个性化臼杯角度推荐功能及视图界面布局） | 臼杯角度推荐界面显示 | 进入复位—运动评估 | 1、查看界面显示 | 1、视图的横轴为臼杯外展角，纵轴为臼杯前倾角。中间区域的数据点为臼杯外展角、前倾角的组合值 |  | 2
MS-003_SP_261 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040520（个性化臼杯角度推荐视图的切换功能） | 默认臼杯角度 | 进入复位—运动评估 | 1、默认显示界面 | 1、默认界面大图显示3D视图，个性化臼杯角度视图显示小图 |  | 2
MS-003_SP_262 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040520（个性化臼杯角度推荐视图的切换功能） | 放大个性化臼杯角度视图 | 进入复位—运动评估 | 1、界面大图显示3D视图，点击个性化臼杯角度视图放大按钮 | 1、个性化臼杯角度视图显示大图，3D视图显示小图 |  | 2
MS-003_SP_263 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040520（个性化臼杯角度推荐视图的切换功能） | 放大3D视图 | 进入复位—运动评估 | 1、界面大图显示个性化臼杯角度视图，点击3D视图放大按钮 | 1、3D视图显示大图，个性化臼杯角度视图显示小图 |  | 2
MS-003_SP_264 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 碰撞仿真动作浏览 | 进入复位—运动评估 | 1、碰撞检测仿真功能区显示 | 1、碰撞检测仿真功能区共有八个小人姿态图标居中一排展示 |  | 2
MS-003_SP_265 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 3D仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击仿真区域的小人姿态图标 | 1、小人触发动作时，3D模型视图中的模型会同时触发动作，做仿真运动 |  | 1
MS-003_SP_266 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 仿真模型被点击 | 进入复位—运动评估 | 1、运动评估模式下，选择某个小人姿态 | 1、软件系统会自动根据设定的运动曲线进行运动仿真及碰撞检测，3D模型也会根据角度值调整到对应的姿态 |  | 2
MS-003_SP_267 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 仿真运动中角度变换 | 进入复位—运动评估 | 1、选择小人姿态后查看界面角度值 | 1、角度值会随着仿真运行的变化而变化 |  | 2
MS-003_SP_268 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 模型间距大于给定阈值 | 进入复位—运动评估 | 1、选择小人姿态运动中，模型间距大于给定阈值 | 1、小人姿态为绿色 |  | 1
MS-003_SP_269 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 模型间距小于等于给定阈值 | 进入复位—运动评估 | 1、选择小人姿态运动中，模型间距小于等于给定阈值 | 1、小人变成红色，3D模型上出现红色 |  | 2
MS-003_SP_270 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 站-坐-站动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击图1小人姿态 | 1、站-坐-站动作，选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_271 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 走路动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击图2小人姿态 | 1、走路动作，选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_272 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 站-蹲-站动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击图3小人姿态 | 1、站-蹲-站动作，选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_279 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 站-俯身-站动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击图4小人姿态 | 1、站-俯身-站动作，选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_280 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 上楼-下楼动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 点击图5小人姿态 | 1、上楼-下楼动作，选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_281 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 交叉腿（坐姿）动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击图6小人姿态 | 1、交叉腿（坐姿）动作，静态值为屈曲90°，内收15°，外旋15°。选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_282 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 系鞋带（坐姿）动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击图7小人姿态 | 1、系鞋带（坐姿）动作，静态值为屈曲120°，内收18°，内旋13°。选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_283 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040521（碰撞检测仿真功能及视图界面布局） | 转身动作仿真 | 进入复位—运动评估 | 1、点击图8小人姿态 | 1、转身动作，静态值为外旋，伸直15°，外展5°。选中后系统自动进行该图标所对应的运动仿真及碰撞检测 |  | 2
MS-003_SP_284 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040522（“X片”模式） | 进入X片界面 | 进入复位—X片 | 1、在复位评估界面下选中“X片”模式 | 1、“复位”与“X片”图标同时高亮显示，进入“X片”模式下的复位评估界面 |  | 2
MS-003_SP_285 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040522（“X片”模式） | X片界面显示 | 进入复位—X片 | 1、界面显示 | 1、视图左下角显示对比对侧与对比术前的髋长和联合偏距值 视图右上角提供视图“矢状位”、“正位”的调整快捷键按钮 视图右上角分别显示臼杯前倾角、臼杯外展角和股骨柄倾角的规划值 |  | 2
MS-003_SP_286 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040516（复位评估界面） | 臼杯前倾角调节修改 | 进入复位—运动评估 | 1、点击臼杯前倾角右侧的“∧” 2、点击臼杯前倾角右侧的“∨” | 1、点击“∧”时数值每次加1 2、点击“∨”时数值每次减1 |  | 2
MS-003_SP_287 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040516（复位评估界面） | 臼杯外展角修改 | 进入复位—运动评估 | 1、点击臼杯外展角角右侧的“∧” 2、点击臼杯外展角右侧的“∨” | 1、点击“∧”时数值每次加1 2、点击“∨”时数值每次减1 |  | 2
MS-003_SP_288 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040522（“X片”模式） | 通过“∧”和“∨”来调整股骨柄前倾角度值 | 进入复位—X片 | 1、点击股骨柄倾角右侧的“∧” 2、点击股骨柄倾角右侧的“∨” | 1、点击“∧”时数值每次加1 2、点击“∨”时数值每次减1 |  | 2
MS-003_SP_289 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040522（“X片”模式） | 角度的取值范围 | 进入复位—X片 | 1、点击臼杯前倾角、臼杯外展角和股骨柄倾角进行编辑 2、设置各角度的值分别为-1、0、180和181 | 2、可以设置0-180 之间的值 |  | 2
MS-003_SP_290 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040508(信息提示) | 操作信息提示 | 进入手术规划界面 | 1、操作中查看信息提示栏 | 1、信息提示栏提示过程操作信息 |  | 2
MS-003_SP_291 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 上一步跳转 | 进入手术规划界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回CT标记界面 |  | 1
MS-003_SP_292 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 上一步不保存数据 | 进入手术规划界面，已完成手术规划 | 1、已完成手术规划，返回上一步再回到手术规划界面 | 1、规划数据被保存 |  | 2
MS-003_SP_293 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 下一步跳转 | 进入手术规划界面 | 1、已完成手术规划，点击“下一步” | 1、弹出手术信息确认对话框 |  | 2
MS-003_SP_294 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 手术信息确认—返回 | 进入手术规划界面，已完成手术规划 | 1、手术信息确认弹框，点击返回 | 1、手术信息确认弹框关闭，显示规划界面 |  | 2
MS-003_SP_295 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 手术信息确认—确认 | 进入手术规划界面，已完成手术规划 | 1、手术信息确认弹框，勾选“本人已阅读并确认上述信息”，点击确认 | 1、手术信息确认弹框关闭，进入术前准备界面 |  | 1
MS-003_SP_296 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 未完成手术规划，点击下一步 | 进入手术规划界面 | 1、未完成手术规划，点击“下一步” | 1、下一步按钮置灰，无法点击 |  | 1
MS-003_SP_297 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 已完成术前准备，更换工具包 | 1、已进行术前准备 2、进入规划界面 | 1、已完成术前准备 2、点击导航栏手术方案—手术规划，更换新的工具包 | 3、给出提示"如确认则清除后续所有数据" |  | 2
MS-003_SP_298 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 已完成术前准备，更换工具包 | 1、已进行术前准备 2、进入规划界面 | 1、已完成术前准备 2、点击导航栏手术方案—手术规划，更换新的工具包 3、弹出提示框后点击确认 | 3、工具包更换成功 |  | 2
MS-003_SP_299 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 已完成术前准备，更换工具包 | 1、已完成术前准备 2、进入规划界面更换工具包 | 1、工具包更换成功之后 2、进入术前准备界面 | 2、术前准备的数据已清除 |  | 2
MS-003_SP_300 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 已完成配准，更换工具包 | 1、已进行配准 2、进入规划界面 | 1、已进行配准 2、点击导航栏手术方案—手术规划，更换新的工具包 | 2、无法更换工具包，给出提示“不可再更换工具包” |  | 2
MS-003_SP_301 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 导航栏界面跳转 | 手术规划界面，未完成手术规划 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、界面无变化 2.1、跳转至手术设置详情页 2.2、跳转至机械臂检查界面 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面 2.4、跳转至手术工具标定页面 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_SP_302 |  | 05手术规划-复位-运动评估 | TR040509（界面跳转) | 导航栏界面跳转 | 手术规划界面，已完成手术规划 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—手术设置 2.2、术前准备—机械臂检查 2.3、术前准备—机械臂台车摆位 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼导航—髋臼配准 4.2、髋臼导航—髋臼磨锉 4.3、髋臼导航—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、界面无变化 2.1、跳转至手术设置界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2

## 05增强版模式
MS-003集成测试用例—增强版模式模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_ENHM_001 | 05增强版模式 | 01术前准备 | TR050105（机械臂开机检查界面布局） | 进入增强版流程 | 新建病例选择软件流程为“股骨及髋臼” | 1、新建病例完成后，点击下一步 2、查看导航栏显示 | 2、导航栏显示“手术方案”、“术前准备”、“股骨制备”、“髋臼制备”和“手术结果”五项
MS-003_ENHM_002 |  | 01术前准备 | TR050105（机械臂开机检查界面布局） | 机械臂开机检查界面 | 已完成手术规划，进入机械臂开机检查界面 | 1、查看机械臂界面检查界面显示 | 1、界面左侧为机械臂运动姿态示意图。底部为检查过程进度条 右上角有“零点检验”、“刹车检验”选项和“开始”按钮 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 | P | 2
MS-003_ENHM_003 |  | 01术前准备 | TR050106（机械臂开机检验） | 零点检验 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、选择“零点检验” 2、点击“开始” | 1、选中目标选项时，该选项按钮高亮显示 2、界面显示对应的检查动作，进度到达100%，“零点检验”出现相应的检验完成标识符 |  | 1
MS-003_ENHM_004 |  | 01术前准备 | TR050106（机械臂开机检验） | 刹车检验 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、选择“刹车检验” 2、点击“开始” | 1、选中目标选项时，该选项按钮高亮显示 2、界面显示对应的检查动作，进度到达100%，“刹车检验”出现相应的检验完成标识符 |  | 1
MS-003_ENHM_005 |  | 01术前准备 | TR050106（机械臂开机检验） | 重新检验 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、“零点检验”、“刹车检验”已完成 2、重新选择进行检验 | 1、可以进行重新检验操作 |  | 2
MS-003_ENHM_006 |  | 01术前准备 | TR050106（机械臂开机检验） | 机械臂检测中，界面功能禁用 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、机械臂执行检测中，点击界面上任意按钮 | 1、所有按键功能均被禁用 |  | 3
MS-003_ENHM_007 |  | 01术前准备 | TR050107（信息提示） | 操作信息提示 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、机械臂检测中，查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_008 |  | 01术前准备 | TR050108（界面跳转） | 上一步 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回手术规划界面 |  | 1
MS-003_ENHM_009 |  | 01术前准备 | TR050108（界面跳转） | 未检验完成，下一步 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、“零点检验”和“刹车检验”未全部完成，查看下一步按钮 | 1、进入无菌罩包裹引导界面 |  | 3
MS-003_ENHM_010 |  | 00术前准备 | TR050108（界面跳转） | 下一步进入无菌罩包裹 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、“零点检验”和“刹车检验”全部检验完成，点击下一步按钮 | 1、进入无菌罩包裹引导界面 |  | 1
MS-003_ENHM_011 |  | 01术前准备 | TR050108（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 机械臂开机检查界面，未完成机械臂开机检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、界面无变化 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装界面 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 | P | 2
MS-003_ENHM_012 |  | 02术前准备 | TR050108（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 机械臂开机检查界面，已完成机械臂开机检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、界面无变化 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装界面，数据保存 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 | P | 2
MS-003_ENHM_013 |  | 01术前准备 | TR050109（机械臂无菌罩包裹引导界面） | 无菌罩引导界面 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、查看机械臂无菌罩包裹界面显示 | 1、界面左侧为无菌罩包裹引导示意图。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 | P | 2
MS-003_ENHM_014 |  | 01术前准备 | TR050110（信息提示） | 无菌罩包裹导引操作信息提示 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、查看无菌罩包裹导引界面信息提示区 | 1、信息提示栏里提示相应的操作信息 | P | 3
MS-003_ENHM_015 |  | 01术前准备 | TR050111（界面跳转） | 上一步 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回机械臂开机检查界面 | P | 1
MS-003_ENHM_016 |  | 01术前准备 | TR050111（界面跳转） | 下一步 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、点击“下一步”按钮 | 1、进入机械臂台车摆位界面 | P | 1
MS-003_ENHM_017 |  | 01术前准备 | TR050111（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 已完成机械臂开机检查，进入机械臂无菌罩引导界面 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装界面 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 | P | 2
MS-003_ENHM_018 |  | 01术前准备 | TR050112（机械臂台车摆位界面布局） | 机械臂台车摆位引导 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为机械臂台车摆位引导示意图 界面右上角有“髋臼示踪器”图标、“探针”图标 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 | P | 2
MS-003_ENHM_019 |  | 01术前准备 | TR050113（目标示踪器识别状态） | 示踪器正常识别图标显示 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为绿色 | P | 1
MS-003_ENHM_020 |  | 01术前准备 | TR050113（目标示踪器识别状态） | 示踪器无法识别图标显示 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为灰色 | P | 2
MS-003_ENHM_021 |  | 01术前准备 | TR050114（机械臂台车摆位信息提示） | 台车摆位操作信息提示 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 | P | 3
MS-003_ENHM_022 |  | 01术前准备 | TR050115（机械臂台车摆位界面跳转） | 台车摆位界面上一步 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回机械臂无菌罩包裹引导界面 | P | 1
MS-003_ENHM_023 |  | 01术前准备 | TR050115（机械臂台车摆位界面跳转） | 台车摆位界面下一步 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、点击“下一步”按钮 | 1、则进入工具包选择界面 | P | 1
MS-003_ENHM_024 |  | 01术前准备 | TR050115（机械臂台车摆位界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、界面无变化 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装界面 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 | P | 2
MS-003_ENHM_025 |  | 01术前准备 | TR050101（工具选择界面布局） | 工具包选择界面 | （髋臼及股骨)手术规划完成，进入工具包选择界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧显示多个工具包（如有），默认无工具包被选中 界面右侧有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 | P | 2
MS-003_ENHM_026 |  | 01术前准备 | TR050102(工具包选择） | 工具包选择 | 进入工具包选择界面 | 1、查看工具包 2、点击其中工具包并选择 | 1、工具包设置中列出了所有的工具包选项 2、选中的工具包边框变高亮，右上角显示勾选标识 | P | 1
MS-003_ENHM_027 |  | 01术前准备 | TR050102(工具包选择） | 切换工具包 | 进入工具包选择界面 | 1、已选择一个工具包 2、点击另一个工具包 | 2、被点击的工具包被选中，之前选中的工具包取消选中
MS-003_ENHM_028 |  | 01术前准备 | TR050103（信息提示） | 信息提示栏 | 进入工具包选择界面 | 1、查看提示信息 | 1、信息提示栏里提示相应的操作信息 | P | 3
MS-003_ENHM_029 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 上一步 | 进入工具包选择界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回手术规划界面 | P | 1
MS-003_ENHM_030 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 下一步 | 进入工具包选择界面 | 1、工具包已选择，点击下一步 | 1、进入手术工具标定界面 | P | 1
MS-003_ENHM_031 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 未选择工具包，点击下一步 | 进入工具包选择界面 | 1、工具包未选择，点击下一步 | 1、无法进入手术工具标定界面 | P | 3
MS-003_ENHM_032 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 工具包选择界面，未完成手术设置 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、界面无变化 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 | P | 2
MS-003_ENHM_033 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 工具包选择界面，已完成手术设置 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、界面无变化 2.4、跳转至手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装界面，数据保存 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 | F | 2
MS-003_ENHM_034 |  | 01术前准备 | TR050116（手术工具标定引导界面布局） | 手术工具标定界面 | 1、安装好示踪器和NDI双目相机 2、进入工具标定界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为工具标定引导示意图 左侧底部为进度条，表示标定过程的进度 界面右上角有“标定器示踪器”图标、“探针”图标 ，默认显示N/A 有“注册直探针”，“注册弯探针”选项框。下方有“捕获”按钮 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 | P | 2
MS-003_ENHM_035 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器捕获 | 进入工具标定界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为绿色 | P | 1
MS-003_ENHM_036 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器未捕获 | 进入工具标定界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为灰色 | P | 3
MS-003_ENHM_037 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器选项被选中 | 进入工具标定界面 | 1、选中目标选项:“直探针”/“弯探针” | 1、被选项按钮高亮 | P | 2
MS-003_ENHM_038 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器注册标识 | 进入工具标定界面 | 1、选中目标选项 2、点击“捕获”按钮 | 2、 弹出提示框“重新标定探针会清除后续所有数据，确认捕获？” | P | 2
MS-003_ENHM_039 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 探针标定取消 | 进入工具标定界面 | 1、点击“捕获”按钮，弹出提示框 2、点击提示框中的“否” | 2、提示框关闭，探针未进行标定 | P
MS-003_ENHM_040 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 探针标定确定 | 进入工具标定界面 | 1、点击“捕获”按钮，弹出提示框 2、点击提示框中的“是” | 2、提示框关闭，探针被标定成功，同时显示精度值 | P
MS-003_ENHM_041 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 未选择探针提示 | 进入工具标定界面 | 1、进行探针标定时，未选择探针类型 | 1、无法进行捕获操作。给出相应提示 | P | 3
MS-003_ENHM_042 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器未被识别提示 | 进入工具标定界面 | 1、选择探针类型 2、点击“捕获”按钮时，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框。 | P | 3
MS-003_ENHM_043 |  | 01术前准备 | TR050118（标定工具引导信息提示） | 标定工具引导信息提示 | 进入工具标定界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 | F | 3
MS-003_ENHM_044 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 上一步 | 进入工具标定界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回工具包选择界面 | P | 1
MS-003_ENHM_045 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 标定其中一个探针进入下一步 | 进入工具标定界面 | 1、已完成直探针”/“弯探针其中一个的标定，查看“下一步” | 1、按钮点亮 | P | 3
MS-003_ENHM_046 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 探针未标定无法下一步 | 进入工具标定界面 | 1、直探针和弯探针均未完成标定，查看“下一步” | 1、按钮置灰 |  | 3
MS-003_ENHM_047 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成标定下一步 | 进入工具标定界面 | 1、已完成标定，点击“下一步”按钮 | 1、进入髋臼示踪器安装引导界面 | P | 1
MS-003_ENHM_048 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成术前准备，重新标定工具 | 1、已进行术前准备 2、进入手术工具标定界面 | 1、已完成术前准备 2、点击导航栏术前准备—手术工具标定，重新标定尖头探针 | 2、界面提示“如确认则清除后续数据” |  | 2
MS-003_ENHM_049 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成术前准备，重新标定工具 | 1、已进行术前准备 2、进入手术工具标定界面 | 1、已完成术前准备 2、点击导航栏术前准备—手术工具标定，重新标定尖头探针 3、弹出提示框后点击确认 | 3、工具重新标定成功 |  | 2
MS-003_ENHM_050 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成术前准备，重新标定工具 | 1、已进行术前准备 2、进入手术工具标定界面 | 1、手术工具重新标定成功之后 2、查看示踪器安装 | 2、示踪器安装数据被清除 |  | 2
MS-003_ENHM_051 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成配准，无法重新标定工具 | 1、已进行配准 2、进入手术工具标定界面 | 1、已进行配准 2、点击导航栏术前准备—手术工具标定，重新标定尖头探针 | 2、手术工具标定失败，提示“不可再重新标定尖头探针” |  | 2
MS-003_ENHM_052 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 手术工具标定界面，未完成手术工具标定 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、界面无变化 2.5、跳转至示踪器安装界面 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_053 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 手术工具标定界面，已完成手术工具标定 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、界面无变化 2.5、跳转至示踪器安装界面，数据保存 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_054 |  | 01术前准备 | TR050120（髋臼示踪器安装引导界面布局） | 髋臼示踪器安装引导界面 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为髋臼示踪器安装、检查钉安装与检测引导示意图 右上角有“髋臼示踪器图标”、“探针”图标 有“髋臼检查钉”选项框。下方有“捕获”按钮 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_055 |  | 01术前准备 | TR050121（髋臼示踪器识别状态） | 示踪器被识别 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_056 |  | 01术前准备 | TR050121（髋臼示踪器识别状态） | 示踪器未被识别 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_057 |  | 01术前准备 | TR050121（髋臼示踪器识别状态） | 选中髋臼检查钉 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、选中“髋臼检查钉”选项 | 1、该选项按钮高亮 |  | 2
MS-003_ENHM_058 |  | 01术前准备 | TR050121（髋臼示踪器识别状态） | 捕获髋臼检查钉成功 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、点选中“髋臼检查钉”选项 2、点击“捕获”按钮 | 2、进行检查钉位置采集，采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_059 |  | 01术前准备 | TR050121（髋臼示踪器识别状态） | 捕获髋臼检查钉异常 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、点击“捕获”按钮，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 2
MS-003_ENHM_060 |  | 01术前准备 | TR050122（髋臼示踪器引导信息提示） | 髋臼示踪器引导提示 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_061 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 上一步 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回手术工具标定引导界面 |  | 1
MS-003_ENHM_062 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 未完成捕获无法下一步 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、髋臼检查钉未完成捕获操作，点击下一步按钮 | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_063 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 完成捕获下一步 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、髋臼检查钉已完成捕获操作，点击下一步按钮 | 1、进入股骨示踪器安装引导界面 |  | 1
MS-003_ENHM_064 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 已完成髋臼制备，重新捕获髋臼检查钉 | 1、已进行髋臼制备 2、进入示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 | 1、已完髋臼制备 2、点击导航栏术前准备—示踪器安装，重新捕获髋臼检查钉 | 2、界面提示“如确认则清除后续髋臼侧数据” |  | 2
MS-003_ENHM_065 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 已完成髋臼制备，重新捕获髋臼检查钉 | 1、已进行髋臼制备 2、进入示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 | 1、已完髋臼制备 2、点击导航栏术前准备—示踪器安装，重新捕获髋臼检查钉 3、弹出提示框后点击确认 | 3、髋臼检查钉重新捕获完成 |  | 2
MS-003_ENHM_066 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 已完成髋臼制备，重新捕获髋臼检查钉 | 1、已进行髋臼制备 2、进入示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 | 1、髋臼检查钉重新捕获完成之后 2、查看髋臼制备 | 2、髋臼制备数据被清除 |  | 2
MS-003_ENHM_067 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 导航栏界面跳转 | 示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，未完成髋臼检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、界面无变化 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_068 |  | 01术前准备 | TR050123（髋臼示踪器引导界面跳转 | 导航栏界面跳转 | 示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，已完成髋臼检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至手术工具标定界面，数据保存 2.5、界面无变化 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、跳转至髋臼配准界面，数据保存 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_069 |  | 01术前准备 | TR050124（股骨示踪器安装引导界面布局） | 股骨示踪器安装界面 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为股骨示踪器安装、检查钉安装与检测引导示意图 界面右上角有“股骨示踪器图标”、“探针”图标 有“股骨检查钉”选项框。下方有“捕获”按钮 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_070 |  | 01术前准备 | TR050125（股骨示踪器识别状态） | 示踪器被识别 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_071 |  | 01术前准备 | TR050125（股骨示踪器识别状态） | 示踪器未被识别 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_072 |  | 01术前准备 | TR050125（股骨示踪器识别状态） | 选中髋臼检查钉 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、选中“股骨检查钉”选项 | 1、该选项按钮高亮 |  | 2
MS-003_ENHM_073 |  | 01术前准备 | TR050125（股骨示踪器识别状态） | 捕获股骨检查钉成功 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、点选中“股骨检查钉”选项，击“捕获”按钮 | 1、进行检查钉位置采集，采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_074 |  | 01术前准备 | TR050125（股骨示踪器识别状态） | 捕获股骨检查钉异常 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、点击“捕获”按钮，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_075 |  | 01术前准备 | TR050126(股骨示踪器引导信息提示） | 股骨示踪器引导提示 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_076 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 上一步 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼示踪器安装引导界面 |  | 1
MS-003_ENHM_077 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 未完成捕获无法下一步 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、股骨检查钉未完成捕获操作，点击“下一步”按钮 | 1、按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_078 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 完成捕获下一步 | 进入股骨示踪器安装引导界面 | 1、股骨检查钉已完成捕获操作，点击“下一步”按钮 | 1、进入股骨粗配准界面 |  | 1
MS-003_ENHM_079 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 已完成股骨制备，重新捕获股骨检查钉 | 1、已进行股骨制备 2、进入示踪器安装-安装股骨示踪器并植入检查钉界面 | 1、已完成股骨制备 2、点击导航栏术前准备—示踪器安装，重新捕获股骨检查钉 | 2、界面提示“如确认则清除后续股骨侧数据” |  | 2
MS-003_ENHM_080 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 已完成股骨制备，重新捕获股骨检查钉 | 1、已进行股骨制备 2、进入示踪器安装-安装股骨示踪器并植入检查钉界面 | 1、已完股骨制备 2、点击导航栏术前准备—示踪器安装，重新捕获股骨检查钉 3、弹出提示框后点击确认 | 3、股骨检查钉重新捕获完成 |  | 2
MS-003_ENHM_081 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 已完成股骨制备，重新捕获股骨检查钉 | 1、已进行股骨制备 2、进入示踪器安装-安装股骨示踪器并植入检查钉界面 | 1、股骨检查钉重新捕获完成之后 2、查看股骨制备 | 2、股骨制备数据被清除 |  | 2
MS-003_ENHM_082 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 示踪器安装-安装股骨示踪器并植入检查钉界面，未完成股骨检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_083 |  | 01术前准备 | TR050127（股骨示踪器安装引导界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 示踪器安装-安装股骨示踪器并植入检查钉界面，已完成股骨检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_084 |  | 02股骨制备 | TR050201（股骨粗配准界面） | 股骨粗配准界面显示 | 进入股骨粗配准界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为股骨粗配准引导示意图。股骨的朝向与方位与手术侧的设定关联 右上角有“探针”图标、“股骨示踪器”图标，“工具精度检查”按钮，有“股骨特征点1”、“股骨特征点2”、“股骨特征点3”选项框和“修改”、“捕获”按钮 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_085 |  | 02股骨制备 | TR050202（示踪器识别） | 示踪器被识别 | 特征点被识别 | 1、目标示踪器被双目正常识别 | 1、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_086 |  | 02股骨制备 | TR050202（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入股骨粗配准界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 | 1、相应示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_087 |  | 02股骨制备 | TR050202（示踪器识别） | 选中股骨特征点 | 进入股骨粗配准界面 | 1、选中“股骨特征点1/2/3”选项 | 1、该选项按钮高亮 |  | 2
MS-003_ENHM_088 |  | 02股骨制备 | TR050202（示踪器识别） | 捕获股骨检查钉成功 | 进入股骨粗配准界面 | 1、点选中“股骨检查钉”选项，点击“捕获”按钮 | 1、进行特征点采集，采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_089 |  | 02股骨制备 | TR050202（示踪器识别） | 捕获股骨检查钉异常 | 进入股骨粗配准界面 | 1、点击“捕获”按钮，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_090 |  | 02股骨制备 | TR050203（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入股骨粗配准界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_091 |  | 02股骨制备 | TR050204（股骨特征点标记修改） | 股骨特征点修改 | 进入股骨粗配准界面 | 1、选中“股骨特征点1\2\3”选项，点击“修改” | 1、进入对应的股骨特征点标记修改界面 |  | 2
MS-003_ENHM_092 |  | 02股骨制备 | TR050205（股骨特征点标记修改界面） | 股骨特征点标记修改 | 进入股骨粗配准界面 | 1、进入股骨特征点标记修改界面，查看界面显示 | 1、界面左侧为股骨特征标记点选取的引导示意图。股骨形态与手术侧的设定关联。示意图上只显示对应选项的股骨标记点 右上角有“探针”图标、“股骨示踪器”图标 有“工具精度检查”按钮 有“股骨特征点1”、“股骨特征点2”、“股骨特征点3”选项框和“修改”、“捕获”按钮 选中的目标选项，在点击“修改”按钮后，其“修改”按钮替换为“取消”、“保存”按钮。此时，“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮均置灰 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_093 |  | 02股骨制备 | TR050206（新标记点选取与保存） | 新标记点选取 | 进入股骨粗配准界面 | 1、在示意图中选定新标记点后，点击“保存”按钮 | 1、更新目标选项的标记点数据，界面返回股骨粗配准界面，同时“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮被激活 |  | 2
MS-003_ENHM_094 |  | 02股骨制备 | TR050206（新标记点选取与保存） | 取消标记点选取 | 进入股骨粗配准界面 | 1、标记点选取界面，点击“取消”按钮 | 1、取消标记点的修改操作，界面返回股骨粗配准界面，同时“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮被激活 |  | 2
MS-003_ENHM_095 |  | 02股骨制备 | TR050207（股骨特征点标记信息提示） | 股骨特征点信息提示 | 进入股骨粗配准界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_096 |  | 02股骨制备 | TR050208（界面跳转） | 上一步 | 进入股骨粗配准界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回股骨示踪器安装引导界面 |  | 1
MS-003_ENHM_097 |  | 02股骨制备 | TR050208（界面跳转） | 未完成特征点捕获无法下一步 | 进入股骨粗配准界面 | 1、股骨特征点未全部完成捕获操作，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_098 |  | 02股骨制备 | TR050208（界面跳转） | 完成特征点捕获 | 进入股骨粗配准界面 | 1、股骨特征点已全部完成捕获操作 2、查看配准状态 | 1、股骨粗配准计算，显示配准精度 |  | 1
MS-003_ENHM_099 |  | 02股骨制备 | TR050208（界面跳转） | 粗配准误差＞3mm，无法进入精配准 |  | 1、股骨特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差>3mm，点击下一步 | 2、无法进入精配准 |  | 2
MS-003_ENHM_100 |  | 02股骨制备 | TR050208（界面跳转） | 粗配准误差≤3mm，进入精配准 |  | 1、股骨特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差≤3mm，点击下一步 | 2、进入精配准 |  | 2
MS-003_ENHM_101 |  | 02股骨制备 | TR050208（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成股骨示踪器检查钉捕获，未进行股骨粗配准 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_102 |  | 02股骨制备 | TR050208（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成股骨示踪器检查钉捕获，已进行股骨粗配准 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_103 |  | 02股骨制备 | TR050209（股骨精配准界面布局） | 股骨精配准界面显示 | 进入股骨精配准界面 | 1、查看股骨精配准界面显示 | 1、界面左侧为股骨精配准引导示意图。股骨的朝向与方位与手术侧的设定关联 左侧底部有进度条，用于反映配准采集配准点的进度 右上角有“探针”图标、“股骨示踪器”图标 有“工具精度检查”按钮 有“股骨特征区域1”、“股骨特征区域2”、“股骨特征区域3”选项框和“捕获”、“撤销”按钮 下方有精度提示框，默认显示N/A 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_104 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 示踪器被识别 | 1、已正确安装示踪器和NDI双目相机 2、进入股骨精配准界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_105 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 示踪器未被识别 | 进入股骨精配准界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_106 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 选中股骨特征点 | 进入股骨精配准界面 | 1、选中目标选项“股骨特征区域1\2\3”，查看该按钮状态 | 1、按钮高亮 |  | 2
MS-003_ENHM_107 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 捕获特征点成功 | 进入股骨精配准界面 | 1、选中特征区域选项，点击“捕获”按钮 | 1、进行特征点采集，有进度条显示，采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_108 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 特征点捕获完成 | 进入股骨精配准界面 | 1、采集特征点完成，查看界面显示 | 1、进度条和剩余个数提示消失，若采样点均符合要求，则对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_109 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 特征点捕获不合要求 | 进入股骨精配准界面 | 1、点击“捕获”按钮，采集不符合要求的采样点 | 1、弹框提示“请补充采样点”，点击确认后，关闭提示框。底部出现进度条，右上角出现剩余采集点数的提示，可以继续进行采集 |  | 2
MS-003_ENHM_110 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 捕获时示踪器未被识别 | 进入股骨精配准界面 | 1、点击“捕获”按钮，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 2
MS-003_ENHM_111 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 精配准进行 | 进入股骨精配准界面 | 1、所有的特征点采集完成，查看配准进度 | 1、系统自动进行股骨精配准计算，并实时更新显示精配准精度值 |  | 2
MS-003_ENHM_112 |  | 02股骨制备 | TR050210（双目识别与特征点识别） | 撤销特征点 | 进入股骨精配准界面 | 1、特征点采集中，点击“撤销”按钮 | 1、清除当前次采集的股骨特征点数据 |  | 2
MS-003_ENHM_113 |  | 02股骨制备 | TR050211（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入股骨精配准界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_114 |  | 02股骨制备 | TR050212（工具精度检查信息提示） | 工具精度检查界面 | 进入股骨精配准界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_115 |  | 02股骨制备 | TR050213（界面跳转） | 上一步 | 进入股骨精配准界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回股骨粗配准界面 |  | 1
MS-003_ENHM_116 |  | 02股骨制备 | TR050213（界面跳转） | 未按要求捕获特征点无法下一步 | 进入股骨精配准界面 | 1、股骨特征点未按要求完成全部捕获操作，点击“下一步” | 1、按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_117 |  | 02股骨制备 | TR050213（界面跳转） | 完成特征点捕获下一步 | 进入股骨精配准界面 | 1、股骨特征点已全部完成捕获操作 2、查看精配准状态 | 1、进入股骨配准验证界面 |  | 1
MS-003_ENHM_118 |  | 02股骨制备 | TR050213（界面跳转） |  |  | 1、股骨特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差＞1mm，点击下一步 | 2、无法进入配准验证界面 |  | 2
MS-003_ENHM_119 |  | 02股骨制备 | TR050213（界面跳转） |  |  | 1、股骨特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差≤1mm，点击下一步 | 2、进入配准验证界面 |  | 2
MS-003_ENHM_120 |  | 02股骨制备 | TR050213（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 股骨粗配准误差值≤3mm，精配准完成配准误差＞1mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_121 |  | 02股骨制备 | TR050213（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 股骨粗配准误差值≤3mm，精配准完成配准误差≤1mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至髓腔锉倾角测量界面，数据保存 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_122 |  | 02股骨制备 | TR050214（股骨配准验证界面） | 配准验证界面 | 进入配准验证界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为股骨配准验证引导示意图。股骨的朝向与方位与手术侧的设定关联。示意图右上角有局部CT图、距离骨表面距离提示框，单位mm 左侧底部有进度条，用于反映配准验证采集点的进度 右上角有“探针”图标、“股骨示踪器”图标 有“工具精度检查”按钮。 有“捕获”、“撤销”按钮。 有精度提示框，单位为mm，默认初始显示N/A。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_123 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 示踪器被识别 | 1、已正确安装示踪器和NDI双目相机 2、进入配准精度验证界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_124 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 示踪器未被识别 | 进入配准验证界面 | 1、目标示踪器未被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_125 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 精度检查点采集 | 进入配准验证界面 | 1、采集配准点 2、多次采集配准点，查看引导示意图上的点的状态 | 1、股骨配准验证引导示意图上显示配准采集的点 2、配准精度1mm内的用绿点显示。配准精度1mm~1.5mm的用黄点显示。配准精度1.5mm以上的用红点显示 |  | 1
MS-003_ENHM_126 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 探针验证点在CT中的显示 | 进入配准验证界面 | 1、使用探针选中目标验证点，查看软件界面显示 | 1、局部CT图放大显示，并实时提示探针针尖距离骨表面的距离 |  | 2
MS-003_ENHM_127 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 捕获验证点 | 进入配准验证界面 | 1、探针选中点之后点击“捕获”按钮 | 1、进行验证点的采集，并用圆点显示。其中配准精度1mm内的用蓝色显示。配准精度1mm~1.5mm的用黄色显示。配准精度1.5mm以上的用红色显示 |  | 1
MS-003_ENHM_128 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 验证结果显示 | 进入配准验证界面 | 1、采集完成，观察提示框显示 | 1、精度提示框显示整体验证的精度值 |  | 2
MS-003_ENHM_129 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 采集验证点进度显示 | 进入配准验证界面 | 1、采集过程中，进度显示 | 1、进度条表示采集的进度 |  | 2
MS-003_ENHM_130 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 示踪器未被正常识别 | 进入配准验证界面 | 1、点击“捕获”按钮，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_131 |  | 02股骨制备 | TR050215（配准验证） | 撤销验证点 | 进入配准验证界面 | 1、点击“撤销”按钮 | 1、清除当前次采集的验证点数据 |  | 2
MS-003_ENHM_132 |  | 02股骨制备 | TR050216（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入配准验证界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_133 |  | 02股骨制备 | TR050217（精度验证信息提示） | 精度验证信息提示 | 进入配准验证界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_134 |  | 02股骨制备 | TR050218（配准点采集界面跳转） | 上一步 | 进入配准验证界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回股骨精配准界面 |  | 1
MS-003_ENHM_135 |  | 02股骨制备 | TR050218（配准点采集界面跳转） | 未按要求采集验证点无法下一步 | 进入配准验证界面 | 1、未正确采集配准点，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_136 |  | 02股骨制备 | TR050218（配准点采集界面跳转） | 完成精度验证下一步 | 进入配准验证界面 | 1、配准点已全部完成捕获操作，点击“下一步” | 1、完成后进入股骨截骨界面 |  | 1
MS-003_ENHM_137 |  | 02股骨制备 | TR050218（配准点采集界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 股骨精配准完成，未进行股骨配准验证 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_138 |  | 02股骨制备 | TR050218（配准点采集界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 股骨精配准完成，已进行股骨配准验证 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合倾角评估界面，数据保存 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_139 |  | 02股骨制备 | TR050219（股骨截骨界面布局） | 股骨截骨界面 | 进入股骨截骨界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为股骨截骨引导示意图。股骨的朝向与方位与手术侧的设定关联。 右上角有“探针”图标、“股骨示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有股骨柄型号的显示框。显示当前规划的股骨柄型号。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_140 |  | 02股骨制备 | TR050220（截骨线确定） | 示踪器被识别 | 1、已正确安装示踪器和NDI双目相机 2、进入股骨线确定界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 | 1、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_141 |  | 02股骨制备 | TR050220（截骨线确定） | 示踪器未被识别 | 进入股骨线确定界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 | 1、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_142 |  | 02股骨制备 | TR050220（截骨线确定） | 使用探针确定截骨线位置 | 1、工具和配准精度已达到标准 2、进入股骨截骨界面 | 1、使用探针根据引导图上的截骨线确定位置，查看实际位置与引导位置 | 1、实际标记的位置与引导图上相对位置相同 |  | 1
MS-003_ENHM_143 |  | 02股骨制备 | TR050221（工具精度检查） | 精度检查界面 | 进入股骨截骨界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_144 |  | 02股骨制备 | TR050222（截骨线信息提示） | 截骨线信息提示 | 进入股骨截骨界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_145 |  | 02股骨制备 | TR050223（截骨线标记界面跳转） | 上一步 | 进入股骨截骨界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、股骨配准验证界面 |  | 1
MS-003_ENHM_146 |  | 02股骨制备 | TR050223（截骨线标记界面跳转） | 下一步 | 进入股骨截骨界面 | 1、点击“下一步”按钮 | 1、进入髓腔锉倾角计算界面 |  | 1
MS-003_ENHM_147 |  | 02股骨制备 | TR050223（截骨线标记界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 股骨精配准完成，进入股骨截骨界面 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、界面无变化 3.3、跳转至联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_148 |  | 02股骨制备 | TR050224（髓腔锉倾角计算界面布局) | 髓腔锉倾角计算界面显示 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为髓腔锉倾角计算所需工具安装及操作的引导示意图。股骨的朝向与方位与手术侧的设定关联。 左侧底部有进度条，用于反映配准验证采集点的进度。 示意图右上角显示髓腔锉倾角值。 右上角有“探针”图标、“股骨示踪器”图标。 有“工具精度检查”、“捕获”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_149 |  | 02股骨制备 | TR050225（髓腔锉倾角计算） | 示踪器被识别 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 | 1、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_150 |  | 02股骨制备 | TR050225（髓腔锉倾角计算） | 示踪器未被识别 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 | 1、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_151 |  | 02股骨制备 | TR050225（髓腔锉倾角计算） | 标记点的数据采集 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、装好示踪器，使用探针采集髓腔锉倾角计算标记点的数据 2、点击“捕获”按钮 | 1、记录数据 2、进度条实时反映采集进度 |  | 2
MS-003_ENHM_152 |  | 02股骨制备 | TR050225（髓腔锉倾角计算） | 髓腔锉倾角值计算 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、完成髓腔锉倾角计算所需的标记点的采集 | 1、系统自动计算髓腔锉倾角值 |  | 2
MS-003_ENHM_153 |  | 02股骨制备 | TR050226（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_154 |  | 02股骨制备 | TR050227（髓腔锉倾角计算信息提示） | 髓腔锉倾角值计算信息提示 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_155 |  | 02股骨制备 | TR050228（髓腔锉倾角计算界面跳转） | 上一步 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回股骨截骨界面 |  | 1
MS-003_ENHM_156 |  | 02股骨制备 | TR050228（髓腔锉倾角计算界面跳转） | 髓腔锉倾角值未计算无法点下一步 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、未进行髓腔锉倾角计算操作，点击“下一步”按钮 | 1、按钮置灰 |  | 3
MS-003_ENHM_157 |  | 02股骨制备 | TR050228（髓腔锉倾角计算界面跳转） | 髓腔锉倾角值已完成计算点下一步 | 进入联合前倾角评估—髓腔锉倾角测量界面 | 1、已完成髓腔锉倾角计算，点击“下一步”按钮 | 1、进入联合前倾角评估界面 |  | 1
MS-003_ENHM_158 |  | 02股骨制备 | TR050228（髓腔锉倾角计算界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 股骨精配准完成，未进行髓腔锉倾角测量 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、界面无变化 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_159 |  | 02股骨制备 | TR050228（髓腔锉倾角计算界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 股骨精配准完成，已进行髓腔锉倾角测量 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、界面无变化 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_160 |  | 02股骨制备 | TR050229（联合前倾角评估界面） | 联合倾角评估界面显示 | 进入联合倾角评估界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为3D的假体组合效果图。假体的朝向与方位与手术侧的设定关联。 效果图左下角为预期结果，显示“对比对侧”、“对比术前”的髋长值和联合偏距值。 效果图右上角显示髓腔锉前倾角的值和联合前倾角的值，以及规划的髓腔锉前倾角和联合前倾角的值。 右上角有“探针”图标、“股骨示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_161 |  | 02股骨制备 | TR050230（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入联合倾角评估界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_162 |  | 02股骨制备 | TR050231（联合前倾角信息提示） | 联合倾角信息提示界面 | 进入联合倾角评估界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_163 |  | 02股骨制备 | TR050232（联合前倾角界面跳转） | 上一步 | 进入联合倾角评估界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髓腔锉倾角计算界面 |  | 1
MS-003_ENHM_164 |  | 02股骨制备 | TR050232（联合前倾角界面跳转） | 下一步 | 进入联合倾角评估界面 | 1、点击“下一步”按钮 | 1、进入髋臼粗配准界面 |  | 1
MS-003_ENHM_165 |  | 02股骨制备 | TR050232（联合前倾角界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髓腔锉倾角测量完成，未进行联合前倾角评估 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、界面无变化 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_166 |  | 02股骨制备 | TR050232（联合前倾角界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髓腔锉倾角测量完成，已进行联合前倾角评估 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、界面无变化 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_167 |  | 03髋臼制备 | TR050301（髋臼粗配准界面） | 髋臼粗配准界面 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为髋臼粗配准引导示意图。髋臼的朝向与方位与手术侧的设定关联。 右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“髋臼特征点1”、“髋臼特征点2”、“髋臼特征点3”选项框和“修改”、“捕获”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_168 |  | 03髋臼制备 | TR050302（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器被识别 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别，查看图标 | 1、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_169 |  | 03髋臼制备 | TR050302（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未被识别 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别，查看图标 | 1、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_170 |  | 03髋臼制备 | TR050302（示踪器识别与特征点采集） | 选中髋臼特征点后高亮显示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、选中目标选项“髋臼特征点1\2\3” | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_ENHM_171 |  | 03髋臼制备 | TR050302（示踪器识别与特征点采集） | 股骨特征点采集 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、选中目标选项，点击“捕获”按钮进行股骨特征点的采集 | 1、采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_172 |  | 03髋臼制备 | TR050302（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未识别提示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_173 |  | 03髋臼制备 | TR050302（示踪器识别与特征点采集） | 直探针和弯探针只能选其中一个 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、“直探针”与“弯探针”同时存在，查看示踪器识别状态 | 1、弹框提示“直探针与弯探针同时存在，请选中其一”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_174 |  | 03髋臼制备 | TR050303（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_175 |  | 03髋臼制备 | TR050304（髋臼特征点标记修改） | 进入髋臼特征点标记修改 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、选中目标选项后，如选中“髋臼特征点1”选项，点击“修改”按钮 | 1、进入对应的髋臼特征点标记修改界面 |  | 2
MS-003_ENHM_176 |  | 03髋臼制备 | TR050305（髋臼特征点标记修改界面） | 髋臼特征点标记修改界面显示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为髋臼特征标记点选取的引导示意图。髋臼形态与手术侧的设定关联。示意图上只显示对应选项的髋臼标记点。蓝色表示旧标记点，绿色表示新标记点。 界面右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“髋臼特征点1”、“髋臼特征点2”、“髋臼特征点3”选项框和“修改”、“捕获”按钮。 选中的目标选项，在点击“修改”按钮后，其“修改”按钮替换为“取消”、“保存”按钮。此时，“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮均置灰。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_177 |  | 03髋臼制备 | TR050306（新标记点选取与保存） | 新标记点选取 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、示意图中选定新标记点，点击“保存”按钮 | 1、更新目标选项的标记点数据，界面返回髋臼粗配准界面，同时“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮被激活 |  | 2
MS-003_ENHM_178 |  | 03髋臼制备 | TR050306（新标记点选取与保存） | 取消新标记点修改 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、进入新标记点修改 2、点击“取消”按钮 | 1、取消标记点的修改操作，界面返回髋臼粗配准界面，同时“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮被激活 |  | 2
MS-003_ENHM_179 |  | 03髋臼制备 | TR050307（标记点选取与保存界面信息提示） | 标记点选取操作信息提示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_180 |  | 03髋臼制备 | TR050308（标记点选取与保存界面跳转） | 上一步 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回联合前倾角评估界面 |  | 1
MS-003_ENHM_181 |  | 03髋臼制备 | TR050308（标记点选取与保存界面跳转） | 未完成全部标记点捕获点下一步 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、髋臼特征点未全部完成捕获操作，点击“下一步”按钮 | 1、按钮置灰 |  | 3
MS-003_ENHM_182 |  | 03髋臼制备 | TR050308（标记点选取与保存界面跳转） | 完成全部标记点捕获点下一步 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、髋臼特征点全部完成捕获操作 2、查看配准状态 | 1、髋臼粗配准计算，显示配准精度 |  | 1
MS-003_ENHM_183 |  | 03髋臼制备 | TR050308（标记点选取与保存界面跳转） | 粗配准误差＞3mm，无法进入精配准 |  | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差>3mm，点击下一步 | 2、无法进入精配准 |  | 2
MS-003_ENHM_184 |  | 03髋臼制备 | TR050308（标记点选取与保存界面跳转） | 粗配准误差≤3mm，进入精配准 |  | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差≤3mm，点击下一步 | 2、进入精配准 |  | 2
MS-003_ENHM_185 |  | 03髋臼制备 | TR050308（标记点选取与保存界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成髋臼示踪器检查钉捕获，未进行髋臼粗配准 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、跳转至联合前倾角评估界面 4.1、界面无变化 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_186 |  | 03髋臼制备 | TR050308（标记点选取与保存界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成髋臼示踪器检查钉捕获，已进行髋臼粗配准 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合前倾角评估界面，数据保存 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_187 |  | 03髋臼制备 | TR050309（髋臼精配准界面） | 髋臼精配准界面显示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为髋臼精配准引导示意图。髋臼的朝向与方位与手术侧的设定关联。 左侧底部有进度条，用于反映配准采集配准点的进度。 示意图右上角显示当前采集选项的剩余采集个数。 右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“髋臼关节面”、“髋臼后角”、“髋臼前切迹”、“髋臼外侧面”选项框和“捕获”、“撤销”按钮。 有髋臼精配准精度显示框，初始显示值为N/A。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_188 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器被识别 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别，查看图标 | 1、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_189 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未被识别 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别，查看图标 | 1、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_190 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 选中髋臼特征点后高亮显示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、选中目标选项“髋臼特征点1\2\3” | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_ENHM_191 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 股骨特征点采集 | 进入髋臼精配准界面 | 1、选中目标选项 2、点击“捕获”按钮 | 2、进行股骨特征点的采集，采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_192 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未识别提示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_193 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 配准点采集 | 进入髋臼精配准界面 | 1、按示意图的提示区域，使用探针进行配准点采集，点击“捕获”按钮，采集中查看界面显示 | 1、采集过程中有进度条提示，同时右上角有剩余采集点数的提示 |  | 2
MS-003_ENHM_194 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 配准点采集完成 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采集完成，查看界面显示 | 1、进度条和剩余个数提示消失 |  | 2
MS-003_ENHM_195 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 配准点符合要求表示成功 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采样点均符合要求，查看对应选项标识结果 | 1、采集完成，标识成功 |  | 2
MS-003_ENHM_196 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 配准点不符合要求提示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采样点不符合要求，查看标识状态 | 1、弹框提示“请补充采样点” |  | 2
MS-003_ENHM_197 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 配准点不符合要求关闭提示框 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采样点不符合要求，弹出“请补充采样点”，点击确认 | 1、关闭提示框，同时底部出现进度条，右上角出现剩余采集点数的提示，可以继续采集 |  | 2
MS-003_ENHM_198 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 目标示踪器未被识别 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_199 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 直探针和弯探针只能选其中一个 | 进入髋臼精配准界面 | 1、“直探针”与“弯探针”同时存在，查看界面显示 | 1、弹框提示“直探针与弯探针同时存在，请选中其一”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 2
MS-003_ENHM_200 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 撤销特征点 | 进入髋臼精配准界面 | 1、已进行特征点采集，点击“撤销”按钮 | 1、清除当前次采集的股骨特征点数据 |  | 3
MS-003_ENHM_201 |  | 03髋臼制备 | TR050310（示踪器识别与特征点采集） | 配准精度值 | 进入髋臼精配准界面 | 1、完成所有的配准点采集，查看精度值 | 1、系统自动进行髋臼精配准计算，并实时更新显示精配准精度值 |  | 2
MS-003_ENHM_202 |  | 03髋臼制备 | TR050311（特征点采集界面工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入髋臼精配准界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_203 |  | 03髋臼制备 | TR050312（特征点采集界面信息提示） | 特征点采集信息提示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、特征点采集中，查看界面信息提示 | 1、提示栏里提示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_204 |  | 03髋臼制备 | TR050313（特征点采集界面页面跳转） | 上一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼粗配准界面 |  | 1
MS-003_ENHM_205 |  | 03髋臼制备 | TR050313（特征点采集界面页面跳转） | 未按要求捕获配准点无法下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼配准点未按要求完成全部捕获操作 2、点击“下一步”按钮 | 2、按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_206 |  | 03髋臼制备 | TR050313（特征点采集界面页面跳转） | 按要求捕获配准点下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼配准点已完成全部捕获操作 2、查看精配准状态 | 1、进入髋臼配准确认界面 |  | 1
MS-003_ENHM_207 |  | 03髋臼制备 | TR050313（特征点采集界面页面跳转） | 按要求捕获配准点下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差＞1mm，点击下一步 | 2、无法进入髋臼配准验证界面 |  | 2
MS-003_ENHM_208 |  | 03髋臼制备 | TR050313（特征点采集界面页面跳转） | 按要求捕获配准点下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差≤1mm，点击下一步 | 2、进入髋臼配准验证界面 |  | 2
MS-003_ENHM_209 |  | 03髋臼制备 | TR050313（特征点采集界面页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼粗配准误差值≤3mm，精配准完成且误差＞1mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、跳转至联合前倾角评估界面 4.1、跳转至髋臼粗配准界面 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_210 |  | 03髋臼制备 | TR050313（特征点采集界面页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼粗配准误差值≤3mm，精配准完成且误差≤1mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合前倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 4.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 4.3、跳转至安放前准备界面，数据保存 5.1、跳转至臼杯验证界面，数据保存 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_211 |  | 03髋臼制备 | TR050314（髋臼配准确认界面） | 髋臼配准确认界面 | 进入髋臼配准确认界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为髋臼配准确认操作引导示意图。髋臼的朝向与方位与手术侧的设定关联。示意图右上角有局部CT图、距离骨表面距离提示框，单位mm。 左侧底部有进度条，用于反映配准确认采集点的进度。 右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“捕获”、“撤销”按钮。 有精度提示框，单位为mm。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_212 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 示踪器被识别 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_213 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 示踪器未被识别 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 2
MS-003_ENHM_214 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 配准点采集与精度示意 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、采集配准点后查看引导示意图上的点的状态 | 1、股骨配准验证引导示意图上显示配准采集的点 |  | 1
MS-003_ENHM_215 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 股骨特征点采集 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、使用探针选中目标验证点，查看软件界面显示 | 1、局部CT图放大显示，并实时提示探针针尖距离骨表面的距离 |  | 2
MS-003_ENHM_216 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 验证点捕获后显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、探针选中验证点 2、点击“捕获”按钮 | 2、进行验证点的采集，并用圆点显示 |  | 2
MS-003_ENHM_217 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 配准精度状态显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、配准精度1mm内 2、查看精度状态显示 | 2、显示蓝色 |  | 1
MS-003_ENHM_218 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 配准精度状态显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、配准精度1mm~1.5mm 2、查看精度状态显示 | 2、显示黄色 |  | 1
MS-003_ENHM_219 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 配准精度状态显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、配准精度在1.5mm以上 2、查看精度状态显示 | 2、显示红色 |  | 1
MS-003_ENHM_220 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 采集完成，提示框显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、验证点采集完成，观察提示框显示 | 1、精度提示框显示整体验证的精度值 |  | 2
MS-003_ENHM_221 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 采集进度 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、验证点采集过程中，查看进度显示 | 1、进度条表示采集的进度 |  | 2
MS-003_ENHM_222 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 示踪器识别异常提示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_223 |  | 03髋臼制备 | TR050315（示踪器识别) | 撤销验证点 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、已采集到验证点 2、点击“撤销”按钮 | 1、清除当前次采集的验证点数据 |  | 2
MS-003_ENHM_224 |  | 03髋臼制备 | TR050316（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_225 |  | 03髋臼制备 | TR050317（信息提示） | 信息提示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、髋臼配准验证中，查看信息提示 | 1、信息提示栏里提示相应的操作信息
MS-003_ENHM_226 |  | 03髋臼制备 | TR050318（精度检查界面跳转） | 上一步 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼精配准界面 |  | 1
MS-003_ENHM_227 |  | 03髋臼制备 | TR050318（精度检查界面跳转） | 未按要求精度检查点下一步 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、未按要求进行精度验证操作，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_228 |  | 03髋臼制备 | TR050318（精度检查界面跳转） | 已完成精度检查点下一步 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、髋臼精配准误差≤1mm，点击“下一步” | 1、进入磨锉前准备界面 |  | 1
MS-003_ENHM_229 |  | 03髋臼制备 | TR050318（精度检查界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成，未进行髋臼配准验证 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、跳转至联合前倾角评估界面 4.1、跳转至髋臼粗配准界面 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_230 |  | 03髋臼制备 | TR050318（精度检查界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成，已进行髋臼配准验证 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 4.2、跳转至髋臼磨锉界面 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_231 |  | 03髋臼制备 | TR050319（磨锉前准备） | 磨锉前准备界面显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为磨锉前准备的引导示意图，包括执行台车刹车提示图、髋臼检查钉提示图、操作杆检查点提示图。 右上角有“探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有磨锉杆类型的显示框，显示系统识别到的磨锉杆类型。 有“髋臼检查点”、“操作杆检查点”选项框和“捕获”按钮。 有“髋臼检查点”精度显示框和“操作杆检查点”精度显示框，初始显示值均为N/A，单位为mm。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_232 |  | 03髋臼制备 | TR050320（示踪器识别) | 示踪器被识别 | 进入磨锉前准备界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_233 |  | 03髋臼制备 | TR050320（示踪器识别) | 示踪器未被识别 | 进入磨锉前准备界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_234 |  | 03髋臼制备 | TR050320（示踪器识别) | 磨锉杆显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、查看磨锉杆类型选项栏默认显示 | 1、显示系统识别到的磨锉杆类型 |  | 1
MS-003_ENHM_235 |  | 03髋臼制备 | TR050320（示踪器识别) | 选中目标选项高亮显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、选中目标选项“髋臼检查点”，查看按钮 | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_ENHM_236 |  | 03髋臼制备 | TR050320（示踪器识别) | 检查点实时显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、按示意图的提示区域，使用探针进行检查点采集，点击“捕获”按钮，采集中查看界面显示 | 1、实时更新、显示精度值。完成后，对应选项被标识 |  | 1
MS-003_ENHM_237 |  | 03髋臼制备 | TR050320（示踪器识别) | 采集点时示踪器未捕获 | 进入磨锉前准备界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_238 |  | 03髋臼制备 | TR050321（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入磨锉前准备界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_239 |  | 03髋臼制备 | TR050322（磨锉准备界面信息提示） | 磨锉准备界面信息提示栏 | 进入磨锉前准备界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_240 |  | 03髋臼制备 | TR050323(磨锉准备界面界面跳转） | 上一步 | 进入磨锉前准备界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼配准确认界面 |  | 1
MS-003_ENHM_241 |  | 03髋臼制备 | TR050323(磨锉准备界面界面跳转） | 未完成检查点下一步 | 进入磨锉前准备界面 | 1、未完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_242 |  | 03髋臼制备 | TR050323(磨锉准备界面界面跳转） | 完成所有点检查点下一步 | 进入磨锉前准备界面 | 1、已完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、进入髋臼磨锉界面 |  | 1
MS-003_ENHM_243 |  | 03髋臼制备 | TR050323(磨锉准备界面界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼配准确认完成，未完成检查点检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、跳转至联合前倾角评估界面 4.1、界面无变化 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_244 |  | 03髋臼制备 | TR050323(磨锉准备界面界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼配准确认完成，已完成检查点检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 4.2、界面无变化 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_245 |  | 03髋臼制备 | TR050324(髋臼磨锉界面) | 髋臼磨锉界面显示 | 进入磨锉界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为磨锉示意图，包括3D髋臼模型图、磨锉杆线框示意图。 示意图左上角有髋臼钻电源指示图标、虚拟边界指示图标、深度保护指示图标。 示意图左下角有脚撑状态提示图标。 示意图右上角有剩余磨锉距离显示框，显示内侧、后侧、上侧的剩余距离值，单位为mm。 示意图右下角有臼杯前倾角角度、外展角角度的显示框，分别显示当前值和规划值，单位为°。 右上角有“磨锉杆示踪器”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有当前的髋臼锉型号和规划的髋臼锉型号显示框。其中当前的髋臼锉型号有下拉菜单。 髋臼锉型号默认显示N/A。此时界面上的其它按钮全置灰。 当通过下拉菜单选择髋臼磨锉型号后，界面上的其它按钮被激活。 有“智能磨锉”与“自由磨锉”的切换滑动按钮。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_246 |  | 03髋臼制备 | TR050325（示踪器识别） | 示踪器被识别 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_247 |  | 03髋臼制备 | TR050325（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_248 |  | 03髋臼制备 | TR050325（示踪器识别） | 磨锉杆型号显示 | 进入磨锉界面 | 1、点击当前髋臼锉型号的下拉菜单 | 1、弹出髋臼锉型号选择界面，点击后可被选择 |  | 2
MS-003_ENHM_249 |  | 03髋臼制备 | TR050325（示踪器识别） | 磨锉中臼杯角度变化 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉过程中，查看界面的臼杯前倾角角度、外展角角度 | 1、臼杯前倾角角度、外展角角度随磨锉实时变化 |  | 2
MS-003_ENHM_250 |  | 03髋臼制备 | TR050325（示踪器识别） | 磨锉中的磨锉部分颜色区分 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉过程中，查看3D模型的显示 | 1、实时更新显示剩余磨锉距离，并与3D模型的表面颜色关联。绿色代表规划磨锉部分，白色代表磨锉完成部分 |  | 2
MS-003_ENHM_251 |  | 03髋臼制备 | TR050325（示踪器识别） | 磨锉超过规划 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉的厚度超过规划1.0mm，查看臼杯显示 | 1、模型显示红色 |  | 1
MS-003_ENHM_252 |  | 03髋臼制备 | TR050325（示踪器识别） | 磨锉超过规划 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉的厚度超过规划2.3mm，继续磨锉 | 1、髋臼钻将自动断电 |  | 1
MS-003_ENHM_253 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 智能磨锉自由拖动 | 进入磨锉界面 | 1、点击切换“智能磨锉”与“自由磨锉”的滑动按钮 2、选择“智能磨锉”按钮，踩住右脚踏，拖动机械臂 | 2、机械臂可以被拖动 |  | 1
MS-003_ENHM_254 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 髋臼进入II级安全规划后开启深度保护 | 进入磨锉界面 | 1、拖动髋臼锉中心进入II级安全规划区域 | 1、深度保护指示图标被点亮，深度保护开启 |  | 1
MS-003_ENHM_255 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 虚拟边界 | 进入磨锉界面 | 1、拖动磨锉杆角度处于规划方向的15°圆锥范围内 | 1、虚拟边界保护开启，虚拟边界指示图标被点亮 |  | 2
MS-003_ENHM_256 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 脚撑状态提示图标 | 进入磨锉界面 | 1、查看脚撑默认显示状态 2、脚撑正常撑起，查看界面脚撑状态显示 | 1、脚撑默认置灰 2、脚撑状态提示图标被点亮 |  | 2
MS-003_ENHM_257 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 髋臼钻电源开启 | 1、进入磨锉界面 2、虚拟边界保护与深度保护均开启，脚撑状态正常 | 1、髋臼锉中心进入I级安全规划区域，查看髋臼钻状态 | 1、髋臼钻电源自动开启，髋臼钻电源指示图标被点亮 |  | 2
MS-003_ENHM_258 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 髋臼钻电源自动切断 | 进入磨锉界面 | 1、髋臼锉中心离开I级安全规划区域 | 1、髋臼钻电源自动切断，髋臼钻电源指示图标被置灰 |  | 2
MS-003_ENHM_259 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 髋臼钻电源自动切断 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉过程中松开脚踏 | 1、髋臼钻电源自动切断，髋臼钻电源指示图标被置灰 |  | 1
MS-003_ENHM_260 |  | 03髋臼制备 | TR050326（智能磨锉） | 示踪器未识别提示 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器未被正常识别，观察髋臼钻 | 1、髋臼钻电源自动断开，髋臼钻电源指示图标置灰。软件界面弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 2
MS-003_ENHM_261 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 磨锉模式切换 | 进入磨锉界面 | 1、当前为“智能磨锉”模式 2、点击“智能磨锉”与“自由磨锉”的切换滑动按钮 | 2、“智能磨锉”按钮切换为“自由磨锉”按钮。同时弹框提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用” |  | 2
MS-003_ENHM_262 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 关闭提示框 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击确认按钮 | 1、关闭弹框，并进入自由磨锉模式，按钮显示为“自由磨锉” |  | 2
MS-003_ENHM_263 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 提示框点击取消 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击取消按钮 | 1、关闭弹框，不进行任何其他操作 |  | 3
MS-003_ENHM_264 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 自由拖动机械臂图标显示 | 进入磨锉界面 | 1、按钮为“自由磨锉”时，踩下右脚踏并保持脚踏处于踩压状态，手动拖动机械臂 | 1、可以自由拖动机械臂，且髋臼钻电源便处于开启状态，指示图标点亮，图标颜色为橙色 |  | 1
MS-003_ENHM_265 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 自由磨锉无深度保护 | 进入磨锉界面 | 1、自由磨锉模式下，无深度保护和虚拟边界保护，查看图标显示 | 1、两指示图标均置灰 |  | 2
MS-003_ENHM_266 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 自由磨锉模式下切换模式 | 进入磨锉界面 | 1、自由磨锉模式下，点击切换按钮 | 1、返回“智能磨锉”按钮，弹框提示“即将退出自由磨锉模式，进入智能磨锉模式” |  | 2
MS-003_ENHM_267 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 确认进入智能磨锉 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“即将退出自由磨锉模式，进入智能磨锉模式”，点击“确认”按钮 | 1、关闭弹框，并退出自由磨锉，进入智能磨锉模式 |  | 2
MS-003_ENHM_268 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 取消进入智能磨锉 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“即将退出自由磨锉模式，进入智能磨锉模式”，点击“取消”按钮 | 关闭弹框，不进行其他任何操作 |  | 3
MS-003_ENHM_269 |  | 03髋臼制备 | TR050327（自由磨锉） | 示踪器未被正常识别 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器未被正常识别，观察髋臼钻 | 1、髋臼钻电源自动断开，髋臼钻电源指示图标置灰。软件界面弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_270 |  | 03髋臼制备 | TR050328（磨锉工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入磨锉界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_271 |  | 03髋臼制备 | TR050329（磨锉界面信息提示） | 磨锉信息提示 | 进入磨锉界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_272 |  | 03髋臼制备 | TR050330(磨锉界面界面跳转） | 上一步 | 进入磨锉界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回磨锉前准备界面 |  | 1
MS-003_ENHM_273 |  | 03髋臼制备 | TR050330(磨锉界面界面跳转） | 完成检查点点下一步 | 进入磨锉界面 | 1、已完成所有检查点的检查 2、查看检查结果 | 2、界面显示检查误差值 |  | 1
MS-003_ENHM_274 |  | 03髋臼制备 | TR050330(磨锉界面界面跳转） | 磨锉前准备，检查点精度值＞1mm，无法进入髋臼磨锉 |  | 1、磨锉前准备检查点已完成 2、至少1个检查点精度值>1mm，点击下一步 | 2、无法进入髋臼磨锉界面 |  | 2
MS-003_ENHM_275 |  | 03髋臼制备 | TR050330(磨锉界面界面跳转） | 磨锉前准备，检查点精度值≤1mm，进入髋臼磨锉 |  | 1、磨锉前准备检查点已完成 2、所有检查点精度值≤1mm，点击下一步 | 2、进入髋臼磨锉界面 |  | 2
MS-003_ENHM_276 |  | 03髋臼制备 | TR050330(磨锉界面界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 磨锉前准备完成，髋臼磨锉精度值＞1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、跳转至联合前倾角评估界面 4.1、跳转至髋臼配准界面 4.2、界面无变化 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_277 |  | 03髋臼制备 | TR050330(磨锉界面界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 磨锉前准备完成，髋臼磨锉精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 4.2、界面无变化 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_278 |  | 03髋臼制备 | TR050331（臼杯安放前准备界面） | 臼杯安放前准备界面 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为臼杯安放前准备的操作引导示意图，包括安放杆示踪器安装检查提示图、安放杆检查点提示图。 右上角有“探针”图标、“髋臼示踪器”图标，“安放杆示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有安放杆类型的显示框。显示当前软件系统识别到达的安放杆类型。 有“髋臼检查点”、“安放杆检查点”选项框和“捕获”按钮。 有“髋臼检查点”精度显示框和“安放杆检查点”精度显示框，初始显示值均为N/A，单位为mm。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_279 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 示踪器被识别 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_280 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_281 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 安放杆已被识别到 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、安放杆已被识别到，查看安放杆类型显示框 | 1、显示系统识别到的安放杆类型，与实际一致 |  | 1
MS-003_ENHM_282 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 选中髋臼检查点高亮显示 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、选中目标选项“髋臼检查点” 2、查看该项显示 | 2、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_ENHM_283 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 采集检查点 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、按示意图的提示，使用探针进行检查点采集 2、点击“捕获”按钮 | 2、检查点被采集，并实时更新、显示精度值 |  | 1
MS-003_ENHM_284 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 已采集检查点被标识 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、已完成采集检查点，查看对应项的状态 | 1、对应选项被标识 |  | 2
MS-003_ENHM_285 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 示踪器未正常识别提示 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器” |  | 3
MS-003_ENHM_286 |  | 03髋臼制备 | TR050332（示踪器识别） | 提示框点击确认 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、示踪器识别异常，弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮 | 1、关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_287 |  | 03髋臼制备 | TR050333（检查点采集工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_288 |  | 03髋臼制备 | TR050334（检查点采集信息提示） | 检查点信息提示 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_289 |  | 03髋臼制备 | TR050335（检查点采集界面跳转） | 上一步 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼磨锉界面 |  | 1
MS-003_ENHM_290 |  | 03髋臼制备 | TR050335（检查点采集界面跳转） | 未完成检查点采集下一步 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、未完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_ENHM_291 |  | 03髋臼制备 | TR050335（检查点采集界面跳转） | 完成检查点采集下一步 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、已完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、进入臼杯安放界面 |  | 1
MS-003_ENHM_292 |  | 03髋臼制备 | TR050335（检查点采集界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成且误差≤1mm，磨锉前所有检查点精度值＞1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至股骨粗配准界面 3.2、跳转至股骨截骨界面 3.3、跳转至联合前倾角评估界面 4.1、跳转至髋臼配准界面 4.2、跳转至磨锉前准备界面 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_ENHM_293 |  | 03髋臼制备 | TR050335（检查点采集界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成且误差≤1mm，磨锉前所有检查点精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 4.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 4.3、跳转至臼杯安放界面，数据保存 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_294 |  | 03髋臼制备 | TR050336（臼杯安放界面） | 臼杯安放界面 | 进入臼杯安放界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为臼杯安放示意图，包括3D髋臼模型图、臼杯模型图及敲击锤敲击示意图。 示意图左上角有敲击指示图标、轴向保护提示图标。 示意图左下角有脚撑状态提示图标。 示意图右上角有剩余敲击距离显示框，显示剩余距离值，单位为mm。当剩余敲击距离小于负1时，字体颜色变为红色。 示意图右下角有臼杯前倾角角度、外展角角度的显示框，分别显示当前值和规划值，单位为°。 右上角有“安放杆示踪器”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有当前的臼杯型号和规划的臼杯型号显示框。其中当前的臼杯型号有下拉菜单。 当前的臼杯型号初始显示值为N/A。初始状态下，界面中的其余按钮全置灰。 当通过下拉菜单选择好目标臼杯型号后，界面中的其余按钮全被激活。 有“智能定位”与“自由定位”的切换滑动按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_295 |  | 03髋臼制备 | TR050337（示踪器识别) | 示踪器被识别 | 进入臼杯安放界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_296 |  | 03髋臼制备 | TR050337（示踪器识别) | 示踪器未被识别 | 进入臼杯安放界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_297 |  | 03髋臼制备 | TR050337（示踪器识别) | 安放杆角度实时识别 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放杆安放中查看臼杯角度显示 | 1、随臼杯位置的变化，实时更新显示臼杯前倾角角度、外展角角度 |  | 1
MS-003_ENHM_298 |  | 03髋臼制备 | TR050337（示踪器识别) | 实时显示剩余敲击距离 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放杆安放中查看界面显示剩余敲击距离 | 1、剩余敲击距离显示框，实时更新显示剩余敲击距离 |  | 2
MS-003_ENHM_299 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 机械臂自由拖动 | 进入臼杯安放界面 | 1、“智能定位”与“自由定位”的切换滑动按钮处于“智能定位”按钮时，踩下右脚踏并保持脚踏处于踩压状态，拖动机械臂 | 1、机械臂可以被手动拖动 |  | 1
MS-003_ENHM_300 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 速度处于设定值 | 进入臼杯安放界面 | 1、机械臂拖动速度到达设定的速度阈 | 1、机械臂自动引导到规划的轴向方向 |  | 2
MS-003_ENHM_301 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 脚撑状态提示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、机械臂台车脚撑正常撑起，查看脚撑状态图标 | 1、脚撑状态提示图标被点亮 |  | 2
MS-003_ENHM_302 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 脚撑正常指示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、轴向保护开启，且脚撑状态正常，查看敲击指示图标 | 1、敲击指示图标被点亮 |  | 2
MS-003_ENHM_303 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 脚撑不正常指示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、轴向保护开启，脚撑状态不正常，查看敲击指示图标 | 1、敲击指示图标置灰 |  | 3
MS-003_ENHM_304 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 安放杆偏离规划 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放过程中，安放杆被敲击后导致偏离规划轴向超过2° | 1、敲击指示图标应置灰，弹框提示“臼杯安放偏离规划，请重新调整机械臂姿态” |  | 2
MS-003_ENHM_305 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 关闭提示框 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放杆偏离规划轴后弹出提示框，点击提示框中确认按钮 | 1、关闭提示框 |  | 2
MS-003_ENHM_306 |  | 03髋臼制备 | TR050338（智能定位） | 敲击指示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、目标示踪器未被正常识别，查看敲击指示图标状态 | 1、敲击指示图标置灰，弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器” |  | 3
MS-003_ENHM_307 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 智能定位切换为自由定位 | 进入臼杯安放界面 | 1、当前为“智能定位”模式，点击“智能定位”与“自由定位”的切换滑动按钮 | 1、“智能定位”按钮切换为“自由定位”按钮。同时弹框提示“自由定位具有较大操作风险，请谨慎使用” |  | 3
MS-003_ENHM_308 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 切换定位模式确认提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换定位模式之后，弹出提示“自由定位具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击确认按钮 | 1、关闭弹框，并进入自由定位模式，按钮显示为“自由定位” |  | 3
MS-003_ENHM_309 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 切换定位模式取消提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击取消按钮 | 1、关闭弹框，不进行任何其他操作 |  | 3
MS-003_ENHM_310 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 踩脚踏拖动机械臂 | 进入臼杯安放界面 | 1、按钮切换为“自由定位”，踩下右脚踏并保持脚踏处于踩压状态，手动拖动机械臂 | 1、可以自由拖动机械臂 |  | 1
MS-003_ENHM_311 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 自由定位查看图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、自由定位模式下，无无轴向保护，查看图标显示 | 1、敲击指示图标置灰 |  | 3
MS-003_ENHM_312 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 自由定位切换 | 进入臼杯安放界面 | 1、自由定位模式下，点击切换按钮 | 1、返回“智能定位”按钮，弹框提示“即将退出自由定位模式，进入智能定位模式” |  | 2
MS-003_ENHM_313 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 切换定位模式确认提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换定位模式之后，弹出提示“即将退出自由定位模式，进入智能定位模式”，点击“确认”按钮 | 1、关闭弹框，并退出自由定位，进入智能定位模式 |  | 2
MS-003_ENHM_314 |  | 03髋臼制备 | TR050339（自由定位） | 切换定位模式取消提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换定位模式之后，弹出提示“即将退出自由定位模式，进入智能定位模式”，点击“取消”按钮 | 1、关闭弹框，不进行其他任何操作 |  | 3
MS-003_ENHM_315 |  | 03髋臼制备 | TR050340（定位工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入臼杯安放界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_316 |  | 03髋臼制备 | TR050341（定位界面信息提示） | 信息 提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_317 |  | 03髋臼制备 | TR050342(定位界面跳转） | 上一步 | 进入臼杯安放界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回臼杯安放前准备界面 |  | 1
MS-003_ENHM_318 |  | 03髋臼制备 | TR050342(定位界面跳转） | 下一步 | 进入臼杯安放界面 | 1、点击“下一步” | 1、进入臼杯角度验证界面 |  | 1
MS-003_ENHM_319 |  | 03髋臼制备 | TR050342(定位界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成安放前准备并且所有检查点精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨粗配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合前倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼配准界面，数据保存 4.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_320 |  | 04手术结果 | TR050401（臼杯角度验证界面） | 臼杯角度验证界面 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、查看臼杯角度验证界面显示 | 1、界面左侧为臼杯特征点采集的引导示意图。 示意图下方有进度条，表示臼杯特征点采集的进度。 示意图右下角有臼杯前倾角、外展角角度显示框，分别显示当前实际安装的角度值和规划的角度值，单位为°。 界面右上角有“探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“臼杯特征点”选项框和“捕获”、“清除”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_321 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 示踪器被识别 | 进入手术结果界面 | 1、目标示踪器（探针、髋臼）被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_322 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入手术结果界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_323 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 臼杯特征点选中高亮 | 进入手术结果界面 | 1、选中臼杯特征点选项 | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_ENHM_324 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 实时显示特征点采集 | 进入手术结果界面 | 1、按示意图的提示，使用探针进行特征点采集，点击“捕获”按钮 | 1、特征点被采集，进度条实时更新采集进度 |  | 2
MS-003_ENHM_325 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 臼杯角度显示 | 进入手术结果界面 | 1、已完成采集特征点，查看对应项的状态 | 1、对应选项被标识，同时更新、显示当前臼杯的前倾角、外展角的数值 |  | 1
MS-003_ENHM_326 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入手术结果界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器” |  | 3
MS-003_ENHM_327 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 关闭示踪器未识别提示框 | 进入手术结果界面 | 1、示踪器识别异常，弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮 | 1、关闭提示框 |  | 3
MS-003_ENHM_328 |  | 04手术结果 | TR050402（示踪器识别） | 清除特征点 | 进入手术结果界面 | 1、特征点采集中，点击“清除”按钮 | 1、一个采集的特征点的数据被清除 |  | 2
MS-003_ENHM_329 |  | 04手术结果 | TR050403（定位工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入手术结果界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_330 |  | 04手术结果 | TR050404（定位界面信息提示） | 定位界面提示信息 | 进入手术结果界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_331 |  | 04手术结果 | TR050405(定位界面跳转） | 上一步 | 进入手术结果界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回臼杯安放界面 |  | 1
MS-003_ENHM_332 |  | 04手术结果 | TR050405(定位界面跳转） | 未完成角度验证下一步 | 进入手术结果界面 | 1、未完成臼杯角度验证操作,点击下一步 | 1、“下一步”按钮置灰 |  | 3
MS-003_ENHM_333 |  | 04手术结果 | TR050405(定位界面跳转） | 下一步 | 进入手术结果界面 | 1、点击“下一步” | 1、进入复位后验证界面 |  | 1
MS-003_ENHM_334 |  | 04手术结果 | TR050405(定位界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成且误差≤1mm，磨锉前所有检查点精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 4.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 4.3、跳转至臼杯安放界面，数据保存 5.1、界面无变化 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_335 |  | 04手术结果 | TR050406（复位后验证界面） | 复位验证界面 | 进入复位验证界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧显示假体复位后的3D示意图。 示意图左下角显示复位后“对比对侧”与“对比术前”的髋长和联合偏距值。单位为mm。 示意图右下角显示复位后臼杯前倾角、外展角，股骨柄倾角和联合前倾角。单位为°。 右上角有“探针”图标、“髋臼示踪器”图标及“股骨示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 右中部显示假体的品牌、臼杯型号、规格，衬垫型号，股骨头的型号、规格、长度，股骨柄的型号、规格、颈干角。通过下拉菜单来选择相应的参数。 有“捕获”按钮。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_336 |  | 04手术结果 | TR050407（示踪器识别） | 复位后验证界面提示 | 进入复位验证界面 | 1、进入复位后验证界面，查看界面 | 1、弹框提示“请重新安装股骨示踪器” |  | 2
MS-003_ENHM_337 |  | 04手术结果 | TR050407（示踪器识别） | 弹框后关闭 | 进入复位验证界面 | 1、界面提示“请重新安装股骨示踪器”，点击“是” | 1、关闭弹框 |  | 2
MS-003_ENHM_338 |  | 04手术结果 | TR050407（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入复位验证界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_ENHM_339 |  | 04手术结果 | TR050407（示踪器识别） | 关闭示踪器未识别提示框 | 进入复位验证界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为灰色 |  | 3
MS-003_ENHM_340 |  | 04手术结果 | TR050407（示踪器识别） | 复位后的角度和偏距自动更新 | 进入复位验证界面 | 1、所有示踪器均正常识别后 2、点击“捕获”按钮 | 2、自动更新、显示复位后的髋长和联合偏距值，更新、显示臼杯前倾角、外展角，股骨柄倾角及联合前倾角 |  | 2
MS-003_ENHM_341 |  | 04手术结果 | TR050408（定位工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入复位验证界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_ENHM_342 |  | 04手术结果 | TR050409（定位界面信息提示） | 定位信息提示 | 进入复位验证界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_ENHM_343 |  | 04手术结果 | TR050410(定位界面跳转） | 上一步 | 进入复位验证界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回臼杯角度验证界面 |  | 1
MS-003_ENHM_344 |  | 04手术结果 | TR050410(定位界面跳转） | 下一步 | 进入复位验证界面 | 1、点击“下一步” | 1、进入手术记录界面 |  | 1
MS-003_ENHM_345 |  | 04手术结果 | TR050410(定位界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 1、完成臼杯安放 2、完成臼杯角度验证 3、完成髓腔锉倾角捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨制备—股骨配准 3.2、股骨制备—股骨截骨 3.3、股骨制备—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至股骨配准界面，数据保存 3.2、跳转至股骨截骨界面，数据保存 3.3、跳转至联合倾角评估界面，数据保存 4.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 4.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 4.3、跳转至臼杯安放界面，数据保存 5.1、跳转至臼杯验证界面，数据保存 5.2、界面无变化 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_ENHM_346 |  | 03手术结果 | TR060310(手术记录界面） | 手术记录界面显示 | 进入手术记录界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为术中数据信息，如术中的截图、手术报告等。默认显示手术回放中的数据信息，即术中截图。 右上方有“手术回放”按钮和“手术报告”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“完成”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_347 |  | 03手术结果 | TR060310（手术回放） | 手术回放界面显示 | 进入手术回放界面 | 1、界面显示 | 1、默认显示手术回放，也可通过点击“手术回放”按钮进入。 手术回放界面显示术中截图，包含用户手动截图和系统自动截图的数据。 系统自动截图的内容即手术报告中要求的截图内容 |  | 2
MS-003_ENHM_348 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告） | 手术回放界面截图 | 进入手术回放界面 | 1、软件中各界面点击截图按钮 2、查看手术回放界面显示 | 2、手术回放界面显示该病例手术所有截图
MS-003_ENHM_349 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告） | 手术报告界面 | 进入手术回放界面 | 1、点击“手术报告”按钮 | 1、进入手术报告界面 |  | 1
MS-003_ENHM_350 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告） | 手术报告导出 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、未插入U盘 2、点击“导出报告” | 1、提示“请插入U盘”
MS-003_ENHM_351 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告导出） | 手术报告导出弹框 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、插入U盘 2、点击“导出报告”按钮 | 1、弹出路径选择弹框 |  | 2
MS-003_ENHM_352 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告导出） | 手术报告导出 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、点击“导出报告”按钮 2、弹出报告保存路径选择弹框选择一个路径，未输入文件名，点击“确定”按钮 | 2、无法导出报告
MS-003_ENHM_353 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告导出） | 手术报告导出 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、点击“导出报告”按钮 2、弹出报告保存路径选择弹框选择一个路径，输入文件名，点击“确定”按钮 | 2、无法导出报告
MS-003_ENHM_354 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告导出） | 手术报告内容查看 | 进入手术回放—手术报告导出 | 1、查看导出报告界面手术信息 2、导出报告后查看手术信息 | 1、手术报告界面信息与手术数据一致 2、导出的报告与手术数据一致
MS-003_ENHM_355 |  | 03手术结果 | TR060310（信息提示） | 报告导出界面信息提示 | 进入手术回放界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 2
MS-003_ENHM_356 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 上一步 | 进入手术回放界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回复位后验证界面 |  | 3
MS-003_ENHM_357 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 手术完成 | 手术完成 | 1、点击“完成”按钮 | 1、弹框提示“手术已经完成，请选择注销账户或退出系统” |  | 1
MS-003_ENHM_358 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 手术完成 | 手术完成 | 1、选择目标选项后，点击“确认”按钮 | 1、执行相应的操作 |  | 2
MS-003_ENHM_359 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 注销系统 | 1、进入手术记录界面 2、点击手术完成 | 1、选择注销账户 | 1、返回登录界面 |  | 2
MS-003_ENHM_360 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 退出系统 | 1、进入手术记录界面 2、点击手术完成 | 1、选择退出系统 | 1、直接关闭系统 |  | 2
MS-003_ENHM_361 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 关闭完成弹框 | 1、进入手术记录界面 2、点击手术完成 | 1、选择“取消” | 1、关闭弹框 |  | 3
MS-003_ENHM_362 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 返回病例管理界面 | 进入手术记录界面 | 1、点击标题栏上的“病例管理返回”按钮 | 1、返回病例管理界面 |  | 1
MS-003_ENHM_363 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 已完成手术所有流程 | 1、点击导航栏所有的子界面 | 1、除“手术方案—导入CT”和“手术方案—CT预处理”两个界面之外，其他界面均能跳转

## 06快速版模式
MS-003集成测试用例—增强版模式模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_EXPM_001 | 06快速版模式 | 01术前准备 | TR060101（机械臂开机检查界面布局） | 机械臂开机检查界面 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为机械臂运动姿态示意图。底部为检查过程进度条 右上角有“零点检验”、“刹车检验”选项和“开始”按钮 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_002 |  | 01术前准备 | TR060101（机械臂开机检验） | 零点检验 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、选择“零点检验”，点击确认 | 1、选中目标选项时，该选项按钮高亮显示，界面显示对应的检查动作进度到达100%，“零点检验”出现相应的检验完成标识符 |  | 2
MS-003_EXPM_003 |  | 01术前准备 | TR060101（机械臂开机检验） | 刹车检验 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、选择“刹车检验”，点击确认 | 1、选中目标选项时，该选项按钮高亮显示，界面显示对应的检查动作，进度到达100%，“刹车检验”出现相应的检验完成标识符 |  | 2
MS-003_EXPM_004 |  | 01术前准备 | TR060101（机械臂开机检验） | 重新检验 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、“零点检验”、“刹车检验”已完成，重新检验 | 1、检验正常进行 |  | 2
MS-003_EXPM_005 |  | 01术前准备 | TR060101（机械臂开机检验） | 机械臂检测中，界面功能禁用 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、机械臂执行检测中，点击界面上任意按钮 | 1、所有按键功能均被禁用 |  | 3
MS-003_EXPM_006 |  | 01术前准备 | TR060101（信息提示） | 操作信息提示 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、机械臂检测中，查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_007 |  | 01术前准备 | TR060101（界面跳转） | 上一步 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回手术设置界面 |  | 1
MS-003_EXPM_008 |  | 01术前准备 | TR060101（界面跳转） | 为检验完成，下一步 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、“零点检验”和“刹车检验”未全部完成，查看下一步按钮 | 1、按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_EXPM_009 |  | 01术前准备 | TR060101（界面跳转） | 下一步进入无菌罩包裹 | 进入机械臂开机检查界面 | 1、“零点检验”和“刹车检验”全部检验完成，点击下一步按钮 | 1、进入股骨远端标记物放置引导界面 |  | 1
MS-003_EXPM_010 |  | 01术前准备 | TR060101（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 机械臂开机检查界面，未完成机械臂开机检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至手术设置界面 2.2、界面无变化 2.3、跳转至机械臂台车摆位界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装界面 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_EXPM_011 |  | 01术前准备 | TR060101（界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 机械臂开机检查界面，已完成机械臂开机检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、界面无变化 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装界面，数据保存 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_012 |  | 01术前准备 | TR060102（股骨远端标记物放置引导界面） | 无菌罩引导界面 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为股骨远端标记物放置引导示意图。引导用户正确放置股骨远端标记物。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_013 |  | 01术前准备 | TR060103（信息提示） | 无菌罩包裹导引操作信息提示 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_014 |  | 01术前准备 | TR060104（页面跳转） | 上一步 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回机械臂检查引导界面 |  | 1
MS-003_EXPM_015 |  | 01术前准备 | TR060104（页面跳转） | 下一步 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、点击“下一步”按钮 | 1、进入无菌罩安装引导界面 |  | 1
MS-003_EXPM_016 |  | 01术前准备 | TR060105（机械臂无菌罩包裹引导界面） | 无菌罩引导界面 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、查看机械臂无菌罩包裹界面显示 | 1、界面左侧为无菌罩包裹引导示意图。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_017 |  | 01术前准备 | TR060105（信息提示） | 无菌罩包裹导引操作信息提示 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、查看无菌罩包裹导引界面信息提示区 | 1、信息提示栏里提示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_018 |  | 01术前准备 | TR060105（页面跳转） | 上一步 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回机械臂开机检查界面 |  | 1
MS-003_EXPM_019 |  | 01术前准备 | TR060105（页面跳转） | 下一步 | 进入机械臂无菌罩引导界面 | 1、点击“下一步”按钮 | 1、进入机械臂台车摆位界面 |  | 1
MS-003_EXPM_020 |  | 01术前准备 | TR060105（页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 已完成机械臂开机检查，进入机械臂无菌罩引导界面 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装界面 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_021 |  | 01术前准备 | TR060105（机械臂台车摆位界面布局） | 机械臂台车摆位引导 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为机械臂台车摆位引导示意图 界面右上角有“髋臼示踪器”图标、“探针”图标 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_022 |  | 01术前准备 | TR060105（目标示踪器识别状态） | 示踪器正常识别图标显示 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_023 |  | 01术前准备 | TR060105（目标示踪器识别状态） | 示踪器无法识别图标显示 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、相应示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_024 |  | 01术前准备 | TR060105（机械臂台车摆位信息提示） | 台车摆位操作信息提示 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_025 |  | 01术前准备 | TR060105（机械臂台车摆位界面跳转） | 台车摆位界面上一步 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回机械臂无菌罩包裹引导界面 |  | 1
MS-003_EXPM_026 |  | 01术前准备 | TR060105（机械臂台车摆位界面跳转） | 台车摆位界面下一步 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 1、点击“下一步”按钮 | 1、进入手术工具标定界面 |  | 1
MS-003_EXPM_027 |  | 01术前准备 | TR060105（机械臂台车摆位界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 进入机械臂台车摆位引导界面 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装界面 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_028 |  | 01术前准备 | TR050101（工具选择界面布局） | 工具包选择界面 | （髋臼)手术规划完成，进入工具包选择界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧显示多个工具包（如有），默认无工具包被选中 界面右侧有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 | P | 2
MS-003_EXPM_029 |  | 01术前准备 | TR050102(工具包选择） | 工具包选择 | 进入工具包选择界面 | 1、查看工具包 2、点击其中工具包并选择 | 1、工具包设置中列出了所有的工具包选项 2、选中的工具包边框变高亮，右上角显示勾选标识 | P | 1
MS-003_EXPM_030 |  | 01术前准备 | TR050102(工具包选择） | 切换工具包 | 进入工具包选择界面 | 1、已选择一个工具包 2、点击另一个工具包 | 2、被点击的工具包被选中，之前选中的工具包取消选中
MS-003_EXPM_031 |  | 01术前准备 | TR050103（信息提示） | 信息提示栏 | 进入工具包选择界面 | 1、查看提示信息 | 1、信息提示栏里提示相应的操作信息 | P | 3
MS-003_EXPM_032 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 上一步 | 进入工具包选择界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回手术规划界面 | P | 1
MS-003_EXPM_033 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 下一步 | 进入工具包选择界面 | 1、工具包已选择，点击下一步 | 1、进入手术工具标定界面 | P | 1
MS-003_EXPM_034 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 未选择工具包，点击下一步 | 进入工具包选择界面 | 1、工具包未选择，点击下一步 | 1、无法进入手术工具标定界面 | P | 3
MS-003_EXPM_035 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 工具包选择界面，未完成手术设置 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、界面无变化 2.4、按钮置灰 2.5、按钮置灰 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 | P | 2
MS-003_EXPM_036 |  | 01术前准备 | TR050104（页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 工具包选择界面，已完成手术设置 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、股骨导航—股骨配准 3.2、股骨导航—股骨截骨 3.3、股骨导航—联合前倾角评估 4.1、髋臼制备—髋臼配准 4.2、髋臼制备—髋臼磨锉 4.3、髋臼制备—臼杯安放 5.1、手术结果—臼杯验证 5.2、手术结果—复位验证 5.3、手术结果—手术记录 6、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、界面无变化 2.4、跳转至手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装界面，数据保存 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、按钮置灰 5.1、按钮置灰 5.2、按钮置灰 5.3、跳转至手术记录界面，数据保存 6、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 | F | 2
MS-003_EXPM_037 |  | 01术前准备 | TR060105（手术工具标定引导界面布局） | 手术工具标定界面 | 1、安装好示踪器和NDI双目相机 2、进入工具标定界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为工具标定引导示意图 左侧底部为进度条，表示标定过程的进度 界面右上角有“标定器示踪器”图标、“探针”图标 ，默认显示N/A 有“注册直探针”，“注册弯探针”选项框。下方有“捕获”按钮 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_ENHM_035 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器捕获 | 进入工具标定界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为绿色 | P | 1
MS-003_ENHM_036 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器未捕获 | 进入工具标定界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、相应示踪器的图标的颜色为橘红色 | P | 3
MS-003_ENHM_037 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器选项被选中 | 进入工具标定界面 | 1、选中目标选项:“注册直探针”/“注册弯探针” | 1、被选项按钮高亮 | P | 2
MS-003_ENHM_038 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器注册标识 | 进入工具标定界面 | 1、选中目标选项 2、点击“捕获”按钮 | 2、 弹出提示框“重新标定探针会清除后续所有数据，确认捕获？” | P | 2
MS-003_ENHM_039 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 探针标定取消 | 进入工具标定界面 | 1、点击“捕获”按钮，弹出提示框 2、点击提示框中的“否” | 2、提示框关闭，探针未进行标定 | P
MS-003_ENHM_040 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 探针标定确定 | 进入工具标定界面 | 1、点击“捕获”按钮，弹出提示框 2、点击提示框中的“是” | 2、提示框关闭，探针被标定成功，同时显示精度值 | P
MS-003_ENHM_041 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 未选择探针提示 | 进入工具标定界面 | 1、进行探针标定时，未选择探针类型 | 1、无法进行捕获操作。给出相应提示 | P | 3
MS-003_ENHM_042 |  | 01术前准备 | TR050117（捕获示踪器） | 示踪器未被识别提示 | 进入工具标定界面 | 1、选择探针类型 2、点击“捕获”按钮时，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框。 | P | 3
MS-003_ENHM_043 |  | 01术前准备 | TR050118（标定工具引导信息提示） | 标定工具引导信息提示 | 进入工具标定界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 | F | 3
MS-003_ENHM_044 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 上一步 | 进入工具标定界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回工具包选择界面 | P | 1
MS-003_ENHM_045 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 标定其中一个探针进入下一步 | 进入工具标定界面 | 1、已完成直探针”/“弯探针其中一个的标定，查看“下一步” | 1、按钮点亮 | P | 3
MS-003_ENHM_046 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 探针未标定无法下一步 | 进入工具标定界面 | 1、直探针和弯探针均未完成标定，查看“下一步” | 1、按钮置灰 |  | 3
MS-003_ENHM_047 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成标定下一步 | 进入工具标定界面 | 1、已完成标定，点击“下一步”按钮 | 1、进入髋臼示踪器安装引导界面 | P | 1
MS-003_ENHM_048 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成术前准备，重新标定工具 | 1、已进行术前准备 2、进入手术工具标定界面 | 1、已完成术前准备 2、点击导航栏术前准备—手术工具标定，重新标定尖头探针 | 2、界面提示“如确认则清除后续数据” |  | 2
MS-003_ENHM_049 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成术前准备，重新标定工具 | 1、已进行术前准备 2、进入手术工具标定界面 | 1、已完成术前准备 2、点击导航栏术前准备—手术工具标定，重新标定尖头探针 3、弹出提示框后点击确认 | 3、工具重新标定成功 |  | 2
MS-003_ENHM_050 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成术前准备，重新标定工具 | 1、已进行术前准备 2、进入手术工具标定界面 | 1、手术工具重新标定成功之后 2、查看示踪器安装 | 2、示踪器安装数据被清除 |  | 2
MS-003_ENHM_051 |  | 01术前准备 | TR050119（标定工具引导界面页面跳转） | 已完成配准，无法重新标定工具 | 1、已进行配准 2、进入手术工具标定界面 | 1、已进行配准 2、点击导航栏术前准备—手术工具标定，重新标定尖头探针 | 2、手术工具标定失败，提示“不可再重新标定尖头探针” |  | 2
MS-003_EXPM_054 |  | 01术前准备 | TR060105（标定工具引导界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 手术工具标定界面，未完成手术工具标定 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、界面无变化 2.5、跳转至示踪器安装界面 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_055 |  | 01术前准备 | TR060105（标定工具引导界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 手术工具标定界面，已完成手术工具标定 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、界面无变化 2.5、跳转至示踪器安装界面，数据保存 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_056 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器安装引导界面布局） | 髋臼示踪器安装引导界面 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为髋臼示踪器安装、检查钉安装与检测引导示意图 右上角有“髋臼示踪器图标”、“探针”图标 有“髋臼检查钉”选项框。下方有“捕获”按钮 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_057 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器识别状态） | 示踪器被识别 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_058 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器识别状态） | 示踪器未被识别 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、相应示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_059 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器识别状态） | 选中髋臼检查钉 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、选中“髋臼检查钉”选项 | 1、该选项按钮高亮 |  | 2
MS-003_EXPM_060 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器识别状态） | 捕获髋臼检查钉成功 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、点选中“髋臼检查钉”选项，击“捕获”按钮 | 1、进行检查钉位置采集，采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_EXPM_061 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器识别状态） | 捕获髋臼检查钉异常 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、点击“捕获”按钮，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_062 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导信息提示） | 髋臼示踪器引导提示 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_063 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 上一步 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回手术工具标定引导界面 |  | 1
MS-003_EXPM_064 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 未完成捕获无法下一步 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、髋臼检查钉未完成捕获操作，点击下一步按钮 | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_EXPM_065 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 完成捕获下一步 | 进入髋臼示踪器安装引导界面 | 1、髋臼检查钉已完成捕获操作，点击下一步按钮 | 1、进入股骨示踪器安装引导界面 |  | 1
MS-003_EXPM_066 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 已完成髋臼制备，重新捕获髋臼检查钉 | 1、已进行髋臼制备 2、进入示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 | 1、已完髋臼制备 2、点击导航栏术前准备—示踪器安装，重新捕获髋臼检查钉 | 2、界面提示“如确认则清除后续髋臼侧数据” |  | 2
MS-003_EXPM_067 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 已完成髋臼制备，重新捕获髋臼检查钉 | 1、已进行髋臼制备 2、进入示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 | 1、已完髋臼制备 2、点击导航栏术前准备—示踪器安装，重新捕获髋臼检查钉 3、弹出提示框后点击确认 | 3、髋臼检查钉重新捕获完成 |  | 2
MS-003_EXPM_068 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 已完成髋臼制备，重新捕获髋臼检查钉 | 1、已进行髋臼制备 2、进入示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 | 1、髋臼检查钉重新捕获完成之后 2、查看髋臼制备 | 2、髋臼制备数据被清除 |  | 2
MS-003_EXPM_069 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 导航栏界面跳转 | 示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，未完成髋臼检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、界面无变化 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_070 |  | 01术前准备 | TR060105（髋臼示踪器引导界面跳转 | 导航栏界面跳转 | 示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，已完成髋臼检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至手术工具标定界面，数据保存 2.5、界面无变化 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_071 |  | 01术前准备 | TR060106(股骨检查点捕获引导界面) | 捕获股骨检查钉成功 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、查看股骨检查点捕获引导界面显示 | 1、界面左侧为股骨近端检查点的植入示意图和股骨检查点捕获的引导示意图。其中股骨近端检查点的植入示意图用于引导用户正确植入股骨近端检查点。 右上角有“髋臼示踪器”图标、“探针”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“近端检查点”、“远端检查点”选项框。有“捕获”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_072 |  | 01术前准备 | TR060107（股骨检查示踪器识别） | 示踪器被识别 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、相应示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_073 |  | 01术前准备 | TR060107（股骨检查示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、相应示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_074 |  | 01术前准备 | TR060107（股骨检查示踪器识别） | 选中检查点高亮显示 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、点击选中目标选项“近端检查点” | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_EXPM_075 |  | 01术前准备 | TR060107（股骨检查示踪器识别） | 示踪器识别异常提示 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、选中目标选项，目标示踪器未被正常识别，点击“捕获”按钮 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器” |  | 3
MS-003_EXPM_076 |  | 01术前准备 | TR060107（股骨检查示踪器识别） | 提示框关闭 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、弹框提示，点击弹框中“确认”按钮 | 1、关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_077 |  | 01术前准备 | TR060108（工具精度检查） | 进入定位精度检查 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_078 |  | 01术前准备 | TR060109（界面信息提示） | 定位界面信息提示 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_079 |  | 01术前准备 | TR060110(界面跳转） | 上一步 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 返回臼杯安放前准备界面 |  | 1
MS-003_EXPM_080 |  | 01术前准备 | TR060110(界面跳转） | 下一步 | 进入股骨检查点捕获引导界面 | 1、点击“下一步” | 进入臼杯角度验证界面 |  | 1
MS-003_EXPM_081 |  | 01术前准备 | TR060110(界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 植入股骨远端标记物和近端检查钉界面，未完成股骨检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至手术工具标定界面 2.5、界面无变化 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_082 |  | 01术前准备 | TR060110(界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，已完成髋臼检查钉捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至手术工具标定界面，数据保存 2.5、界面无变化 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_083 |  | 02髋臼制备 | TR060201（髋臼粗配准界面） | 髋臼粗配准界面 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为髋臼粗配准引导示意图。髋臼的朝向与方位与手术侧的设定关联。 右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“髋臼特征点1”、“髋臼特征点2”、“髋臼特征点3”选项框和“修改”、“捕获”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_084 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器被识别 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_085 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未被识别 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看图标 | 2、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_086 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 选中髋臼特征点后高亮显示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、选中目标选项“髋臼特征点1\2\3” | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_EXPM_087 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 股骨特征点采集 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、选中目标选项，点击“捕获”按钮进行股骨特征点的采集 | 1、采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_EXPM_088 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未识别提示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_089 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 直探针和弯探针只能选其中一个 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、“直探针”与“弯探针”同时存在，查看示踪器识别状态 | 1、弹框提示“直探针与弯探针同时存在，请选中其一”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_090 |  | 02髋臼制备 | TR060201（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_091 |  | 02髋臼制备 | TR060201（髋臼特征点标记修改） | 进入髋臼特征点标记修改 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、选中目标选项后，如选中“髋臼特征点1”选项，点击“修改”按钮 | 1、进入对应的髋臼特征点标记修改界面 |  | 2
MS-003_EXPM_092 |  | 02髋臼制备 | TR060201（髋臼特征点标记修改界面） | 髋臼特征点标记修改界面显示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为髋臼特征标记点选取的引导示意图。髋臼形态与手术侧的设定关联。示意图上只显示对应选项的髋臼标记点。蓝色表示旧标记点，绿色表示新标记点。 界面右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“髋臼特征点1”、“髋臼特征点2”、“髋臼特征点3”选项框和“修改”、“捕获”按钮。 选中的目标选项，在点击“修改”按钮后，其“修改”按钮替换为“取消”、“保存”按钮。此时，“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮均置灰。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_093 |  | 02髋臼制备 | TR060201（新标记点选取与保存） | 新标记点选取 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、示意图中选定新标记点，点击“保存”按钮 | 1、更新目标选项的标记点数据，界面返回髋臼粗配准界面，同时“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮被激活 |  | 2
MS-003_EXPM_094 |  | 02髋臼制备 | TR060201（新标记点选取与保存） | 取消新标记点修改 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、进入新标记点修改 2、点击“取消”按钮 | 1、取消标记点的修改操作，界面返回髋臼粗配准界面，同时“捕获”、“上一步”、“下一步”按钮被激活 |  | 2
MS-003_EXPM_095 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存界面信息提示） | 标记点选取操作信息提示 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_096 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存页面跳转） | 上一步 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回联合前倾角评估界面 |  | 1
MS-003_EXPM_097 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存页面跳转） | 未完成全部标记点捕获点下一步 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、髋臼特征点未全部完成捕获操作，点击“下一步”按钮 | 1、按钮置灰 |  | 3
MS-003_EXPM_098 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存界面跳转） | 完成全部标记点捕获点下一步 | 进入髋臼粗配准界面 | 1、髋臼特征点全部完成捕获操作 2、查看配准状态 | 1、髋臼粗配准计算，显示配准精度 |  | 1
MS-003_EXPM_099 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存界面跳转） | 粗配准误差＞3mm，无法进入精配准 |  | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差>3mm，点击下一步 | 2、无法进入精配准 |  | 2
MS-003_EXPM_100 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存界面跳转） | 粗配准误差≤3mm，进入精配准 |  | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差≤3mm，点击下一步 | 2、进入精配准 |  | 2
MS-003_EXPM_101 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成髋臼示踪器检查钉捕获，未进行髋臼粗配准 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、界面无变化 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_EXPM_102 |  | 02髋臼制备 | TR060201（标记点选取与保存界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成髋臼示踪器检查钉捕获，已进行髋臼粗配准 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、按钮置灰 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_103 |  | 02髋臼制备 | TR060201（髋臼精配准界面） | 髋臼精配准界面显示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为髋臼精配准引导示意图。髋臼的朝向与方位与手术侧的设定关联。 左侧底部有进度条，用于反映配准采集配准点的进度。 示意图右上角显示当前采集选项的剩余采集个数。 右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“髋臼关节面”、“髋臼后角”、“髋臼前切迹”、“髋臼外侧面”选项框和“捕获”、“撤销”按钮。 有髋臼精配准精度显示框，初始显示值为N/A。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_104 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器被识别 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别，查看图标 | 1、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_105 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未被识别 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别，查看图标 | 1、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_106 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 选中髋臼特征点后高亮显示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、选中目标选项“髋臼特征点1\2\3” | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_EXPM_107 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 股骨特征点采集 | 进入髋臼精配准界面 | 1、选中目标选项 2、点击“捕获”按钮 | 2、进行股骨特征点的采集，采集完成时，对应选项被标识 |  | 2
MS-003_EXPM_108 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 示踪器未识别提示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_109 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 配准点采集 | 进入髋臼精配准界面 | 1、按示意图的提示区域，使用探针进行配准点采集，点击“捕获”按钮，采集中查看界面显示 | 1、采集过程中有进度条提示，同时右上角有剩余采集点数的提示 |  | 2
MS-003_EXPM_110 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 配准点采集完成 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采集完成，查看界面显示 | 1、进度条和剩余个数提示消失 |  | 2
MS-003_EXPM_111 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 配准点符合要求表示成功 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采样点均符合要求，查看对应选项标识结果 | 1、采集完成，标识成功 |  | 2
MS-003_EXPM_112 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 配准点不符合要求提示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采样点不符合要求，查看标识状态 | 1、弹框提示“请补充采样点” |  | 2
MS-003_EXPM_113 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 配准点不符合要求关闭提示框 | 进入髋臼精配准界面 | 1、采样点不符合要求，弹出“请补充采样点”，点击确认 | 1、关闭提示框，同时底部出现进度条，右上角出现剩余采集点数的提示，可以继续采集 |  | 2
MS-003_EXPM_114 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 目标示踪器未被识别 | 进入髋臼精配准界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_115 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 直探针和弯探针只能选其中一个 | 进入髋臼精配准界面 | 1、“直探针”与“弯探针”同时存在，查看界面显示 | 1、弹框提示“直探针与弯探针同时存在，请选中其一”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 2
MS-003_EXPM_116 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 撤销特征点 | 进入髋臼精配准界面 | 1、已进行特征点采集，点击“撤销”按钮 | 1、清除当前次采集的股骨特征点数据 |  | 3
MS-003_EXPM_117 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别与特征点采集） | 配准精度值 | 进入髋臼精配准界面 | 1、完成所有的配准点采集，查看精度值 | 1、系统自动进行髋臼精配准计算，并实时更新显示精配准精度值 |  | 2
MS-003_EXPM_118 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入髋臼精配准界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_119 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面信息提示） | 特征点采集信息提示 | 进入髋臼精配准界面 | 1、特征点采集中，查看界面信息提示 | 1、提示栏里提示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_120 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面页面跳转） | 上一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼粗配准界面 |  | 1
MS-003_EXPM_121 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面页面跳转） | 未按要求捕获配准点无法下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼配准点未按要求完成全部捕获操作 2、点击“下一步”按钮 | 2、按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_EXPM_122 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面跳转） | 按要求捕获配准点下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼配准点已完成全部捕获操作 2、查看精配准状态 | 1、进入髋臼配准确认界面 |  | 1
MS-003_EXPM_123 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面跳转） | 按要求捕获配准点下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差＞1mm，点击下一步 | 2、无法进入髋臼配准验证界面 |  | 2
MS-003_EXPM_124 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面跳转） | 按要求捕获配准点下一步 | 进入髋臼精配准界面 | 1、髋臼特征点已全部完成捕获操作 2、配准误差≤1mm，点击下一步 | 2、进入髋臼配准验证界面 |  | 2
MS-003_EXPM_125 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼粗配准误差值≤3mm，精配准完成且误差＞1mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至髋臼粗配准界面 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_EXPM_126 |  | 02髋臼制备 | TR060201（特征点采集界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼粗配准误差值≤3mm，精配准完成且误差≤1mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 3.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 3.3、跳转至安放前准备界面，数据保存 4.1、跳转至臼杯验证界面，数据保存 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_127 |  | 02髋臼制备 | TR060201（髋臼配准确认界面） | 髋臼配准确认界面 | 进入髋臼配准确认界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为髋臼配准确认操作引导示意图。髋臼的朝向与方位与手术侧的设定关联。示意图右上角有局部CT图、距离骨表面距离提示框，单位mm。 左侧底部有进度条，用于反映配准确认采集点的进度。 右上角有“直探针”、“弯探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“捕获”、“撤销”按钮。 有精度提示框，单位为mm。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_128 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 示踪器被识别 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_129 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 示踪器未被识别 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 2
MS-003_EXPM_130 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 配准点采集与精度示意 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、采集配准点后查看引导示意图上的点的状态 | 1、股骨配准验证引导示意图上显示配准采集的点 |  | 1
MS-003_EXPM_131 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 股骨特征点采集 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、使用探针选中目标验证点，查看软件界面显示 | 1、局部CT图放大显示，并实时提示探针针尖距离骨表面的距离 |  | 2
MS-003_EXPM_132 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 验证点捕获后显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、探针选中验证点 2、点击“捕获”按钮 | 2、进行验证点的采集，并用圆点显示 |  | 2
MS-003_EXPM_133 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 配准精度状态显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、配准精度1mm内 2、查看精度状态显示 | 2、显示蓝色 |  | 1
MS-003_EXPM_134 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 配准精度状态显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、配准精度1mm~1.5mm 2、查看精度状态显示 | 2、显示黄色 |  | 1
MS-003_EXPM_135 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 配准精度状态显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、配准精度在1.5mm以上 2、查看精度状态显示 | 2、显示红色 |  | 1
MS-003_EXPM_136 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 采集完成，提示框显示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、验证点采集完成，观察提示框显示 | 1、精度提示框显示整体验证的精度值 |  | 2
MS-003_EXPM_137 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 采集进度 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、验证点采集过程中，查看进度显示 | 1、进度条表示采集的进度 |  | 2
MS-003_EXPM_138 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 示踪器识别异常提示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_139 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 撤销验证点 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、已采集到验证点 2、点击“撤销”按钮 | 1、清除前一个采集的验证点数据 |  | 2
MS-003_EXPM_140 |  | 02髋臼制备 | TR060201（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_141 |  |  | TR060201（信息提示） | 信息提示 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、髋臼配准验证中，查看信息提示 | 1、信息提示栏里提示相应的操作信息 |  | 2
MS-003_EXPM_142 |  | 02髋臼制备 | TR060201（精度检查界面跳转） | 上一步 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼精配准界面 |  | 1
MS-003_EXPM_143 |  | 02髋臼制备 | TR060201（精度检查界面跳转） | 未按要求精度检查点下一步 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、未按要求进行精度验证操作，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_EXPM_144 |  | 02髋臼制备 | TR060201（精度检查界面跳转） | 已完成精度检查点下一步 | 进入髋臼配准验证界面 | 1、髋臼精配准误差≤1mm，点击“下一步” | 1、进入磨锉前准备界面 |  | 1
MS-003_EXPM_145 |  | 02髋臼制备 | TR060201（精度检查界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成，未进行髋臼配准验证 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至髋臼粗配准界面 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_EXPM_146 |  | 02髋臼制备 | TR060201（精度检查界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成，已进行髋臼配准验证 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 3.2、跳转至髋臼磨锉界面 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_147 |  | 02髋臼制备 | TR060201（磨锉前准备） | 磨锉前准备界面显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为磨锉前准备的引导示意图，包括执行台车刹车提示图、髋臼检查钉提示图、操作杆检查点提示图。 右上角有“探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有磨锉杆类型的显示框，显示系统识别到的磨锉杆类型。 有“髋臼检查点”、“操作杆检查点”选项框和“捕获”按钮。 有“髋臼检查点”精度显示框和“操作杆检查点”精度显示框，初始显示值均为N/A，单位为mm。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_148 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 示踪器被识别 | 进入磨锉前准备界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_149 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 示踪器未被识别 | 进入磨锉前准备界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_150 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 磨锉杆显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、查看磨锉杆类型选项栏默认显示 | 1、显示系统识别到的磨锉杆类型 |  | 1
MS-003_EXPM_151 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 选中目标选项高亮显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、选中目标选项“髋臼检查点”，查看按钮 | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_EXPM_152 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 检查点实时显示 | 进入磨锉前准备界面 | 1、按示意图的提示区域，使用探针进行检查点采集，点击“捕获”按钮，采集中查看界面显示 | 1、实时更新、显示精度值。完成后，对应选项被标识 |  | 1
MS-003_EXPM_153 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 采集点时示踪器未捕获 | 进入磨锉前准备界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_154 |  | 02髋臼制备 | TR060201（工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入磨锉前准备界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_155 |  | 02髋臼制备 | TR060201（磨锉准备界面信息提示） | 磨锉准备界面信息提示栏 | 进入磨锉前准备界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_156 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉准备界面跳转） | 上一步 | 进入磨锉前准备界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼配准确认界面 |  | 1
MS-003_EXPM_157 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉准备界面跳转） | 未完成检查点下一步 | 进入磨锉前准备界面 | 1、未完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_EXPM_158 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉准备界面跳转） | 完成所有点检查点下一步 | 进入磨锉前准备界面 | 1、已完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、进入髋臼磨锉界面 |  | 1
MS-003_EXPM_159 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉准备界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼配准确认完成，未完成检查点检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、界面无变化 3.2、按钮置灰 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_EXPM_160 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉准备界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼配准确认完成，已完成检查点检查 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 3.2、界面无变化 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_161 |  | 02髋臼制备 | TR060201(髋臼磨锉界面) | 髋臼磨锉界面显示 | 进入磨锉界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为磨锉示意图，包括3D髋臼模型图、磨锉杆线框示意图。 示意图左上角有髋臼钻电源指示图标、虚拟边界指示图标、深度保护指示图标。 示意图左下角有脚撑状态提示图标。 示意图右上角有剩余磨锉距离显示框，显示内侧、后侧、上侧的剩余距离值，单位为mm。 示意图右下角有臼杯前倾角角度、外展角角度的显示框，分别显示当前值和规划值，单位为°。 右上角有“磨锉杆示踪器”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有当前的髋臼锉型号和规划的髋臼锉型号显示框。其中当前的髋臼锉型号有下拉菜单。 髋臼锉型号默认显示N/A。此时界面上的其它按钮全置灰。 当通过下拉菜单选择髋臼磨锉型号后，界面上的其它按钮被激活。 有“智能磨锉”与“自由磨锉”的切换滑动按钮。 界面右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_162 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 示踪器被识别 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_163 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_164 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 磨锉杆型号显示 | 进入磨锉界面 | 1、点击当前髋臼锉型号的下拉菜单 | 1、弹出髋臼锉型号选择界面，点击后可被选择 |  | 2
MS-003_EXPM_165 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 磨锉中臼杯角度变化 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉过程中，查看界面的臼杯前倾角角度、外展角角度 | 1、臼杯前倾角角度、外展角角度随磨锉实时变化 |  | 2
MS-003_EXPM_166 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 磨锉中的磨锉部分颜色区分 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉过程中，查看3D模型的显示 | 1、实时更新显示剩余磨锉距离，并与3D模型的表面颜色关联。绿色代表规划磨锉部分，白色代表磨锉完成部分 |  | 2
MS-003_EXPM_167 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 磨锉超过规划 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉的厚度超过规划1.0mm，查看臼杯显示 | 1、模型显示红色 |  | 1
MS-003_EXPM_168 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 磨锉超过规划 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉的厚度超过规划2.3mm，继续磨锉 | 1、髋臼钻将自动断电 |  | 1
MS-003_EXPM_169 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 智能磨锉自由拖动 | 进入磨锉界面 | 1、点击切换“智能磨锉”与“自由磨锉”的滑动按钮 2、选择“智能磨锉”按钮，踩住右脚踏，拖动机械臂 | 2、机械臂可以被拖动 |  | 1
MS-003_EXPM_170 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 髋臼进入II级安全规划后开启深度保护 | 进入磨锉界面 | 1、拖动髋臼锉中心进入II级安全规划区域 | 1、深度保护指示图标被点亮，深度保护开启 |  | 1
MS-003_EXPM_171 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 虚拟边界 | 进入磨锉界面 | 1、拖动磨锉杆角度处于规划方向的15°圆锥范围内 | 1、虚拟边界保护开启，虚拟边界指示图标被点亮 |  | 2
MS-003_EXPM_172 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 脚撑状态提示图标 | 进入磨锉界面 | 1、查看脚撑默认显示状态 2、脚撑正常撑起，查看界面脚撑状态显示 | 1、脚撑默认置灰 2、脚撑状态提示图标被点亮 |  | 2
MS-003_EXPM_173 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 髋臼钻电源开启 | 1、进入磨锉界面 2、虚拟边界保护与深度保护均开启，脚撑状态正常 | 1、髋臼锉中心进入I级安全规划区域，查看髋臼钻状态 | 1、髋臼钻电源自动开启，髋臼钻电源指示图标被点亮 |  | 2
MS-003_EXPM_174 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 髋臼钻电源自动切断 | 进入磨锉界面 | 1、髋臼锉中心离开I级安全规划区域 | 1、髋臼钻电源自动切断，髋臼钻电源指示图标被置灰 |  | 2
MS-003_EXPM_175 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 髋臼钻电源自动切断 | 进入磨锉界面 | 1、磨锉过程中松开脚踏 | 1、髋臼钻电源自动切断，髋臼钻电源指示图标被置灰 |  | 1
MS-003_EXPM_176 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能磨锉） | 示踪器未识别提示 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器未被正常识别，观察髋臼钻 | 1、髋臼钻电源自动断开，髋臼钻电源指示图标置灰。软件界面弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 2
MS-003_EXPM_177 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 磨锉模式切换 | 进入磨锉界面 | 1、当前为“智能磨锉”模式 2、点击“智能磨锉”与“自由磨锉”的切换滑动按钮 | 2、“智能磨锉”按钮切换为“自由磨锉”按钮。同时弹框提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用” |  | 2
MS-003_EXPM_178 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 关闭提示框 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击确认按钮 | 1、关闭弹框，并进入自由磨锉模式，按钮显示为“自由磨锉” |  | 2
MS-003_EXPM_179 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 提示框点击取消 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击取消按钮 | 1、关闭弹框，不进行任何其他操作 |  | 3
MS-003_EXPM_180 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 自由拖动机械臂图标显示 | 进入磨锉界面 | 1、按钮为“自由磨锉”时，踩下右脚踏并保持脚踏处于踩压状态，手动拖动机械臂 | 1、可以自由拖动机械臂，且髋臼钻电源便处于开启状态，指示图标点亮，图标颜色为橙色 |  | 1
MS-003_EXPM_181 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 自由磨锉无深度保护 | 进入磨锉界面 | 1、自由磨锉模式下，无深度保护和虚拟边界保护，查看图标显示 | 1、两指示图标均置灰 |  | 2
MS-003_EXPM_182 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 自由磨锉模式下切换模式 | 进入磨锉界面 | 1、自由磨锉模式下，点击切换按钮 | 1、返回“智能磨锉”按钮，弹框提示“即将退出自由磨锉模式，进入智能磨锉模式” |  | 2
MS-003_EXPM_183 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 确认进入智能磨锉 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“即将退出自由磨锉模式，进入智能磨锉模式”，点击“确认”按钮 | 1、关闭弹框，并退出自由磨锉，进入智能磨锉模式 |  | 2
MS-003_EXPM_184 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 取消进入智能磨锉 | 进入磨锉界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“即将退出自由磨锉模式，进入智能磨锉模式”，点击“取消”按钮 | 关闭弹框，不进行其他任何操作 |  | 3
MS-003_EXPM_185 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由磨锉） | 示踪器未被正常识别 | 进入磨锉界面 | 1、目标示踪器未被正常识别，观察髋臼钻 | 1、髋臼钻电源自动断开，髋臼钻电源指示图标置灰。软件界面弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”。点击“确认”按钮，关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_186 |  | 02髋臼制备 | TR060201（磨锉工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入磨锉界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_187 |  | 02髋臼制备 | TR060201（磨锉界面信息提示） | 磨锉信息提示 | 进入磨锉界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_188 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉界面跳转） | 上一步 | 进入磨锉界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 返回磨锉前准备界面 |  | 1
MS-003_EXPM_189 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉界面跳转） | 完成检查点点下一步 | 进入磨锉界面 | 1、已完成所有检查点的检查 2、查看检查结果 | 2、界面显示检查误差值 |  | 1
MS-003_EXPM_190 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉界面跳转） | 磨锉前准备，检查点精度值＞1mm，无法进入髋臼磨锉 |  | 1、磨锉前准备检查点已完成 2、至少1个检查点精度值>1mm，点击下一步 | 2、无法进入髋臼磨锉界面 |  | 2
MS-003_EXPM_191 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉界面跳转） | 磨锉前准备，检查点精度值≤1mm，进入髋臼磨锉 |  | 1、磨锉前准备检查点已完成 2、所有检查点精度值≤1mm，点击下一步 | 2、进入髋臼磨锉界面 |  | 2
MS-003_EXPM_192 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 磨锉前准备完成，髋臼磨锉精度值＞1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至髋臼配准界面 3.2、界面无变化 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_EXPM_193 |  | 02髋臼制备 | TR060201(磨锉界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 磨锉前准备完成，髋臼磨锉精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 3.2、界面无变化 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_194 |  | 02髋臼制备 | TR060201（臼杯安放前准备界面） | 臼杯安放前准备界面 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面左侧为臼杯安放前准备的操作引导示意图，包括安放杆示踪器安装检查提示图、安放杆检查点提示图。 右上角有“探针”图标、“髋臼示踪器”图标，“安放杆示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有安放杆类型的显示框。显示当前软件系统识别到达的安放杆类型。 有“髋臼检查点”、“安放杆检查点”选项框和“捕获”按钮。 有“髋臼检查点”精度显示框和“安放杆检查点”精度显示框，初始显示值均为N/A，单位为mm。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_195 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 示踪器被识别 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_196 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 示踪器未被识别 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_197 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 安放杆已被识别到 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、安放杆已被识别到，查看安放杆类型显示框 | 1、显示系统识别到的安放杆类型，与实际一致 |  | 1
MS-003_EXPM_198 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 选中髋臼检查点高亮显示 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、选中目标选项“髋臼检查点” 2、查看该项显示 | 2、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_EXPM_199 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 采集检查点 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、按示意图的提示，使用探针进行检查点采集 2、点击“捕获”按钮 | 2、检查点被采集，并实时更新、显示精度值 |  | 1
MS-003_EXPM_200 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 已采集检查点被标识 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、已完成采集检查点，查看对应项的状态 | 1、对应选项被标识 |  | 2
MS-003_EXPM_201 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 示踪器未正常识别提示 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、目标示踪器未被正常识别 2、点击“捕获”按钮 | 2、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器” |  | 3
MS-003_EXPM_202 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别） | 提示框点击确认 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、示踪器识别异常，弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮 | 1、关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_203 |  | 02髋臼制备 | TR060201（检查点采集工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_204 |  | 02髋臼制备 | TR060201（检查点采集工具精度检查） | 检查点信息提示 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_205 |  | 02髋臼制备 | TR060201（检查点采集工具精度检查界面跳转） | 上一步 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回髋臼磨锉界面 |  | 1
MS-003_EXPM_206 |  | 02髋臼制备 | TR060201（检查点采集工具精度检查界面跳转） | 未完成检查点采集下一步 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、未完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、“下一步”按钮置灰，无法使用 |  | 3
MS-003_EXPM_207 |  | 02髋臼制备 | TR060201（检查点采集工具精度检查界面跳转） | 完成检查点采集下一步 | 进入臼杯安放准备界面 | 1、已完成所有检查点的检查，点击“下一步” | 1、进入臼杯安放界面 |  | 1
MS-003_EXPM_208 |  | 02髋臼制备 | TR060201（检查点采集工具精度检查界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成且误差≤1mm，磨锉前所有检查点精度值＞1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面 1.4、跳转至CT标记界面 1.5、跳转至手术规划界面 2.1、跳转至机械臂检查界面 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面 2.3、跳转至工具包选择界面 2.4、跳转至示手术工具标定界面 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面 3.1、跳转至髋臼配准界面 3.2、跳转至磨锉前准备界面 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理 |  | 2
MS-003_EXPM_209 |  | 02髋臼制备 | TR060201（检查点采集工具精度检查界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成且误差≤1mm，磨锉前所有检查点精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 3.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 3.3、跳转至臼杯安放界面，数据保存 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_210 |  | 02髋臼制备 | TR060201（臼杯安放界面） | 臼杯安放界面 | 进入臼杯安放界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为臼杯安放示意图，包括3D髋臼模型图、臼杯模型图及敲击锤敲击示意图。 示意图左上角有敲击指示图标、轴向保护提示图标。 示意图左下角有脚撑状态提示图标。 示意图右上角有剩余敲击距离显示框，显示剩余距离值，单位为mm。当剩余敲击距离小于负1时，字体颜色变为红色。 示意图右下角有臼杯前倾角角度、外展角角度的显示框，分别显示当前值和规划值，单位为°。 右上角有“安放杆示踪器”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有当前的臼杯型号和规划的臼杯型号显示框。其中当前的臼杯型号有下拉菜单。 当前的臼杯型号初始显示值为N/A。初始状态下，界面中的其余按钮全置灰。 当通过下拉菜单选择好目标臼杯型号后，界面中的其余按钮全被激活。 有“智能定位”与“自由定位”的切换滑动按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_211 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 示踪器被识别 | 进入臼杯安放界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_212 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 示踪器未被识别 | 进入臼杯安放界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 2、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_213 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 安放杆角度实时识别 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放杆安放中查看臼杯角度显示 | 1、随臼杯位置的变化，实时更新显示臼杯前倾角角度、外展角角度 |  | 1
MS-003_EXPM_214 |  | 02髋臼制备 | TR060201（示踪器识别) | 实时显示剩余敲击距离 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放杆安放中查看界面显示剩余敲击距离 | 1、剩余敲击距离显示框，实时更新显示剩余敲击距离 |  | 2
MS-003_EXPM_215 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 机械臂自由拖动 | 进入臼杯安放界面 | 1、“智能定位”与“自由定位”的切换滑动按钮处于“智能定位”按钮时，踩下右脚踏并保持脚踏处于踩压状态，拖动机械臂 | 1、机械臂可以被手动拖动 |  | 1
MS-003_EXPM_216 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 速度处于设定值 | 进入臼杯安放界面 | 1、机械臂拖动速度到达设定的速度阈 | 1、机械臂自动引导到规划的轴向方向 |  | 2
MS-003_EXPM_217 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 脚撑状态提示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、机械臂台车脚撑正常撑起，查看脚撑状态图标 | 1、脚撑状态提示图标被点亮 |  | 2
MS-003_EXPM_218 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 脚撑正常指示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、轴向保护开启，且脚撑状态正常，查看敲击指示图标 | 1、敲击指示图标被点亮 |  | 2
MS-003_EXPM_219 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 脚撑不正常指示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、轴向保护开启，脚撑状态不正常，查看敲击指示图标 | 1、敲击指示图标置灰 |  | 3
MS-003_EXPM_220 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 安放杆偏离规划 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放过程中，安放杆被敲击后导致偏离规划轴向超过2° | 1、敲击指示图标应置灰，弹框提示“臼杯安放偏离规划，请重新调整机械臂姿态” |  | 2
MS-003_EXPM_221 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 关闭提示框 | 进入臼杯安放界面 | 1、安放杆偏离规划轴后弹出提示框，点击提示框中确认按钮 | 1、关闭提示框 |  | 2
MS-003_EXPM_222 |  | 02髋臼制备 | TR060201（智能定位） | 敲击指示图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、目标示踪器未被正常识别，查看敲击指示图标状态 | 1、敲击指示图标置灰，弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器” |  | 3
MS-003_EXPM_223 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 智能定位切换为自由定位 | 进入臼杯安放界面 | 1、当前为“智能定位”模式，点击“智能定位”与“自由定位”的切换滑动按钮 | 1、“智能定位”按钮切换为“自由定位”按钮。同时弹框提示“自由定位具有较大操作风险，请谨慎使用” |  | 3
MS-003_EXPM_224 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 切换定位模式确认提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换定位模式之后，弹出提示“自由定位具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击确认按钮 | 1、关闭弹框，并进入自由定位模式，按钮显示为“自由定位” |  | 3
MS-003_EXPM_225 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 切换定位模式取消提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换磨锉模式之后，弹出提示“自由磨锉具有较大操作风险，请谨慎使用”后，点击取消按钮 | 1、关闭弹框，不进行任何其他操作 |  | 3
MS-003_EXPM_226 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 踩脚踏拖动机械臂 | 进入臼杯安放界面 | 1、按钮切换为“自由定位”，踩下右脚踏并保持脚踏处于踩压状态，手动拖动机械臂 | 1、可以自由拖动机械臂 |  | 1
MS-003_EXPM_227 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 自由定位查看图标 | 进入臼杯安放界面 | 1、自由定位模式下，无无轴向保护，查看图标显示 | 1、敲击指示图标置灰 |  | 3
MS-003_EXPM_228 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 自由定位切换 | 进入臼杯安放界面 | 1、自由定位模式下，点击切换按钮 | 1、返回“智能定位”按钮，弹框提示“即将退出自由定位模式，进入智能定位模式” |  | 2
MS-003_EXPM_229 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 切换定位模式确认提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换定位模式之后，弹出提示“即将退出自由定位模式，进入智能定位模式”，点击“确认”按钮 | 1、关闭弹框，并退出自由定位，进入智能定位模式 |  | 2
MS-003_EXPM_230 |  | 02髋臼制备 | TR060201（自由定位） | 切换定位模式取消提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、切换定位模式之后，弹出提示“即将退出自由定位模式，进入智能定位模式”，点击“取消”按钮 | 1、关闭弹框，不进行其他任何操作 |  | 3
MS-003_EXPM_231 |  | 02髋臼制备 | TR060201（定位工具精度检查） | 工具精度检查界面 | 进入臼杯安放界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_232 |  | 02髋臼制备 | TR060201（定位界面信息提示） | 信息 提示 | 进入臼杯安放界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_233 |  | 02髋臼制备 | TR060201(定位界面跳转） | 上一步 | 进入臼杯安放界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回臼杯安放前准备界面 |  | 1
MS-003_EXPM_234 |  | 02髋臼制备 | TR060201(定位界面跳转） | 下一步 | 进入臼杯安放界面 | 1、点击“下一步” | 1、进入臼杯角度验证界面 |  | 1
MS-003_EXPM_235 |  | 02髋臼制备 | TR060201(定位界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 完成安放前准备并且所有检查点精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼配准界面，数据保存 3.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 3.3、按钮置灰 4.1、按钮置灰 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_236 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 臼杯角度验证界面 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、工具精度检查界面显示 | 1、界面左侧为臼杯特征点采集的引导示意图。 示意图下方有进度条，表示臼杯特征点采集的进度。 示意图右下角有臼杯前倾角、外展角角度显示框，分别显示当前实际安装的角度值和规划的角度值，单位为°。 界面右上角有“探针”图标、“髋臼示踪器”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“臼杯特征点”选项框和“捕获”、“清除”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_237 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 示踪器被识别 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_238 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 示踪器未被识别 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_239 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 臼杯特征点选中高亮 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、选中臼杯特征点选项 | 1、该选项高亮显示 |  | 2
MS-003_EXPM_240 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 实时显示特征点采集 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、按示意图的提示，使用探针进行特征点采集，点击“捕获”按钮 | 1、特征点采集，进度条实时更新采集进度 |  | 2
MS-003_EXPM_241 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 臼杯角度显示 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、已完成采集特征点，查看对应项的状态 | 1、对应选项被标识，同时更新、显示当前臼杯的前倾角、外展角的数值 |  | 1
MS-003_EXPM_242 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 示踪器未被识别 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、点击“捕获”按钮，目标示踪器未被正常识别 | 1、弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器” |  | 3
MS-003_EXPM_243 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 关闭示踪器未识别提示框 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、示踪器识别异常，弹框提示“示踪器识别异常，请检查示踪器”，点击“确认”按钮 | 1、关闭提示框 |  | 3
MS-003_EXPM_244 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 清除特征点 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、特征点采集中，点击“清除”按钮 | 1、一个采集的特征点的数据被清除 |  | 2
MS-003_EXPM_245 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 工具精度检查界面 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_246 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证） | 定位界面提示信息 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 3
MS-003_EXPM_247 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证界面跳转） | 上一步 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回臼杯安放界面 |  | 1
MS-003_EXPM_248 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证界面跳转） | 未完成角度验证下一步 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、未完成臼杯角度验证操作,点击下一步 | 1、“下一步”按钮置灰 |  | 3
MS-003_EXPM_249 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证界面跳转） | 下一步 | 进入臼杯角度验证界面 | 1、点击“下一步” | 1、进入复位后验证界面 |  | 1
MS-003_EXPM_250 |  | 03手术结果 | TR060301（臼杯角度验证界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 髋臼精配准完成且误差≤1mm，磨锉前所有检查点精度值≤1.0mm | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 3.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 3.3、跳转至臼杯安放界面，数据保存 4.1、界面无变化 4.2、按钮置灰 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_251 |  | 03手术结果 | TR060302(术后股骨位置检测界面) | 复位验证界面 | 进入复位验证界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为“近端检查点”、“远端检查点”的位置示意图。 右上角有“髋臼示踪器”图标、“探针”图标。 有“工具精度检查”按钮。 有“近端检查点”、“远端检查点”选项框。有“捕获”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_252 |  | 03手术结果 | TR060303（示踪器识别) | 复位后验证界面提示 | 进入复位验证界面 | 1、目标示踪器被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、示踪器的图标的颜色为绿色 |  | 1
MS-003_EXPM_253 |  | 03手术结果 | TR060303（示踪器识别) | 弹框后关闭 | 进入复位验证界面 | 1、目标示踪器不能被双目正常识别 2、查看示踪器图标 | 1、示踪器的图标的颜色为橘红色 |  | 3
MS-003_EXPM_254 |  | 03手术结果 | TR060303（示踪器识别) | 示踪器未被识别 | 进入复位验证界面 | 1、安放杆安放中查看臼杯角度显示 | 1、随臼杯位置的变化，实时更新显示臼杯前倾角角度、外展角角度 |  | 1
MS-003_EXPM_255 |  | 03手术结果 | TR060303（示踪器识别) | 关闭示踪器未识别提示框 | 进入复位验证界面 | 1、安放杆安放中查看剩余敲击距离 | 1、实时更新显示剩余敲击距离 |  | 3
MS-003_EXPM_256 |  | 03手术结果 | TR060304（定位工具精度检查） | 复位后的角度和偏距自动更新 | 进入复位验证界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮 | 1、进入工具精度检查界面 |  | 2
MS-003_EXPM_257 |  | 03手术结果 | TR060305（定位界面信息提示） | 工具精度检查界面 | 进入复位验证界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 2
MS-003_EXPM_258 |  | 03手术结果 | TR060306(定位界面页面跳转） | 定位信息提示 | 进入复位验证界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回臼杯安放前准备界面 |  | 1
MS-003_EXPM_259 |  | 03手术结果 | TR060306(定位界面页面跳转） | 上一步 | 进入复位验证界面 | 1、未完成所有检查点的捕获操作,点击“下一步”按钮 | 1、“下一步”按钮置灰 |  | 3
MS-003_EXPM_260 |  | 03手术结果 | TR060306(定位界面页面跳转） | 下一步 | 进入复位验证界面 | 1、点击“下一步” | 1、进入臼杯角度验证界面 |  | 1
MS-003_EXPM_261 |  | 03手术结果 | TR060307（快速版复位后验证界面布局） | 快速复位后验证界面显示 | 进入复位后验证界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧显示假体复位后的3D示意图。 示意图左下角显示复位后“对比对侧”与“对比术前”的髋长和联合偏距值。单位为mm。 示意图右下角显示复位后臼杯前倾角、外展角，股骨柄倾角和联合前倾角。单位为°。 右侧显示假体的品牌、臼杯型号、规格，衬垫型号，股骨头的型号、规格、长度，股骨柄的型号、规格、颈干角。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“下一步”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_262 |  | 03手术结果 | TR060308（定位界面信息提示） | 定位界面信息提示 | 进入复位后验证界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 2
MS-003_EXPM_263 |  | 03手术结果 | TR060309(定位界面界面跳转） | 上一步 | 进入复位后验证界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回臼杯安放前准备界面 |  | 1
MS-003_EXPM_264 |  | 03手术结果 | TR060309(定位界面界面跳转） | 下一步 | 进入复位后验证界面 | 1、点击“下一步” | 1、进入臼杯角度验证界面 |  | 1
MS-003_EXPM_265 |  | 03手术结果 | TR060309(定位界面界面跳转） | 导航栏界面跳转 | 1、完成臼杯安放 2、完成臼杯角度验证 3、完成髓腔锉倾角捕获 | 导航栏点击： 1.1、手术方案—导入CT 1.2、手术方案—CT预处理 1.3、手术方案—模型导入 1.4、手术方案—CT标记 1.5、手术方案—手术规划 2.1、术前准备—机械臂检查 2.2、术前准备—机械臂台车摆位 2.3、术前准备—工具包选择 2.4、术前准备—手术工具标定 2.5、术前准备—示踪器安装 3.1、髋臼制备—髋臼配准 3.2、髋臼制备—髋臼磨锉 3.3、髋臼制备—臼杯安放 4.1、手术结果—臼杯验证 4.2、手术结果—复位验证 4.3、手术结果—手术记录 5、点击界面右上方病例管理按钮 | 1.1、按钮置灰 1.2、按钮置灰 1.3、跳转至模型导入界面，数据保存 1.4、跳转至CT标记界面，数据保存 1.5、跳转至手术规划界面，数据保存 2.1、跳转至机械臂检查界面，数据保存 2.2、跳转至机械臂台车摆位界面，数据保存 2.3、跳转至工具包选择界面，数据保存 2.4、跳转至示手术工具标定界面，数据保存 2.5、跳转至示踪器安装-安装髋臼示踪器并植入检查钉界面，数据保存 3.1、跳转至髋臼粗配准界面，数据保存 3.2、跳转至磨锉前准备界面，数据保存 3.3、跳转至臼杯安放界面，数据保存 4.1、跳转至臼杯验证界面，数据保存 4.2、界面无变化 4.3、跳转至手术记录界面，数据保存 5、弹出提示“请确认是否返回病例管理？”点击“否”弹框关闭；点击“是”界面跳转至病例管理，数据保存 |  | 2
MS-003_EXPM_266 |  | 03手术结果 | TR060310(手术记录界面） | 手术记录界面显示 | 进入手术记录界面 | 1、界面显示 | 1、界面左侧为术中数据信息，如术中的截图、手术报告等。默认显示手术回放中的数据信息，即术中截图。 右上方有“手术回放”按钮和“手术报告”按钮。 右下角有信息提示栏、“上一步”、“完成”按钮 |  | 2
MS-003_EXPM_267 |  | 03手术结果 | TR060310（手术回放） | 手术回放界面显示 | 进入手术回放界面 | 1、界面显示 | 1、默认显示手术回放，也可通过点击“手术回放”按钮进入。 手术回放界面显示术中截图，包含用户手动截图和系统自动截图的数据。 系统自动截图的内容即手术报告中要求的截图内容 |  | 2
MS-003_EXPM_268 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告） | 手术回放界面截图 | 进入手术回放界面 | 1、软件中各界面点击截图按钮 2、查看手术回放界面显示 | 2、手术回放界面显示该病例手术所有截图
MS-003_EXPM_269 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告） | 手术报告界面 | 进入手术回放界面 | 1、点击“手术报告”按钮 | 1、进入手术报告界面 |  | 1
MS-003_EXPM_270 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告） | 手术报告导出 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、未插入U盘 2、点击“导出报告” | 1、提示“请插入U盘”
MS-003_EXPM_271 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告导出） | 手术报告导出弹框 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、插入U盘 2、点击“导出报告”按钮 | 1、弹出路径选择弹框 |  | 2
MS-003_EXPM_272 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告导出） | 手术报告导出 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、点击“导出报告”按钮 2、弹出报告保存路径选择弹框选择一个路径，未输入文件名，点击“确定”按钮 | 2、无法导出报告
MS-003_EXPM_273 |  | 03手术结果 | TR060310（手术报告导出） | 手术报告导出 | 进入手术回放—手术报告界面 | 1、点击“导出报告”按钮 2、弹出报告保存路径选择弹框选择一个路径，输入文件名，点击“确定”按钮 | 2、无法导出报告
MS-003_EXPM_274 |  | 03手术结果 | TR060310（信息提示） | 报告导出界面信息提示 | 进入手术回放界面 | 1、查看信息提示栏中的内容 | 1、提示栏中显示相应的操作信息 |  | 2
MS-003_EXPM_275 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 上一步 | 进入手术回放界面 | 1、点击“上一步”按钮 | 1、返回复位后验证界面 |  | 3
MS-003_EXPM_276 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 手术完成 | 手术完成 | 1、点击“完成”按钮 | 1、弹框提示“手术已经完成，请选择注销账户或退出系统” |  | 1
MS-003_EXPM_277 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 手术完成 | 手术完成 | 1、选择目标选项后，点击“确认”按钮 | 1、执行相应的操作 |  | 2
MS-003_EXPM_278 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 注销系统 | 1、进入手术记录界面 2、点击手术完成 | 1、选择注销账户 | 1、返回登录界面 |  | 2
MS-003_EXPM_279 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 退出系统 | 1、进入手术记录界面 2、点击手术完成 | 1、选择退出系统 | 1、直接关闭系统 |  | 2
MS-003_EXPM_280 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 关闭完成弹框 | 1、进入手术记录界面 2、点击手术完成 | 1、选择“取消” | 1、关闭弹框 |  | 3
MS-003_EXPM_281 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 返回病例管理界面 | 进入手术记录界面 | 1、点击标题栏上的“病例管理返回”按钮 | 1、返回病例管理界面 |  | 1
MS-003_EXPM_282 |  | 03手术结果 | TR060310（页面跳转） | 导航栏界面跳转 | 已完成手术所有流程 | 1、点击导航栏所有的子界面 | 1、除“手术方案—导入CT”和“手术方案—CT预处理”两个界面之外，其他界面均能跳转

## 07机械臂控制
MS-003集成测试用例—机械臂控制模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_RAC_001 | 07机械臂控制 | 01机械臂控制 | TR070101（机械臂控制界面） | 进入机械臂控制界面 | 软件启动，机械臂已连接成功 | 1、单击软件标题栏的“机械臂”图标 | 1、进入机械臂控制弹框界面 |  | 2
MS-003_RAC_002 |  | 01机械臂控制 | TR070101（机械臂控制界面） | 机械臂控制界面显示 |  | 1、查看界面显示 | 1、界面标题栏右侧有“X”按钮。 左侧为机械臂姿态渲染窗口。 右上方有“收纳位”按钮和“展开位”按钮，用于机械臂特定位姿的控制。 右侧为姿态控制功能区和关节角控制功能区。 下方为机械臂状态控制功能区 |  | 2
MS-003_RAC_003 |  | 01机械臂控制 | TR070102(机械臂姿态渲染窗口) | 机械臂姿态窗口 |  | 1、查看机械臂姿态渲染窗口显示 | 1、显示机械臂当前姿态 |  | 1
MS-003_RAC_004 |  | 01机械臂控制 | TR070102(机械臂姿态渲染窗口) | 机械臂运行—姿态窗口显示 |  | 1、机械臂运行中 2、查看机械臂仿真窗口显示 | 2、机械臂运行中，仿真动画实时同步运行 |  | 1
MS-003_RAC_005 |  | 01机械臂控制 | TR070103（机械臂速度设定） | 机械臂速度值配置 |  | 1、查看机械臂默认速度 | 1、默认设定值50%，可通过后台配置参数中设置 |  | 2
MS-003_RAC_006 |  | 01机械臂控制 | TR070104（机械臂姿态控制与关节角控制） | 机械臂自然与关节控制 |  | 1、机械臂功能控制区显示 | 1、机械臂姿态控制功能区显示当前机械臂法兰的姿态数据（6个），分别是X，Y，Z，RX，RY，RZ。每个数据各有两个按钮控制机械臂运动。“+”表示增加该方向的运动量。“-”表示减少该方向的运动量。 机械臂关节角控制功能区显示当前机械臂各个关节角的角度数据（7个），分别是手臂1，手臂2，手臂3，手臂4，手臂5，手臂6，手臂7。每个数据各有两个按钮控制机械臂运动。“+”表示增加该方向的运动量。“-”表示减少该方向的运动量 |  | 2
MS-003_RAC_007 |  | 01机械臂控制 | TR070104（机械臂姿态控制与关节角控制） | 机械臂姿态控制 |  | 1、鼠标点住姿态控制“X”的“+"或者“-”，观察X值和机械臂状态 2、鼠标点住姿态控制“Y”的“+"或者“-”，观察X值和机械臂状态 3、鼠标点住姿态控制“Z”的“+"或者“-”，观察X值和机械臂状态 4、鼠标点住姿态控制“RA”的“+"或者“-”，观察X值和机械臂状态 5、鼠标点住姿态控制“RB”的“+"或者“-”，观察X值和机械臂状态 6、鼠标点住姿态控制“RC”的“+"或者“-”，观察X值和机械臂状态 | 1、点击“+”，“X”的值增大，机械臂坐标轴X正向运动；点击“-”，“X”的值减小，机械臂X负向运动 2、点击“+”，“Y”的值增大，机械臂坐标轴Y正向运动；点击“-”，“Y”的值减小，机械臂Y负向运动 3、点击“+”，“Z”的值增大，机械臂坐标轴Z正向运动；点击“-”，“Z”的值减小，机械臂Z负向运动 4、点击“+”，“RX”的值增大，机械臂前端绕坐标轴X正向旋转；点击“-”，“RX”的值减小，机械臂前端绕坐标轴X负向旋转 5、点击“-”，“BX”的值减小，机械臂前端绕坐标轴Y负向旋转； 6、点击“-”，“CX”的值减小，机械臂前端绕坐标轴Z负向旋转； |  | 1
MS-003_RAC_008 |  | 01机械臂控制 | TR070104（机械臂姿态控制与关节角控制） | 机械臂姿态控制 |  | 1、点击各机械臂姿态的“+"或者“-” 2、运行中松开鼠标 | 2、机械臂停止运行 |  | 1
MS-003_RAC_009 |  | 01机械臂控制 | TR070104（机械臂姿态控制与关节角控制） | 姿态到达极限位置 |  | 1、分别长按点击机械臂各姿态的“+” 2、分别长按点击机械臂各姿态的“-” | 1、机械臂的姿态运行到达正向极限后停止旋转 2、机械臂的姿态运行到达负向极限后停止旋转 |  | 2
MS-003_RAC_010 |  | 01机械臂控制 | TR070104（机械臂姿态控制与关节角控制） | 机械臂关节角运动控制 |  | 1、鼠标点住手臂1的“+"或者“-”，观察关节角和机械臂的状态 2、鼠标点住手臂2的“+"或者“-”，观察关节角和机械臂的状态 3、鼠标点住手臂3的“+"或者“-”，观察关节角和机械臂的状态 4、鼠标点住手臂4的“+"或者“-”，观察关节角和机械臂的状态 5、鼠标点住手臂5的“+"或者“-”，观察关节角和机械臂的状态 6、鼠标点住手臂6的“+"或者“-”，观察关节角和机械臂的状态 7、鼠标点住手臂7的“+"或者“-”，观察关节角和机械臂的状态 | 1-7、手臂1/2/3/4/5/6/7的角度值会增加或减小，机械臂的手臂1/2/3/4/5/6/7正向/负向旋转 |  | 2
MS-003_RAC_011 |  | 01机械臂控制 | TR070104（机械臂姿态控制与关节角控制） | 机械臂关节运动控制 |  | 1、点击各机械臂关节的“+"或者“-” 2、运行中松开鼠标 | 2、机械臂停止运行 |  | 1
MS-003_RAC_012 |  | 01机械臂控制 | TR070104（机械臂姿态控制与关节角控制） | 关节到达极限位置 |  | 1、分别长按点击机械臂各关节（手臂1-7）的“+” 2、分别长按点击机械臂各关节（手臂1-7）的“-” | 1、机械臂的关节到达正向极限（一般是+360°）后停止旋转 2、机械臂的关节到达负向极限（一般是-360°）后停止旋转 |  | 2
MS-003_RAC_013 |  | 01机械臂控制 | TR070105（机械臂运动控制） | 机械臂收纳、展开位 |  | 1、界面按钮显示 | 1、界面上有“收纳位”和“展开位”按钮，默认显示未点击状态 |  | 3
MS-003_RAC_014 |  | 01机械臂控制 | TR070105（机械臂运动控制） | 收纳位执行\停止 | 1、进入机械臂控制界面 2、已设定收纳位置 | 1、点击“收纳位”按钮 2、未到达收纳位置终点，松开鼠标 3、点住按钮直到收纳位终点 | 1、按钮高亮显示 2、机械臂停止运行，按钮恢复默认显示 3、机械臂停止运行，界面弹出提示框“机械臂已到达收纳位” |  | 1
MS-003_RAC_015 |  | 01机械臂控制 | TR070105（机械臂运动控制） | 展开位执行\停止 | 1、进入机械臂控制界面 2、已设定展开位置 | 1、点击“展开位”按钮 2、未到达展开位置终点，松开鼠标 3、点住按钮直到展开位终点 | 1、按钮高亮显示 2、机械臂停止运行，按钮恢复默认显示 3、机械臂停止运行，界面弹出提示框“机械臂已到达展开位” |  | 1
MS-003_RAC_016 |  | 01机械臂控制 | TR070105（机械臂运动控制） | 左侧手术流程—收纳\展开位 | 1、进入机械臂控制界面 2、已设定左侧流程收纳\展开位置 | 1、手术流程选择为左侧手术 2、点击“收纳位”\“展开位”按钮 | 2、机械臂运行至设定的左侧收纳\展开位置 |  | 2
MS-003_RAC_017 |  | 01机械臂控制 | TR070105（机械臂运动控制） | 右侧手术流程—收纳\展开位 | 1、进入机械臂控制界面 2、已设定右侧流程收纳\展开位置 | 1、手术流程选择为右侧手术 2、点击“收纳位”\“展开位”按钮 | 2、机械臂运行至设定的右侧收纳\展开位置 |  | 2
MS-003_RAC_018 |  | 01机械臂控制 | TR070106（机械臂状态控制） | 机械臂连接状态控制 |  | 1、功能显示 | 1、机械臂状态控制区有“连接”、“断开”、“重启”、“关机”、“解除停机”按钮，点击后执行。过程中及完成后有提示信息，如“机械臂连接中”，“机械臂已连接”，“机械臂已断开”，“机械臂已重启”，“机械臂已关机”，“机械臂已解除停机” |  | 2
MS-003_RAC_019 |  | 01机械臂控制 | TR070106（机械臂状态控制） | 连接机械臂 |  | 1、机械臂已被断开与软件的连接 2、点击“连接”按钮 | 2、机械臂重新连接，界面显示机械臂的实时状态和数据 |  | 2
MS-003_RAC_020 |  | 01机械臂控制 | TR070106（机械臂状态控制） | 断开机械臂连接 |  | 1、机械臂正常连接 2、点击“断开”按钮 | 2、机械臂被断开连接，界面不再显示机械臂状态和数据 |  | 3
MS-003_RAC_021 |  | 01机械臂控制 | TR070106（机械臂状态控制） | 重启机械臂 |  | 1、机械臂正常连接 2、点击“重启”按钮 | 2、机械臂关机断开，之后重新启动自动连接 |  | 2
MS-003_RAC_022 |  | 01机械臂控制 | TR070106（机械臂状态控制） | 关闭机械臂 |  | 1、机械臂正常连接 2、点击“关机”按钮 | 2、机械臂关闭并断开连接 |  | 3
MS-003_RAC_023 |  | 01机械臂控制 | TR070106（机械臂状态控制） | 解除停机 | 机械臂出现急停（自碰撞、外部碰撞或手动拍急停按钮等） | 1、机械臂出现停机状态 2、点击“解除停机” | 2、机械臂重新连接 |  | 3
MS-003_RAC_024 |  | 01机械臂控制 | TR070107（退出界面） | 退出机械臂控制界面 | 进入机械臂控制界面 | 1、点击“X”按钮 | 1、退出当前弹框界面 |  | 2

## 08导航系统管理
MS-003集成测试用例—机械臂控制模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_NSM_001 | 08导航系统管理 | 01双目相机状态管理 | TR080101（进入双目界面） | 进入双目视觉界面 |  | 1、单击软件标题栏的“双目”图标 | 1、进入双目弹框界面 |  | 2
MS-003_NSM_002 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 双目相机管理界面显示 |  | 1、点击双目相机图标 2、查看界面显示 | 2、该界面有三个双目相机的工作范围视图，分别是Z轴视图、X轴视图和Y轴视图，当识别到示踪器会将示踪器的位置显示到对应位置。 有一个示踪器列表，包含系统中所有的示踪器，显示对应的名称。当识别到示踪器时，列表中对应示踪器显示x,y,z和误差。 未识别的图标显示灰色，x,y,z和误差显示N/A。 有“重连”按钮 |  | 2
MS-003_NSM_003 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 双目相机未识别到示踪器 | 将所有示踪器移出双目识别范围 | 1、未识别到示踪器，点击双目相机图标 2、查看界面显示 | 1、进入双目识别界面 2、各示踪器图标显示灰色，x,y,z坐标值和误差显示N/A |  | 2
MS-003_NSM_004 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 双目相机识别到所有示踪器 | 将所有示踪器放入双目识别范围 | 1、已识别到示踪器，点击双目相机图标 2、查看界面显示 | 1、进入双目识别界面 2、各示踪器图标点亮，颜色不同，x,y,z坐标值和误差显示数值 |  | 3
MS-003_NSM_005 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 机械臂台车示踪器识别 | 选择对应正确的工具包 | 1、将机械臂示踪器移动至双目可见范围内 2、查看机械臂示踪器状态显示 3、在双目可见范围内移动机械臂示踪器位置 | 2、机械臂示踪器图标变亮，双目三视图分别显示该示踪器在双目三截面的位置，显示X，Y，Z坐标值，并显示识别精度 3、示踪器图标持续点亮，X，Y，Z坐标值随示踪器移动变化，识别的精度动态微弱变化 |  | 2
MS-003_NSM_006 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 标定用工具识别 |  | 1、将机标定器移动至双目可见范围内 2、查看机标定器状态显示 3、在双目可见范围内移动机标定器位置 | 2、标定器图标变亮，显示X，Y，Z坐标值，并显示识别精度 3、示踪器图标持续点亮，X，Y，Z坐标值随示踪器移动变化，识别的精度动态微弱变化 |  | 2
MS-003_NSM_007 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 探针识别 |  | 1、将探针移动至双目可见范围内 2、查看探针状态显示 3、在双目可见范围内移动探针位置 | 2、探针图标变亮，显示X，Y，Z坐标值，并显示识别精度 3、探针图标持续点亮，X，Y，Z坐标值随探针移动变化，识别的精度动态微弱变化 |  | 2
MS-003_NSM_008 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 股骨示踪器识别 |  | 1、将股骨示踪器移动至双目可见范围内 2、查看股骨示踪器状态显示 3、在双目可见范围内移动股骨示踪器位置 | 2、股骨示踪器图标变亮，显示X，Y，Z坐标值，并显示识别精度 3、股骨示踪器图标持续点亮，X，Y，Z坐标值随股骨示踪器移动变化，识别的精度动态微弱变化 |  | 2
MS-003_NSM_009 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 骨盆示踪器识别 |  | 1、将骨盆示踪器移动至双目可见范围内 2、查看骨盆示踪器状态显示 3、在双目可见范围内移动骨盆示踪器位置 | 2、骨盆示踪器图标变亮，显示X，Y，Z坐标值，并显示识别精度 3、骨盆示踪器图标持续点亮，X，Y，Z坐标值随骨盆示踪器移动变化，识别的精度动态微弱变化 |  | 2
MS-003_NSM_010 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 安放杆示踪器识别 |  | 1、将安放杆示踪器移动至双目可见范围内 2、查看安放杆示踪器状态显示 3、在双目可见范围内移动安放杆示踪器位置 | 2、安放杆示踪器图标变亮，显示X，Y，Z坐标值，并显示识别精度 3、安放杆示踪器图标持续点亮，X，Y，Z坐标值随探针移动变化，识别的精度动态微弱变化 |  | 2
MS-003_NSM_011 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 示踪器移出双目范围 | 已识别到示踪器 | 1、将示踪器移出双目视野范围 | 1、示踪器图标置灰，三视图不显示对应示踪器位置，坐标值和精度值置0 |  | 3
MS-003_NSM_012 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 示踪器移入双目范围 |  | 1、将示踪器移出双目视野范围 2、再次移入双目视野范围 | 1、示踪器图标点亮，三视图显示对应示踪器位置，坐标值和精度值显示数值 |  | 2
MS-003_NSM_013 |  | 01双目相机状态管理 | TR080102（界面布局） | 重新连接 | 双目已断开 | 1、断开双目相机网线 2、重现连接网络，点击“重连”按钮 | 2、双目相机恢复连接 |  | 2

## 09状态显示
MS-003集成测试用例—状态显示模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_SD_001 | 09状态显示 | 01设备连接状态 | TR090101（机械臂连接状态） | 机械臂连接图标显示 | 工作站与机械臂主控机已连接 | 1、机械臂与软件已连接； 2、查看机械臂图标显示 | 1、机械臂图标显示绿色 |  | 1
MS-003_SD_002 |  | 01设备连接状态 | TR090101（机械臂连接状态） | 机械臂断开图标显示 | 工作站与机械臂主控机断开连接 | 1、机械臂与软件断开连接 2、查看机械臂图标显示 | 1、机械臂图标显示灰色 |  | 2
MS-003_SD_003 |  | TR090102（双目相机连接状态） | TR090101（机械臂连接状态） | 双目相机连接图标显示 | 工作站与双目相机已连接 | 1、双目相机与软件已连接 2、查看双目相机图标显示 | 1、双目相机图标显示绿色 |  | 1
MS-003_SD_004 |  | TR090102（双目相机连接状态） | TR090101（机械臂连接状态） | 双目相机断开图标显示 | 工作站与双目相机断开连接 | 1、双目相机与软件断开连接 2、查看双目相机图标显示 | 1、双目相机图标显示灰色 |  | 2
MS-003_SD_005 |  | 02识别状态 | TR090201（工具识别状态） | 示踪器识别到图标显示 | 打开双目识别界面 | 1、将各类示踪器单独放入双目相机的视野之内，查看界面的识别状态 | 1、可以识别到相应的示踪器，各示踪器图标点亮 |  | 2
MS-003_SD_006 |  | 02识别状态 | TR090201（工具识别状态） | 各示踪器同时识别 | 打开双目识别界面 | 1、将各类示踪器同时放入双目相机的视野之内，查看界面的识别状态 | 1、可以同时识别多种示踪器，未识别错乱 |  | 1
MS-003_SD_007 |  | 02识别状态 | TR090201（工具识别状态） | 示踪器图标显示 | 打开双目识别界面 | 1、示踪器识别成功后，查看对应的示踪器图标 | 1、被识别到的示踪器图标点亮显示 |  | 2
MS-003_SD_008 |  | 02识别状态 | TR090201（工具识别状态） | 示踪器移出双目视野 | 打开双目识别界面 | 1、示踪器识别成功后，将对应的示踪器移出双目视野，查看对应的示踪器图标 | 1、示踪器图标置灰 |  | 2
MS-003_SD_009 |  | 03工作流显示 | TR090301（信息提示栏提示内容） | 示踪器识别信息提示 | 进入各流程每个界面的信息提示 | 1、打开软件，进行软件各流程操作 2、软件操作中查看界面信息提示 | 1、当前界面的信息提示栏中提示当前的工作环节 |  | 3

## 10工具精度检查
MS-003集成测试用例—工具精度检查模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_TAC_001 | 10工具精度检查 | 01工具检查主界面 | TR100101（工具精度检查界面） | 工具精度检查弹框 | 进入精度检查弹框界面 | 1、点击“工具精度检查”按钮，查看默认显示 | 1、进入工具精度检查弹框界面。默认显示探针精度检查的弹框界面 |  | 2
MS-003_TAC_002 |  | 01工具检查主界面 | TR100101（工具精度检查界面） | 工具检查界面显示 | 进入精度检查弹框界面 | 1、工具精度检查界面显示 | 1、界面标题栏显示“工具精度检查”，右上方有“X”按钮。 左侧有探针、髋臼示踪器、股骨示踪器、磨锉杆、安放杆共五个选项栏。用户通过选中目标选项进行相应的精度检查操作。 中间区域显示当前选中目标选项的检查操作的示意图。 右上方显示对应选项操作需要出现的示踪器。示踪器图标绿色表示可见，灰色表示不可见。 示踪器图标的下方为文本框。文本框内显示提示内容，文本框下显示精度值。 右下方有“捕获”按钮 |  | 2
MS-003_TAC_003 |  | 01工具检查主界面 | TR100101（工具精度检查界面） | 捕获精度值 | 进入精度检查弹框界面 | 1、选中一个示踪器项，点击“捕获”按钮 | 1、系统自动更新当前目标选项所对应的检查目标的精度值 |  | 1
MS-003_TAC_004 |  | 01工具检查主界面 | TR100101（工具精度检查界面） | 关闭精度检查界面 | 进入精度检查弹框界面 | 1、点击“X”按钮 | 1、退出工具精度检查并关闭当前弹框界面 |  | 2
MS-003_TAC_005 |  | 02探针检查 | TR100201(探针精度检查) | 进入探针精度检查界面 | 进入精度检查弹框界面 | 1、点击“探针”选项栏 | 1、进入探针精度检查界面 |  | 2
MS-003_TAC_006 |  | 02探针检查 | TR100201(探针精度检查) | 探针精度检查界面显示 | 进入探针精度检查弹框界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面中间区域显示探针精度检查操作的示意图。 右上方显示探针和标定器示踪器的状态图标。示踪器图标绿色表示可见，灰色表示不可见。 精度值初始默认显示“N/A” |  | 2
MS-003_TAC_007 |  | 02探针检查 | TR100201(探针精度检查) | 捕获探针精度 | 将探针放在标定器相应的位置，并能被双目相机识别 | 1、点击“探针”进入探针精度检查界面 2、点击“捕获”按钮 | 1、计算精度值，并更新显示 |  | 1
MS-003_TAC_008 |  | 03髋臼示踪器检查 | TR100301（髋臼示踪器精度检查） | 进入髋臼示踪器精度检查界面 | 进入精度检查弹框界面 | 1、点击“髋臼示踪器”选项栏 | 1、进入髋臼示踪器精度检查界面 |  | 2
MS-003_TAC_009 |  | 03髋臼示踪器检查 | TR100301（髋臼示踪器精度检查） | 髋臼示踪器精度检查界面显示 | 进入髋臼示踪器精度检查弹框界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面中间区域显示髋臼示踪器精度检查操作的示意图。 右上方显示探针和髋臼示踪器的状态图标。示踪器图标绿色表示可见，灰色表示不可见。 精度值初始默认显示“N/A” |  | 2
MS-003_TAC_010 |  | 03髋臼示踪器检查 | TR100301（髋臼示踪器精度检查） | 捕获髋臼示踪器精度值 | 髋臼示踪器能被双目相机识别 | 1、点击“髋臼示踪器”进入髋臼示踪器精度检查界面 2、点击“捕获”按钮 | 1、计算精度值，并更新显示 |  | 1
MS-003_TAC_011 |  | 04股骨示踪器检查 | TR100401（股骨示踪器精度检查） | 进入股骨示踪器精度检查界面 | 进入精度检查弹框界面 | 1、点击“股骨示踪器”选项栏 | 1、进入股骨示踪器精度检查界面 |  | 2
MS-003_TAC_012 |  | 04股骨示踪器检查 | TR100401（股骨示踪器精度检查） | 股骨示踪器精度检查界面 | 进入股骨示踪器精度检查弹框界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面中间区域显示股骨示踪器精度检查操作的示意图。 右上方显示探针和股骨示踪器的状态图标。示踪器图标绿色表示可见，灰色表示不可见。 精度值初始默认显示“N/A” |  | 2
MS-003_TAC_013 |  | 04股骨示踪器检查 | TR100401（股骨示踪器精度检查） | 股骨示踪器精度捕获 | 股骨示踪器能被双目相机识别 | 1、点击“股骨示踪器”进入股骨示踪器精度检查界面 2、点击“捕获”按钮 | 1、计算精度值，并更新显示 |  | 1
MS-003_TAC_014 |  | 05磨锉杆检查 | TR100501(磨锉杆精度检查) | 进入磨锉杆精度检查界面 | 进入精度检查弹框界面 | 1、点击“磨锉杆”选项栏 | 1、进入磨锉杆精度检查界面 |  | 2
MS-003_TAC_015 |  | 05磨锉杆检查 | TR100501(磨锉杆精度检查) | 磨锉杆精度检查界面显示 | 进入磨锉杆精度检查弹框界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面中间区域显示磨锉杆精度检查操作的示意图。 右上方显示探针和磨锉杆的状态图标。示踪器图标绿色表示可见，灰色表示不可见。 精度值初始默认显示“N/A” |  | 2
MS-003_TAC_016 |  | 05磨锉杆检查 | TR100501(磨锉杆精度检查) | 捕获磨锉杆精度值 | 磨锉杆示踪器能被双目识别 | 1、点击“磨锉杆”进入磨锉杆精度检查界面 2、点击“捕获”按钮 | 1、计算精度值，并更新显示 |  | 1
MS-003_TAC_017 |  | 06安放杆检查 | TR100601(安放杆精度检查) | 进入安放杆精度检查界面 | 进入精度检查弹框界面 | 1、点击“安放杆”选项栏 | 1、进入安放杆精度检查界面 |  | 2
MS-003_TAC_018 |  | 06安放杆检查 | TR100601(安放杆精度检查) | 安放杆精度检查界面显示 | 进入安放精度检查弹框界面 | 1、查看界面显示 | 1、界面中间区域显示安放杆精度检查操作的示意图。 右上方显示探针和安放杆的状态图标。示踪器图标绿色表示可见，灰色表示不可见。 精度值初始默认显示“N/A” |  | 2
MS-003_TAC_019 |  | 06安放杆检查 | TR100601(安放杆精度检查) | 捕获安放杆精度值 | 安放杆示踪器能被双目识别 | 1、点击“安放杆”进入安放杆精度检查界面 2、点击“捕获”按钮 | 1、计算精度值，并更新显示 |  | 1

## 11日志和数据管理
MS-003集成测试用例—日志和数据管理模块
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS-003_LDM_001 | 11日志和数据管理 | 01生成 | TR110101（记录内容） | 系统时间 | 1、系统软件运行正常 2、打开日志文件 | 1、查看系统记录的开机时间 | 1、日志文件中记录的系统时间与实际一致 |  | 2
MS-003_LDM_002 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 错误信息 | 系统运行出现错误 | 1、系统运行中强制关闭或断电 2、打开日志文件，查看系统运行状态，错误信息 | 2、日志信息中记录错误的日志信息 |  | 1
MS-003_LDM_003 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 双目相机状态 | 双目相机连接正常 | 1、连接双目相机 2、打开日志文件，查看双目相机连接状态的记录 | 2、日志信息中记录双目相机的连接状态信息 |  | 2
MS-003_LDM_004 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 登录账号 | 进入登录界面 | 1、分别登录工程师、管理员和操作员的账号 2、打开日志文件，查看日志记录登陆的账号 | 2、日志信息中记录了登录账号的信息 |  | 2
MS-003_LDM_005 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 新建病例 | 新建病例界面 | 1、新建病例，输入姓名、ID、手术类型、手术模式 2、打开日志文件，查看记录的新建病例信息 | 2、日志文件中记录了新建病例的数据信息 |  | 2
MS-003_LDM_006 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 导入CT | CT导入界面 | 1、导入CT 2、打开日志文件，查看记录的CT导入信息 | 2、日志文件记录了CT导入的信息 |  | 2
MS-003_LDM_007 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | CT绑定 | CT绑定界面 | 1、CT绑定 2、打开日志文件，查看记录的CT绑定信息 | 2、日志文件记录了CT绑定的信息 |  | 2
MS-003_LDM_008 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | CT预处理 | CT预处理界面 | 1、进行CT预处理 2、打开日志文件，查看记录的CT预处理信息 | 2、日志文件记录了CT预处理的信息 |  | 2
MS-003_LDM_009 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 关键特征点标记 | CT标记界面 | 1、关键特征点标记 2、打开日志文件，查看记录的特征点标记信息 | 2、日志文件记录了特征点标记的信息 |  | 2
MS-003_LDM_010 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 规划关键操作 | 规划界面 | 1、进行规划操作，如髋臼规划、股骨规划等 2、打开日志文件，查看记录的规划关键信息 | 2、日志文件记录了规划关键的信息 |  | 2
MS-003_LDM_011 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 配准关键操作 | 配准界面 | 1、配准过程操作，如开始点云采集、开始配准运算、配准确认等 2、打开日志文件，查看记录的配准信息 | 2、日志文件记录了配准的信息 |  | 2
MS-003_LDM_012 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 验证记录 | 验证界面 | 1、进行验证评估 2、打开日志文件，查看记录的评估信息 | 2、日志文件记录了配准的信息 |  | 2
MS-003_LDM_013 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 完成手术 | 手术定位已完成 | 1、已完成手术 2、打开日志文件，查看记录 | 2、日志文件记录完成信息 |  | 2
MS-003_LDM_014 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 导入规划 | 数据导入、导出 | 1、导入患者规划数据，导出患者规划数据 2、打开日志文件，查看记录 | 2、日志文件记录导出数据、导入数据信息 |  | 2
MS-003_LDM_015 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 操作机械臂 | 机械臂操作 | 1、操作机械臂（自由拖动、自动定位、连接、断开连接、开机、重启等） 2、打开日志文件，查看记录 | 2、日志文件记录机械臂操作信息 |  | 1
MS-003_LDM_016 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 关闭系统 |  | 1、关闭系统 2、打开日志文件，查看记录 | 2、日志文件记录系统关闭信息 |  | 2
MS-003_LDM_017 |  | 01生成 | TR110101（记录内容） | 报警、错误 | 软件操作中出现报警、错误 | 1、软件所有操作流程中出现的报警、错误信息 2、打开日志文件，查看相关记录 | 2、日志文件记录全流程的报警、错误信息 |  | 1
MS-003_LDM_018 |  | 01生成 | TR110102（日志文件生成和打包） | 生成的日志文件查看 | 日志文件 | 1、运行软件查看生成的日志文件 | 1、日志以日期为单位生成，每一天对应一个日志文件，并以年月日自动命名 |  | 2
MS-003_LDM_019 |  | 01生成 | TR110102（日志文件生成和打包） | 日志文件一天生成一份 | 日志日期 | 1、同一天多次运行系统，查看生成的日志文件 | 1、多次运行的日志信息，写入同一份日志中 |  | 2
|  | 01生成 | TR110102（日志文件生成和打包） | 系统跨日期运行 | 日志跨日期 | 1、系统运行时间经过两个日子（比如从1月1日运行到1月2日） 2、查看生成的日志 | 1、日志写入同一份文件 |  | 2
MS-003_LDM_020 |  | 01生成 | TR110102（日志文件生成和打包） | 日志文件一天生成一份 | 日志保存 | 1、导出日志，查看导出的文件 | 1、日志打包成压缩包并加密 |  | 2
MS-003_LDM_021 |  | 01生成 | TR110103（数据信息记录） | 病例数据 | 病例数据 | 1、查看记录的数据信息 | 1、包含病人姓名、年龄、性别、ID、手术入路、软件流程、患者CT、CT预处理数据、模型数据、规划数据、图像配准数据、定位数据 |  | 2
MS-003_LDM_022 |  | 02存储 | TR110201（日志和数据） | 日志和数据存储 | 日志和数据存储 | 1、查看日志和数据存储 | 1、日志和数据分别存储 |  | 2
MS-003_LDM_023 |  | 02存储 | TR110202（存储位置） | 患者数据存储 | 患者数据存储 | 1、查看患者数据存储 | 1、数据与患者关联，存储固定位置 |  | 2
MS-003_LDM_024 |  | 02存储 | TR110202（存储位置） | 日志数据存储 | 日志数据存储 | 1、查看日志数据存储 | 1、日志与日期关联，存储固定位置 |  | 2
MS-003_LDM_025 |  | 03导出 | TR110301（数据和日志导出） | 导出数据 | 插入U盘 | 1、病例管理界面，导出数据 2、日志导出界面，导出日志 | 1、数据存放在U盘中 2、日志导出到U盘 |  | 1
MS-003_LDM_026 |  | 04导入 | TR110401（病例数据导入) | 导入病例数据 | 导入数据 | 1、进入病历管理界面 2、选择数据，点击导入数据 | 2、导入患者规划数据，并对规划数据进行解析 |  | 2
MS-003_LDM_027 |  | 05截图 | TR110501（界面截图） | 各界面截图按钮 | 进入软件 | 1、进入软件各界面 | 1、每个界面均有截图按钮 |  | 2
|  |  |  | 不同界面的截图存储同位置 | 进入软件操作 | 1、切换界面，点击截图，查看截图存放位置 | 1、图像保存到患者数据的特定文件夹中 |  | 2