## Rev.
变更履历
序号 | 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者
1 | V1.0 | 2021.08.03 | 文件新编
2 | V1.1 |  | 增加可用性风险分析
3 | V1.2 |  | 增加专业组风险分析

## 风险可接受准则
潜在的伤害严重度等级(S)
等级名称 | 代号 | 定义
可忽略 | S1 | 不便或暂时不适
轻度 | S2 | 导致不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤
严重的/重大的 | S3 | 导致要求专业医疗介入的伤害或损伤
危重的 | S4 | 导致永久性损伤或危及生命的伤害
灾难性的/致命的 | S5 | 导致患者死亡
危险发生概率(P)
等级名称 | 代号 | 概率范围 | 分析
非常少 | P1 | ﹤10-6 | 事件不可复制和/或无法在设备的指定操作条件下复制。由于缺乏明确的信息，或在调查后发现与一系列未经证实或不可信的操作员行为或事件有关，因此无法对此类事件进行适当调查。
很少 | P2 | ﹤10-5和≥10-6 | 在设备的特定操作条件下，在产品寿命期间，事件很少发生。这一概率与设备运行相关的不经常的、未预料到的结果有关，或与操作员操作或异常事件的多步骤序列有关。
偶然 | P3 | ﹤10-4和≥10-5 | 在产品寿命期间，在设备的特定操作条件下，偶尔会发生事件。这种概率与两个特定的连续或同时的操作员操作或事件，或大多数用户偶尔执行的功能有关。
有时 | P4 | ﹤10-3和≥10-4 | 在产品的寿命期内，在设备的特定操作条件下，事件可能会发生或多次发生。这种可能性与未预料到的结果有关，这些结果很可能发生在设备的正常使用中。
经常 | P5 | ≥10-3 | 事件不可复制和/或无法在设备的指定操作条件下复制。由于缺乏明确的信息，或在调查后发现与一系列未经证实或不可信的操作员行为或事件有关，因此无法对此类事件进行适当调查。
风险评价准则
发 生 概 率 等 级 | 严重程度等级
|  | 可忽略（S1) | 轻微的（S2) | 严重的/重大的（S3) | 危重的（S4) | 灾难性的/致命的（S5)
| 经常（P5） | U | U | U | U | U
| 有时（P4） | U | U | U | U | U
| 偶然（P3） | R | R | U | U | U
| 很少（P2） | A | R | R | U | U
| 非常少（P1） | A | A | R | R | R
A：可接受的风险；
R：合理可行降低(ALARP)的风险；
U：不经过风险/收益分析即判定为不可接受的风险。

## RAC
[16 empty] | 文件号： |  | 1.2
项目编号： |  | MS-003 | 产品名称： | 髋关节置换手术导航定位系统 |  |  | 编制/日期： |  |  |  |  | 审核/日期： |  |  |  | 批准/日期：
风险分析 | [5 empty] | 风险评估 |  |  | 风险控制 | [8 empty] | 剩余风险评价
危险序号 | 危险 | 详细描述 | 可预见的事件 | 危险情况 | 伤害 | 伤害等级S | 伤害概率P | 风险A/R/U | 风险控制选项 | 风险控制措施描述 | 验证实施：设计规范 | 有效性验证：设计验证方案（编号） | 有效性验证：设计验证报告（编号） | 状态 | 措施后S | 措施后P | 措施后风险A/R/U | 剩余风险评价 | 剩余风险披露 | 措施引入新的风险？
H1 | 机械能危险 | 是一款有源医疗设备，预期用于髋关节置换手术过程中的手术工具和髋关节假体的导航定位。 | 1.定位过程中，机械臂失控或误操作； 2.操作过程中髋臼钻失控或误操作。 | 1.碰撞患者； 2.在非规划区域磨锉。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | 1.增加脚踏控制； 2.紧急停止按钮。 | [6 empty] | U
H2 | 功能危险 | 是一款有源医疗设备，预期用于髋关节置换手术过程中的手术工具和髋关节假体的导航定位。 | 系统精度不准，或者配准误差过大。 | 1.碰撞患者； 2.在非规划区域操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证、安全说明 | 1.软件增加确认提示信息； 2.说明书中增加说明。
H3 | 机械能危险 | 患者创伤接触。 | 机械臂掉电，末端器械脱落。 | 1.碰撞患者； 2.在非规划区域操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | 1.增加UPS防止掉电； 2.末端器械防脱落设计。
H4 | 功能危险 | 患者创伤接触。 | 患者体位移动。 | 1.碰撞患者； 2.在非规划区域操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | 依靠双目进行动态补偿。
H5 | 生物学危险 | 患者创伤接触。 | 末端器械灭菌不彻底。 | 细菌与患者伤口接触。 | 引起并发症。 | S3 | P3 | U | 安全说明 | 1.说明书明确消毒灭菌要求； 2.对用户进行培训。
H6 | 化学危险 | 与假体、髋臼锉、示踪器、骨针、标记钉、探针共同使用。 | 1.清洁不彻底； 2.磨损导致污染物掉落。 | 污染物掉落到患者伤口。 | 引起并发症。 | S3 | P3 | U | 设计保证、安全说明 | 1.说明书明确清洁要求； 2.限定使用次数。
H7 | 生物相容性危险 | 与假体、髋臼锉、示踪器、骨针、标记钉、探针共同使用。 | 选用生物不相容材料。 | 生物不相容。 | 引起并发症。 | S3 | P3 | U | 设计保证 | 选用生物相容材料。
H8 | 机械能危险 | 髋臼磨锉。 | 髋臼钻选型不当。 | 过度磨锉。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证 | 限定髋臼钻扭矩和转速。
H9 | 辐射能危险 | 髋臼磨锉。 | 磨锉时间过长。 | 组织灼伤。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证 | 限定磨锉时间。
H10 | 生物学危险 | 联合使用工具包需要医院进行高温或低温等离子灭菌，髋臼钻需要进行灭菌。 | 灭菌不彻底。 | 细菌与患者伤口接触。 | 引起并发症。 | S3 | P3 | U | 安全说明 | 1.说明书明确消毒灭菌要求； 2.对用户进行培训。
H11 | 生物学危险 | 医院进行常规清洁消毒。 | 清洁不彻底。 | 污染物掉落到患者伤口。 | 引起并发症。 | S3 | P1 | R | 安全说明 | 说明书明确清洁要求。
H12 | 功能危险 | 需要对医学图像进行处理。 | 1、导入其他患者的医学图像； 2、医学图像人为处理不当； 3、患者数据未经授权的操作。 | 1、规划对象不正确； 2、数据不完整； 3、患者信息泄露。 | 1、导致患者伤残； 2、造成本产品无法使用； 3、侵犯患者隐私。 | S4 | P3 | U | 设计保证、安全说明 | 1.软件增加确认提示信息； 2、通过账号、密码进行用户管理； 3.对用户进行培训。
H13 | 辐射能危险 | 与工具包配合使用，与假体共同使用。 | 磨挫时，髋臼挫与病灶长时间接触。 | 产生大量热量。 | 引起并发症。 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 1.系统控制持续磨挫的时间； 2.持续磨挫时间过久，有相应的软件提示。
H14 | 机械能危险 | 与工具包配合使用，与假体共同使用。 | 医疗器械与工具包、假体不匹配。 | 医疗器械无法使用或精度下降。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证、安全说明 | 1.操作前精度检查； 2.说明书中明确配合使用的医疗器械的产品规格。
H15 | 电磁能危险 | 器械可能发射辐射电磁能及设备发热产生的热源。 | 对外辐射电磁能超标。 | 干扰其他手术设备不正常。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | EMC设计。
H16 | 辐射能危险 | 器械可能发射辐射电磁能及设备发热产生的热源。 | 设备发热量超标。 | 影响其他手术室设备运行。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | 防超温设计。
H17 | 标记危险 | 操作、运输和存储环境都会规定要求； 器械可能受环境辐射电磁能、发热及红外干扰影响。 | 标记脱落、残缺。 | 使用不规范或功能变坏。 | 延误手术进程。 | S3 | P1 | R | 设计保证 | 增强标签的防脱落能力。
H18 | 电磁能危险 | 操作、运输和存储环境都会规定要求； 器械可能受环境辐射电磁能、发热及红外干扰影响。 | 环境电磁能超标。 | 干扰设备运行不流畅甚至死机。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证 | EMC设计。
H19 | 辐射能危险 | 操作、运输和存储环境都会规定要求； 器械可能受环境辐射电磁能、发热及红外干扰影响。 | 环境温度过高导致设备内部温度过高。 | 设备运行不流畅甚至死机。 | 延误手术进程。 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 按GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》进行设计。
H20 | 功能危险 | 操作、运输和存储环境都会规定要求； 器械可能受环境辐射电磁能、发热及红外干扰影响。 | 手术室中有红外干扰源。 | 双目视觉数据被干扰。 | 延误手术进程。 | S3 | P3 | U | 设计保证、安全说明 | 1、示踪器结构设计； 2、软件中示踪器精度异常提示； 3、说明书中明确设备使用环境中无红外干扰源。
H21 | 电磁能危险 | 器械对环境产生辐射电磁能影响。 | 对外辐射电磁能超标。 | 干扰其他手术设备不正常。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | EMC设计。
H22 | 辐射能危险 | 器械对环境产生辐射电磁能影响。 | 设备发热量超标。 | 影响其他手术室设备运行。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | 防超温设计。
H23 | 功能危险 | 整机需要定期维护。 | 没有定期维护。 | 整机精度下降，在非规划区域工作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证、安全说明 | 1.软件增加提示； 2.说明书中规定维护周期。
H24 | 使用错误危险 | 整机需要定期维护。 | 超期继续使用器械。 | 整机精度下降，在非规划区域工作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证、安全说明 | 1.软件增加提示； 2.说明书中规定维护周期。
H25 | 功能危险 | 器械预装软件，用户无法修改。 | 软件版本安装错误。 | 软件功能无法使用。 | 延误手术进程。 | S3 | P1 | R | 设计保证、安全说明 | 1.软件版本管理； 2.提供生产作业指南； 3.生产作业培训。
H26 | 功能危险 | 存储寿命8年。 | 1、关键元器件超过使用寿命； 2、医疗器械到期后处置不当。 | 1.设备无法正常使用； 2.患者数据泄露。 | 延误手术进程。 | S3 | P2 | R | 设计保证、安全说明 | 1.对关键元器件进行选型设计； 2.整机设计符合有效期8年的要求； 3.说明书中明确定期维护设备和明确有效期期限为8年； 4.说明书中明确到期后的处置方式。
H27 | 功能危险 | 器械机械松动，老化。 标签磨损或脱落。 | 老化后继续使用器械。 | 整机精度下降，在非规划区域工作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证、安全说明 | 1.软件增加提示； 2.增强标签的防脱落能力； 3.说明书中规定维护周期。
H28 | 机械能危险 | 受到的力是受用户及他人的相互作用控制。 | 1.医生拖动机械臂用力过猛。 2.安放臼杯时，敲打过程中，机械臂受力。 | 1、机械臂保护性停止。 2.非规划区域内操作 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证、安全说明 | 1.说明书中规定； 2.软件里增加提示。 3.机械臂虚拟边界区域保护与深度区域保护设计。 4.安放杆设计，尽可能减少敲击时机械臂的受力。
H29 | 功能危险 | 关键元器件决定医疗器械的寿命。 | 关键元器件超过使用寿命。 | 设备无法正常使用。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证、安全说明 | 1.对关键元器件选型设计； 2.设计应符合整机有效期要求； 3.说明书中明确定期维护设备。 1.对关键元器件进行选型设计；
H30 | 化学危险 | 相关部件和数据需要按照国家标准规范进行处置。 | UPS电池未按规定回收处置。 | 造成环境污染。 | 无。 | S1 | P1 | A | 安全说明 | 说明书中增加回收相关说明。
H31 | 信息危险 | 相关部件和数据需要按照国家标准规范进行处置。 | 医疗器械到期处置时，患者数据信息未按规定处理。 | 患者信息泄露 | 侵犯患者隐私。 | S1 | P2 | A | 安全说明 | 说明书中增加医疗器械在到期处置，患者数据的处理方式。
H32 | 使用错误危险 | 需要培训。 | 培训不到位。 | 引起误操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 安全说明 | 实施培训。
H33 | 操作说明书危险 | 需要培训。 | 过于复杂的操作说明。 | 影响医生的手术效率。 | 延误手术进程。 | S3 | P2 | R | 设计保证、安全说明 | 1.系统可用性设计； 2.完善说明书。
H34 | 服务和维护规范危险 | 必须由专人进行售后安装、调试； 会提供操作说明书。 | 由未经培训的人员进行安装、调试。 | 设备无法正常使用。 | 无。 | S2 | P1 | A | 安全说明 | 实施培训。
H35 | 使用错误危险 | 必须由专人进行售后安装、调试； 会提供操作说明书。 | 没有提供操作说明书。 | 设备无法正常使用。 | 无。 | S2 | P1 | A | 安全说明 | 进行装箱核对。
H36 | 操作说明书危险 | 必须由专人进行售后安装、调试； 会提供操作说明书。 | 培训不到位。 | 设备使用不当。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 安全说明 | 实施培训。
H37 | 标记危险 | 用户界面设计可能导致使用错误。 | 软件界面不适当的描述。 | 引起误操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证、安全说明 | 1.系统可用性设计； 2.完善操作说明书。
H38 | 使用错误危险 | 用户界面设计可能导致使用错误。 | 软件界面不适当的描述。 | 引起误操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证、安全说明 | 1.系统可用性设计； 2.完善操作说明书。
H39 | 使用错误危险 | 软件的操作界面时会有分散注意力。 | 使用者注意力不集中，在软件界面误点了机械臂相关功能。 | 机械臂碰撞到患者。 | 造成患者伤残。 | S4 | P3 | U | 设计保证 | 增加机械臂控制相关动作的确认提示。
H40 | 使用错误危险 | 使用脚踏进行控制； 多个台车之间通过数据线进行连接； 执行工具和机械臂之间的连接。 | 接口/接插件连接错误。 | 医疗器械无法正常工作。 | 延误手术进程。 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 接口防呆设计。
H41 | 使用错误危险 | 使用脚踏进行控制； 使用键盘鼠标进行控制； 使用按键进行控制。 | 脚踏/按键的误操作。 | 引起非预期动作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证、安全说明 | 1.关键行为前增加确认提示信息； 2.髋臼钻的控制电源与安全区域（虚拟边界保护与深度保护区域）联动。
H42 | 使用错误危险 | 软件界面或操作面板均显示信息。 | 颜色和文字引发用户误解。 | 引起误操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证 | 系统可用性设计。
H43 | 功能危险 | 软件界面或操作面板均显示信息。 | 软件界面造成用户误解。 | 引起误操作。 | 延误手术进程。 | S3 | P1 | R | 设计保证 | 系统可用性设计。
H44 | 使用错误危险 | 器械由菜单控制。 | 菜单点错按钮。 | 引起误操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证 | 系统可用性设计。
H45 | 功能危险 | 器械由菜单控制。 | 菜单表述不明确。 | 引起误操作。 | 延误手术进程。 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 系统可用性设计。
H46 | 使用错误危险 | 经过专业培训的医生。 | 医生培训不合格或未经培训操作。 | 引起误操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P1 | R | 安全说明 | 实施培训。
H47 | 使用错误危险 | 软件界面会有相应提示，引导用户进行相应动作。 | 手术过程中，误点手动磨挫按钮。 | 引起非预期动作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证 | 1.采用脚踏控制。 2.增加用户确认。
H48 | 功能危险 | 软件界面和指示灯有报警系统。 | 软件界面/操作面板与实际故障不符。 | 引起误操作。 | 延误手术进程。 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 1.符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》进行设计； 2.系统可用性设计。
H49 | 使用错误危险 | 软件操作存在误用可能性； 用户不按照说明书要求使用和维护器械。 | 用户不按说明书要求使用和维护医疗器械 | 引起非预期动作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 安全说明 | 1.说明书中明确非正常操作及维护的危险性。 2.实施培训。
H50 | 使用错误危险 | 器械持有患者CT数据，存在未经授权访问数据的可能性。 | 患者数据被修改或损坏。 | 导致误操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P1 | R | 设计保证 | 软件提示。
H51 | 信息危险 | 器械持有患者CT数据，存在未经授权访问数据的可能性。 | 患者数据未经授权的访问操作。 | 患者信息泄露。 | 侵犯患者隐私。 | S1 | P3 | R | 设计保证 | 通过账号、密码进行用户管理。
H52 | 机械能危险 | 移动式医疗设备。 | 台车移动过程中，脚轮失效。 | 台车移动困难。 | 延误手术进程。 | S3 | P1 | R | 设计保证 | 对影响台车移动的零部件进行稳定性、耐久性的设计。
H53 | 功能危险 | 器械使用依赖导航定位精度；系统配准精度会影响系统精度。 | 系统精度不达标。 | 在非规划区域操作。 | 造成患者伤残。 | S4 | P2 | U | 设计保证 | 1.软件增加配准精度确认提示信息； 2.软件引导用户进行机械臂精度验证； 3.软件引导用户进行示踪器标定； 4.在关键操作时，软件引导用户进行工具精度检验。
H54 | 使用错误危险 | 有可访问的以太网端口、USB 端口。 | 以太网端口插错。 | 设备无法正常使用。 | 延误手术进程。 | S3 | P3 | U | 设计保证 | 内部网络通过交换机进行组网。
H55 | 功能危险 | 有可访问的以太网端口、USB 端口。 | 使用U盘导入患者数据时，系统中病毒。 | 系统功能丧失。 | 产品无法使用。 | S1 | P3 | R | 设计保证、安全说明 | 1.对U盘进行病毒扫描、查杀； 2.说明书提示用户对装有患者数据的U盘进行病毒扫描、查杀。
软件
|  | 运行环境操作系统内容太小，软件运行过程中闪退 | 内存申请失败 | 用户当前操作数据丢失，无法继续手术，需重启设备 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.固定硬件与操作系统
|  | 系统内存被其他应用大量占用，软件运行过程中闪退 | 内存申请失败 | 用户当前操作数据丢失，无法继续手术，需重启设备 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.禁止其他软件共享内存
|  | 内存和硬盘不稳定，软件运行过程中闪退 | 存储IO错误 | 用户当前操作数据丢失，无法继续手术，需重启设备 | 延误手术进程 | S2 | P2 | R | 设计保证 | 1.重启后可以继续操作
|  | 操作系统自有缺陷，软件运行过程中闪退 | 操作系统错误 | 用户当前操作数据丢失，无法继续手术，需重启设备 | 延误手术进程 | S2 | P2 | R | 设计保证 | 1.重启后可以继续操作
|  | 导入CT数据过多，软件运行卡顿 | 系统内存使用占比过高 | 使用体验感不佳 | 延误手术进程 | S1 | P3 | R | 设计保证 | 1. 限制导入CT数据量
|  | 部分功能在主进程中占用太多时间，软件运行卡顿 | 部分功能运行时间太久 | 使用体验感不佳 | 延误手术进程 | S1 | P3 | R | 设计保证 | 1.采用多线程运行计算
| 数据危险 | U盘传输错误，数据导入失败 | 规划数据无法读取 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.使用稳定的存储设备 2.加强测试
| 数据危险 | 数据路径过长，数据导入失败 | 规划数据无法读取 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S1 | P3 | R | 安全说明 | 1.加强培训，规范操作
| 数据危险 | 数据不完整，数据导入失败 | 规划数据无法读取 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.数据导出前增加完整性校验 2.加强培训，规范操作
| 数据危险 | 磁盘空间不足，数据导入失败 | 导入数据存储本地失败 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.导入前检测磁盘空间容量 2.定期清理磁盘空间
|  | 传输过程中拔出U盘，数据导出失败 | 导出数据中断 | 使用体验感不佳 | 影响用户判断 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.加强培训，规范操作 2.软件提示
|  | U盘空间不足，数据导出失败 | 导出数据失败 | 使用体验感不佳 | 影响用户判断 | S1 | P3 | R | 设计保证 | 1.导出前检测U盘空间容量
|  | U盘传输错误，数据导出失败 | 导出数据失败 | 使用体验感不佳 | 影响用户判断 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.使用稳定的存储设备 2.软件提示
|  | 参数设置错误，设备连接异常 | 连接双目相机失败 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 硬件线路断开，设备连接异常 | 连接双目相机失败 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 端口占用，设备连接异常 | 连接双目相机失败 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 工具选择错误，设备连接异常 | 无法获取示踪器数据 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 网络参数设置错误，设备连接异常 | 无法获取机械臂数据 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 硬件线路断开，设备连接异常 | 无法获取机械臂数据 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 端口占用，设备连接异常 | 无法获取机械臂数据 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 网络参数设置错误，设备连接异常 | 无法控制机械臂 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 硬件线路断开，设备连接异常 | 无法控制机械臂 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 端口占用，设备连接异常 | 无法控制机械臂 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.软件提示
|  | 窗宽窗位调整不熟练，视图显示异常 | 窗口显示效果异常 | 用户体验感差 | 影响用户判断 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.增加重置视图功能 2.加强培训
|  | 图像被移除视野范围，视图显示异常 | 窗口丢失图像 | 用户体验感差 | 影响用户判断 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.增加重置视图功能 2.加强培训
|  | 操作人员经验不足，规划数据异常 | 骨性标记点选择不准确 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1. 示意图提示标记点位置
|  | 假体参数错误，规划数据异常 | 规划假体位置不准确 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1. 对假体数据进行验证
|  | 操作人员经验不足，点云配准失败 | 粗配准失败 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.推荐合理的粗配点 2.加强培训，规范操作
|  | 操作人员经验不足，点云配准失败 | 精配准失败 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.推荐精配点选点区域 2.加强培训，规范操作
|  | 骨模型表面与真实骨表面差距较大，点云配准失败 | 精配准失败 | 无法继续手术 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.显示骨模型在图像上的轮廓 2.加强培训，规范操作
|  | 目标位置超出机械臂运动范围，无法定位到目标位置 | 仿真失败 | 无 | 用户体验感差 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.推荐合理的机械臂摆位 2.加强培训，规范操作
|  | 机械臂关节自碰撞，保护性停止 | 机械臂无法运动到目标位置 | 手术无法继续 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.增加姿态仿真功能
|  | 机械臂碰到障碍物，保护性停止 | 机械臂无法运动到目标位置 | 手术无法继续 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.增加姿态仿真功能 2.操作说明要求避免机械臂大范围运动
|  | 示踪器固定不牢固，定位不准确 | 患者示踪器发生位移 | 继续手术操作 | 导致患者伤残 | S3 | P3 | U | 设计保证 安全说明 | 1.提供检查功能 2.加强培训，规范操作
|  | 操作人员经验不足，定位不准确 | 配准结果精度不足 | 继续手术操作 | 导致患者伤残 | S3 | P5 | U | 设计保证 安全说明 | 1.提供人工确认 2.加强培训，规范操作
|  | 关节老化，定位不准确 | 机械臂精度不足 | 继续手术操作 | 导致患者伤残 | S3 | P3 | U | 设计保证 安全说明 | 1.闭环控制监测 2.定期维护
|  | 关节变形，定位不准确 | 机械臂精度不足 | 继续手术操作 | 导致患者伤残 | S3 | P3 | U | 设计保证 安全说明 | 1.闭环控制监测 2.定期维护
|  | 设备工具自检不合格，相机老化 | 相机精度不合格 | 继续使用设备工具 | 导致患者伤残 | S3 | P2 | R | 安全说明 | 1.定期维护
|  | 设备自检不合格，配置参数错误 | 相机精度不合格 | 继续使用设备工具 | 导致患者伤残 | S3 | P3 | U | 设计保证 | 1.过滤双目相机传输数据
|  | 设备工具自检不合格，工具错误 | 器械工具精度不合格 | 继续使用设备工具 | 导致患者伤残 | S3 | P3 | U | 设计保证 安全说明 | 1.实时标定 2.定期维护
|  | 设备工具自检不合格，配置参数错误 | 器械工具精度不合格 | 继续使用设备工具 | 导致患者伤残 | S3 | P3 | U | 安全说明 | 1.加强培训，规范操作
|  | 组件未安装，软件功能不完整 | 依赖组件缺失 | 手术无法继续 | 延误手术进程 | S1 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.检测依赖组件完整性，给出相关提示 2.加强培训，规范操作
|  | 软件使用错误 | 软件关闭 | 数据错误 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.关键操作增加二次提醒 2.加强培训，规范操作
|  | 软件使用错误 | 数据丢失 | 数据错误 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 安全说明 | 1.关键操作增加二次提醒 2.加强培训，规范操作
电子组
|  | 升降控制板，推杆卡死，台车无法升降 | 台车无法升降 | 手术无法进行 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.选择合适的推杆
|  | 升降控制板，限位开关失效，台车无法升降 | 台车无法升降 | 手术无法进行 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.选择合适的推杆
|  | 升降控制板，推杆卡死，台车无法升降 | 台车无法升降 | 台车不能移动 | 操作者使用不方便 | S1 | P3 | R | 设计保证 | 1.选择合适的推杆
|  | 后端功率过大，或者短路 | 电源部分芯片故障，控制板无法供电 | 控制板功能失效 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.芯片选型上对电源留有足够余量； 2.合理的PCB设计
|  | MCU静电等干扰损坏 | MCU故障，控制逻辑输出错误 | 控制板功能失效 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.设计接地线
|  | 接头故障，导致接触不良 | 电源连接松动，台车无法升降 | 台车在需要移动时无法进行移动 | 操作者使用不方便 | S1 | P3 | R | 设计保证 | 1.使用防脱带卡扣插头
|  | 控制板逻辑失效 | 水平调节功能失效，无法调节水平 | 手术无法进行 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.合理的PCB设计
|  | 接头故障接触不良 | 台车控制板信号无法发送 | 控制板功能失效 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.使用防脱带卡扣插头
|  | 后端功率过大，或者短路 | 台车控制板电源芯片故障，无法供电 | 控制板所有功能失效 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.芯片选型上对电源留有足够余量； 2.合理的PCB设计
|  | MCU静电等干扰损坏 | 台车控制板MCU故障，控制逻辑输出错误 | 控制板所有功能失效 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.设计接地线
|  | 接头故障，导致接触不良 | 机械臂上下电功能失效，无法启动 | 机械臂无法启动 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.使用防脱带卡扣插头
|  | UPS内部故障，系统断电 | UPS发生过热、过载或其它内部故障时保护性关闭 | 系统在工作中突然断电 | 导致患者伤残 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 1.外壳设计散热孔； 2.设计上对UPS输出功率留有余量
|  | 用户超年限使用 | UPS供电不足，突然断电 | 系统在工作中突然断电 | 导致患者伤残 | S3 | P2 | R | 安全说明 | 1.说明书中明确UPS电池使用年限，需要定期更换； 2.提供用户培训
|  | 接头品质问题或者工艺原因，控制线连接松动 | 系统关机 | 系统关机功能受限 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.使用防脱带卡扣插头
|  | 关节电机损坏 |  | 系统定位无法正常进行 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.机械臂选型
|  | 机械传动部分间隙过大 | 机械臂定位i误差较大 | 定位精度变差 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.机械臂选型
|  | 接头故障，导致接触不良 | 机械臂电源连接线松动 | 机械臂无法启动 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证
|  | 关节电机损坏 | 机械臂负载力下降 | 系统定位后有较大误差 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.机械臂选型
|  | 髋臼钻功率不足 | 髋臼钻磨锉卡死，无法继续工作 | 手术无法进行 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.选择合适的髋臼钻
|  | 磨锉转速过高 | 髋臼钻磨锉发热 | 磨锉头磨锉时温度过高 | 用户接触烫伤 | S2 | P2 | R | 设计保证 | 1.选择合适的髋臼钻
|  | 髋臼锉型号分辨困难 | 髋臼锉选择错误，磨锉范围与预期不一致 | 手术失败 | 患者受到额外伤害 | S2 | P2 | R | 安全说明 | 1.说明书中进行使用说明
|  | 脚踏被异物卡住或者内部损坏 | 机械臂无法启动 | 机械臂无法定位 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.使用具有医疗认证的脚踏
|  | 脚踏连接失败 | 机械臂无法启动 | 机械臂无法定位 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.使用具有医疗认证的脚踏
|  | 视频信号传输延迟 | 视频传输器显示与鼠标键盘操作不同步 | 影响用户操作体验 | 操作者使用不方便 | S1 | P3 | R | 设计保证 | 1.视频传输器选型
|  | 视频信号连接失败 | 视频传输器无信号，用户无法使用 | 手术无法进行 | 延误手术进程 | S2 | P3 | R | 设计保证 | 1.视频传输器选型
结构
|  | 1. 焊接虚焊或漏焊 2. 结构刚性不够 | 设备异响，结构不稳定 | 产品形态无法保持 | 产品不能正常使用 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1. 设计时对焊缝有明确要求 2. 结构设计保证足够刚度 3. 受力分析仿真
|  | 外壳强度不够，在突发外力作用下受损 | 导航台车外壳开裂破损、影响外观 | 外观破损影响视觉观感，同时影响到对内部设备的防护 | 1. 对使用者有触电风险 2. 对病人无直接影响 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 设计考虑材料的强度、韧性及厚度、结构刚度；外壳手板考虑拆件工艺
|  | 喷漆工艺不符规范/油漆质量不合格 | 导航台车外壳油漆剥落，影响外观 | 油漆破坏无菌环境 | 导致病人感染 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 优化喷漆工艺，2. 选用合格油漆
|  | 脚轮过载，刹车强度不够 | 导航台车脚轮刹车失效，停车不稳固 | 在停放时，受到外力作用，台车会移动 | 操作者使用不便 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 选择优质品牌产品，脚轮选型时，考虑负载留有余量
|  | 吊臂内部关键件疲劳老化/悬停力不足 | 弹性吊臂悬停功能不稳定，双目位置不能固定 | 精度丧失 | 产品缺陷会导致病人/用户健康损害 | S3 | P1 | R | 设计保证 | 1. 选择合适可靠的型号， 疲劳测试
|  | 连接件刚强度不够，在外力作用下变形受损 | 连接固定不稳固，工作站平台不稳定 | 影响产品稳定性 | 操作者体验不佳 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料
|  | 工作站支臂弹簧强度不足/疲劳老化 | 工作站支臂悬停功能不稳定，工作站位置不能固定 | 影响产品使用体验 | 操作者使用不便 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 选择合适可靠的弹簧， 疲劳测试
|  | 连接件刚强度不够，在外力作用下变形受损 | 弹性吊臂固定不连接不稳 | 影响产品稳定性 | 影响精度 | S3 | P3 | U | 设计保证 | 设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料，增加调节结构
|  | 连接件刚强度不够，在外力作用下变形受损 | 双目相机固定不稳固 | 影响产品稳定性 | 影响精度 | S3 | P3 | U | 设计保证 | 设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料，增加调节结构
|  | 连接件刚强度不够，在外力作用下变形受损 | 导航台车显示器固定器连接固定不稳定，显示器安装不稳固 | 影响产品稳定性 | 操作者体验不佳 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料
|  | 没有防护措施 | 导航台车侧面版插头脱落，设备断电 | 功能无法操作 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 1. 增加防脱落卡扣 2. 压线器
|  | 1. 焊接虚焊或漏焊 2. 结构刚性不够 | 设备异响，结构不稳定 | 产品形态无法保持 | 产品不能正常使用 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1. 设计时对焊缝有明确要求 2. 结构设计保证足够刚度 3. 受力分析仿真
|  | 外壳强度不够，在突发外力作用下受损 | 执行台车外壳开裂破损、影响外观 | 外观破损影响视觉观感，同时影响到对内部设备的防护 | 对使用者和病人无直接影响 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1. 设计考虑材料的强度、韧性及厚度 2.外壳手板考虑拆件工艺
|  | 喷漆工艺不符规范/油漆质量不合格 | 执行台车外壳油漆剥落、影响外观 | 油漆破坏无菌环境 | 导致病人感染 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 1.台车用无菌罩罩住 2. 优化喷漆工艺 3. 选用合格油漆
|  | 脚轮过载，刹车强度不够 | 执行台车脚轮刹车失效，停车不稳固 | 在停放时，受到外力作用，台车会移动 | 操作者使用不便 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 选择优质品牌产品，脚轮选型时，考虑负载留有余量
|  | 产品内部摩擦 | 升降结构组件运动产生异响 | 影响产品质感 | 操作者体验不佳 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 设计时充分考虑运动部件和静止部件之间的间隙，并选用合适的驱动元件
|  | 置物架支撑强度不够 | 髋臼置物架变形导致髋臼钻掉落 | 髋臼钻被有菌污染 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料
|  | 执行台车侧面板没有防护措施 | 插头脱落，设备断电 | 功能无法操作 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 1. 增加防脱落卡扣 2. 设置固线器
|  | 脚轮过载，刹车强度不够 | 操作台车脚轮刹车失效，停车不稳固 | 在停放时，受到外力作用，台车会移动 | 操作者使用不便 | S2 | P1 | A | 设计保证 | 选择优质品牌产品，脚轮选型时，考虑负载留有余量
|  | 1. 焊接虚焊或漏焊 2. 结构刚性不够 | 操作台车焊接框架开裂变形，导致设备异响，结构不稳定 | 产品形态无法保持 | 产品不能正常使用 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 1. 设计时对焊缝有明确要求 2. 结构设计保证足够刚度 3. 受力分析仿真
|  | 外壳强度不够，在突发外力作用下受损 | 操作台车外壳开裂破损、影响外观 | 外观破损影响视觉观感，同时影响到对内部设备的防护 | 对使用者和病人无直接影响 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1. 设计考虑材料的强度、韧性及厚度 2. 内嵌和钢结构 3. 塑料外壳手板考虑拆件工艺
|  | 喷漆工艺不符规范/油漆质量不合格 | 操作台车外壳油漆剥落，影响外观 | 油漆破坏无菌环境 | 导致病人感染 | S3 | P2 | R | 设计保证 | 1.台车用无菌罩罩住 2. 优化喷漆工艺 3. 选用合格油漆
|  | 连接件刚强度不够，在外力作用下变形受损 | 操作台车台面连接固定不稳固，安装不稳固 | 无 | 操作者体验不佳 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料
|  | 连接件刚强度不够，在外力作用下变形受损 | 操作台车显示器固定件连接固定不稳固，显示器安装不稳固 | 无 | 操作者体验不佳 | S1 | P2 | A | 设计保证 | 设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料
|  | 操作台车侧面板没有防护措施 | 插头脱落，设备断电 | 功能无法操作 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1. 增加防脱落卡扣 2. 压线器
|  | 线缆接头无防脱/接头抗拉拔能力不足； | 髋臼钻线缆接头拉断/脱落，髋臼钻断电 | 功能无法操作 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1.接插件防脱落设计； 2.设计时充分考虑接头强度；
|  | 手机扭矩不足； | 髋臼钻手机磨锉时，手机主轴堵转，无法磨锉 | 功能无法操作 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1.合理选型髋臼钻手机，其扭矩应满足临床磨锉要求，并充分考虑设计余量；
|  | 轴向夹持力不足； | 髋臼钻手机加持部分打滑/变形，无法磨锉 | 功能无法操作 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1.合理选型髋臼钻手机，其轴向夹持能力应符合国标要求；
|  | 组件无定位基准 | 示踪器重复安装不一致，实际磨锉球位置不准确 | 磨锉杆检查无法通过 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 设计时考虑安装基准，保证重复安装精度；
|  | 磨锉杆顶端径向未进行限位； | 磨锉时，磨锉杆顶端晃动 | 磨锉精度下降 | 产品性能未达到预期 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 设计时考虑磨锉杆顶端的径向限位；
|  | 组件无定位基准 | 安放杆组件示踪器重复安装不一致，实际臼杯位置不准确 | 安放杆检查无法通过 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 设计时考虑安装基准，保证重复安装精度；
|  | 安放杆组件杆件强度不足 | 安放杆组件杆件变形臼杯位置不准确 | 安放杆检查无法通过 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1.设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料
|  | 探针杆件强度不足 | 探针变形，针尖采集数据不准 | 产品配准/检查无法通过 | 对病人/用户健康没有损害，但产品丧失功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 1.产品操作过程设计有探针针尖检查环节； 2.设计时充分考虑结构强度，选择合适的材料
|  | 金属材料不耐腐蚀 | 定位附件藏污纳垢、滋生病原菌 | 破坏无菌环境 | 导致病人感染 | S3 | P1 | R | 设计保证 | 金属材质采用耐腐蚀材质；
|  | 外表面有锋棱、毛刺 | 定位附件外表面硌手 | 影响产品使用体验 | 用户不乐意接受，但不影响功能 | S1 | P1 | A | 设计保证 | 设计定位附件外表面时，充分考虑外形表面质量，应无锋棱、毛刺；

## 参考
能量危险示例 | 生物学和化学危险示例 | 性能有关的危险示例 | 信息危险（源）示例
声能 | 生物因子 | 数据 | 标记
——次声 | 细菌 | ——访问 | 不完整的使用说明书
——声压 | 真菌 | ——可得性 | 性能特征的不适当的描述
——超声 | 寄生物 | ——保密性 | 不适当的预期使用规范
电能 | 朊病毒 | ——传输 | 局限性未充分公示
电场 | 毒素 | ——完整性 | 操作说明书
漏电流 | 病毒 | 输送 | 医疗器械所使用的的附件的规范不适当
——对地漏电流 | 化学因子 | ——数量 | 使用前检查规范不适当
——外壳漏电流 | 致癌的、致病变的、生殖毒性的 | ——速率 | 过于复杂的操作说明
磁场 | 侵蚀的、腐蚀的 | 诊断信息 | 警告
静电放电 | ——酸 | ——检查结果 | 副作用
电压 | ——碱 | ——图像伪影 | 一次性使用医疗器械可能重复使用的危险（源）
机械能 | ——氧化剂 | ——图像方向 | 服务和使用的危险（源）
动能 | 可燃的、易燃的、易爆的 | ——图像分辨率
——坠落物 | 烟雾、蒸汽 | ——患者身份/信息 | 服务和维护规范
——高压液体注射 | 渗透性的 | 功能性
——运动部件 | 颗粒（包含微米粒子和纳米粒子） | ——报警
——振动部件 | 致热原的 | ——关键性能
势（储）能 | 溶剂 | ——测量
——弯曲 | 引起中毒的
——压缩 | ——石棉
——切割、剪切 | ——重金属
——引力 | ——无机有毒物质
——悬吊物 | ——有机有毒物质
——张力 | ——二氧化硅
——扭力 | 免疫因子
辐射能 | 变态反映的
电离辐射 | ——防腐剂
——加速粒子（α粒子、电子、质子、中子） | ——乳胶
——伽马射线 | 抑制免疫的
——X射线 | 刺激物
非电离辐射 | ——清洁残留物
——红外线 | 致敏的
——激光
——微波
——紫外线
热能
低温效应
高温效应
|  |  |  | YY/T1437-2023附录A | 问题 | 考虑因素
|  |  |  | A.2.1 | 医疗器械的预期用途是什么和如何使用？ | 考虑的因素包括：
|  |  | 信息危险(源) |  |  | 医疗器械的作用与哪一项相关：
|  |  | 示例 |  |  | l 疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；
|  |  | 标记 |  |  | l 伤害或残疾的补偿；
|  |  | 不完整的使用说明书 |  |  | l 生理结构或生理过程的查验、替代、调节或支持；
|  |  | 性能特征的不适当的描述 |  |  | l 妊娠控制？
|  |  | 不适当的预期使用规范 |  |  | 使用适应证是什么（例如患者人群、用户特征、使用环境）？
局限性未充分公示
|  |  | 操作说明书 |  |  | 禁忌证是什么？
|  |  | 医疗器械所使用的的附件的规范不适当 |  |  | 医疗器械用于维持生命或支撑生命？
|  |  | 使用前检查规范不适当 |  |  | 医疗器械失效时是否需要特殊干预？
过于复杂的操作说明
|  |  | 警告 |  |  | 如果出现信息安全漏洞，医疗器械的性能是否会受到影响（性能下降或可得性丧失）？
副作用
|  |  | 一次性使用医疗器械可能重复使用的危险(源) |  |  | 非授权访问、非授权活动或数据丢失是否会影响医疗器械的安全？
|  |  | 服务和使用的危险(源) | A.2.2 | 医疗器械是否预期植入？ | 考虑的因素包括：
植入位置，患者群体、年龄、体重、身体活动情况等特征，老化对植入物性能的影响，植入物预期的寿命，植入的可逆性，植入物在植入时是否会被修改或配置以执行修改或配置的访问接口（如与植入性医疗器械的物理接入点或无线链接）。
|  |  | 服务和维护规范 | A.2.3 | 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触？ | 考虑的因素包括：
预期接触的性质，即表面接触、侵入或植入以及每种接触的时间长短和频次。
|  |  |  | A.2.4 | 在医疗器械中采用了什么材料或组分，或者什么材料或组分与医疗器械共同使用或者接触？ | 考虑的因素包括：
与相关物质的相容性；
与组织或体液的相容性；
与安全相关的特征是否已知？
制造医疗器械是否利用动物源材料？
|  |  |  | A.2.5 | 是否有能量输送患者或从患者身上获取? | 考虑的因素包括：
传输的能量类型；
能量的控制、质量、数量、强度和持续时间；
能量水平是否高于类似医疗器械当前应用的能量水平。
|  |  |  | A.2.6 | 是否有物质输送给患者或从患者身上提取？ | 考虑的因素包括：
是输送还是获取物质；
是单一物质还是多种物质；
最大和最小传输速率及其相应的控制。
|  |  |  | A.2.7 | 医疗器械是否处理生物材料以用于随后的再使用、输液/血或移植？ | 考虑的因素包括：
过程的类型和处理的物质（如自动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理）。
|  |  |  | A.2.8 | 医疗器械是否以无菌形式提供或预期由用户灭菌，或其它适用的微生物控制方法？ | 考虑的因素包括：
医疗器械是预期一次性使用包装还是重复使用包装；
货架寿命；
重复使用周期次数的限制；
产品灭菌方式；
非制造商预期的其他灭菌方法的影响。
|  |  |  | A.2.9 | 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ | 考虑的因素包括：
使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可能影响日常清洁和消毒的有效性。另外，宜考虑清洁剂或消毒剂对器械安全或性能的影响。
|  |  |  | A.2.10 | 医疗器械是否改善患者的环境? | 考虑的因素包括：
温度；
湿度；
大气成分；
压力；
光。
|  |  |  | A.2.11 | 是否进行测量? | 考虑的因素包括：
测量变量、测量结果的准确性和精密度以及测量仪器或数据是否可能受到损坏。
|  |  |  | A.2.12 | 医疗器械是否进行分析处理? | 考虑的因素包括：
医疗器械是否通过输入或获得的数据得出结论、使用的算法和置信度。宜特别注意数据和算法的非预期应用，以及对算法和数据非授权的操作或更改。
|  |  |  | A.2.13 | 医疗器械是否预期和其它医疗器械、药品或其它医疗技术联合使用？ | 考虑的因素包括：
识别可能涉及的任何其他医疗器械、药品或其他医疗技术；
与交互相关的潜在问题（例如，该医疗器械影响其他医疗器械的性能）；
患者是否遵从治疗说明。
|  |  |  | A.2.14 | 是否有不希望的能量或物质输出？ | 考虑的能量有关的因素包括：
噪声和振动、热、辐射（包括电离，非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射）、接触温度、漏电流、电场或磁场。
考虑的物质有关的因素包括：
在制造、清洁或试验中使用的物质，如果其残留在医疗器械中将具有不希望的生理效应。
考虑的物质有关的其他因素包括：
化学物质、废物和体液的排放。
|  |  |  | A.2.15 | 医疗器械是否易受环境影响？ | 考虑的因素包括：
操作、运输和贮存环境。这些因素包括光、温度、湿度、振动、溢出、对能源和冷却供应变化的敏感性和电磁干扰。
|  |  |  | A.2.16 | 医疗器械是否影响环境？ | 考虑的因素包括：
对能源和冷却供应的影响；
有毒物质的排放；
电磁干扰的产生。
|  |  |  | A.2.17 | 医疗器械是否需要消耗品或附件？ | 考虑的因素包括：
耗材或附件的规范以及用户在选择时的任何限制。
|  |  |  | A.2.18 | 是否需要维护和校准？ | 考虑的因素包括：
是否由用户或专家进行维护或校准；
是否需要专门的物质或设备来进行适宜的维护或校准；
校准品的数值能否溯源到更高级别的参考品；
如何确定何时需要维护和再校准；
如何验证校准（仍）是可接受的。
|  |  |  | A.2.19 | 医疗器械是否包含软件？ | 考虑的因素包括：
软件预期是由用户还是专家进行安装、验证、修改或更换及软件更新的真实性。
|  |  |  | A.2.20 | 医疗器械是否允许获取信息？ | 考虑的因素包括：
可访问的以太网端口、USB端口、串行端口和可移动硬盘。
|  |  |  | A.2.21 | 医疗器械是否存储患者护理的关键数据？ | 考虑的因素包括：
信息被修改和损坏、非授权访问数据的可能性和对患者的影响。
|  |  |  | A.2.22 | 医疗器械是否有货架寿命的限制？ | 考虑的因素包括：
医疗器械是否会随着时间劣变、贮存条件和初包装的影响、失效日期的告知（通过标记或指示物）、失效日期后使用的可能性以及失效医疗器械的处置。
|  |  |  | A.2.23 | 是否有延迟或长期使用效应？ | 考虑的因素包括：
人机工程学和累积效应。
实例包括：盐水泵随着时间推移的腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落，长期的材料降解。
|  |  |  | A.2.24 | 医疗器械承受何种机械力？ | 考虑的因素包括：
医疗器械承受的力是否在用户控制之下，或者通过其他人员的相互作用来控制。
|  |  |  | A.2.25 | 什么决定医疗器械的寿命期？ | 考虑的因素包括：
电池耗尽、材料老化和由于老化、磨损、疲劳或重复使用引起的部件失效。也宜考虑备件的可获得性。
|  |  |  | A.2.26 | 医疗器械是否预期一次性使用？ | 考虑的因素包括：
医疗器械使用后是否自毁；
用户是否可以明显看出医疗器械已使用过。
|  |  |  | A.2.27 | 医疗器械是否需要安全地最终停用或处置？ | 考虑的因素包括：
医疗器械本身处置过程中产生的废物，和对医疗器械上所有敏感信息的适当的清除。例如，医疗器械是否含有有害物质（例如有毒的化学或生物因子），或者物质是否可再循环使用？如果医疗器械存储数据，则宜考虑存储数据的适当处置和信息安全，包括数据的移除和保留。
|  |  |  | A.2.28 | 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？ | 考虑的因素包括：
医疗器械的复杂性和新颖性，以及安装、维护或使用医疗器械的人员的知识、技能和能力。这可能包括培训、教育、能力评估、认证或鉴定。
|  |  |  | A.2.29 | 如何提供安全信息？ | 考虑的因素包括：
信息是由制造商直接提供给最终用户，还是涉及第三方（如，安装人员，护理提供者，医疗保健专业人员、实验室负责人或者药剂师）的参与，以及这是否涉及培训；
调试和向最终用户的移交，以及是否很可能/有可能由不具备必要技能的人员来安装；
基于医疗器械的类型和预期寿命期，说明是否需要对操作员或服务人员进行再培训或再认证。
|  |  |  | A.2.30 | 是否建立或引入了新的制造过程？ | 考虑的因素包括：
新的或创新的技术的应用和生产规模的改变。这可能涉及委托生产、供方和厂商的变化。
|  |  |  | A.2.31 | 医疗器械的成功使用，是否取决于用户接口的可能性？ | /
|  |  |  | A.2.31.1 | 用户接口设计特性是否可能促成使用错误？ | 考虑的因素包括：
控制器和指示器、使用的符号、人机工程学特征、物理设计和布局、操作层级、软件驱动的医疗器械的菜单、警告的可视性、报警的可听性、颜色编码的标准化。
|  |  |  | A.2.31.2 | 医疗器械是否在因分散注意力而导致使用错误的环境中使用？ | 考虑的因素包括：
使用错误的后果；
注意力分散是否常见；
用户是否可能受到不常见分散注意力情况的干扰；
重复的压力是都会降低用户的意识或注意力。
|  |  |  | A.2.31.3 | 医疗器械是否具有连接部件或附件？ | 考虑的因素包括：
错误连接的可能性，与其他产品连接方式的相似性、连接力、对连接完整性的反馈，以及连接过紧和过松。
|  |  |  | A.2.31.4 | 医疗器械是否有控制接口？ | 考虑的因素包括：
间隔、编码、分组、映射、反馈模式、失误、疏忽、控制差异、可视性，启动或变换的方向，控制是连续的还是间断的以及设置或动作的可逆性。
|  |  |  | A.2.31.5 | 医疗器械是否显示信息？ | 考虑的因素包括：
各种环境下的可视性、方向性、用户视力、人群和视角、显示信息的清晰度、单位、颜色编码以及关键信息的可访问性。
|  |  |  | A.2.31.6 | 医疗器械是否由菜单控制？ | 考虑的因素包括：
层次的复杂程度和数量、状态认知、设置的位置、导航方法，每一动作的步骤数、顺序的明确性和记忆问题、控制功能相对于其可访问性的重要性以及偏离规定操作程序的影响。
|  |  |  | A.2.31.7 | 医疗器械的成功使用是否取决于用户的知识、技能和能力？ | 考虑的因素包括：
（预期的）用户，其智力和体力、技能和培训；
使用环境、人机工程学方面、安装要求；
预期用户控制或影响医疗器械使用的能力；
能影响与医疗器械成功交互能力的预期用户的个人特性。
|  |  |  | A.2.31.8 | 医疗器械是否由具有特定需求的人使用？ | 考虑的因素包括：
具有特殊特性的用户，例如残障人士、老人和儿童，可能需要他人协助才能使用医疗器械。
具有不同技能水平和不同文化背景和期望的用户，可能在医疗器械的适当应用的认识上存在差异。
|  |  |  | A.2.31.9 | 用户接口是否能用于启动非授权的动作? | 考虑的因素包括：
用户接口是否允许用户进入限制访问的操作模式（例如，用于维护或特殊的使用），这会增加使用错误的可能性因而增加相关风险；以及用户是否意识到已经进入这种操作模式。
|  |  |  | A.2.32 | 医疗器械是否包括报警系统？ | 考虑的因素包括：
错误报警、漏报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险，以及用户理解报警系统如何工作的能力。
|  |  |  | A.2.33 | 医疗器械可能以什么方式被故意地误用（是否故意）？ | 考虑的因素包括：
连接器不正确使用、使用安全功能或报警失效，忽视制造商推荐的维护、非授权访问医疗器械或医疗器械功能。
|  |  |  | A.2.34 | 医疗器械是否预期为移动式或便携式？ | 考虑的因素包括：
对把手、手柄、轮子或制动器的需要，以及对机械稳定性和耐久性的需要。
|  |  |  | A.2.35 | 医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ | 考虑的因素包括：
例如生命支持医疗器械的输出特性或报警的运行。
|  |  |  | A.2.36 | 医疗器械的使用是否具有一定的自动化程度？ | 考虑的因素包括：
当具有一定自动化程度的医疗器械发生错误、警报或故障时用户的意识；
当需要干预自动执行动作时用户的意识；
用户干预或中止自动执行的动作的能力；
用户选择和执行适当的纠正措施的能力。
|  |  |  | A.2.37 | 医疗器械是否产生一个输出，作为确定临床行为的输入？ | 考虑的因素包括：
不正确的或延迟的输入是否可能对患者造成直接或间接的风险，例如不正确的诊断导致患者延误治疗或不治疗。
能量危险 | 生物学和化学危险 | 性能有关的危险
示例 | 示例 | 示例
声能 | 生物因子 | 数据
——次声 | 细菌 | ——访问
——声压 | 真菌 | ——可得性
——超声 | 寄生物 | ——保密性
电能 | 朊病毒 | ——传输
电场 | 毒素 | ——完整性
漏电流 | 病毒 | 输送
——对地漏电流 | 化学因子 | ——数量
——外壳漏电流 | 致癌的、致病变的、生殖毒性的 | ——速率
磁场 | 侵蚀的、腐蚀的 | 诊断信息
静电放电 | ——酸 | ——检查结果
电压 | ——碱 | ——图像伪影
机械能 | ——氧化剂 | ——图像方向
动能 | 可燃的、易燃的、易爆的 | ——图像分辨率
——坠落物 | 烟雾、蒸汽 | ——患者身份/信息
——高压液体注射 | 渗透性的 | 功能性
——运动部件 | 颗粒（包含微米粒子和纳米粒子） | ——报警
——振动部件 | 致热原的 | ——关键性能
势（储）能 | 溶剂 | ——测量
——弯曲 | 引起中毒的
——压缩 | ——石棉
——切割、剪切 | ——重金属
——引力 | ——无机有毒物质
——悬吊物 | ——有机有毒物质
——张力 | ——二氧化硅
——扭力 | 免疫因子
辐射能 | 变态反映的
电离辐射 | ——防腐剂
——加速粒子（α粒子、电子、质子、中子） | ——乳胶
——伽马射线 | 抑制免疫的
——X射线 | 刺激物
非电离辐射 | ——清洁残留物
——红外线 | 致敏的
——激光
——微波
——紫外线
热能
低温效应
高温效应